ACHATS CENTRAUX

HOTELIERS, ALIMENTAIRE   ET TECHNOLOGIQUES

Hôpital Bicêtre

78, rue du Général Leclerc

94270 Le Kremlin Bicêtre

Tél. : 01 53 14 69 00

Fax : 01 45 15 01 60

Fourniture livraison installation et mise en service                                               de pesée médicale, lits d’appoint, mobilier urbain et de restauration

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Appels d’offres N° 26/089

Objet : Fourniture livraison installation et mise en service de systèmes de pesée médicale, lits d’appoint, mobilier urbain et mobilier de restauration nécessaires aux besoins des divers hôpitaux, des services généraux et des divers services du Siège de l’Assistance-Publique Hôpitaux de Paris.

Pour la période allant de la date du 01/10/2026 jusqu’au 30/09/2030 éventuellement résiliable sans indemnités à la seule initiative de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris,  6 mois avant la date de fin du marché.

Ce document comprend 42 pages et est associé au Cahier des Clauses Administratives Particulières

SOMMAIRE

GLOSSAIRE	3

I-OBJET DE LA CONSULTATION	5

II- DECOMPOSITION EN LOTS	5

III- COMPOSITION DES LOTS ET VOLUMETRIE	6

IV- SPECIFICATIONS MINIMALES RESQUISES	8

IV-1 SPECIFICATIONS POUR LE LOT 1 : systèmes de pesée et toises	11

IV-2 SPECIFICATIONS POUR LE LOT 2 : lits accompagnants	14

IV-3 SPECIFICATIONS POUR LE LOT 3 : Mobilier de restauration	17

IV-4 SPECIFICATIONS POUR LE LOT 4 : mobilier urbain	19

V : REGLEMENTATION ET SPECIFICATIONS GENERALES	21

VI- LIMITES DE PRESTATIONS	24

VII- DUREE DE GARANTIE	25

ANNEXE 1 : Cadre de réponse technique	27

LOT 1 : Systèmes de pesée et toises	27

LOT 2 : Lits accompagnants	30

LOT 3 : Mobilier de restauration	33

LOT 4 : Mobilier urbain	38

ANNEXE 4 : Liste des échantillons demandés	42

# GLOSSAIRE

| Expression | Définition |
| --- | --- |
| Accessoire facultatif | Accessoire pour lequel une offre de prix unitaire peut être faite et figurer à l’acte d’engagement de manière individuelle. Dans le cas où un accessoire facultatif est inclus dans l’équipement de base en raison d’un montage en série, ceci n’apporte aucun point supplémentaire au niveau de la cotation de l’offre |
| Accessoire obligatoire | Accessoire pour lequel une offre de prix unitaire doit impérativement être faite et figurer à l’acte d’engagement de manière individuelle. Les accessoires obligatoires doivent pouvoir être commandés individuellement ; Dans le cas où un accessoire obligatoire est inclus dans l’équipement de base en raison d’un montage en série, ceci n’apporte aucun point supplémentaire au niveau de la cotation de l’offre |
| Barrières grands enfants | Barrières conformes à la décision de police sanitaire du 26 avril 2010, devant présenter un espace entre deux éléments de structure à l’intérieur de la barrière et entre le sommier et la barrière, inférieur ou égal à 65 mm selon le test défini par la norme NF EN 716-2. |
| BPU | Bordereau de Prix Unitaires. |
| Caractéristique ou fonction minimale des produits | Caractéristiques devant faire partie du produit proposé de base, indépendamment de tout accessoire complémentaire, obligatoire ou facultatif. |
| Caractéristique ou fonction souhaitée | Lorsque le présent CCTP mentionne une caractéristique souhaitée, celle-ci n’est pas obligatoire mais sa présence est prise en considération et évaluée |
| Carnet métrologique | Arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique : Article 3 Au maximum un mois après sa mise en service, chaque instrument doit être accompagné, au lieu d’utilisation, d’un carnet métrologique, sur lequel sont portées les informations relatives à l’identification de l’instrument et de ses dispositifs complémentaires, aux contrôles métrologiques, aux entretiens, aux réparations et aux modifications de l’instrument et, si applicable, de son installation. [...] |
| Certificat d’approbation CE de type | Validation de la conception de mesure aux vues des éléments présentés dans un dossier de demande et s’il y a lieu d’examens et d’essais réalisés sur un ou plusieurs exemplaires représentatifs du type d’instrument. La certification est sanctionnée par un certificat qui atteste que le type d’instrument répond aux exigences de sa catégorie et définit, s’il y a lieu, les conditions particulières de vérification ou d’utilisation de l’instrument |
| CPR | “Cardio Pulmonar Rescue”. Système de remise à plat d’urgence du lit afin de pouvoir pratiquer un massage cardiaque. |
| Dimensions, tolérances | Sauf précision complémentaire dans le texte du CCTP, les dimensions sont toutes indiquées avec une tolérance de +/- 15%. Les précisions complémentaires sont par exemple une longueur minimale, ou une autre tolérance |
| HBPU | Hors Bordereau de Prix Unitaires. Cette partie du marché est mise au point sur la base du catalogue fournisseur et peut comprendre par exemple, des produits identiques avec d’autres dimensions que celles exigées dans le BPU, des accessoires complémentaires, autres que ceux des produits du BPU, en liaison avec les produits du marché ; Les produits complémentaires retenus représentent obligatoirement et exclusivement la famille et la gamme de produit listées dans le bordereau de prix unitaire et ce sans doublon d’article. |
| Identification des lits médicaux | Le lit médical doit porter marquage indiquant le nom ou la marque commerciale et l’adresse du fabricant, la référence du modèle ou du type, et les moyens permettant la traçabilité. Le lit médical doit porter le marquage du poids maximal correspondant du patient et de la charge de fonctionnement en sécurité. |
| IPFNA | Instruments de Pesage à Fonctionnement Non Automatique qui nécessite l’intervention d’un opérateur au cours de la pesée. |
| Matelas mousse haute résilience | La mousse de haute résilience (HR) est une mousse préventive du fait de ses caractéristiques physiques et mécaniques améliorées par rapport à celles d’une mousse ordinaire. Après compression, une mousse HR revient très rapidement à son épaisseur initiale. Densité > 34 kg/m3. |
| Marques d'identification | Les organismes intervenant sur les instruments de mesure réglementés font l'objet de l'attribution d'une marque d'identification par l'administration (DIRECCTE). Cette marque est destinée à être apposée sur des scellements ou à figurer sur les vignettes de vérification à fin d'identification de l'organisme qui a fabriqué, réparé, installé ou vérifié l'instrument, conformément à la réglementation en vigueur pour chaque catégorie d'instruments. Cette marque est constituée d'une ou deux lettres sous lesquelles figure le numéro de département du siège social de l'organisme |
| Métrologie légale | Partie de la métrologie se rapportant aux activités qui résultent d’exigences réglementaires et qui s’appliquent aux mesurages, aux unités de mesure, aux instruments de mesure et aux méthodes de mesure, et sont effectuées par des organismes compétents |
| Pesée médicale Classe I | Précision spéciale, supérieure à 100 000 échelons |
| Pesée médicale Classe II | Précision fine, 10 000 à 100 000 échelons |
| Pesée médicale Classe III : | Précision moyenne, 1000 à 10 000 échelons - . La graduation de la classe III se fait avec une précision au moins 100g. |
| Plaque signalétique : marquage règlementaire des systèmes de pesée de type IPFNA | - Marque du constructeur. - Type de l’instrument et numéro du certificat CE de type. - Numéro de série. - Classe de précision. - Limites particulières de température. - Données métrologiques : portée max., Portée min, échelon |
| Portée minimale : | valeur de la charge en dessous de laquelle les résultats des pesées peuvent être entachés d’une erreur relative trop importante |
| Système de connexion « plug and play » | Système permettant le remplacement d’un module, par exemple une télécommande, sans intervention d’outils, ne nécessitant qu’une action de débranchement – branchement. |
| VPIR | Vérification Primitive des Instruments Réparés. La vérification primitive après réparation consiste à contrôler la constitution et le fonctionnement de l'instrument. Une marque de vérification primitive est apposée sur l'instrument à l'issue de la vérification. Les critères et les tolérances de la vérification primitive après réparation sont définis par la réglementation. Les tolérances métrologiques sont identiques à celles appliquées aux instruments neufs. Cette opération doit être réalisée après chaque intervention technique sur un instrument par un organisme dont le système qualité est certifié. |

# I-OBJET DE LA CONSULTATION

La consultation a pour objet la fourniture, livraison, installation et mise en service de systèmes de pesée médicale, lits d’appoint, mobilier de restauration et mobilier urbain, nécessaires aux besoins des divers hôpitaux, des services généraux et des divers services du Siège de l’Assistance-Publique Hôpitaux de Paris.

# II- DECOMPOSITION EN LOTS

Le marché se compose de 4 lots détaillés comme suit :

| N° du lot | Intitulé du lot | Quantités prévisionnelles annuelles |
| --- | --- | --- |
| 1 | Systèmes de pesée médicale et toises | 400 |
| 2 | Fauteuils lits accompagnants | 320 |
| 3 | Mobilier de restauration | 640 |
| 4 | Mobilier urbain | 72 |

# III- COMPOSITION DES LOTS ET VOLUMETRIE

###### III-1 LOT 1 : Systèmes de pesée médicale

| N° de produit | Equipement |  | Quantité annuelle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systèmes de pesée et toises | Pèse-personne électronique plat, capacité 200 kg | 130 |
| 2 |  | Pèse-personne électronique plat, capacité 200 kg, classe III | 10 |
| 3 |  | Pèse-personne électronique à colonne capacité 300 kg | 25 |
| 4 |  | Fauteuil pèse-personne | 35 |
| 5 |  | Plate-forme de pesée avec main-courante, accessible fauteuils roulants | 5 |
| 6 |  | Pèse-bébé électronique secteur et accus inclus | 40 |
| 7 |  | Toise murale mécanique | 50 |
| 8 |  | Toise pédiatrique mécanique | 40 |
| 9 |  | Toise à ruban dérouleur | 65 |

- La partie articles listés est estimée à 85 % du volume financier annuel.

- La partie catalogue est estimée à 15 % du volume financier annuel. La partie catalogue fait l’objet d’une mise au point après attribution et avant notification du marché concerné.

###### III-2 LOT 2 : Lits accompagnants

| N° de produit | Equipement | Quantité annuelle prévisionnelle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fauteuil lit pour accompagnant | 110 |
| 2 | Lit pliant pour accompagnant | 50 |
| 3 | Fauteuil de repos pliant | 150 |
| 4 | Frais de livraison pour commande inférieure à 800 € HT | 10 |

- La partie articles listés est estimée à 80 % du volume financier annuel.

- La partie catalogue est estimée à 20 % du volume financier annuel. La partie catalogue fait l’objet d’une mise au point après attribution et avant notification du marché concerné.

###### III-3 LOT 3 : Mobilier de restauration

| N° de produit | Equipement |  |  | Quantité annuelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamme A piètements tables avec partie bois massif - sièges bâti bois garnis expansé | Table ronde ou carrée, piétement central avec habillage bois | 800x800 | 10 |
| 2 |  | Table ronde, piétement central avec habillage bois | 1200 | 5 |
| 3 |  | Table rectangulaire, piétement central avec habillage bois | 1200x800 | 5 |
| 4 |  | Chaise bâti bois massif, finition tissu enduit | 437x480x845 | 15 |
| 5 |  | Bridge bâti bois massif, finition tissu enduit | 437x480x845 | 40 |
| 6 |  | desserte socle bois, caisse mélaminé, plateau stratifié, 2 portes 2 tiroirs | 1000x550x917 | 5 |
| 7 |  | Claustra assorti, strusture epoxy, panneaux stratifié | 1200x300x1500 | 5 |
| 8 | Gamme B sièges structures epoxy ou alu, coque ou assise/dossier bois vernis | Table restauration piètement central sur une ou deux colones/ semelles plates époxy, plateau stratifié | 1400x800 | 5 |
| 9 |  |  | 1600x800 | 40 |
| 10 |  |  | 2000x800 | 5 |
| 11 |  | Table restauration dégagement latéral , plateau stratifié | 1200x800 | 5 |
| 12 |  |  | 1400x800 | 10 |
| 13 |  | Chaise appui sur table, empilable, pied luge en aluminium. Coque et assise bois | 485x520x620 | 50 |
| 14 |  | Chaise appui sur table , empliable,piètement luge acier epoxy, coque et assise bois | 470x520x805 | 60 |
| 15 |  | Chaise assise et dossier bois teinté, vernis- appui sur table | 450x513x820 | 60 |
| 16 |  | Desserte 2 portes socle acier, caisse mélaminé, plateau stratifié, 2 tiroirs | 1000x550x917 | 5 |
| 17 | Gamme C Structure et piètement acier sièges tissus ou enduit | Table restauration piétement central , plateau stratifié | 700X700 | 10 |
| 18 |  | Table restauration dégagement latéral, plateau stratifié | 1200x800 | 10 |
| 19 |  |  | 1400x800 | 10 |
| 20 |  | Table restauration diam. 120 piétement central , plateau stratifié | 1200 | 10 |
| 21 |  | Chaise assise et dossier tissu ou enduit - 4 pieds epoxy | 450x560x815 | 25 |
| 22 |  | Bridge assise et dossier tissu ou enduit - 4 pieds epoxy | 530x560x815 | 40 |
| 23 |  | Chaise assise et dossier tissu ou enduit - 4 pieds epoxy - appui sur table | 450x515x820 | 100 |
| 24 |  | Chaise assise et dossier tissu ou enduit - structure aluminium | 454x560x815 | 40 |
| 25 |  | Bridge assise et dossier tissu ou enduit - structure aluminium | 520x560x815 | 25 |
| 26 |  | Desserte 2 portes piètement acier époxy, plan de travail stratifié | 1000x550x917 | 5 |
| 27 |  | Desserte 3 portes piètement acier époxy, plan de travail stratidfié | 1460x550x917 | 5 |
| 28 | Chaises pliantes | Chaises pliantes, structure epoxy ou alu, assise et dossier tissu ou enduit | 495x560x862 | 35 |

- La partie articles listés est estimée à 75 % du volume financier annuel.

- La partie catalogue est estimée à 25 % du volume financier annuel. La partie catalogue fait l’objet d’une mise au point après attribution et avant notification du marché concerné.

###### III-4 LOT 4 : Mobilier urbain

| N° de produit | Equipement |  | Quantité annuelle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Espaces extérieurs | Banc 180 à 200 cm de long, au moins 2 lames bois pin dossier, au moins 2 lames bois, pin, , piètement acier à fixer au sol - | 10 |
| 2 |  | Banc 180 à 200 cm de long, acier galvanisé traité anti corrosion ou époxy, à fixer au sol. Sans accoudoirs | 10 |
| 3 | Hygiène extérieure | Cendrier colonne sur socle acier galvanisé 12.5 L | 5 |
| 4 |  | Cendrier colonne sur socle acier galvanisé 3 L | 5 |
| 5 |  | Cendrier mural, acier galvanisé, 1,5 L | 5 |
| 6 |  | Cendrier/corbeille sur pied 3L/24L | 5 |
| 7 |  | Cendrier/corbeille sur pied 12L/60L | 7 |
| 8 |  | Support sac poubelle 110 L avec poteau et platine support au sol Maintien du sac par ceinture élastique. Sans couvercle | 5 |
| 9 |  | Support sac-poubelle avec entourage grille galvanisée, type Vigipirate, deux zones | 5 |
| 10 | Tables pique-nique | Table pique-nique avec bancs intégrés, en bois, l=180 à 200 cm, sans kit de fixation | 5 |
| 11 |  | Table de pique-nique - Bois longueur environ 300. Accès handicapé. | 5 |
| 12 |  | Table pique-nique plastique recyclé et PMR plateau 5 lames | 5 |

- La partie articles listés est estimée à 75 % du volume financier annuel.

- La partie catalogue est estimée à 25 % du volume financier annuel. La partie catalogue fait l’objet d’une mise au point après attribution et avant notification du marché concerné.

# IV- SPECIFICATIONS MINIMALES RESQUISES

Les produits proposés dans le cadre du présent marché doivent présenter des garanties importantes en termes de sécurité, d’hygiène, d’ergonomie et de qualité.

Les propositions devront inclure l’ensemble des équipements nécessaires pour un fonctionnement optimal.

CATALOGUES PERSONNALISES :

Un catalogue personnalisé, destiné à fournir un outil d’aide au choix des produits les plus adaptés aux besoins des utilisateurs, devra être réalisé par le candidat retenu.
Ce catalogue sera fourni sur supports papier et numérique et comprendra deux parties :

- Une partie obligatoire, correspondant aux produits inscrits dans l’acte d’engagement (BPU) ;

- Une partie facultative (HBPU), présentant les accessoires et produits complémentaires proposés, avec une description des améliorations qu’ils apportent à l’utilisation des produits du BPU.

Les propositions figurant dans la partie facultative seront validées et agréées lors de la mise au point du marché avec A.C.H.A.T.

Les prix sont précisés dans un fichier Excel associé à ce catalogue.

L’étendue des produits proposés en complément est notée.

Le projet de ce catalogue sera joint au dossier de l’offre du candidat, Les éléments souhaités sont :

- Un sommaire ;

- Une présentation de la société ;

- L’identification du marché ;

- L’identification des contacts commerciaux ;

- L’identification des contacts techniques ;

- Des photographies de tous les articles listés (BPU) ;

- La référence de chaque produit proposé au titre des articles listés (BPU) en cohérence avec les numéros de ligne des produits ;

- La description commerciale et technique de chaque produit proposé au titre des articles listés (BPU).

L’attention des candidats est attirée sur ce projet de catalogue qui constitue

un item évalué et noté.

L’absence de présentation du projet de catalogue rend l’offre non conforme.

Les parts BPU et HBPU représentent les proportions suivantes :

| Lot | Part BPU du volume financier du marché | Part HBPU du volume financier du marché |
| --- | --- | --- |
| 1 | 85% | 15% |
| 2 | 80% | 20% |
| 3 | 75% | 25% |
| 4 | 75% | 25% |

SYSTEMES DE PESEE MEDICALE :

Les systèmes de pesée médicale proposés dans le cadre de cette consultation, seront au minimum de classe III médicale.

Chaque système de pesée sera fourni avec sa plaque signalétique, la certification ou l’approbation CE, le carnet de métrologie, ainsi que la vignette verte attestant du contrôle annuel.

Les systèmes de pesée des équipements objets de la présente consultation sont des Instruments de Pesage à Fonctionnement Non Automatique (IPFNA) utilisés pour le pesage des patients à des fins de surveillance, de diagnostiB et Ce traitement médical. À ce titre, Les systèmes de pesée devront être conformes aux exigences de la Directive 2014/31/UE relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (NAWI) et aux dispositions nationales applicables, notamment le décret n° 2016‑769 du 9 juin 2016 relatif aux instruments de mesure

Ces équipements étant à usage réglementé, ils sont soumis à une obligation de vérification périodique, ainsi qu’à une visite primitive après réparation (VPIR) en cas d’intervention sur l’instrument.

Les prestations de métrologie ne font pas l’objet de la présente consultation. Elles sont couvertes par un marché spécifique (AGEPS), incluant également les prestations de réparation et de visite primitive après réparation des systèmes de pesée.

Afin de ne pas complexifier les processus de maintenance de ces équipements, le titulaire du marché issu de la présente consultation pourra être autorisé à effectuer la réparation du système de pesée, sous réserve du respect des conditions suivantes :

1. Titulaire disposant d’un agrément pour la réparation et la visite primitive après réparation (VPIR)

Si le titulaire est agréé pour effectuer la réparation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (IPFNA) et la visite primitive après réparation (VPIR), c’est-à-dire s’il dispose d’une marque d’identification et si son système d’assurance qualité a été approuvé par les autorités compétentes, il pourra intervenir sur le système de pesée :

- Soit en cas de panne entre deux vérifications périodiques ;

- Soit pour la remise en conformité de l’instrument à la suite d’une vérification périodique.

Dans ce cas, le titulaire devra réaliser la VPIR conformément à la réglementation en vigueur applicable aux IPFNA, notamment aux dispositions de l’arrêté du 17 février 2017 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, et renseigner le carnet métrologique de l’instrument.

2. Titulaire ne disposant que d’une marque d’identification

Si le titulaire dispose uniquement d’une marque d’identification lui permettant d’effectuer des réparations, sans agrément pour la réalisation de la VPIR, il devra obligatoirement coordonner son intervention avec un organisme agréé pour la réparation et la réalisation de la visite primitive après réparation.

Cet organisme agréé pourra être le titulaire du marché de métrologie de l’AP-HP ou tout autre organisme disposant des habilitations réglementaires requises.

Dans ce cas, la VPIR, la remise en conformité réglementaire de l’instrument ainsi que l’apposition des marques de contrôle correspondantes devront être réalisées exclusivement par l’organisme agréé.

Les prestations de réparation réalisées par le titulaire devront dans tous les cas respecter les dispositions réglementaires applicables aux instruments de mesure à usage réglementé, notamment celles issues du décret n° 2016-769 du 9 juin 2016 relatif aux instruments de mesure et de la réglementation applicable aux IPFNA.

Les plaques d’identification des systèmes de pesée sont soumises aux exigences réglementaires applicables aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (IPFNA).

En cas de constat, par le titulaire du marché de contrôle des instruments de pesage, d’une non-conformité de la plaque d’identification d’origine, celle-ci devra être remplacée gracieusement par le titulaire du présent marché par une plaque conforme à la réglementation en vigueur applicable aux IPFNA.

Le titulaire du présent marché collaborera étroitement avec le titulaire du marché de contrôle des instruments de pesage. À ce titre, il devra :

- Fournir les pièces détachées nécessaires dans un délai identique à celui auquel il s’est engagé dans le cadre du marché AP-HP ;

- Transmettre, sur demande, les procédures techniques relatives au système de pesée ;

- Apporter, le cas échéant, une assistance technique lors des opérations de réparation.

Dans tous les cas, le titulaire devra informer préalablement le responsable du service biomédical avant toute intervention sur le système de pesée d’un équipement.

Il appartient au service biomédical de décider des modalités d’organisation de la maintenance du système de pesée.

### IV-1 SPECIFICATIONS POUR LE LOT 1 : systèmes de pesée et toises

###### Caractéristiques techniques minimales

###### Conformité règlementaire et normes

- Les balances médicales proposées doivent respecter les règles MID (instrument de mesure fiable et traçable).

- Les balances objet de cette consultation sont soumises à la métrologie légale et doivent respecter le Règlement MDR 2017/745 :

  - Certification CE obligatoire avant mise sur le marché, accompagnée du numéro de l’organisme notifié et de la classe MDR ;

  - Respect des normes de sécurité électrique et d’hygiène ;

  - Traçabilité et documentation pour contrôle qualité.

###### Marquage et informations légales

Les systèmes de pesée ainsi que les toises doivent impérativement porter le marquage CE médical, accompagné de toutes les informations légales : fabricant, modèle, numéro de série, classe MDR, instructions.

###### Vérification et métrologie

- Les systèmes de pesée doivent respecter les exigences de vérification et métrologie selon la directive 2014/31/UE, (DREETS / carnet de métrologie) et être fournis avec :

  - Un carnet de métrologie documentant toutes les vérifications et calibrations ;

  - Une plaque d’identification avec marquage CE et informations légales ;

  - Un marquage légal de vérification périodique par un organisme agréé précisant la date de la dernière vérification.

###### Livraison et formation

- Les systèmes de pesée doivent être livrés montés et prêts à l’emploi ;

- Une formation à l’utilisation doit être incluse dans la prestation.

- La prestation de fixation des toises est optionnelle et doit être chiffrée séparément dans les annexes financières.

Modèles demandés et Caractéristiques techniques spécifiques :

Pèse-personne électronique plat :

- Capacité : 200 kg ;

- Précision : 200g

- Plateau avec tapis anti dérapant ;

- Fonctionnement sur secteur ou piles ou batteries.

Pèse-personne électronique plat classe III :

- Capacité : 200 kg ;

- Précision :  50g jusqu’à 50 kg, 100 g de 50 à 150 kg

- Plateau avec tapis anti dérapant ;

- Fonctionnement sur secteur ou piles ou batteries.

- Pèse-personne électronique à colonne :

- Capacité : 300 kg ;

- Précision : 100 g jusqu’à 200 kg ;

- Tare réglable ;

- Fonctionnement sur secteur ou piles ou batteries.

- Fauteuil pèse-personne :

- Structure : fauteuil monté sur roulettes, maniable, avec au moins une roue directionnelle, deux roulettes freinées ;

- Accoudoirs : escamotables ;

- Repose-pieds : rabattables, repliables ou escamotables, dispositif de sécurisation contre la chute du patient ;

- Siège ergonomique et confortable ;

- Type de pesée : électronique ;

- Capacité : 200 kg ;

- Précision : 100 g ;

- Tare : réglable ;

- Alimentation : fonctionnement sur secteur ou piles.

- Plate-forme de pesée avec main courante :

- Le patient doit pouvoir se tenir ou s’appuyer sur la main courante sans que cela n’influence la mesure.

- Type de pesée : électronique ;

- Capacité : 300 kg ;

- Précision :

  - 100 g jusqu’à au moins 200 kg

  - 200 g au-delà

- Tare : réglable ;

- Plateau : équipé d’un tapis antidérapant ;

    - Alimentation : fonctionnement sur secteur ou batteries.

- Pèse bébé électronique :

- Type de pesée : électronique ;

- Capacité : 15 kg ;

- Précision : 5 g jusqu’à 7 kg ;

- Fonction de stabilisation : permettant une pesée fiable même en cas de mouvements du nourrisson ;

- Plateau : conçu pour assurer la sécurité d’un bébé agité (forme ergonomique et sécurisante) ;

- Alimentation : fonctionnement sur secteur et sur batteries incluses.

Toise mécanique à fixation murale :

- Matériau : aluminium ou matériau équivalent (bois proscrit) ;

- Installation : toise destinée à une fixation murale ;

- Plage de mesure : jusqu’à 200 cm minimum ;

- Précision : 1 mm ;

- Curseur : rabattable et conçu pour être non blessant.

Toise pédiatrique mécanique :

- Matériau : aluminium ou matériau équivalent (bois proscrit) ;

- Installation / usage : toise portable ou fixable au mur ou adaptable à une table à langer ;

- Plage de mesure : jusqu’à 800 mm minimum ;

- Précision : 1 mm ;

- Curseurs : tête et pieds repliables.

Toise à ruban à fixation murale :

- Ruban : métallique ;

- Plage de mesure : jusqu’à 210 cm minimum ;

- Précision : 1 mm ;

- Accessoire : appui-tête ;

- Installation : fixation murale ;

Accessoires facultatifs et autres modèles pouvant être proposés dans la partie complémentaire HBPU (non exhaustif)

D’autres modèles et accessoires pourront être proposés au titre du catalogue complémentaire HBPU, sous réserve de respecter les prescriptions générales du présent cahier des charges, notamment les normes en vigueur.

Des balances connectées disponibles au catalogue complémentaires seront appréciées. Elles devront respecter les exigences de cybersécurité et confidentialité (RGPD pour les données de santé). Elles devront être auditables et traçables.

Des planches de transfert aces pesée sont souhaitées en proposition complémentaire.

### IV-2 SPECIFICATIONS POUR LE LOT 2 : lits accompagnants

##### IV-2-1 : FAUTEUILS LITS convertibles POUR ACCOMPAGNANTS

###### Caractéristiques techniques minimales :

Conformité et sécurité

- Être conforme aux normes NF EN 597-1 et NF EN 597-2 relatives à la résistance au feu des matelas rembourrés ;

- Présenter un classement non-feu A ;

- Être revêtu d’un matériau classé M1 non-feu, compatible avec les produits de nettoyage et de désinfection utilisés en milieu hospitalier.

Structure et mécanisme

- Fauteuil convertible en lit à mécanisme d’ouverture frontale ;

- Châssis et piètement en acier époxy ou matériau équivalent ;

- Sommier métallique souhaité (type grille électro soudée ou équivalent) ;

- Mécanisme robuste permettant une transformation simple et rapide entre les positions fauteuil et lit.

- Rangement intégré sous le fauteuil fortement souhaité (ex. couverture ou oreiller) ;

- Transformation rapide entre les positions ;

- Conception permettant un nettoyage facile et une maintenance simple (coussins ou housses démontables).

Mobilité

Le fauteuil devra être équipé d’au moins deux roulettes en position fauteuil, escamotables en position lit, Système permettant un déplacement facile en position fauteuil.

Dimensions, ergonomie

Le couchage devra présenter les caractéristiques minimales suivantes :

- Dimensions du matelas : 60 × 190 cm ;

- Matelas indépendant de la partie assise ;

- Matelas en mousse haute résilience ;

- Densité minimale : 34 kg/m³ ;

- Épaisseur minimale : 12 cm ;

- Traitement antifongique ;

- Housse en polyuréthane respirant, amovible, classée non-feu M1.

- Dimensions hors tout non imposées, sous réserve de compatibilité avec le couchage requis ;

- Encombrement optimisé pour une installation dans les chambres d’hospitalisation.

Hygiène et entretien

- Revêtement compatible avec les produits hospitaliers (désinfectants, détergents) ;

- Matériaux faciles à nettoyer et résistants à un usage intensif.

##### IV-2-2 : lits pliants

###### Caractéristiques techniques minimales :

Conformité et sécurité

- Être conforme aux normes NF EN 597-1 et NF EN 597-2 relatives à la résistance au feu des matelas rembourrés ;

- Présenter un classement non-feu A ;

- Être équipé d’une housse de matelas classée non-feu M1.

Structure

- Structure en acier avec finition époxy ou matériau équivalent ;

- Sommier métallique souhaité (type grille métallique ou équivalent) ;

- Conception robuste adaptée à un usage intensif.

Mobilité

Le lit devra être équipé de : Quatre roulettes permettant un déplacement aisé, escamotables ou rétractables en position lit afin d’assurer la stabilité lors de l’utilisation.

Dimensions, ergonomie

- Dimensions du couchage : 80 × 190 cm ;

- Ensemble composé d’un sommier et d’un matelas ;

- Matelas en mousse haute résilience ;

- Densité minimale : 34 kg/m³ ;

- Épaisseur minimale : 12 cm ;

- Housse de matelas en polyuréthane respirant, amovible, et classée non-feu M1.

- Lit pliable permettant un encombrement réduit lors du stockage ;

- Fourniture d’une housse de protection pour le stockage.

Hygiène et entretien

- Matériaux compatibles avec les produits de nettoyage et de désinfection hospitaliers ;

- Conception permettant un nettoyage facile et rapide.

##### IV-2-3 : FAUTEUILS de repos pliants

###### Caractéristiques techniques minimales :

Les fauteuils de repos pliants sont destinés principalement aux personnels de garde ou de nuit, afin de permettre des périodes de repos dans les locaux de service.

Conformité et sécurité

- Être conformes aux normes NF EN 597-1 et NF EN 597-2 relatives à la résistance au feu des matelas rembourrés ;

- Présenter un classement non-feu A ;

- Être revêtus d’un matériau classé non-feu M2.

Structure, mécanisme

- Matelas amovible ;

- Revêtement non-feu M2.

- Structure en acier avec finition époxy ou matériau équivalent ;

- Conception robuste adaptée à un usage professionnel.

Dimensions, ergonomie

- Largeur : environ 57 cm ;

- Longueur en position repos : environ 180 cm.

- Matelas en mousse haute densité ;

- Épaisseur minimale : 6 cm ;

- Accoudoirs moussés assurant un confort d’utilisation ;

- Repose-jambes inclinable permettant une position de repos ;

- Têtière rembourrée, réglable et amovible.

Hygiène et entretien

- Matériaux compatibles avec les produits de nettoyage et de désinfection utilisés en milieu hospitalier

- Conception permettant un nettoyage simple et rapide.

Accessoires obligatoires

Dans le cadre HBPU, le titulaire devra obligatoirement proposer des coussins d’allaitement adaptables aux fauteuils accompagnants.

Accessoires facultatifs et autres modèles pouvant être proposés dans la partie complémentaire HBPU (non exhaustif)

D’autres modèles pourront être proposés par le titulaire au titre du catalogue complémentaire HBPU, sous réserve qu’ils respectent l’ensemble des prescriptions générales du présent cahier des charges, notamment les normes en vigueur applicables aux équipements concernés.

L’étendue, la diversité et l’esthétisme des produits proposés au titre du catalogue complémentaire seront prises en compte dans l’évaluation des offres.

### IV-3 SPECIFICATIONS POUR LE LOT 3 : Mobilier de restauration

- Caractéristiques techniques

Trois gammes de matériels destinés à des adultes doivent être proposées :

  - Gamme A : piètements avec partie bois massif - sièges garnis expansé ;

  - Gamme B : structure et piètement acier - sièges assises bois multiplis ;

  - Gamme C : structure et piètement acier.

Chaque gamme représente une famille de produits comprenant :

- Des tables ;

- Des chaise et bridges ;

- Des dessertes ;

- Des claustras.

Gammes de mobilier

Gamme A – Salle à manger des établissements de long séjour

La gamme A devra répondre aux besoins spécifiques des salles à manger des établissements de long séjour (EHPAD, unités de soins de longue durée, etc.).

Elle devra proposer un mobilier ergonomique et confortable, favorisant :

- Une ambiance esthétique et chaleureuse, propice à la convivialité ;

- Une accessibilité optimale pour les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant ;

- Une stabilité et une sécurité adaptées aux publics âgés ou dépendants.

Les matériaux et finitions devront être résistants à l’usage intensif, faciles à entretenir, et compatibles avec les protocoles d’hygiène des établissements de santé.

Gammes B et C – Cafétérias

Les gammes B et C devront être adaptées aux espaces de cafétéria et de restauration rapide du personnel ou des visiteurs.

Elles présenteront une ligne contemporaine, associant design, robustesse et facilité d’entretien.

Les matériaux utilisés (stratifié, métal, bois, polypropylène, etc.) devront garantir une résistance élevée à l’usage collectif et un entretien aisé.

Les formes et finitions devront contribuer à créer un environnement moderne et accueillant, tout en répondant aux contraintes fonctionnelles (flux de passage, nettoyage fréquent, manutention).

Hiérarchie tarifaire des gammes

Les prix des gammes seront décroissants de A à C, conformément à la qualité perçue, aux matériaux employés et au niveau de finition proposé.

La gamme A représente le niveau le plus haut en termes de confort, de qualité et d’esthétique, tandis que les gammes B et C correspondent à des mobiliers de gamme intermédiaire à économique, destinés à un usage collectif fréquent.

Tables de restauration :

Hauteur d’utilisation : les mobiliers sont destinés à des patients adultes.

Le piètement des tables, est soit central soit à dégagement latéral afin de faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite, notamment celles en fauteuil roulant.

Différentes dimensions sont exigées, les valeurs indiquées dans le BPU ont une tolérance de +/- 10%.

Gamme A :

Piètement en hêtre massif ou intégrant une partie en hêtre massif, ou autre essence de bois dur équivalente présentant une résistance mécanique et esthétique similaire, pieds munis de vérins de réglage, plateau stratifié haute résistance ou équivalent, chant massif assorti.

Finition soignée, contribuant à une ambiance chaleureuse et conviviale adaptée aux salles à manger des établissements de long séjour.

Gamme B :

Piètement central ou à dégagement latéral en acier époxy ou équivalent, muni de vérins de réglage pour la stabilité ; plateau stratifié ou compact, résistant aux chocs, à l’humidité et aux produits d’entretien.

Esthétique sobre et robuste, adaptée à un usage collectif régulier.

Gamme C :

Structure du piètement en métal époxy ou équivalent muni de vérins de réglage pour la stabilité, plateau stratifié ou mélaminé à haute résistance.

Finition contemporaine, adaptée aux espaces de cafétéria ou de restauration rapide.

Dessertes de restauration :

Assorties aux tables des gammes A, B et C.

Claustras (gamme A) :

Les claustras devront être assortis à le gamme A, tant sur le plan esthétique (teintes, matériaux, finitions) que fonctionnel (robustesse, stabilité, facilité d’entretien).

Ils contribueront à la structuration des espaces (zones de restauration, cafétérias, salles à manger, etc.) tout en maintenant une ambiance conviviale et harmonieuse.

Les claustras devront :

- Présenter une stabilité autonome (sur piètement, embase lestée, ou système autoportant) :

- Être faciles à nettoyer et résistants aux produits d’entretien usuels.

Chaises et bridges :

Une cohérence esthétique est exigée avec les tables correspondantes à l’intérieur de chaque gamme.

Gamme A :

- Structure en hêtre massif ou autre essence de bois résistant ;

- Assise et dossier garnis en tissu enduit ;

- Dossier haut pour maintenir une grande surface du dos.

Gamme B :

- Structure métallique, peint ou chromé ;

- Assise et dossier bois teinté et vernis ;

- Appui sur tables pour permettre le nettoyage au sol ;

- Possibilité de piètements couleur.

Gamme C :

- Structure métallique peint ou chromé ;

- Assise et dossier tissus ou enduits ;

- Possibilité de piètement couleur ;

- Appui sur tables pour permettre le nettoyage au sol.

Accessoires facultatifs et autres modèles pouvant être proposés dans la partie complémentaire HBPU (non exhaustif)

- D’autres modèles pourront être proposés par le titulaire au titre du catalogue complémentaire HBPU, sous réserve qu’ils respectent l’ensemble des prescriptions générales du présent cahier des charges, notamment les normes en vigueur applicables aux équipements concernés.

- L’étendue, la diversité et l’esthétisme des produits proposés au titre du catalogue complémentaire seront prises en compte dans l’évaluation des offres.

### IV-4 SPECIFICATIONS POUR LE LOT 4 : mobilier urbain

Ce lot est divisé en trois catégories d’équipements d’extérieur comprenant :

-	Des bancs d’extérieur ;

-	Des équipements d’hygiène extérieure ;

-	Des tables pique-nique.

- Fonctions attendues

Les bancs devront offrir une capacité de quatre places et être autoportés. La hauteur d’assise devra être d’environ 45 cm minimum. Ils devront être de préférence conformes à la norme NF P 99-610 ou équivalent, et présenter des caractéristiques adaptées à un usage intensif en espace public. Ils ne devront présenter aucun angle vif, ni instabilité. Ils seront traités anti corrosion et adaptés à un exposition extérieure permanente.

Les cendriers devront être faciles à installer, par scellement ou fixation. Ils devront permettre d’éteindre et de récupérer les mégots. À ce titre, ils seront équipés d’un dispositif d’extinction, tel qu’un étouffoir ou un couvercle conique muni d’une charnière indémontable.

Le seau de récupération des cendres et mégots devra être en acier galvanisé.

Les tables de pique-nique devront être de préférence conformes à la norme NF EN 581-1, 581-2, 581-3 ou équivalent, relatives aux exigences générales de sécurité applicables au mobilier d’extérieur. Elles devront être adaptées à un usage intensif en extérieur, et garantir une stabilité et une résistance mécanique compatibles avec un usage en espace public.

Les prestations d’installation ne sont pas comprises dans les lignes de produits du BPU et font l’objet d’une identification distincte. Elles sont détaillées en page 1 des annexes financières.

- Ergonomie

Concernant les tables de pique-nique avec bancs intégrés PMR, l’accès devra être facilité pour les personnes en situation de handicap, conformément aux principes d’accessibilité.

- Esthétisme

Les équipements devront être proposés dans des coloris standards au minimum.

- Durabilité

Les équipements d’extérieur devront être robustes et adaptés à un usage intensif.

Pour les équipements comportant du bois, les candidats devront attester de la durabilité des matériaux, notamment leur caractère imputrescible, leur résistance aux champignons, aux intempéries ainsi qu’aux actes de vandalisme.

Pour les parties en acier, métal ou aluminium, les candidats devront préciser les traitements appliqués afin de garantir une résistance optimale, notamment en milieu agressif (brouillard salin, corrosion).

- Entretien

Les équipements d’extérieur ne devront pas nécessiter d’entretien spécifique ou contraignant.

- Particularités

Les bancs et tables d’extérieur devront offrir la possibilité d’être scellés ou fixés au sol.

Accessoires facultatifs et autres modèles pouvant être proposés dans la partie complémentaire HBPU (non exhaustif)

- D’autres modèles pourront être proposés par le titulaire au titre du catalogue complémentaire HBPU, sous réserve qu’ils respectent l’ensemble des prescriptions générales du présent cahier des charges, notamment les normes en vigueur applicables aux équipements concernés.

- L’étendue, la diversité et l’esthétisme des produits proposés au titre du catalogue complémentaire seront prises en compte dans l’évaluation des offres.

# V : REGLEMENTATION ET SPECIFICATIONS GENERALES

##### V-1 Dossier technique

Pour chaque lot sauf précision contraire, le fournisseur devra joindre, pour chaque matériel proposé, un dossier technique rédigé en français comprenant :

- Le certificat de marquage CE médical avec sa date de péremption pour CHAQUE équipement concerné proposé au titre du BPU y compris les systèmes de pesée avec indication de leur classe ;

- Le projet de catalogue personnalisé, partie BPU ;

- Le cadre de réponse technique joint en annexe 1, sous format word ;

- Une documentation technique comprenant au minimum :

  - Fiche de description libre de la configuration proposée ;

  - Notice d’utilisation ;

  - Nomenclature des pièces détachées.

- Une documentation commerciale ;

- Les certificats des normes qualités et environnementales annoncées pour validation de leur prise en compte ;

- Un nuancier des coloris et finitions dans la matière des équipements proposés (stratifié, mélaminé, époxy, polypropylène, tissus traités non feu…), gamme par gamme  (toute modification du nuancier devra être accepté au préalable par ACHAT ;

- Un résumé de deux pages maximum présentant l’offre (avantages, inconvénients…) ;

Le titulaire sera tenu au respect de son offre validée et acceptée par A.C.H.A.T. après mise au point.

###### V-2 Normes et règlementation

L’ensemble des équipements proposés par le titulaire, ainsi que leurs conditions d’installation sur les sites hospitaliers, doivent obligatoirement être conformes aux textes réglementaires et normes en vigueur à la date de remise des offres, notamment :

- Décrets, arrêtés et circulaires applicables :

  - Décret n° 91-330 du 27 mars 1991, modifié, relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (IPFNA) ;

  - Directives européennes, en particulier :

    - Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (RDM) relatif aux dispositifs médicaux ;

    - Toute autre directive européenne applicable au type de dispositif fourni.

- Normes et documents techniques :

  - Normes françaises et documents techniques unifiés (DTU) publiés au moins 6 mois avant la remise des offres ;

  - Normes de sécurité, hygiène, résistance mécanique et compatibilité avec les produits d’entretien hospitaliers.

- Réglementation incendie et sécurité :

  - Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP, et dispositions spécifiques aux établissements de type U ;

  - Exigences relatives aux matériaux non feu, M1, pour les équipements et accessoires.

- Aux normes suivantes :

| Référence | Libellé |
| --- | --- |
| NF EN ISO 60601-1 :2019 | Appareils électromédicaux - Partie 1-1 : règles générales de sécurité - Norme collatérale : règles de sécurité pour systèmes électromédicaux |
| NF EN ISO 60601-2 | Appareils électromédicaux. 1ère Partie : Règles générales de sécurité. 2. Norme collatérale : Compatibilité électromagnétique – Prescriptions et essais |
| NF EN ISO 60601-4 | Appareils électromédicaux. 1ère Partie : Règles générales de sécurité. Systèmes électromédicaux programmables |
| NF EN 581-1 | Mobilier d'extérieur - Sièges et tables à usages domestique, collectif et de camping - Partie 1 : exigences générales de sécurité |
| NF EN 1130 | Mobilier de puériculture - Berceaux - Exigences de sécurité et méthodes d'essai |
| NF EN 12181 | Aides à la mobilité |
| DI 2009/23/CE | Cette directive complète et précise les exigences de la directive NAWI (Non-Automatic Weighing Instruments) 2004/22/CE, en particulier pour la marquage CE, vérifications et métrologie légale des instruments de pesage. |
| NF EN 45501 | Aspects métrologiques des instruments de pesage à fonctionnement non automatique |
| NF EN 1021-1 | Ameublement - Évaluation de l’allumabilité des meubles rembourrés - Partie 1 : source d’allumage : cigarette en combustion |
| NF EN 1021-2 | Ameublement - Évaluation de l’allumabilité des meubles rembourrés - Partie 2 : source d’allumage : flamme équivalente à celle d’une allumette |
| NF EN 597-1 | Ameublement - Évaluation de l’allumabilité des matelas et des sommiers rembourrés - Partie 1 : source d’allumage : cigarette en combustion |
| Obligatoire : NF EN 597-2 | Les matelas et sommiers rembourrés proposés devront être conformes à la norme NF EN 597-2, relative à l’évaluation de l’allumabilité des matelas et des sommiers rembourrés – Partie 2 : source d’allumage équivalente à une allumette. Cette norme fixe les exigences de résistance à l’inflammation des matelas et sommiers en contact avec une source de petite flamme, permettant de réduire le risque d’incendie en milieu domestique ou hospitalier. Le candidat devra être en mesure de fournir tout document attestant de la conformité des produits proposés à cette norme. |
| NCF C15-100 (obligatoire) | Installations électriques à basse tension (complétée avec la mise à jour de juin 2005) |

Remarques relatives aux normes et réglementation

- La liste des normes et réglementations mentionnées dans le présent cahier des charges n’est pas exhaustive. Le respect d’autres normes en vigueur applicables aux équipements proposés est souhaité.

- La non-production d’un certificat de conformité à certaines normes ne sera pas éliminatoire, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une norme obligatoire (ex. normes de sécurité électrique, de pesée ou de dispositifs médicaux).

- Le titulaire doit toutefois garantir que tous les équipements sont conformes aux exigences essentielles de sécurité, hygiène et performance, même pour les normes facultatives.

###### V-3 Développement durable et réduction de l’empreinte carbone

Une attention particulière sera portée à la prise en compte par les candidats des enjeux environnementaux et des principes de développement durable dans le cadre de l’exécution du marché.

Les candidats exposeront leur politique en matière de respect des principes du développement durable liée aux produits proposés dans le cadre de cette consultation, et particulièrement :

- Les actions de formation à l’éco-conduite mises en place pour les personnels chargés du transport et des livraisons ;

- Les mesures visant à réduire l’empreinte environnementale des produits, notamment celles relatives à la réduction des emballages et à l’optimisation logistique ;

- La non-utilisation de substances ou produits réputés nocifs pour la santé ou l’environnement ;

- Les dispositions mises en œuvre pour la réduction, la valorisation et le traitement des déchets ;

- Les actions visant à la maîtrise des consommations d’eau et d’énergie ;

- Les mesures de contrôle et de limitation des rejets polluants dans l’atmosphère, l’eau et les sols ;

- La provenance et la traçabilité des matériaux utilisés dans la fabrication des produits ;

- La mise en œuvre de démarches environnementales certifiées, telles que la norme ISO 14001, la marque NF Environnement, ou tout autre label ou certification équivalent.

L’ensemble des éléments fournis par les candidats (certifications, normes, labels, engagements ou démarches environnementales) permettant d’apprécier leur performance en matière de développement durable et de réduction de l’empreinte carbone sera pris en compte dans le cadre de l’analyse des offres.

# VI- LIMITES DE PRESTATIONS

Modalités de livraisons

La fourniture des équipements comprend la livraison, le montage, l’installation et la mise en service et l’enlèvement des emballages dans les services utilisateurs.

La livraison inclut le déchargement et la mise en place du matériel dans les locaux ou à l’emplacement de destination. Toutes les manipulations des fournitures jusqu’à leur réception par le responsable de l’établissement sont à la charge et sous l’entière responsabilité du titulaire du marché.

La manutention (main-d’œuvre, moyens de levage, etc.) nécessaire à l’acheminement du matériel dans les locaux d’installation, ainsi que le montage et la mise en place, est à prévoir par le titulaire.

L’emplacement de destination doit cependant être prêt et libéré, ne nécessiter aucun aménagement préparatoire par le titulaire.

La date exacte de livraison devra être convenue entre l’hôpital ou la personne habilitée à réceptionner d’une part, et le titulaire du marché d’autre part, au plus tard 8 jours avant la semaine de livraison fixée lors de la confirmation de commande du titulaire. Cette date de livraison sera confirmée par le titulaire auprès du site par écrit.

Conditions s’appliquant à tous les lots

Une remise complémentaire pour livraison au magasin peut être consentie conformément aux annexes financières de l’acte d’engagement. Il s’agit dans ce cas de livraisons de produits emballés, non mis en service par le titulaire.

Durabilité des produits

Durée d’approvisionnement : le candidat s’engage à fournir du matériel de remplacement identique pendant 5 ans minimum. Conformément à l’article L111-3 du code de la consommation.

La durabilité des équipements proposés et la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des produits seront disponibles sont à renseigner dans le cadre de réponse technique joint en annexe 2;

Le candidat s’engage à proposer une prestation de maintenance sur l’ensemble des équipements déployés pendant une durée de 10 ans minimum.

Modalités d’installation et de mise en service :

A la demande de l’hôpital le titulaire est tenu de participer à toute réunion ayant pour objet la définition des limites de prestation entre les différents fournisseurs de l’hôpital ou du service général et le suivi du calendrier de livraison et de montage des matériels commandés pour l’opération d’aménagement considéré.

Le titulaire devra proposer une date de rendez-vous au site concerné au maximum dans la semaine suivant la demande de celui-ci.

Le titulaire doit faire connaître de manière très précise les conditions auxquelles doivent répondre les locaux dans lesquels sera installé l’équipement :

Le titulaire doit assurer la remise en état de toutes les détériorations éventuelles causées lors de la mise en place et du raccordement des matériels, ainsi que le déballage et l’évacuation des emballages vides et le nettoyage des locaux.

Lot 1 : toises :

Les équipements sont livrés au magasin de l’hôpital, frais de livraison compris.

A la demande expresse de l’hôpital, les équipements peuvent être livrés, installés, mis en service avec enlèvement des emballages dans les services utilisateurs. Un coût d’installation pour les toises peut être appliqué à indiquer en page de garde des annexes financières correspondantes.

La formation des personnels au bon usage des équipements ;

La formation complète des personnels au bon usage des équipements est obligatoire. Cette formation est réalisée sur site.

Le titulaire doit une information aux utilisateurs relative aux recommandations et précautions d’entretien et de désinfection des matériels en regard des règles d’hygiène en vigueur.

En tout état de cause, le fournisseur ne pourra pas exiger la prise en charge d’une prestation non prévue nécessaire à la bonne réalisation de sa prestation.

# VII- DUREE DE GARANTIE

La garantie applicable à l’ensemble des matériels est fixée à une durée minimale de vingt-quatre (24) mois, à compter de la date de réception.

Cette garantie couvre les pièces, la main-d’œuvre et les déplacements, les interventions préventives, réalisées conformément aux recommandations du fabricant, ainsi que les interventions curatives, visant à remédier à tout défaut de fabrication ou de fonctionnement.

Elle s’applique à : l’ensemble des défauts, qu’ils soient apparents ou non, tous les vices de conception, de construction ou de matériaux, et au bon fonctionnement global de l’installation, dans tous ses composants.

Pendant toute la durée de la garantie, le titulaire s’engage à remplacer toute pièce défectueuse, ou effectuer toute intervention nécessaire, sans frais supplémentaires pour le pouvoir adjudicateur.

Les modalités de mise en œuvre du service après-vente devront être précisées dans les réponses au questionnaire technique annexé, à compter de la notification de la commande.

Le délai de remise en service ne devra pas excéder, en cas de remplacement du matériel, le délai prévu pour la livraison d’un matériel neuf.

Enfin, les délais de livraison et d’intervention contractuels sont ceux indiqués dans les réponses au questionnaire technique et constituent un engagement ferme du candidat.

# ANNEXE 1 : Cadre de réponse technique

### LOT 1 : Systèmes de pesée et toises

Toute case non renseignée aura la note « 0 ».

Les renvois secs vers des fiches techniques sont interdits et auront la note « 0 » :

-	les principaux éléments de réponse doivent figurer dans la colonne « réponse du candidat »,

-	si un renvoi est nécessaire, la référence du document fourni, et le numéro de page doivent obligatoirement être mentionnés ;

-	Les questions non notées renvoient essentiellement aux exigences du CCTP. Une non-conformité au CCTP entraîne l’élimination de l’offre ;

La longueur du texte de réponse est libre, veiller à sa bonne visibilité

| Questions |  | Mode de réponse attendue | Item noté | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Le projet de catalogue personnalisé est fourni | Oui-non | X |  |
| 2 | Date de début de commercialisation (détailler part produit si nécessaire) | Date | Non |  |
| 3 | Constructeur | Préciser | Non |  |
| 4 | Lieu de fabrication | Préciser | Non |  |
| 5 | Marquage CE Médical classe IIA pour les balances électroniques | Certificat obligatoire avec date de péremption | Non |  |
| 6 | Pèse personne mécanique : marqué CE medical | Certificat obligatoire avec date de péremption | Non |  |
| 7 | Pèse personne électronique plat : portée | kg | X |  |
| 8 | Pèse personne électronique plat : précision | g | X |  |
| 9 | Pèse personne électronique à colonnes : portée | kg | X |  |
| 10 | Pèse personne électronique à colonnes : précision | g | X |  |
| 11 | Fauteuil pèse personne : portée | kg | X |  |
| 12 | Fauteuil pèse personne : précision | g | X |  |
| 13 | Fauteuil pèse personne : tare réglable | Oui-non | X |  |
| 14 | Plate-forme de pesée avec main-courante : portée | kg | X |  |
| 15 | Plate-forme de pesée avec main-courante: précision | g | X |  |
| 16 | Plate-forme de pesée avec main-courante: tare réglable | Oui-non | X |  |
| 17 | Pèse bébé électronique : portée | kg | X |  |
| 18 | Pèse bébé électronique : précision | g | X |  |
| 19 | Toise télescopique mécanique à fixation murale : plage de mesure | cm | X |  |
| 20 | Toise télescopique mécanique à fixation murale : matériau | Préciser | X |  |
| 21 | Toise pédiatrique : plage de mesure | cm | X |  |

###### Démarche environnementale – réduction de l’empreinte carbone

| Questions |  | Mode de réponse attendue | Item noté | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taux de matériaux recyclés utilisés pour la production des équipements proposés. | % | X | Détailler par ligne de produit du BPU |
| 2 | Taux de matériau recyclable pour les produits proposés | % | X | Détailler par ligne de produit du BPU |
| 3 | Tous les produits proposés répondent à la directive européenne DEEE | Oui – non préciser | X |  |
| 4 | Tous les produits proposés répondent à la directive européenne RoHS | Oui – non préciser | X |  |
| 5 | Tous les produits proposés répondent à la directive européenne REACH | Oui – non préciser | X |  |
| 6 | Piles sans cadmium ni produits chimiques | Oui – non préciser | X | Eléments de preuve si oui |
| 7 | Les produits bénéficient-ils d’une éco conception, si oui, préciser dans quel domaine | Oui – non préciser | X |  |
| 8 | Durabilité : durée sur laquelle l’opérateur s’engage à fournir les pièces détachées des produits proposés au BPU – Au besoin détailler par équipement. | Ans –obligatoire : certificat du fabricant | X |  |
| 9 | Possibilité de location de matériels spécifiques (exemple chaise de pesée) | Préciser | X |  |
| 10 | Les emballages sont-ils réutilisés | Oui - non | X |  |
| 11 | Mode de recyclage des emballages utilisés | Préciser | X |  |
| 12 | Proposez-vous des produits de seconde main ou reconditionnés, et si oui décrire les campagnes d’information | Préciser | X |  |
| 13 | Contrôle et suivi automatisé de la consommation des véhicules de livraison | Oui-non Préciser | X |  |
| 14 | Les chauffeurs sont formés à l’éco-conduite | Oui – non si oui fournir élément de preuve pour validation | X |  |
| 15 | Proportion de véhicules de la flotte automobile (VUL) conforme à la norme EURO 6+ | Nombre, %, localisation | X |  |
| 16 | Proportion de véhicules utilitaires de la flotte automobile conforme à la norme EURO VI (VU assimilés à des poids lourds et poids lourds) | Nombre, %, localisation | X |  |
| 17 | Proportion de la flotte de véhicules roulant uniquement à partir d’énergie électrique | Nombre, %, localisation | X |  |
| 18 | Autres actions mises en place pour réduire la consommation de carburant des véhicules impliqués dans la livraison et la commercialisation des produits objets du marché | Préciser | X |  |

Prestations, Service Après-Vente

| Questions |  | Mode de réponse attendue | Item noté | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Délais de livraison | Jours ouvrés | X |  |
| 2 | Durée de la garantie : distinguer les éléments si besoins | Ans détailler si besoins selon type d’équipement | X |  |
| 3 | En cas d’impossibilité de réparation reconnue par le fournisseur et le constructeur pendant la période de garantie, le remplacement ou le remboursement de l’équipement est prévu. | Oui/non Préciser les conditions | X |  |
| 4 | Délai de remplacement des produits en cas de défectuosité à la livraison ou en période de garantie | heures | X |  |
| 5 | Nombre de maintenances préventives préconisées et incluses à titre gratuit durant la période de garantie. | Nombre | X |  |
| 6 | Nouveau départ de garantie suite à la réception d’un matériel remplacé | Oui-non conditions | X |  |
| 7 | La garantie couvre les réparations. | Oui/non | X |  |
| 8 | La garantie couvre le remplacement des pièces défectueuses. | Oui/non | X |  |
| 9 | Les pièces remplacées sont elles-mêmes garanties. Préciser la durée | Mois | X |  |
| 10 | La garantie couvre la main d’œuvre. | Oui/non | X |  |
| 11 | La garantie couvre les déplacements. | Oui/non | X |  |
| 12 | La garantie couvre le transport des pièces. | Oui/non | X |  |
| 13 | Le SAV est-il assuré par le candidat | Oui / non, si non coordonnées du prestataire | X |  |
| 14 | Délais d’intervention maximal du service Après-Vente en période de garantie | Heures | X |  |
| 15 | Prêt d’un équipement de remplacement en cas de panne pendant la période de garantie | Oui-non | X |  |

Date, cachet, signature précédés du nom du signataire

### LOT 2 : Lits accompagnants

Toute case non renseignée aura la note « 0 ».

Les renvois secs vers des fiches techniques sont interdits et auront la note « 0 » :

-	les principaux éléments de réponse doivent figurer dans la colonne « réponse du candidat »,

-	si un renvoi est nécessaire, la référence du document fourni, et le numéro de page doivent obligatoirement être mentionnés ;

-	Les questions non notées renvoient essentiellement aux exigences du CCTP. Une non-conformité au CCTP entraîne l’élimination de l’offre ;

La longueur du texte de réponse est libre, veiller à sa bonne visibilité

| Questions |  | Mode de réponse attendue | Item noté | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Le projet de catalogue personnalisé est fourni | Oui-non | X |  |
| 2 | Modèle, référence Fauteuil lit : Lit pliant : Fauteuil de repos pliant : | Préciser | Non |  |
| 3 | Date de début de commercialisation Fauteuil lit : Lit pliant : Fauteuil de repos pliant : | Préciser | Non |  |
| 4 | Constructeur Fauteuil lit : Lit pliant : Fauteuil de repos pliant : | Préciser | Non |  |
| 5 | Lieu de fabrication Fauteuil lit : Lit pliant : Fauteuil de repos pliant : | Préciser | Non |  |
| 6 | Conformité aux normes NF EN 597-1 et 597-2 | Oui-non Fournir certificat | Non |  |
| Fauteuil lit |  |  |  |  |
| 7 | Densité du matelas | Kg/m3 | X |  |
| 8 | Epaisseur du matelas | Cm | X |  |
| Lits pliants |  |  |  |  |
| 9 | Matériau de la structure | Préciser | X |  |
| 10 | Dimension du couchage | Cm x cm | X |  |
| 11 | Matériau du sommier | Préciser | X |  |
| 12 | Densité du matelas | Kg/m3 | X |  |
| 13 | Epaisseur du matelas | Cm | X |  |
| 14 | Nombre de roulettes | Nombre | X |  |
| 15 | Matériau de la housse | Préciser | X |  |
| Fauteuil de repos pliant |  |  |  |  |
| 16 | Densité du matelas | Kg/m3 | X |  |
| 17 | Epaisseur du matelas | Cm | X |  |

###### Démarche environnementale – réduction de l’empreinte carbone

| Questions |  | Mode de réponse attendue | Item noté | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taux de matériaux recyclés utilisés pour la production des équipements proposés : - Fauteuil convertible - Lit pliant - Fauteuil relax | % | X |  |
| 2 | Les produits bénéficient-ils d’une éco conception, si oui, préciser dans quel domaine | Oui – non préciser | X |  |
| 3 | Type d’emballages utilisés pour la livraison | Préciser | X |  |
| 4 | Les emballages sont-ils réutilisés | Oui - non | X |  |
| 5 | Mode de recyclage des emballages utilisés | Préciser | X |  |
| 6 | Contrôle et suivi automatisé de la consommation des véhicules de livraison | Oui-non Préciser | X |  |
| 7 | Les chauffeurs sont formés à l’éco-conduite | Oui – non si oui fournir élément de preuve pour validation | X |  |
| 8 | Proportion de véhicules de la flotte automobile (VUL) conforme à la norme EURO 6+ | Nombre, %, localisation | X |  |
| 9 | Proportion de véhicules utilitaires de la flotte automobile conforme à la norme EURO VI (VU assimilés à des poids lourds et poids lourds) | Nombre, %, localisation | X |  |
| 10 | Proportion de la flotte de véhicules roulant uniquement à partir d’énergies fossiles | Nombre, %, localisation | X |  |
| 11 | Proportion de la flotte de véhicules à énergie hybride | Nombre, %, localisation | X |  |
| 12 | Proportion de la flotte de véhicules roulant uniquement à partir d’énergie électrique | Nombre, %, localisation | X |  |
| 13 | Autres actions mises en place pour réduire la consommation de carburant des véhicules impliqués dans la livraison et la commercialisation des produits objets du marché | Préciser | X |  |

Prestations, Service Après-Vente

| Questions |  | Mode de réponse attendue | Item noté | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Délais de livraison | Jours ouvrés | X |  |
| 2 | Durée de la garantie : distinguer les éléments si besoins | Ans détailler si besoins selon type d’équipement | X |  |
| 3 | En cas d’impossibilité de réparation reconnue par le fournisseur et le constructeur pendant la période de garantie, le remplacement ou le remboursement de l’équipement est prévu. | Oui/non Préciser les conditions | X |  |
| 4 | Délai de remplacement des produits en cas de défectuosité à la livraison ou en période de garantie | Heures | X |  |
| 5 | Nouveau départ de garantie suite à la réception d’un matériel remplacé | Oui-non conditions | X |  |
| 6 | La garantie couvre les réparations. | Oui/non | X |  |
| 7 | La garantie couvre le remplacement des pièces défectueuses. | Oui/non | X |  |
| 8 | Les pièces remplacées sont elles-mêmes garanties. Préciser la durée | Mois | X |  |
| 9 | La garantie couvre la main d’œuvre. | Oui/non | X |  |
| 10 | La garantie couvre les déplacements. | Oui/non | X |  |
| 11 | La garantie couvre le transport des pièces. | Oui/non | X |  |
| 12 | Le SAV est-il assuré par le candidat | Oui / non, si non coordonnées du prestataire | X |  |
| 13 | Délais d’intervention maximal du service Après-Vente en période de garantie | Heures | X |  |
| 14 | Prêt d’un équipement de remplacement en cas de panne pendant la période de garantie | Oui-non | X |  |

##### Date, cachet, signature précédés du nom du signataire

### LOT 3 : Mobilier de restauration

Toute case non renseignée aura la note « 0 ».

Les renvois secs vers des fiches techniques sont interdits et auront la note « 0 » :

-	les principaux éléments de réponse doivent figurer dans la colonne « réponse du candidat »,

-	si un renvoi est nécessaire, la référence du document fourni, et le numéro de page doivent obligatoirement être mentionnés ;

-	Les questions non notées renvoient exigences du CCTP pour validation. Une non-conformité au CCTP entraîne l’élimination de l’offre ;

La longueur du texte de réponse est libre, veiller à sa bonne visibilité.

| Questions |  | Mode de réponse attendue | Question notée |  | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Le projet de catalogue personnalisé est fourni | Oui-non | Qualité notée |  |  |
| 2 | Une proposition de catalogue complémentaire est jointe | Oui - non | X |  |  |
| 3 | Le mémoire technique est fourni | Oui - non | X |  |  |
| 4 | Lieu de fabrication des produits proposés | Préciser par produit du BPU | Non |  |  |
|  | Gamme A |  |  |  |  |
| 5 | Tables proposées au BPU |  |  |  |  |
| 6 | - Matériau des plateaux | Préciser |  | X |  |  |
|  | - Epaisseur des plateaux | mm |  | X |  |  |
|  | - Système de fixation du plateau sur le piètement | Préciser |  | X |  |  |
| 7 | Chaise ligne 4 du BPU : densité de la mousse d’assise | Kg/m3 |  | X |  |  |
| 8 | Chaise ligne 4 du BPU: classement au feu | M ? |  | X |  |  |
| 9 | Bridge ligne 5 du BPU : densité de la mousse d’assise | Kg/m3 |  | X |  |  |
| 10 | Bridge ligne 5 du BPU: classement au feu | M ? |  | X |  |  |
| 11 | Des patins insonorisant sont-ils disponibles au catalogue complémentaire pour les sièges proposés | Oui / non |  | X |  |  |
| 12 | Desserte ligne 6 du BPU : dimensions | LxPxH |  | X |  |  |
|  | Claustra ligne 7 du BPU : dimensions | LxPxH |  | X |  |  |
| 13 | Les mobiliers proposés dans cette gamme disposent-ils TOUS de la certification NF MOBILIER PROFESSIONNEL | Oui / non | Joindre certificat |  |  |
|  | Gamme B |  |  |  |  |
| 14 | Tables proposées au BPU : |  |  |  |  |
|  | - Matériau des plateaux | Préciser | X |  |  |
|  | - Epaisseur des plateaux | mm | X |  |  |
|  | - Système de fixation du plateau sur le piètement | Préciser | X |  |  |
| 15 | Chaise ligne 13 du BPU : épaisseur du bois | cm | X |  |  |
|  | - Classement au feu | M ? | X |  |  |
|  | - Poids de la chaise | kg | X |  |  |
| 16 | Chaise ligne 14 du BPU : épaisseur du bois | cm | X |  |  |
|  | - Classement au feu | M ? | X |  |  |
|  | - Poids de la chaise | kg | X |  |  |
| 17 | Chaise ligne 15 du BPU : épaisseur du bois | cm | X |  |  |
|  | - Classement au feu | M ? | X |  |  |
|  | - Poids de la chaise | kg | X |  |  |
| 18 | Des patins insonorisant sont-ils disponibles au catalogue complémentaire pour les sièges proposés | Oui / non | X |  |  |
| 19 | Desserte ligne 16 du BPU : dimensions | LxPxH | X |  |  |
| 20 | Les mobiliers proposés dans cette gamme disposent-ils TOUS de la certification NF MOBILIER PROFESSIONNEL | Oui / non | X |  |  |
|  | Gamme C |  |  |  |  |
| 21 | Tables ligne proposées au BPU : |  |  |  |  |
|  | - Matériau des plateaux | Préciser | X |  |  |
|  | - Epaisseur des plateaux | mm | X |  |  |
|  | - Système de fixation du plateau sur le piètement | Préciser | X |  |  |
| 22 | Chaise ligne 21, 22 du BPU : densité de l’assise et du dossier | Kg/m3 | X |  |  |
|  | - Classement au feu | M ? | X |  |  |
|  | - Poids de la chaise | kg | X |  |  |
| 23 | Chaise ligne 23 du BPU : densité de l’assise et du dossier | Kg/m3 | X |  |  |
|  | - Classement au feu | M ? | X |  |  |
|  | - Poids de la chaise | kg | X |  |  |
| 24 | Chaise ligne 24, 25 du BPU : densité de l’assise et du dossier | Kg/m3 | X |  |  |
|  | - Classement au feu | M ? | X |  |  |
|  | - Poids de la chaise | kg | X |  |  |
| 25 | Des patins insonorisant sont-ils disponibles au catalogue complémentaire pour les sièges proposés | Oui / non | X |  |  |
| 26 | Les mobiliers proposés dans cette gamme disposent-ils TOUS de la certification NF MOBILIER PROFESSIONNEL | Oui / non | X |  |  |

Démarche environnementale – réduction de l’empreinte carbone

| Questions |  | Mode de réponse attendue | Item noté | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taux de matériaux recyclés utilisés pour la production des équipements proposés au BPU : Gamme A tables : | % - préciser | X |  |
|  | Gamme A chaises et bridges : |  | X |  |
|  | Gamme A desserte |  | X |  |
|  | Gamme A claustra |  | X |  |
|  | Gamme B Tables |  | X |  |
|  | Gamme B chaises et bridges : |  | X |  |
|  | Gamme B desserte |  | X |  |
|  | Gamme B claustra |  | X |  |
|  | Gamme C Tables |  | X |  |
|  | Gamme C chaises et bridges : |  | X |  |
|  | Gamme C desserte |  | X |  |
|  | Gamme C claustra |  | X |  |
| 2 | Taux de recyclabilité des équipements proposés au BPU | % |  |  |
|  | Gamme A Tables |  | X |  |
|  | Gamme A chaises et bridges : |  | X |  |
|  | Gamme A desserte |  | X |  |
|  | Gamme A claustra |  | X |  |
|  | Gamme B Tables |  | X |  |
|  | Gamme B chaises et bridges : |  | X |  |
|  | Gamme B desserte |  | X |  |
|  | Gamme B claustra |  | X |  |
|  | Gamme C Tables |  | X |  |
|  | Gamme C chaises et bridges : |  | X |  |
|  | Gamme C desserte |  | X |  |
|  | Gamme C claustra |  | X |  |
| 3 | Les produits proposés bénéficient-ils d’une éco conception, si oui, préciser dans quel domaine | Oui – non préciser | X |  |
| 4 | Le bois utilisé est-il issu de forêts gérées durablement | Joindre certificat | X |  |
| 5 | Absence de CFC dans les mousses de chaque siège concerné proposé au BPU conformément à la réglementation communautaire | Obligatoire : Joindre attestation signée | X |  |
| 6 | Les produits proposés au BPU sont-ils conformes NF environnement | Préciser les gammes concernées | X |  |
| 7 | Conformité règlement REACH | Oui/non | X | Transmettre les documents concernant la présence de substances chimiques préoccupantes soumises à règlementation |
| 8 | La découpe des matériaux est-elle optimisée lors de la fabrication des produits relevant du BPU ? | Oui – non préciser | X |  |
| 9 | Durabilité des équipements proposés au BPU ou date jusqu’à laquelle les pièces détachées seront disponibles (5 ans minimum après la fin de la commercialisation) | Années ou date | X |  |
| 10 | L’assise des sièges proposés est-elle facilement remplaçable, indiquer dans quel délai et Préciser temps de mobilisation et outils nécessaires | Oui – non préciser | X |  |
| 11 | Des produits considérés toxiques pour l'homme, l'environnement, rentrent-ils dans la composition des équipements | Oui-non préciser produits et proportion | X |  |
| 12 | Elimination des déchets dangereux dans des installations de traitement autorisées ? | Préciser | X |  |
| 13 | Type d’emballages utilisés pour la livraison, (biomatériaux, certifiés FSC ou PEFC, …) Emballage primaire : | Préciser | X |  |
|  | Emballage secondaire : |  | X |  |
| 14 | Taux de recyclabilité des emballages primaires | % | X |  |
| 15 | Taux de recyclabilité des emballages secondaires | % | X |  |
| 16 | Comment les emballages sont-ils optimisés ? | Décrire | X |  |
| 17 | Mode de recyclage des emballages utilisés | Préciser | X |  |
| 18 | Avez-vous mis en place une filière de ré-emploi des équipements repris en fin de vie | Préciser | X |  |
| 19 | Si oui à la question 15, pour chaque gamme préciser les modalités de contrôles des produits | Préciser | X |  |
| 20 | Envisagez-vous de mettre à disposition des acheteurs des produits recyclés pour des commandes ponctuelles ou de petites installations | Oui-non préciser conditions, modalités d’information | X |  |
| 21 | Avez-vous mis en œuvre des sources d’énergie renouvelables pour les outils de production des produits proposés (panneaux solaires, éco-électricité par exemple) | Développer | X |  |
| 22 | Les chauffeurs sont formés à l’écoconduite | Oui – non si oui fournir élément de preuve pour validation | X |  |
| 23 | Contrôle et suivi automatisé de la consommation des véhicules de livraison | Oui-non Préciser | X |  |
| 24 | Proportion de véhicules de la flotte automobile (VUL) conforme à la norme EURO 6+ | Nombre, %, localisation | X |  |
| 25 | Proportion de véhicules utilitaires de la flotte automobile conforme à la norme EURO VI (VU assimilés à des poids lourds et poids lourds) | Nombre, %, localisation | X |  |
| 26 | Proportion de la flotte de véhicules roulant uniquement à partir d’énergies fossiles | Nombre, %, localisation | X |  |
| 27 | Proportion de la flotte de véhicules à énergie hybride | Nombre, %, localisation | X |  |
| 28 | Proportion de la flotte de véhicules roulant uniquement à partir d’énergie électrique | Nombre, %, localisation | X |  |
| 29 | Autres actions mises en place pour réduire la consommation de carburant des véhicules impliqués dans la livraison et la commercialisation des produits objets du marché | Préciser | X |  |

Prestations, Service Après-Vente

| Questions |  | Mode de réponse attendue | Item noté | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Délais de livraison | Jours ouvrés | X |  |
| 2 | Délai de remplacement des produits en cas de défectuosité à la livraison ou en période de garantie | heures | X |  |
| 3 | Jours et horaires de livraison | Préciser | X |  |
| 4 | Délais d’intervention maximum du service après-vente | heures | X |  |
| 5 | Le SAV est-il assuré par le candidat | Oui-non | X |  |
| 6 | Délais d’intervention maximal du service Après-Vente en période de garantie | heures | X |  |
| 7 | La garantie couvre les réparations, le remplacement des pièces défectueuse, la main d’œuvre, les déplacements, le transport des pièces. | Oui/non | X |  |

Date, cachet, signature précédée du nom du signataire

### LOT 4 : Mobilier urbain

Toute case non renseignée aura la note « 0 ».

Les renvois secs vers des fiches techniques sont interdits et auront la note « 0 » :

-	les principaux éléments de réponse doivent figurer dans la colonne « réponse du candidat »,

-	si un renvoi est nécessaire, la référence du document fourni, et le numéro de page doivent obligatoirement être mentionnés ;

-	Les questions non notées renvoient exigences du CCTP pour validation. Une non-conformité au CCTP entraîne l’élimination de l’offre ;

La longueur du texte de réponse est libre, veiller à sa bonne visibilité.

| Questions |  | Mode de réponse attendue | Question notée | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Le projet de catalogue personnalisé est fourni | Oui-non | Qualité notée |  |
| 2 | Lieu de fabrication des produits proposés | Préciser par produit du BPU | Non |  |
| Banc lames bois (BPU ligne 1) |  |  |  |  |
| 2 | Nom de la gamme | Préciser | Non |  |
| 4 | Produit conforme à la norme NF P99-610 | Oui-non | X | Si oui Joindre le certificat |
| 5 | Hauteur d’assise | cm | X |  |
| 6 | Matériau des lames (type de bois) | Préciser | Non |  |
| 7 | Matériau de la structure | Préciser | Non |  |
| 8 | Longueur des bancs | Cm | X |  |
| 9 | Nombre de lames d’assise | Nb | X |  |
| 10 | Nombre de lames pour le dossier | Nb | X |  |
| 11 | Lames chanfreinées | Oui - non | X |  |
| 12 | Les bancs sont autoportés | Oui - non | Non |  |
| 13 | Traitement prévu pour garantir une longévité optimale | Préciser | X | Joindre attestation au dossier d’offre |
| 14 | Matériau des boulons | Préciser | X |  |
| 15 | Les fixation sur platines par tiges d’ancrage sont fournies de nase | Oui - non | X |  |
| Banc métallique (BPU ligne 2) |  |  |  |  |
| 16 | Nom de la gamme | Préciser | Non |  |
| 17 | Produit conforme à la norme NF P99-610 | Oui-non | X | Joindre le certificat |
| 18 | Hauteur d’assise | cm | X |  |
| 19 | Matériau : type d’acier et traitements | Préciser | X |  |
| 20 | Longueur du banc | cm | X |  |
| 21 | Epaisseur de la tôle au niveau de l’assise | mm | X |  |
| 22 | Les bancs sont autoportés | Oui - non | Non |  |
| 23 | Traitement prévu pour garantir une résistance optimale | Préciser | X | Joindre attestation au dossier d’offre |
| 24 | Nombre de coloris | Nombre | X |  |
| Hygiène extérieure |  |  |  |  |
| 25 | Capacité Cendrier colonne sur socle BPU ligne 3 | L | X |  |
| 26 | Matériau Cendrier colonne sur socle BPU ligne 3 | Préciser | X |  |
| 27 | Capacité Cendrier colonne sur socle acier galvanisé BPU ligne 4 | L | X |  |
| 28 | Capacité Cendrier mural, acier galvanisé, BPU ligne 5 | L | X |  |
| 29 | BPU ligne 5 : bac intérieur amovible | Oui/non | X |  |
| 30 | BPU Ligne 5 : système prévu pour étouffer les émissions de fumée | Décrire | X |  |
| 31 | BPU Ligne 6 : Capacité Cendrier/corbeille sur pied | L/L | X |  |
| 32 | BPU Ligne 7 : Capacité Cendrier/corbeille sur pied | L/L | X |  |
| 33 | BPU ligne 8 : matériau | Préciser | X |  |
| 34 | BPU Ligne 8 : le dispositif est-il traité antirouille | Oui/non | X |  |
| 35 | BPU ligne 8 : diamètre de la couronne | Cm | X |  |
| 36 | BPU ligne 9 : capacité de chaque zone | L/L | X |  |
| 37 | BPU ligne 9 : visserie de fixation au sol fournie | Oui/non | X |  |
| Tables pique nique |  |  |  |  |
| 38 | Ligne 10 du BPU : Table pique-nique avec bancs intégrés en bois : préciser dimensions : | LxlxH cm | X |  |
| 39 | Ligne 10 du BPU : Table pique-nique avec bancs intégrés en bois : préciser épaisseur du plateau | cm | X |  |
| 40 | Ligne 10 du BPU Table pique-nique avec bancs intégrés en bois : préciser matériau et traitement | Préciser | X |  |
| 41 | Ligne 11 du BPU : Table pique-nique accès PMR : préciser dimensions : | LxlxH cm | X |  |
| 42 | Ligne 11 du BPU : Table pique-nique accès PMR : préciser épaisseur du plateau | cm | X |  |
| 43 | Ligne 11 du BPU Table pique-nique accès PMR : préciser matériau et traitement | Préciser | X |  |
| 44 | Ligne 12 du BPU : Table piquenique à base de produits recyclés | Préciser le matériau | X |  |
| 45 | Ligne 12 du BPU : Table piquenique à base de produits recyclés : dimensions | LxlxH cm | X |  |
| 46 | Tous Produits proposés en BPU : conformes à la norme NF EN 581-1 | Oui-non | X |  |

###### Démarche environnementale – réduction de l’empreinte carbone

| Questions |  | Mode de réponse attendue | Item noté | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc : proposez-vous au catalogue des bancs issus de matières recyclées | Oui – non, préciser, indiquer l’étendue de la gamme éventuelle | X |  |
| 2 | Banc : proposez-vous au catalogue des bancs fabriqués à partir de matériaux durables | Oui – non, préciser, indiquer l’étendue de la gamme éventuelle | X |  |
| 3 | Corbeilles : proposez-vous au catalogue des corbeilles issues de matières recyclées | Oui – non, préciser, indiquer l’étendue de la gamme éventuelle | X |  |
| 4 | Table piquenique : proposez-vous au catalogue des corbeilles issues de matières recyclées | Oui – non, préciser, indiquer l’étendue de la gamme éventuelle | X |  |
| 5 | Parmi les produits proposés au BPU : lesquels disposent éventuellement d’un éco label | Préciser produit du BPU et label | X |  |
| 6 | Proposez-vous au catalogue des gammes complémentaires de mobilier urbain RSE | Oui – non, préciser, indiquer l’étendue de la gamme éventuelle | X |  |
| 7 | Durée de la garantie pour les produits proposés au BPU | ans | X |  |
| 8 | Dans le cadre de l’achat d’un nouveau produit, la reprise de l’ancien équipement est-elle proposée | Oui-non | X |  |
| 9 | Emballage et transport : optimisation de l’emballage lors du transport ? | Préciser | X |  |
| 10 | Les emballages sont-ils réutilisés | Oui - non | X |  |
| 11 | Mode de recyclage des emballages utilisés | Préciser | X |  |
| 12 | Contrôle et suivi automatisé de la consommation des véhicules de livraison | Oui-non Préciser | X |  |
| 13 | Les conducteurs sont formés à l’écoconduite | Oui – non si oui fournir le programme de formation pour validation | X |  |
| 14 | Contrôle et suivi automatisé de la consommation des véhicules de livraison | Oui-non Préciser | X |  |
| 15 | Proportion de véhicules de la flotte automobile (VUL) conforme à la norme EURO 6+ | Nombre, %, localisation | X |  |
| 16 | Proportion de véhicules utilitaires de la flotte automobile conforme à la norme EURO VI (VU assimilés à des poids lourds et poids lourds) | Nombre, %, localisation | X |  |
| 17 | Proportion de la flotte de véhicules roulant uniquement à partir d’énergies fossiles | Nombre, %, localisation | X |  |
| 18 | Proportion de la flotte de véhicules à énergie hybride | Nombre, %, localisation | X |  |
| 19 | Proportion de la flotte de véhicules roulant uniquement à partir d’énergie électrique | Nombre, %, localisation | X |  |
| 20 | Autres actions mises en place pour réduire la consommation de carburant des véhicules impliqués dans la livraison et la commercialisation des produits objets du marché | Préciser | X |  |

| Questions |  | Mode de réponse attendue | Item noté | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Délais de livraison | Jours ouvrés | X |  |
| 2 | Délai de remplacement des produits en cas de défectuosité à la livraison ou en période de garantie | heures | X |  |
| 3 | Jours et horaires de livraison | Préciser | X |  |
| 4 | Délais d’intervention maximum du service après-vente | heures | X |  |
| 5 | Le SAV est-il assuré par le candidat | Oui-non | X |  |
| 6 | Délais d’intervention maximal du service Après-Vente en période de garantie | heures | X |  |
| 7 | La garantie couvre les réparations, le remplacement des pièces défectueuse, la main d’œuvre, les déplacements, le transport des pièces. | Oui/non | X |  |

Date, cachet, signature précédés du nom du signataire

# ANNEXE 4 : Liste des échantillons demandés

Conformément au règlement de consultation, les candidats devront fournir, à l’appui de leurs offres, des échantillons conformes EN TOUS POINTS aux exigences du CCTP, ils sont représentatifs des produits qui seront livrés dans le cadre des marchés pour les lots auxquels ils souhaitent répondre.

- Le candidat est tenu d’échantillonner la totalité des articles demandés pour le lot auquel il souhaite répondre pour voir son offre validée ;

- Les échantillons devront être déposés sans aucun environnement supplémentaire ;

- Les échantillons doivent être montés et étiquetés par le titulaire ;

- La notice ou la fiche technique doit être accrochée à l’échantillon ;

- Les nuanciers doivent impérativement être identifiés : nom du candidat, lot, numéro de produit.

La non-conformité des échantillons en regard du CCTP entraine l’élimination de l’offre.

| LOT | Echantillons | Numéro de ligne BPU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Un pèse personne électronique plat | 1 |
|  | Un fauteuil pèse personne | 4 |
|  | Un pèse bébé électronique secteur et accus inclus | 6 |
| 2 | Un fauteuil lit accompagnant | 1 |
|  | Un lit pliant | 2 |
|  | Un fauteuil de repos pliant | 3 |
| 3 | Gamme A table 800 | 1 |
|  | Gamme A : bridge | 5 |
|  | Gamme B : table 1200x800 piètement dégagement latéral | 11 |
|  | Gamme B : Chaise appui sur table, empilable, pied luge en aluminium. Coque et assise bois | 13 |
|  | Gamme C : Chaise assise et dossier tissu ou enduit - 4 pieds époxy - appui sur table | 23 |
| 4 | Corbeille pour sac-poubelle acier galvanisé, 2 zones de tri distinctes, sur pied - sans couvercle | 9 |
|  | Un élément de matière correspondant à la table pique nique | 12 |

#### Période de dépôt :

#### Le 26 juin 2026, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00,                                                                                                 reprise le 10 juillet 2026, de 9h30 à 13h30.

Lieu de dépôt :

Hôpital Émile ROUX

Bâtiment Defontennelle, salle Des Sprectacles

1, avenue de Verdun

94450 LIMEIL BREVANNES

A l’attention de : Laurence OUADI

ATTENTION : prévoir portage, une dizaine de marches

Les échantillons doivent impérativement être livrés à la date indiquée ci-dessus.

Ils doivent être impérativement réceptionnés avec les personnes mentionnées qui valident la date et heure de dépôt.

Chaque produit est livré dans son emballage commercial d’origine et comporte une étiquette mentionnant l’intitulé du produit, sa référence commerciale, le nom du candidat, le numéro de consultation et le lot auquel il correspond.

La notice produit doit obligatoirement être déposée avec l’échantillon.

Les échantillons déposés sans être ni déballés ni installés prêts à l’emploi ne sont pas recevables. Il n’appartient pas aux référents de déballer ou installer les échantillons.

Les cartons et emballages doivent être repris, en aucun cas ils ne doivent être laissés dans la salle d’expertise.

Il est impératif qu’un représentant de la société effectue une présentation auprès des référents mentionnés.

Le candidat est tenu de fournir le bordereau de livraison sur lequel doivent être obligatoirement mentionnés son nom, son adresse, « Échantillons pour l’appel d’offres de la consultation n° 26-080 » ainsi que la liste détaillée des produits déposés.

La production de ce document dûment complété et le respect du dépôt des échantillons conditionnent la validité de l’offre.

Les échantillons doivent impérativement être repris à la date indiquée ci-dessus.

Cf. glossaire