## AE_annexe-3
Annexe n° 02 à l'acte d'engagement du marché - Procédure AOO_26-06 "Positionnement par rapport aux exigences des prestations"
Ce tableau doit être complété par le soumissionnaire pour synthétiser son offre, en décrivant notamment son positionnement pour chacune des exigences techniques sur l'équipement et la manière par laquelle il s'engage à y répondre. Le soumissionnaire indique dans la rubrique "Paragraphe de référence dans l'offre" la page, le chapitre et/ou le paragraphe dans l'offre du soumissionnaire détaillant sa réponse à l'exigence.
Le soumissionnaire indique dans la rubrique "Paragraphe de référence dans l'offre" la page, le chapitre et/ou le paragraphe dans l'offre du soumissionnaire détaillant sa réponse à l'exigence.
(1) cette colonne indique si un critère est soit éliminatoire, et dans ce cas aucune réserve ne peut être formulée, soit noté avec l'indication des points.
Référence | Exigence | Remarque (1) | Réponse succincte | Paragraphe de référence dans l'offre
Exigences attendues pour la fourniture et l’installation du système
[EXG_SYST_1] | Le système complet fourni doit être neuf. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_2] | Il est souhaité que l’équipement soit livré dans un délai le plus court possible à compter de la date de notification du marché. | Non éliminatoire noté sur 6 points
[EXG_SYST_3] | Le système complet fourni doit être garanti pièces et main d’œuvre en cas de panne imputable au titulaire sur une durée d’un an à compter de sa date de livraison. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_4] | Le système complet doit fonctionner nominalement sur la plage minimale de température comprise entre +20°C et +25°C. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_5] | L’alimentation électrique du système complet doit être compatible avec le standard international actuel de 100-230 V et 50/60 Hz. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_6] | Le système complet doit être conforme aux normes de sécurité européennes en vigueur. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_7] | Le système complet (ou les modules qui peuvent l’être) doit être calibré et un rapport de calibration doit être fourni. Celui-ci doit contenir notamment les résultats des mesures attestant de sa conformité aux exigences présentées dans ce document. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_8] | Le système complet doit être accompagné d’une documentation. Celle-ci permet à un opérateur d’effectuer toute opération manuelle spécifiée. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_9] | L’installation et la mise en fonction du système doivent être réalisées par le titulaire dans les locaux du pouvoir adjudicateur, à Rennes. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_10] | A l’issue de l’installation du système, le titulaire doit fournir au pouvoir adjudicateur une preuve de la conformité du système aux exigences présentées dans ce document, tel qu’il est installé. En particulier, le titulaire est responsable de vérifier que l’installation n’a dégradé aucune des caractéristiques du système. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_11] | Le système doit permettre l’ouverture mécanique contrôlée de composants électroniques. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_12] | Le système doit permettre l’amincissement mécanique contrôlé des matériaux constitutifs des composants électroniques. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_13] | Le système doit permettre le polissage mécanique contrôlé des surfaces et des couches technologiques constitutives des composants électroniques. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_14] | Le système doit être compatible avec différents types de composants électroniques, incluant notamment des puces nues, des boîtiers, des wafers et des cartes électroniques. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_15] | Le système doit permettre de définir et de maîtriser une profondeur d’enlèvement de matière prédéfinie. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_16] | Le système doit permettre la définition et le contrôle d’une durée de polissage spécifiée par l’utilisateur. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_17] | Le système doit intégrer au moins une caméra de plateau. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_18] | Il est souhaité que le système intègre deux caméras de plateau, la première pour une vue frontale, la deuxième pour une vue latérale. | Non éliminatoire noté sur 5 points
[EXG_SYST_19] | Il est souhaité que le système intègre une caméra offrant une vue en plongée du composant électronique, de manière à permettre un positionnement précis. | Non éliminatoire noté sur 4 points
[EXG_SYST_20] | Il est souhaité que le système intègre un écran supplémentaire de 24 pouces minimum pour améliorer la visualisation de l’outil de préparation et de l’interface échantillon/surface. | Non éliminatoire noté sur 2 points
[EXG_SYST_21] | Il est souhaité que le système intègre des LED infrarouges pour améliorer l’imagerie des composants électroniques. | Non éliminatoire noté sur 3 points
[EXG_SYST_22] | Il est souhaité que le système permettre de superposer une image importée sur la vue en direct du composant électronique, de manière à améliorer la précision du positionnement et de l’usinage. | Non éliminatoire noté sur 4 points
[EXG_SYST_23] | Le système doit intégrer un écran tactile permettant le réglage de l’ensemble des paramètres de fonctionnement. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_24] | Il est souhaité que le système soit également accompagné d’un joystick physique permettant le déplacement manuel des axes de positionnement. | Non éliminatoire noté sur 3 points
[EXG_SYST_25] | La surface de travail doit pouvoir atteindre 60mm × 60mm. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_26] | Il est souhaité que la surface de travail puisse atteindre 100mm × 100mm. | Non éliminatoire noté sur 3 points
[EXG_SYST_27] | La précision des axes de positionnement X, Y et Z doit être de 1µm de précision minimum. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_28] | Il est souhaité que la précision des axes de positionnement X, Y et Z soit submicrométrique (<1µm). | Non éliminatoire noté sur 5 points
[EXG_SYST_29] | Les 3 moteurs doivent être adaptés aux matériaux exigeants, notamment pour permettre le retrait de dissipateurs thermiques épais et/ou de couches métalliques. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_30] | Le système doit intégrer un module de correction de courbure. La correction doit être indépendante sur l’axe X et indépendante sur l’axe Y. Des fonctions permettant de faire automatiquement les corrections doivent être intégrées. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_31] | Il est souhaité que le système intègre une fonction de détection de fin de procédé basée sur des mesures capacitives et/ou résistives, permettant d’identifier un changement de matériau ou l’atteinte d’une couche cible et d’arrêter automatiquement l’enlèvement de matière. | Non éliminatoire noté sur 5 points
[EXG_SYST_32] | Le système doit intégrer une plaque de fixation à la cire, permettant la fixation d’échantillons de formes irrégulières ou avec des pattes verticales longues. Celle-ci doit être compatible avec de la cire de paraffine ou adhésifs similaires. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_33] | Le système doit intégrer deux plaques de montage standard conçues pour être repositionnées de manière répétable sur l’équipement. Elles doivent être fixées mécaniquement à l’aide de vis. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_34] | Il est souhaité que le système intègre différents supports permettant un repositionnement répété des échantillons. Ils doivent être compatibles avec la plaque de montage standard. Ils ont pour but de permettre le traitement séquentiel de plusieurs pièces identiques sans recentrage ni recalibration. | Non éliminatoire noté sur 3 points
[EXG_SYST_35] | Le système doit intégrer une station de remontage pour embouts de polissage, de manière à faciliter le remplacement rapide des embouts de 1, 2 ou 3mm. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_36] | Le système doit inclure trois exemplaires de chaque outil de préparation, pour des diamètres de 1, 2 et 3mm ainsi que l’ensemble des consommables nécessaires aux opérations d’ouverture, d’amincissement et de polissage de composants électroniques. Les outils les plus fréquemment utilisés et par conséquent les plus sujet à l’usure (par exemple l’outil destiné au métal et l’outil en bois pour le polissage) devront être fournis en trois exemplaires supplémentaires. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_SYST_37] | Il est souhaité que le système intègre un dispositif de contrôle et de gestion des fluides destiné à assurer l’alimentation, la régulation et l’évacuation des fluides utilisés lors des opérations de préparation, notamment pour le refroidissement, la lubrification et l’élimination des débris générés. | Non éliminatoire noté sur 3 points
[EXG_SYST_38] | Il est souhaité que le système intègre une pompe d’aspiration des particules pour assurer des conditions de travail sûres, notamment lors de l’usinage à sec de boîtiers ou de composants électroniques. Elle doit être équipée d’un filtre HEPA. | Non éliminatoire noté sur 2 points
Exigences attendues pour la formation à l’utilisation du système
[EXG_FORM_1] | La formation à l’utilisation du système doit être dispensée pour quatre personnes. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_FORM_2] | La formation doit être réalisée dans les locaux où l’équipement sera installé, à Rennes. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_FORM_3] | Il est souhaité que la formation soit organisée dans un délai le plus court possible à compter de la livraison du système. | Non éliminatoire noté sur 3 points
[EXG_FORM_4] | La formation doit apprendre à un opérateur la bonne utilisation du système complet. A son issue, l’opérateur doit être capable de mettre en œuvre l’intégralité du système, en conformité avec les exigences de performance spécifiées dans ce document. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_FORM_5] | La formation doit apprendre à un opérateur la réalisation d’opérations de maintenance de base du système, afin de lui permettre d’assurer une partie de son maintien en conditions opérationnelles. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_FORM_6] | La formation doit comprendre une étude pratique démontrant l’utilisation du système complet. Au cours de celle-ci, tous les modules du système sont utilisés sur une même cible. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_FORM_7] | La durée de la formation à l’utilisation du système doit être adaptée à la complexité du processus de préparation d’un composant, ainsi qu’au nombre et à la nature des différents modules installés sur le système. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_FORM_8] | Il est souhaité que la prestation de formation s’approche du plan détaillé en annexe au présent document. | Non éliminatoire noté sur 3 points
Exigences attendues pour la maintenance, le support technique et les mises à jour du système
[EXG_PREST_1] | Le système doit être accompagné d’une maintenance de routine et d’une révision conformément à la norme européenne NF EN 13306X 60-319 au-delà de la période de garantie. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_PREST_2] | La maintenance de routine et la révision doivent être effectuées par le titulaire ou le fabricant | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_PREST_3] | Il est souhaité que la maintenance de routine et la révision soient effectuées dans les locaux où l’équipement sera installé, à Rennes. Dans le cas contraire, le transport aller-retour sur site du système doit être pris en charge par le titulaire et effectué sous sa responsabilité | Non éliminatoire noté sur 3 points
[EXG_PREST_4] | Le titulaire doit procéder à une vérification des performances du système trois ans après sa livraison. Cette vérification doit s’accompagner d’un rapport de calibration, qui contient notamment les résultats des mesures attestant de sa conformité aux exigences présentées dans ce document. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_PREST_5] | Le titulaire doit fournir une assistance technique par téléphone ou, à défaut, par courrier électronique, avec réponse attendue sous cinq jours ouvrés. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_PREST_6] | Le titulaire doit fournir systématiquement les mises à jour des logiciels embarqués dans le système complet sous huit jours à compter de la date de leur mise à disposition auprès des clients. | Eliminatoire si exigence non remplie
[EXG_PREST_7] | Il est souhaité que l’application des mises à jour ne nécessite pas l’intervention du titulaire. Dans le cas contraire, le coût de la prestation sera à la charge du titulaire. | Non éliminatoire noté sur 3 points
[EXG_PREST_8] | Le titulaire doit s’engager à proposer à la vente l’ensemble des consommables de l’équipement. | Eliminatoire si exigence non remplie