MARCHE N°ub26-17

CCTP - CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Acquisition d'un système HPLC avec détecteur multi-longueurs d'ondes

Usage pédagogique – IUT

Ce document définit les exigences techniques, fonctionnelles et pédagogiques attendues pour l'acquisition d'un système de chromatographie liquide haute performance (HPLC) destiné à un département Génie biologique de l’IUT.

L'équipement sera utilisé lors des enseignements pratiques des techniques séparatives pour des étudiants de BUT2 et de BUT3 (parcours BMB et SAB).

La robustesse, la simplicité d'utilisation et la facilité de maintenance sont des critères aussi importants que les performances analytiques brutes.

# Exigences générales

Support applicatif et technique performant.

Adapté à un usage pédagogique (IUT).

Matériel robuste, fiable et simple d'utilisation.

Modules accessibles et maintenance simplifiée.

Connexions fluidiques sans outils.

# Spécifications techniques de la chaîne HPLC

## Système de pompage

| Paramètre | Exigence minimale |
| --- | --- |
| Type | Pompe quaternaire basse pression |
| Plage de débit | 0,001 à 10 mL/min |
| Pression maximale | 700 bar |
| Nombre de solvants | 4 canaux minimum |
| Dégazeur | Intégré |
| Mélangeur | Intégré |

## Système d'injection automatique

| Paramètre | Exigence minimale |
| --- | --- |
| Volume d'injection | 0,01 à 100 µL |
| Précision | Haute précision, faible dispersion |
| Capacité | Multi-échantillons |
| Contamination inter-échantillons | Rinçage efficace, carryover minimisé |

## Compartiment de colonne thermostaté

| Paramètre | Exigence minimale |
| --- | --- |
| Plage de température | 5 à 85 °C |
| Longueur de colonne acceptée | Jusqu'à 300 mm |
| Mode de thermostatation | Chauffage actif et passif |
| Configuration | Multi-colonnes possible |

## Détecteur UV-visible multi-longueurs d'ondes

| Paramètre | Exigence minimale |
| --- | --- |
| Plage spectrale | 190 à 800 nm |
| Acquisition simultanée | Jusqu'à 8 longueurs d'onde |
| Fréquence d'acquisition | Jusqu'à 125 Hz |
| Sources lumineuses | Lampe deutérium (UV) + lampe tungstène (visible) |
| Volume de cellule standard | 13 µL |
| Qualité analytique | Excellente sensibilité et linéarité |

## Accessoires et consommables de démarrage

Un kit de démarrage doit être fourni avec l'équipement. Il comprend au minimum :

Une colonne analytique de phase inverse (C18) adaptée aux applications pédagogiques courantes.

Des filtres de ligne et en-têtes de colonne de rechange, si applicable.

Des seringues d'injection et des vials avec bouchons.

# Environnement logiciel

Le pilotage de l'ensemble de la chaîne doit être assuré par un logiciel unique, compatible avec Windows 11, permettant :

le contrôle de tous les modules depuis une interface unifiée ;

l'acquisition, le traitement et l'archivage des chromatogrammes ;

la gestion multi-utilisateurs avec traçabilité des analyses.

Le logiciel Chromeleon (Thermo Scientific) est déjà déployé sur le site. Sa compatibilité avec le nouvel équipement est fortement souhaitée afin de limiter la charge de formation et de maintenir la continuité pédagogique.

Le matériel informatique (PC, écran, réseau) est fourni par l'établissement. Le soumissionnaire devra communiquer les prérequis système (RAM, espace disque, résolution écran) nécessaires à l'installation du logiciel.

# Services attendus

## Installation et qualification

Le fournisseur assure la livraison, le montage, le raccordement fluidique et électrique, ainsi que la qualification opérationnelle de l'équipement dans les locaux de l'IUT.

## Garantie

| Élément | Durée minimale |
| --- | --- |
| Pièces détachées | 1 an |
| Main d'œuvre | 1 an |
| Déplacements | 1 an |

## Formation

Une formation initiale est requise pour au moins 3 utilisateurs (enseignants et techniciens). Elle porte sur :

la prise en main du logiciel et la création de méthodes analytiques, les réglages courants et l'optimisation de séparations simples ;

la maintenance de premier niveau.

## Support applicatif

Une journée de support applicatif sur site est incluse dans l'offre. Elle permet d'accompagner l'équipe pédagogique dans la mise en place des premiers TP et dans la transposition des méthodes analytiques existantes sur le nouvel équipement.

# Prestation supplémentaire éventuelle

Pour rendre les stations logicielles homogènes et mettre à jour la compatibilité avec Windows 11, il sera nécessaire d’inclure la mise à jour du logiciel Chromeleon pour :

le système HPLC existant (type Ultimate 3000) ;

le système GC existant (type Trace 3000).

# Critères pédagogiques et ergonomiques

Au-delà des performances analytiques, le contexte d'enseignement impose des critères spécifiques :

| Critère | Attendu |
| --- | --- |
| Accessibilité des connexions fluidiques | Raccords sans outils |
| Robustesse mécanique | Conception adaptée à une utilisation intensive par des étudiants |
| Clarté des messages d'erreur | Diagnostic facilement interprétable pour des non-spécialistes |
| Documentation | Manuel utilisateur et guides de maintenance fournis en français |

Signature du candidat :

Nom de signataire (le signataire doit être habilité à engager l’entreprise)

Tampon

Signature