## Caractéristiques techniques
AFFAIRE N° 26A0171 FOURNITURE D’ELECTRODES ET CABLES POUR EEG, EMG, ECG, ET CONSOMMABLES DIVERS POUR EXPLORATIONS NEUROPHYSIOLOGIQUES ET TROUBLES DU SOMMEIL POUR LE GHT DE L’EST HERAULT ET DU SUD AVEYRON CCTP - ANNEXE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
N° LOT | LIBELLE LOT | N° SOUS LOT | LIBELLE SOUS LOT | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EXIGEES
1 | ELECTRODES EEG A CUPULE PERCEE Ag/AgCl REUTILISABLES | 1 | ELECTRODES EEG A CUPULE PERCEE Ag/AgCl REUTILISABLES LONGUEUR DE FIL 1,20 M (ENVIRON +/- 10%) | Electrodes réutilisables. Cupule de qualité Ag/AgCl. Cupule percée de diamètre 10 mm. Fiche de sécurité DIN42802. Pour chaque sous lot le candidat proposera les 5 couleurs de fil suivantes: BLANC, ROUGE, VERT, BLEU, et NOIR.
|  | 2 | ELECTRODES EEG A CUPULE PERCEE Ag/AgCl REUTILISABLES LONGUEUR DE FIL 1,50 M (ENVIRON +/- 10%)
2 | ELECTRODE DE RECEUIL ET CABLE POUR EMG | 1 | ELECTRODE DE RECEUIL POUR EMG | Electrode prégélifiée adhésive à usage unique. Dimensions de l'électrode: 15x20 mm. Fil conducteur de longueur 8 cm minimum et 10 cm maximum. Connecteur 0,7 mm.
|  | 2 | CABLE POUR ELECTRODE DE RECEUIL | Câble compatible avec l' électrode du sous-lot 1. Câble réutilisable blindé de longueur 1 m (environ +/- 10%). Connectique côté électrodes: 2 fiches 0,7 mm. Connectique côté appareil: fiche DIN 5 broches.
4 | CABLES ECG POUR ELECTRODES A PONTET | 1 | CABLE DE LONGUEUR 1,50 M (ENVIRON +/- 10%) | Câbles réutilisables. Connectique côté électrode: fiche diamètre 4mm. Connectique côté appareil: fiche sécurité DIN42802. Pour chaque sous lot le candidat proposera les 2 couleurs de câble suivantes: ROUGE et NOIR.
|  | 2 | CABLE DE LONGUEUR 2,50 M (ENVIRON +/- 10%)
6 | TRESSE ELECTRODES ET ADAPTATEUR POUR TRESSE ELECTRODES REUTILISABLES | 1 | TRESSE ELECTRODES 16 VOIES REUTILISABLE | La tresse électrodes est composée de 16 voies terminées par: - côté adaptateur: un connecteur mâle 25 broches DB-25M - côté patient: 3 électrodes boutons pression de longueur 1,30m et 13 électrodes EEG à cupules percées en argent diamètre 10mm de longueur 1,50m
|  | 2 | ADAPTATEUR POUR TRESSE ELECTRODES 16 VOIES REUTILISABLE | L'adaptateur permet de raccorder la tresse à la tétière. L'adaptateur devra donc être compatible avec la tresse proposée au sous lot 1 et avec les tétières en service au CHU de Montpellier qui sont de marque NATUS DELTALMED. L'adaptateur est composé de 16 voies terminées par: - côté tresse: un connecteur femelle 25 broches DB-25F - côté tétière: 16 fiches DIN42802, longueur de fils 40 cm
7 | CANULES NASALES DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION AVEC FILTRE | 1 | CANULE NASALE ADULTE DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION AVEC FILTRE | A usage unique. Sans apport en oxygène. Tubulure de 2 m minimum avec raccord male luer. Filtre hydrophobe et anti bactérien.
|  | 2 | CANULE NASALE PEDIATRIQUE DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION AVEC FILTRE | A usage unique. Sans apport en oxygène. Tubulure de 60 cm minimum avec raccord male luer. Filtre hydrophobe et anti bactérien.
9 | DISQUE DE MOUSSE POUR CASQUE A ELECTRODES |  |  | Disque en mousse, 1 côté adhésif. Diamètre 3 cm environ +/10%. A usage unique.
10 | CASQUES EEG AVEC ELECTRODES INTEGREES | 1 | CASQUE DIMENSIONS 42-46 CM (Une tolérance de +/- 2 cm est accordée sur les dimensions indiquées) | Casques EEG réutilisables avec 20 électrodes intégrées et système d'attache. Disposition des électrodes selon le système international 10/20. Le candidat fournira le protocole de nettoyage. Une tolérance de +/- 2 cm est accordée sur les dimensions indiquées.
|  | 2 | CASQUE DIMENSIONS 46-50 CM (Une tolérance de +/- 2 cm est accordée sur les dimensions indiquées)
|  | 3 | CASQUE DIMENSIONS 50-54 CM (Une tolérance de +/- 2 cm est accordée sur les dimensions indiquées)
|  | 4 | CASQUE DIMENSIONS 52-56 CM (Une tolérance de +/- 2 cm est accordée sur les dimensions indiquées)
|  | 5 | CASQUE DIMENSIONS 54-58 CM (Une tolérance de +/- 2 cm est accordée sur les dimensions indiquées)
|  | 6 | CASQUE DIMENSIONS 56-60 CM (Une tolérance de +/- 2 cm est accordée sur les dimensions indiquées)
|  | 7 | CASQUE DIMENSIONS 58-62 CM (Une tolérance de +/- 2 cm est accordée sur les dimensions indiquées)
|  | PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE | FORFAIT(S) REPARATION DE CASQUE | Le candidat qui le souhaite peut proposer un/des forfait(s) de réparation de casques de toutes tailles proposées aux sous lots 1 à 7. Le candidat détaillera les prestations comprises dans le(s) forfait(s) dans le bordereau de prix. L'envoi des casques en réparation en atelier chez le titulaire sera à la charge du CHU. A réception des casques dans son atelier le titulaire établira un devis de réparation sur lequel le(s) forfait(s) de réparation sera/seront celui/ceux figurant au bordereau de prix. Après acceptation du devis le CHU établira le bon de commande. Après réparation le retour des casques au CHU sera à la charge du titulaire.
11 | ACCESSOIRES POUR CASQUES EEG DE MARQUE ELECTROCAP | 1 | ELECTRODE DE SECOURS POUR CASQUES EEG DE MARQUE ELECTROCAP | Electrode de secours compatible avec les casques EEG de marque Electrocap (toutes tailles).
|  | 2 | ADAPTATEUR POUR CASQUES EEG DE MARQUE ELECTROCAP VERS APPAREIL EEG COMPUMEDICS | Adaptateur permettant de relier les casques EEG de marque Electrocap (toutes tailles) à 20 électrodes à la tétière de l'appareil EEG Compumedics. L'adaptateur est composé à chaque extrémité d'un connecteur à broche. Le connecteur côté casque devra être compatible avec les casques EEG de marque Electrocap. Le connecteur côté tétière devra être compatible avec la tétière de l'appareil EEG Compumedics.
|  | 3 | ADAPTATEUR POUR CASQUES EEG DE MARQUE ELECTROCAP VERS APPAREIL EEG MICROMED | Adaptateur permettant de relier les casques EEG de marque Electrocap (toutes tailles) à 20 électrodes à la tétière de l'appareil EEG Micromed. L'adaptateur est composé à chaque extrémité d'un connecteur à broche. Le connecteur côté casque devra être compatible avec les casques EEG de marque Electrocap. Le connecteur côté tétière devra être compatible avec la tétière de l'appareil EEG Micromed.