## Grille évaluation
Thème | Critère | Ce qui est observé | echelle (1-3 et 5) | Objectif | Moyen | Materiel
Interface & ergonomie | Navigation écran , Logique des menus, accès rapide aux fonctions | Présence d'un accès direct (raccourci ou bouton dédié)hors confirmation, permettant de modifier, en cours de procédure : la vitesse de prélèvement ; la vitesse de retour ; la demande de QPA ; la pression du brassard ; la reprise après une alarme de débit insuffisant. |  | Objectif : Évaluer la rapidité d'accès aux principales fonctions de modification de la procédure pendant un prélèvement. | sur support (photo/video) si simulation impossible | Materiel à prevoir
Interface & ergonomie | Lisibilité des informations pendant le fonctionnement | Informations visibles simultanément sur l'écran principal, sans changement de menu Étape de la procédure (PRL / RET) Débit de prélèvement (mL/min) Temps restant Volume sanguin traité Pression veineuse |  | Objectif : Vérifier que les informations essentielles au suivi de la procédure sont affichées simultanément sur l'écran principal, sans changement d'écran | Observation de l'écran pendant une procédure de prélèvement simulée, ou sur support si simulation impossible
Interface & ergonomie | Accès à la fonction d'arrêt d'urgence de la procédure | Accessibilité de la fonction d'arrêt d'urgence depuis l'écran de procédure, |  | Objectif : Évaluer la rapidité et la simplicité d'accès à la fonction d'arrêt d'urgence afin de garantir une interruption immédiate et sécurisée de la procédure en cas d'événement indesirable | Mise en situation simulée ou ou sur support si simulation impossible
Interface & ergonomie | Accès aux fonctions critiques | Gestion automatique d'une diminution du débit de prélèvement non critique. |  | Objectif : Évaluer la capacité de l'automate à gérer automatiquement une diminution du débit de prélèvement ne nécessitant pas l'arrêt de la procédure, afin de limiter les interventions de l'opérateur et d'assurer la continuité du prélèvement. | si simulation impossible + Explication fournisseur+support
Mise en œuvre | Installation du DMU | Présence d'une cassette limitant l'entremellement des tubulures. Présence d'un "guidage visuel" pour le cheminement des tubulures . |  | Objectif: Évaluer les dispositifs mis en œuvre pour sécuriser et faciliter l'installation du dispositif médical à usage unique (DMU), afin de limiter le risque d'erreur de montage. | Sur observation
Mise en œuvre | temps de montage | Temps nécessaire à l'installation complète du DMU, automate allumé et prêt à recevoir le dispositif médical. |  | Objectif: Évaluer le temps nécessaire à la mise en œuvre du DMU afin d'apprécier l'efficience de la préparation de la procédure et de limiter le temps d'immobilisation de l'automate. | Le chronométrage débute lorsque l'opérateur prend le DMU en main et s'arrête lorsque le DMU, les tubulures et la poche d'ACD-A sont entièrement installés sur l'automate, | chronomètre
Mise en œuvre | Ergonomie gestuelle | Postures lors de l'installation du DMU: Postures contraignantes Accroupissement Flexion importante du tronc Gestes nécessitant un effort ou une torsion |  | Objectif: Évaluer les contraintes gestuelles imposées à l'opérateur lors de l'installation du DMU afin de limiter les postures à risque et les efforts inutiles. | sur observation
Mise en œuvre | Ergonomie gestuelle | Postures: Nombre de levées de bras au-dessus du niveau de l'épaule lors de l'installation complète du DMU et de la poche d'ACD-A hors semrum physiologique et PAS. |  | Objectif Évaluer les contraintes gestuelles liées à l'installation afin de limiter les postures sollicitant les membres supérieurs au-dessus du niveau des épaules. | sur observation
DMU & consommables | Aiguille / protecteur | Manipulation aiguille Présence d'un dispositif de sécurité intégré à l'aiguille. Dispositif de préhension permettant une manipulation simple et sécurisée. Présence d'un signal sonore de verrouillage de la protection, clairement audible (conditions habituelles d'une salle de prélèvement). |  | Objectif: Évaluer les dispositifs de sécurité intégrés à l'aiguille permettant de prévenir les accidents d'exposition au sang et de sécuriser sa manipulation avant et après le prélèvement. | sur observation et test
DMU & consommables | Longueur / praticité tubulures | Longueur utile de la tubulure de prélèvement, mesurée entre le dernier point d'ancrage sur le DMU installé et l'aval de l'aiguille |  | Objectif: Évaluer l'adaptation de la longueur de la tubulure aux contraintes d'installation du poste de prélèvement afin de permettre une installation confortable du donneur sans tension ni excès de tubulure. | sur observation et mesure | Mètre
DMU & consommables | Emballage | Emballage primaire Facilité d'ouverture de l'emballage primaire avant utilisation, sans altération du DMU ni recours à un outil. |  | Objectif Évaluer la facilité d'ouverture de l'emballage primaire afin de permettre une préparation rapide du DMU tout en préservant son intégrité et son asepsie | tests ouverture
DMU & consommables | Emballage | Emballage primaire secondaire et/ou tertiare Poids brut du carton de conditionnement (DMU et consommables inclus), mesuré en kilogrammes. |  | Objectif: Évaluer les contraintes de manutention liées au transport et au stockage des consommables afin de limiter les risques de troubles musculosquelettiques | Pesée. | pèse personne
DMU & consommables | Emballage | Poids rapporté au DMU (emballage inclus) |  | Objectif: Évaluer la charge de manutention supportée par les opérateurs lors des manipulations répétées des DMU | Calcul
Fonctionnement | Niveau sonore | Mesure du niveau sonore à 1 mètre de l'automate, pendant une phase identique de la procédure, à l'aide du même sonomètre |  | Objectif évaluer le niveau sonore de l'automate pendant une procédure afin de limiter les nuisances sonores pour le donneur et les opérateurs. | exclusivement sur simulation avec mesure rapporté aux données fournisseur | sonomètre
Fonctionnement | Temps de mise en route | Temps nécessaire entre la mise sous tension de l'automate et sa disponibilité pour réaliser le prélèvement, |  | Objectif: Évaluer le temps nécessaire à la préparation complète de l'automate avant le début du prélèvement afin d'apprécier son efficience et son impact sur l'organisation de l'activité. | Le chronométrage débute lors de la mise sous tension de l'automate et s'arrête lorsque l'automate indique qu'il est prêt au prélèvement. | Chronomètre
Données & traçabilité | Accès aux données | . Consultation de l'historique des procédures réalisées. Accès aux données minimales de la procédure : temps, de la procédure, VST, ACDA consommé, incident eventuel.. Consultation autonome par l'opérateur, sans recours à une intervention technique ou au fournisseur. |  | Objectif: Évaluer l'accessibilité des données de procédure afin de permettre leur consultation rapide par les opérateurs, sans dépendance vis-à-vis du fournisseur. | données fournisseur + simulation le cas écheant
Données & traçabilité | Clarté des comptes rendus | Présence des données attendues dans le compte rendu (CR) de fin de procèdure - l’identifiant du don ; - le matériel et les consommables utilisés (nature et le numéro de lot des solutions injectées et des dispositifs médicaux utilisés (séparateurs de cellules, poches à sang) et des protocoles/programmes d’aphérèse utilisés) ; - l’identité de la personne ayant effectué l’aphérèse ; - le déroulement de l’aphérèse. |  | Objectif: Évaluer la qualité, la lisibilité et l'exploitabilité du compte rendu de fin de procédure afin de faciliter la consultation, la retranscription et l'exploitation des données par les opérateurs | si simulation impossible support
Données & traçabilité | Export / traçabilité | Capacité de stockage de l'historique des procédures* *Le seuil de 1 000 procédures correspond à une capacité de stockage couvrant au minimum une année d'activité de référence, estimée à environ 3 procédures par jour, 6 jours par semaine (936 procédures/an), avec une marge de sécurité. |  | Objectif: Évaluer la capacité de stockage de l'historique des procédures afin de garantir la conservation d'au moins une année d'activité de l'établissement sans écrasement des données. | si simulation impossible support + explication fournisseur
Sécurité | Éléments de sécurité intégrés | Informations associées aux alarmes (verification sur 5 alarmes) Présence d'un code d'alarme. Présence d'une description explicite du dysfonctionnement. Présence d'une action corrective affichée à l'écran. |  | Objectif: Évaluer la qualité des informations fournies par l'automate lors de la survenue d'une alarme afin de faciliter l'identification de la cause et la mise en œuvre rapide de l'action corrective | Évaluation réalisée à partir d'au moins 5 alarmes représentatives, observées en situation simulée ou sur support
Securité | Adaptation automatisée | Le candidat fournira le taux d'interruption de procédure imputable à une pression de retour veineuse élevée, calculé sur l'année civile précédant la remise de l'offre. Les données devront être issues de l'activité réalisée en France ou, à défaut, en Europe lorsque l'automate n'est pas commercialisé en France. Le candidat précisera le nombre total de procédures analysées et la méthode utilisée |  | Objectif: Évaluer la capacité de l'automate à limiter les interruptions de procédure liées à une pression de retour veineuse élevée, afin de favoriser l'aboutissement de la collecte et de préserver le confort du donneur. | sur document
securité | Filtre sur la ligne de retour | Présence d'un filtre sur la ligne de retour. Le filtre est exclusivement positionné sur la ligne de retour et n'est pas traversé par le sang lors de la phase de prélèvement. |  | Objectif Évaluer la présence d'un filtre destiné à retenir les impuretés susceptibles d'être réinjectées au donneur, sans interférer avec la phase de prélèvement sanguin. | sur observation et explication
Sécurité | Détection de fluide | Présence d'un système de detection de fuite automatique et/ ou visuel de liquide dans la centrifugeuse. Génération d'une alerte en cas de détection. |  | Objectif: Évaluer la capacité de l'automate à la detection d'une fuite de liquide au niveau de la centrifugeuse afin de sécuriser la procédure et de limiter les risques liés à une détection tardive. | sur support (photo/video) si simulation impossible
Sécurité | Maîtrise et contrôle de la réinjection de l'ACD-A | Le ratio ACD-A / sang est inaccessible à la modification par l'opérateur en cours de procédure Présence d'au moins 2 système de vérification de l'administration de l'ACD-A (type,pesée, comptage des tours de pompe ou dispositif équivalent). Surveillance continue de l'administration de l'ACD-A pendant toute la durée de la procédure avec génération d'une alerte en cas d'anomalie |  | Objectif: Évaluer les dispositifs de contrôle de la réinjection de l'anticoagulant (ACD-A) afin de garantir la sécurité du donneur tout au long de la procédure. | sur description et observation
securité | Sécurisation des paramètres de configuration | Le système permet à l'établissement de restreindre l'accès aux paramètres de configuration aux utilisateurs autorisés Les paramètres de configuration sont protégés contre toute modification non autorisée. (Ratio, Infusion) L'accès aux paramètres est sécurisé par un dispositif d'authentification ou de contrôle d'accès (clé de configuration, mot de passe, profil administrateur ou dispositif équivalent) . |  | Objectif Évaluer les dispositifs permettant de protéger les paramètres de configuration validés par l'établissement (hors parammètra de vistesse) contre toute modification non autorisée | explication et test
Fonctionnalités avancées | Interopérabilité / données | Impression du rapport directement depuis l'automate. Nécessité d'un équipement intermédiaire (PC). Nécessité d'un logiciel spécifique |  | Objectif: Evaluer l'autonomie de l'opérateur pour éditer un rapport de procédure sans intervention du fournisseur ni recours à un poste informatique dédié. | sur description observation
Fonctionnalités avancées | Solutions fonctionnelles proposées pendant la durée du marché | Mises à jour logicielles prévues pendant la durée du marché. Évolutions fonctionnelles documentées. Calendrier prévisionnel de déploiement communiqué. Certificat de non-régression fourni. Adaptations répondant aux besoins de l'établissement |  | Objectif: Évaluer la capacité du fournisseur à faire évoluer les fonctionnalités de l'automate pendant la durée du marché afin de répondre aux besoins de l'établissement | explication et document
Performance | Performance de collecte pour des profils de donneurs de référence Les paramètres de procédure utilisés pour l'évaluation seront identiques à ceux qui seront déployés par le titulaire lors de la mise en service des automates. Les resultats devront être fournis pour une procédure visant un rendement en 85 à 90 min (+-2mn) , dans le respect Arrêté du 17 décembre 2019 fixant les critères de sélection des donneurs de sang et pour un volume finale, solution de conservation inclus, compris entre 300 et 420ml avec un pourcentage de Plasma entre 32% et 47% | Pour les profils de donneurs suivants : Donneuse : 1,60 m – 56 kg – 240 G/L-HT 36 Donneur : 1,75 m – 95 kg – 260 G/L- HT43 Pour chacun des profils de donneurs de référence, le titulaire fournira : la méthode de calcul du volume sanguin total estimé (VST) ; le rendement plaquettaire attendu ; le volume sanguin traité théorique, avec et sans anticoagulant (ACDA), calculé par l'algorithme de l'automate ; la capacité d'extraction, calculée selon la formule ci-dessous. |  | Objectif: Évaluer les performances globales de l'automate au moyen de la capacité d'extraction, calculée selon une méthode identique pour tous les candidats, sur des profils de donneurs de l'activité de l'établissement. | sur document puis comparaison dernières données EFS
Performance | Performance de collecte pour des profils de donneurs de référence Les paramètres de procédure utilisés pour l'évaluation seront identiques à ceux qui seront déployés par le titulaire lors de la mise en service des automates. Les resultats devront être fournis pour une procédure visant un rendement 5,5 x10e11 dans le respect Arrêté du 17 décembre 2019 fixant les critères de sélection des donneurs de sang et d'un volume final de CPA solution de conservation inclus, compris entre 300 et 420ml avec un pourcentage de Plasma entre 32% et 47% | Pour les profils de donneurs suivants : Donneuse : 1,60 m – 56 kg – 240 G/L-HT 36 Donneur : 1,75 m – 95 kg – 260 G/L- HT43 Le titulaire fournira, pour chacun des profils : le volume de plasma secondaire théorique obtenu (mL) ; le volume sanguin traité correspondant |  | Objectif: Évaluer la capacité de l'automate à produire du plasma secondaire, dans des conditions de collecte identiques, afin d'optimiser la valorisation du don tout en maintenant les performances de collecte plaquettaire. | sur document puis comparaison dernières données EFS
Préparation | Fitration post-aphérèse | Le CPA nécessite ou non une filtration post-aphérèse |  | Objectif : évaluer si une étape supplémenatire doit être réalisée en Préparation | Sur observation
Préparation | Réception | Compatibilité des codes barres avec le Logiciel Médico Technique (LMT) de l'EFS |  | Objectif : vérifier que le format des code barre est reconnu par notre LMT | Test de lecture
Préparation | Mode dégradé | Exitence d'une conduite à tenir pour rajout de solution supplémentaire de conservation (PAS) à posteriori de l'aphérèse, dans un délai compatible avec la réception en Préparation |  | Objectif : Vérifier la possibilité d'utiliser un mode dégradé en cas de mauvaise addition de PAS pendant l'aphérèse | Sur document fournisseur
Préparation | Traitement d'atténuation des agents pathogènes | Compatibilité avec les spécifications d'entrée dans le procédé d'atténuation des agents pathogènes |  | Objectif : Vérifier que les CP pourront être traités par la technique d'atténuation des agents pathogènes, obligatoire en France pour tous les Concentrés Plaquettaires (hors CP congelés) | Sur document fournisseur
Qualité des DMU | Taux de défaut des DMU | Relevé du pourcentage de défaut des DMU, en séparant ceux entraînant la perte en PSL, ceux entraînant la perte en DMU et les incidents critiques |  | Objectif : évaluer la qualité des DMU via le taux de défaut | Sur document fournisseur et/ou sur les 400 dernières utilisations
Qualité des PSL | Pourcentage de conformité des CPA et des PPF | Mesure de globules blancs résiduels selon le protocole EFS en vigueur dans le laboratoire de contrôle qualité sollicité. (NQO calculé à partir d'un échantillon = 100) |  | Objectif : vérifier la qualité des PSL obtenus vis-à-vis des spécifications réglementaires | Sur document fournisseur et/ou sur les 400 dernières utilisations