Groupement de commandes hospitalier de la Haute-Garonne et du Tarn Ouest

C.C.T.P.

Cahier des Clauses Techniques Particulières

du marché public ayant pour objet :

Fourniture de réactifs et consommables pour la réalisation d’analyses de gazométrie avec mise à disposition (MAD totale, livraison, installation, formation, maintenance) :

• d’un parc d’analyseurs de gaz du sang répartis sur 4 sites (laboratoires LBM et services de soins en mode EBMD)

• d’un middleware (gestionnaire de données) de pilotage des examens de biologie médicale délocalisée connecté au SIL Molis

MAD – Durée du marché : 8 ans ferme

Pouvoir Adjudicateur : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE

Hôtel-Dieu Saint-Jacques – 2 rue Viguerie – TSA 80035 – 31059 Toulouse Cedex 9

Sommaire

1. Présentation du projet	4

1.1. Généralités	4

1.2. Mémoire technique	4

1.3. Référents projet CHU de Toulouse	4

2. Objet de l’appel d’offres	5

2.1. Besoins	5

2.2. Volumes et évolution prévisionnelle	5

2.3. Modalités de réponse – Formule MAD totale 8 ans	5

2.4. Prestations incluses dans la MAD totale	5

2.5. Équipements neufs uniquement – Variantes interdites	6

2.6. Description du parc et des services à équiper	7

2.8. PSE facultatives	9

3. Prestations	9

3.1. Mise en œuvre des applications et validation des méthodes	9

3.2. Équipements	9

3.3. Formation et habilitation	10

4. Performances instrumentales attendues	12

4.1. Performances analytiques attendues	12

4.2. Documentations techniques	13

4.2.1. Utilisation de l’instrument	13

4.2.2. Contrôles qualités	13

4.2.3. Environnement technique	14

4.2.4. Maintenance des équipements	14

5. Fonctionnalités attendues du middleware	15

5.1 Gestion des opérateurs et des habilitations	15

5.2 Identito-vigilance et règles d'émission des résultats vers le SIL	15

5.3 Gestion des natures de prélèvement et des matrices	16

5.4 Suivi de production et journalisation	16

5.5 Contrôles qualité et suivi des performances	16

5.6 Rapports et exports	17

5.7 Prise en main et maintenance à distance des analyseurs	17

5.8 Instruments supportés et richesse de connexion	17

5. Informatique	18

5.1. Sécurité informatique	19

5.2. Équipements informatiques	19

5.3. Serveurs virtuels	19

5.4. Sauvegarde des données	19

5.5. Mode dégradé – scénario de cyberattaque	20

5.6. Connexions des éléments de la solution	20

5.7. Intégration à l’Active Directory Windows	21

5.8. Tickets	21

5.9. Redémarrages réguliers des composants	21

5.10. Obsolescence des composants logiciels	21

5.11. Reprise des données et réversibilité	21

6. Installation	21

6.2. Détail de la proposition d’installation	22

6.3. Planning prévisionnel et coordination avec le sortant	22

7. Annexes et questionnaires	22

# 1. Présentation du projet

## 1.1. Généralités

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) correspond au projet de renouvellement du marché de fournitures de réactifs et consommables nécessaires à la réalisation des analyses de gazométrie au sein du Laboratoire de Biologie Médicale (LBM) du CHU de Toulouse, sur ses sites de Purpan, Rangueil, Larrey et Lavaur, et au sein des services de soins recourant à l’Examen de Biologie Médicale Délocalisée (EBMD).

Le marché actuel n° 18-0354, attribué à la société Siemens Healthcare SAS pour un parc de 20 analyseurs RAPIDPoint  500 et un middleware POCcelerator, arrive à échéance au 1er semestre 2027. La présente consultation vise à renouveler l’intégralité du parc en y intégrant la fourniture d’un nouveau middleware destiné à prendre le relais du POCcelerator, et à reprendre la connexion de l’ensemble des analyseurs de biologie délocalisée tiers actuellement raccordés à celui-ci.

Le périmètre comporte des particularités légales et normatives liées à la dualité du parc :

- les gazomètres implantés dans les laboratoires des sites de Purpan (PTA - IFB), Rangueil (PTA Routine) et Lavaur sont utilisés par du personnel de laboratoire ; ils sont soumis à l’accréditation ISO 15189:2022 ;

- les gazomètres localisés dans les services de soins sont utilisés par du personnel soignant ; ils sont soumis à la par l’ISO 15189:2022, annexe EBMD.

Tous les analyseurs sont intégrés au Laboratoire de Biologie Médicale du CHU et l’ensemble des résultats est centralisé via un middleware unique, lui-même interfacé au Système d’Information du Laboratoire (SIL) Molis (CGM) du CHU de Toulouse

Lieux de livraison et d’installation : Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse – Sites de Purpan, Rangueil, Larrey et Lavaur. À titre indicatif, les sites pourront être amenés à évoluer notamment avec l’évolution des besoins du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT).

Date prévisionnelle de mise en production : 1er semestre 2027

## 1.2. Mémoire technique

Le titulaire formulera sa réponse sous la forme d’un mémoire technique détaillant précisément le périmètre de sa fourniture et de sa prestation. L’ensemble des paragraphes du présent CCTP demande une réponse, point par point, dans ce mémoire.

## 1.3. Référents projet CHU de Toulouse

| Référents biologie médicale | Référents Achats / Biomédical | Référents Architecture informatique |
| --- | --- | --- |
| Dr Mimoza MANIKA – Biologiste Dr Marie-Sophie COMBIS – Biologiste Dr Céline VERDIER - Biologiste M. Gael Gascoin – Cadre supérieur de santé Pôle de biologie | Mme Eva VICTOR – Acheteur 05 61 77 82 90 victor.e@chu-toulouse.fr M. Benoit DOGNY – Ingénieur Biomédical 05 67 69 03 91 dogny.b@chu-toulouse.fr | M. Alexandre Michelot – Architecte Applicatif |

# 2. Objet de l’appel d’offres

## 2.1. Besoins

Le titulaire devra fournir, dans le cadre d’un marché unique conclu sous forme d’accord-cadre mono-attributaire :

- un parc d’analyseurs de gaz du sang neufs, homogènes répartis sur les 4 sites et 14 services identifiés au §2.6 ;

- l’ensemble des réactifs, consommables, contrôles internes de qualité (CIQ) et calibrants nécessaires au fonctionnement de ces analyseurs ;

- un middleware (gestionnaire de données / Data Manager) complet permettant le pilotage, la traçabilité, la centralisation des résultats, la gestion des opérateurs et des habilitations, ainsi que la connexion bidirectionnelle au SIL Molis ;

- un logiciel/fichier d’aide aux Validations des Méthodes pour l’installation et pour le suivi des performances tout au long du marché ;

- la connexion au middleware de l’ensemble des analyseurs tiers actuellement raccordés au POCcelerator (cf. §2.6) et la fourniture de la totalité des éléments d’interface nécessaires ;

- l’installation, la mise en service, la formation des utilisateurs (de jour comme de nuit), la maintenance préventive et curative tous risques de l’ensemble des équipements (analyseurs et serveurs middleware) sur toute la durée du marché ;

- la coordination de l'installation, selon un plan de déploiement articulé avec le calendrier de retrait des équipements actuels — déploiement progressif ou bascule simultanée au choix du candidat —, ainsi que la migration des paramétrages et éventuellement la reprise de l'historique des données du middleware (au minimum 24 mois, à préciser dans l’offre).

## 2.2. Volumes et évolution prévisionnelle

L’activité de gazométrie 2024 / 2025 du CHU de Toulouse est synthétisée ci-après :

| Année | Volume total gazométries | Nombre d'analyseurs |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 106 083 | 20 |
| 2025 | 107 557 | 20 |

Le volume annuel est stable autour de 107 000 gazométries. Les volumes mentionnés sont indicatifs et peuvent varier à la hausse comme à la baisse au cours du marché en fonction de l’activité hospitalière, de l’évolution de l’organisation des services

## 2.3. Modalités de réponse – Formule MAD totale 8 ans

Le marché est en Mise à Disposition des équipements et du logiciel.

## 2.4. Prestations incluses dans la MAD totale

La MAD totale couvre, pour la totalité de la durée du marché :

- Fourniture des analyseurs : Gaz du sang neufs, marqués CE-IVDR (Règlement UE 2017/746) ou en transition (fournir obligatoirement le calendrier de marquage), homogènes et adaptés à chaque site d’implantation, avec leurs accessoires (chariots / supports mobiles selon les services, lecteurs code-barres, imprimantes ticket le cas échéant, onduleurs pour les analyseurs des services de soins cf « 3-CCTP Annexe 5.Equipements à remplacer avec besoin en onduleurs et chariots ») ;

- Réactifs, consommables et contrôles : cartouches / packs de mesure, solutions de rinçage, contrôles internes de qualité (CIQ) à 3 niveaux à raison d’au minimum 3 passages par jour et par analyseur, calibrants, filtres, papiers d’imprimante, adaptateurs et tout consommable nécessaire au fonctionnement nominal ;

- Middleware (Data Manager) : fourniture, exploitation et maintenance du gestionnaire de données, dimensionné pour les gazomètres + les analyseurs tiers + environ 2 100 droits actifs au 06/02/2026 — par « droit actif » il est entendu une qualification opérateur sur un modèle d'analyseur donné, une même personne pouvant disposer de plusieurs droits sur des modèles distincts. Le candidat dimensionnera sa solution avec une marge permettant l'évolution sur 8 ans.

- Infrastructure informatique : serveurs (virtualisés sur le Data Center du CHU sauf dérogation), licences logicielles,

- Interfaces : raccordement bidirectionnel (si disponible) du middleware au SIL Molis pour l'ensemble des analyseurs délocalisés, et au système OneLink 2 (Siemens) pour les analyseurs implantés au sein des laboratoires, pour la gestion, la remontée des contrôles de qualité et les résultats patients ; les frais d'interface CGM (Molis) ainsi que les frais d'interface Siemens (OneLink 2) sont à intégrer dans l'offre du candidat (devis joints) ;

- Installation, mise en service, qualification : visite de pré-installation, transport, montage, raccordements (électrique, fluidique, informatique), qualification d’installation (QI) et qualification opérationnelle (QO) ;

- Formation : formation initiale et proposition de formation continue tout au long du marché de l’ensemble des personnels (biologistes, techniciens, soignants, administrateurs, référents) ; mise à disposition d’un module de formation et d’habilitation tracé via le middleware ;

- Maintenance tous risques : préventive et curative, pièces détachées, déplacements, hotline, télémaintenance via Wallix Bastion du CHU, mises à jour logicielles, gestion de l’obsolescence sur 8 ans ;

- Accompagnement à l’accréditation : fourniture des dossiers techniques, assistance à la vérification de méthodes (répétabilité, reproductibilité, comparaison de méthodes, contamination), conformité aux exigences SH FORM 43 du Cofrac, traçabilité métrologique ;

- Système de suivi de performances pendant toute la durée du marché ;

- Dépose du parc existant : la désinstallation et l'évacuation des RAPIDPoint 500 seront assurées par Siemens dans le cadre de la fin du marché en cours (contrat MAD) ; le titulaire du présent marché devra coordonner son plan de déploiement avec ce calendrier de retrait, en proposant une stratégie de bascule — progressive ou simultanée — garantissant la continuité des soins ; il assurera par ailleurs la reprise des paramétrages (opérateurs, sites, interfaces) et pourra proposer une migration de l'historique des données du middleware sur une profondeur minimale de 24 mois ;

- Réversibilité : à l'issue du marché, le titulaire fournira, sans coût additionnel, l'intégralité des données stockées dans le middleware (résultats, CIQ, opérateurs, événements) sous format ouvert et exploitable (CSV, XML ou base SQL documentée) ; à défaut, le titulaire garantira un accès en consultation à ces données pendant une durée minimale de 3 ans après la fin du marché, dans des conditions définies contractuellement ;

## 2.5. Équipements neufs uniquement – Variantes interdites

Compte tenu de la durée du marché (8 ans) et de l’âge du parc existant en fin de marché actuel, le titulaire fournira obligatoirement un parc d’analyseurs neufs. Les équipements reconditionnés ou d’occasion ne sont pas acceptés. Aucune variante n’est autorisée.

Le titulaire pourra en revanche proposer les Prestations Supplémentaires Éventuelles (PSE) facultatives décrites au §2.8 :

- PSE 1 : disponibilité de l'analyse de l'hémolyse;

- PSE 2 : intégration de la créatinine sur les analyseurs du site de Lavaur.

## 2.6. Description du parc et des services à équiper

Le parc actuel comporte des analyseurs de gaz du sang répartis sur 4 sites et 14 services (cf. §2.6). Le candidat devra couvrir l'intégralité de ces sites et services d'implantation. Le nombre d'analyseurs à déployer par service est laissé à l'appréciation du candidat, qui dimensionnera son offre en fonction des volumes d'activité communiqués et des capacités analytiques des équipements proposés, de manière à garantir la continuité de service et la prise en charge du volume annuel d'environ 107 000 gazométries. Ce dimensionnement devra être justifié dans l'offre technique en intégrant l’existence de pics d’activité dans les services.

| Site | Localisation / Service | Type | Nb actuel | Volume 2024 (nb actes) | Volume 2025 (nb actes) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rangueil | Plateau Technique Automatisé (PTA) | Laboratoire | 2 | 25 587 | 18 390 |
| Rangueil | H3 Réanimation polyvalente | Soins / Délocalisé | 2 | 10 165 | 10 517 |
| Rangueil | H1 CCV – Réanimation | Soins / Délocalisé | 1 | 9 957 | 11 107 |
| Rangueil | H1 CCV – Bloc | Soins / Délocalisé | 1 | 3 021 | 3 238 |
| Rangueil | H3 SSPI 1er | Soins / Délocalisé | 1 | 2 367 | 1 997 |
| Rangueil | H1 Urgences | Soins / Délocalisé | 1 | 2 041 | 8 962 |
| Purpan | Plateau Technique Automatisé (IFB) | Laboratoire | 2 | 4 176 | 3 859 |
| Purpan | Urgences-Réanimation Médecine (URM) | Soins / Délocalisé | 2 | 13 624 | 13 117 |
| Purpan | Hôpital des Enfants – Urgences | Soins / Délocalisé | 1 | 8 528 | 7 809 |
| Purpan | Hôpital des Enfants – SSPI | Soins / Délocalisé | 1 | 7 694 | 8 533 |
| Purpan | Paule de Viguier – Bloc accouchement | Soins / Délocalisé | 1 | 8 891 | 9 032 |
| Purpan | Réanimation neurochirurgicale (PPR) | Soins / Délocalisé | 1 | 4 253 | 4 421 |
| Larrey | Exploration Fonctionnelle Respiratoire (EFR) | Soins / Délocalisé | 1 | 3 259 | 3 547 |
| Larrey | Soins Intensifs Pneumologie | Soins / Délocalisé | 1 | 2 520 | 3 028 |
| Lavaur | Laboratoire Plateau Technique Polyvalent | Laboratoire | 2 | 1 490 | — |
| TOTAL |  |  | 20 | 107573 | 107 557 |

NB :

- La baisse d’activité des équipements de laboratoire de Rangueil est dû au transfert d’un équipement du laboratoire vers le service des urgences,

- L’augmentation d’activité aux urgences Rangueil H1 est le corollaire de ce transfert.

Le middleware fourni assurera également le pilotage et la centralisation des analyseurs tiers de biologie délocalisée actuellement connectés au POCcelerator :

| Désignation | Marque | Quantité | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| Atellica DCA | Siemens | 4 (1 back-up) | Hémoglobine glyquée (HbA1c) |
| StatStrip | Nova Biomedical | 2 | Lactate délocalisé |
| GeneXpert | Cepheid | 1 | PCR Streptocoque – Maternité |
| Afinion 2 | Abbott | 6 | CRP délocalisée |
| ID Now | Abbott | 9 (1 back-up) | PCR (Influenza, SARS-CoV-2) |
| Hemochron Signature Elite | Werfen | 2 | Coagulation délocalisée |
| EPOC NXS | Siemens | 7 | Gaz du sang / Biochimie POC |
| QUANTRA | Stago Biocare | 1 | Tromboélastométrie |
| TOTAL | — | 33 | — |

Le candidat fournira un schéma synoptique cible d’architecture détaillant le raccordement des gazomètres et des analyseurs tiers au middleware, ainsi que les interfaces vers le SIL Molis (cf. « 3-CCTP Annexe 2.Connexion informatique »).

Note relative aux analyseurs EPOC NXS : À ce jour, la connexion des 7 EPOC NXS au middleware POCcelerator s'effectue via le module Meditrac, composant du gestionnaire de données Siemens. Cette dépendance est susceptible d'impacter la richesse de la connexion EPOC dans le cadre d'une solution middleware tierce. Le candidat précisera sa stratégie de raccordement et les conséquences fonctionnelles et organisationnelles associées.

## 2.8. PSE facultatives

Le candidat pourra proposer les Prestations Supplémentaires Éventuelles (PSE) facultatives suivantes. Chaque PSE fera l'objet d'une cotation séparée en Annexe Financière. Leur réponse n'est pas obligatoire et leur retenue ou non-retenue n'influencera pas le classement de l'offre principale.

PSE 1 — Module hémolyse intégré Le candidat proposera une fonctionnalité de détection automatique de l'hémolyse, intégrée à l'analyseur ou à la cartouche de mesure. Cette fonctionnalité sera plus utilisée et exploitée sur les analyseurs implantés dans les services des urgences, de l'hôpital des enfants et de la maternité, secteurs présentant la prévalence d'hémolyse la plus élevée. Le candidat précisera les modalités de signalement de l'hémolyse à l'opérateur (seuils, alertes, blocage éventuel du résultat) ainsi que sa traçabilité au niveau du middleware et sa transmission au SIL Molis.

PSE 2 — Dosage de la créatinine sur le site de Lavaur Le candidat proposera l'intégration du dosage de la créatinine sur les analyseurs implantés au site de Lavaur, en précisant les conditions techniques et tarifaires associées (réactifs, calibration, accréditation).

L'objectif de cette PSE est de constituer une solution de repli pour le dosage de la créatinine en cas de panne de l'équipement de biochimie actuellement en service sur le site. Dans ce cadre, le candidat décrira une organisation possible permettant un recours ponctuel au dosage de la créatinine sur gazomètre, étant entendu que cette analyse n'a pas vocation à être réalisée en routine. Le candidat précisera les modalités d'usage envisageables, en intégrant l'hypothèse où les contraintes techniques (stabilité des cartouches, calibration, contrôles de qualité) conduiraient à réaliser la créatinine de manière systématique. Il décrira les conséquences associées en termes de consommables, de coûts et d'exigences d'accréditation au titre de la norme ISO 15189:2022.

# 3. Prestations

## 3.1. Mise en œuvre des applications et validation des méthodes

L’ensemble des kits, calibrants et matériel de contrôle nécessaires à la vérification des méthodes telles que décrites par la norme ISO 15189:2022 sera à la charge du titulaire. Ce dernier proposera un accompagnement opérationnel comprenant :

- le support à la réalisation des évaluations de répétabilité et de reproductibilité par paramètre et par site ;

- le support à la comparaison de méthodes (analyseur actuel / analyseur cible et analyseur du laboratoire / analyseur délocalisé) ;

- l’extraction et la compilation des données pour le remplissage des SH FORM 43 du Cofrac.

Le candidat optimisera son calendrier de validation. À titre indicatif, l’objectif est de réaliser le déploiement complet (Analyseurs + middleware + interfaces) en 3 mois à compter de la notification du marché.

## 3.2. Équipements

Le titulaire s’engage obligatoirement à :

- livrer des équipements conformes au Règlement européen 2017/746 sur les Dispositifs Médicaux de Diagnostic In Vitro (IVDR) et marqués CE-IVD ; le titulaire précisera la classe de risque. Les équipements en transition sont acceptés

- transmettre les dossiers de qualification d’installation (QI) et de qualification opérationnelle (QO) en français ;

- fournir les certificats de validité des logiciels embarqués ;

- assurer la qualification opérationnelle sur site avant mise en service ;

- livrer des onduleurs pour les analyseurs implantés dans les services de soins (cf. « 3-CCTP Annexe 5.Equipement à remplacer avec besoin en onduleurs et chariots ») .

- livrer des chariots / supports mobiles pour les services le nécessitant : SSPI HE Purpan, Réanimation neurochirurgicale Purpan, Bloc CCV Rangueil (et autres services à valider lors de la visite de pré-installation) cf. « 3-CCTP Annexe 5.Equipement à remplacer avec besoin en onduleurs et chariots »).

## 3.3. Formation et habilitation

Le titulaire s’engage à assurer la formation initiale et continue des personnels :

- formation des techniciens de laboratoire, qualiticiens et biologistes portant à la fois sur les gazomètres et sur le middleware (logiciel) proposé (utilisation, maintenance utilisateur, gestion qualité, administration) ;

- formation des soignants utilisateurs (médecins — réanimateurs, anesthésistes et autres médecins prescripteurs ou utilisateurs —, IDE, sages-femmes) ; les analyseurs sont utilisés par les personnels soignants des services listés au §2.6, représentant environ 2 100 droits actifs cumulés sur l’ensemble du parc (gazomètres + tiers, état au 06/02/2026) ;

- fourniture d’un parcours d’habilitation et de formation tracé numériquement, comprenant la traçabilité des formations en présentiel et le passage de tests dans le cadre de la formation via le middleware, applicable à l’ensemble des analyseurs connectés au middleware — y compris les analyseurs tiers du parc de biologie délocalisée (cf. §2.6) — comprenant : activité minimale sur une période définie, récurrence par rapport à l’habilitation précédente (à noter : pour la plupart des analyseurs, les droits sont actuellement ouverts pour 6 mois afin de suivre les absences supérieures à 6 mois ; cette durée pouvant varier selon les middlewares, le candidat précisera les paramètres configurables de sa solution), nombre de tests réalisés sur 12 mois, taux d’erreurs sur 3 mois ; le quiz d’habilitation/réhabilitation sera assigné par le middleware, le contenu e-learning étant élaboré et mis à jour par les techniciens du CHU, le titulaire fournissant le support technique nécessaire à sa création et son hébergement. Le candidat démontrera explicitement, modèle par modèle, comment chacune de ces règles (activité minimale, récurrence par rapport à l’habilitation précédente, nombre de tests réalisés sur 12 mois, taux d’erreurs sur 3 mois, quiz d’habilitation/réhabilitation) est mise en œuvre, conformément au tableau de synthèse ci-dessous ;

- documentation en français, mise à disposition d’un support de formation, mise à jour permanente au fil des évolutions logicielles.

La formation aux fonctionnalités du middleware sera différenciée par profil :

- utilisateurs gazomètres (techniciens PTA/Cellule biologie délocalisée, référents de service) : navigation, consultation des résultats, gestion quotidienne des CIQ, impression et réimpression, alertes ;

- administrateurs EBMD (cellule de biologie médicale délocalisée) : gestion des habilitations et des droits, suivi des performances analytiques (tableaux de bord, exports), connexion et paramétrage d’un nouvel analyseur, gestion des lots et des alertes de stock, administration des utilisateurs.

Le candidat précisera dans son mémoire technique le nombre d’heures de formation initiale par niveau d’utilisateur (opérateur/soignant, technicien/biologiste, référent qualité, administrateur du middleware), le nombre de sessions de formation continue annuelles, et les modalités de formation des nouveaux entrants tout au long du marché.

Le candidat précisera le nombre de sessions de formation middleware prévues par profil, leur format (présentiel, distanciel, e-learning) et les modalités de formation des nouveaux référents désignés en cours de marché.

Le candidat précisera en outre :

- le nombre de formateurs/intervenants mobilisés par site et par service pendant les phases d’installation et de formation ;

- la durée de formation prévue par service, en indiquant si les sessions sont conduites simultanément (plusieurs services en parallèle) ou séquentiellement, avec le calendrier prévisionnel correspondant ;

- la durée de présence sur site, par service et/ou par site, assurée après le go-live (mise en production), afin d’accompagner les utilisateurs en conditions réelles et de sécuriser le démarrage, notamment pour les équipes de nuit et de week-end.

Le candidat précisera s’il assure un suivi applicatif sur site postérieur à la mise en production et, le cas échéant, sa fréquence (mensuelle, trimestrielle, annuelle…), sa durée sur le marché et ses modalités (sur site / à distance). Il indiquera s’il prend en charge la formation des nouveaux référents désignés dans les services au cours des 8 années du marché (et non la seule formation initiale), ainsi que les modalités de ces formations.

Le candidat formalisera sa réponse dans le tableau de synthèse ci-dessous, renseigné case par case (Oui / Non / Partiel). Toute capacité déclarée « Non » ou « Partiel » sera accompagnée de la solution organisationnelle compensatoire proposée.

Figure 1Tableau — Démonstration des règles d’habilitation par modèle d’analyseur. À compléter par le candidat.

# 4. Performances instrumentales attendues

## 4.1. Performances analytiques attendues

Le dimensionnement du parc devra permettre l’absorption des volumes de production prévus avec un objectif de continuité de service maximal. À titre indicatif, l’objectif est un MTBF (temps moyen entre pannes) > 900 jours par analyseur sur la durée du marché, avec un taux d’interventions sur panne bloquante < 2 par an sur l’ensemble du parc.

Les paramètres à mesurer (a minima) sont :

- Gaz du sang : pH, pCO₂, pO₂

- Électrolytes : Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca²⁺

- Métabolites : glucose, lactate

- Hématocrite (Hct)

- Co-oxymétrie : tHb, COHb, MetHb, O₂Hb, HHb, sO₂

- Bilirubine néonatale / totale (nBili / tBili)

Le candidat listera l'ensemble des paramètres calculés disponibles en standard (gradient alvéolo-artériel, rapport PaO₂/FiO₂, bicarbonates, excès de base, osmolalité calculée, etc.) et précisera ceux pouvant être configurés ou activés à la demande du CHU.

Les analyseurs devront accepter au minimum les volumes d'échantillon suivants : capillaire ≤ 100 µL. Le mode capillaire (notamment pour la néonatalogie en maternité et à l'hôpital des enfants) est obligatoire. Le candidat précisera le temps d'analyse (délai entre introduction de l'échantillon et affichage des résultats) et le délai minimal entre deux gazométries successives, notamment en cas de passage de CIQ ou de calibration intercurrente. Il décrira également le système de détection des caillots (principe, sensibilité, comportement de l'analyseur en cas de détection : blocage du résultat, alarme, procédure de nettoyage) ainsi que les mécanismes de détection et de gestion des substances interférentes (endogènes et exogènes), paramètre par paramètre.

L'analyseur devra être marqué CE-IVD pour l'analyse sur sang total. Le marquage CE-IVD pour l'analyse sur liquide pleural sera précisé. Le titulaire précisera la prise en charge des autres matrices / échantillons y compris l’ionogramme sur plasma sanguin et le détaillera dans son offre.

Le titulaire précisera la fréquence et durée des étalonnages (totaux, en 2 points, en 1 point) et la possibilité d'interrompre une calibration pour traiter un échantillon urgent.

Le titulaire précisera les natures de prélèvement gérées par l'analyseur et le middleware. Au-delà des types usuels (artériel, veineux, capillaire), la solution devra permettre la création et le paramétrage de natures spécifiques au CHU de Toulouse — notamment post-filtre, ECMO, cordon artériel, cordon veineux, scalp, liquide pleural. Le candidat décrira la capacité à coder ces natures et à les transmettre vers le SIL Molis, ainsi que les éventuelles limites (nombre de natures paramétrables, libellés, mapping requis avec le SIL). Le candidat précisera également : la possibilité de saisir la FiO₂ dans l'analyseur et de l'intégrer au calcul des paramètres dérivés ; la possibilité de modifier la température corporelle a posteriori sur un résultat déjà rendu, avec recalcul des paramètres temperature-corrected (pH(T), pO₂(T), pCO₂(T)) et renvoi automatique des valeurs corrigées vers le SIL Molis.

## 4.2. Documentations techniques

### 4.2.1. Utilisation de l’instrument

Le candidat décrira dans son offre une journée type comprenant :

- maintenance quotidienne, hebdomadaire et mensuelle (détail et durée) ;

- préparation de l’instrument ;

- passage des échantillons ;

- contrôles internes de qualité (a minima 3 passages / jour / analyseur sur 365 jours) ;

- maintenance de fin de journée.

Un chronogramme sera demandé.

Le candidat précisera les caractéristiques des consommables fournis dans le cadre du marché : nature et nombre de types de cartouches (mesure, rinçage, CQ automatiques…), capacité en nombre de tests par cartouche, conditions de conservation (température ambiante ou réfrigérée), durée de vie avant ouverture et stabilité à bord après installation, ainsi que le temps d'immobilisation de l'analyseur lors des changements de cartouche.

### 4.2.2. Contrôles qualités

Le panel des contrôles qualités sera détaillé en composition et nombre.

La valeur de chaque niveau de contrôle sera précisée, ainsi que la qualité de cette valeur : fixe ou variable suivant les lots. Pour chaque niveau de CIQ, le candidat fournira les valeurs cibles par paramètre mesurable. Il précisera si ces valeurs cibles sont fixes ou varient en fonction des lots. Les valeurs des lots actuellement commercialisés seront fournies dans l'offre.

En cas de différence de valeurs entre les lots (variation de la cible), préciser les capacités à faire des réservations annuelles.

Le candidat précisera en outre les fonctionnalités suivantes relatives à la gestion des CIQ et des calibrations :

- le caractère automatique des passages de CIQ (programmation, déclenchement sans intervention opérateur) ainsi que le repassage automatique éventuel si mauvais ;

- la possibilité de relancer manuellement un CIQ, une calibration simple (CS) ou une calibration complète, depuis l'analyseur et à distance via le middleware ;

- le blocage automatique des paramètres concernés en cas de résultat CIQ non conforme, et les modalités de déblocage (manuel, automatique après résultat conforme, à distance via le middleware).

Concernant les EEQ, le candidat décrira les conditions de passage sur l'analyseur : mode opératoire spécifique requis (mode spécial, adaptateur dédié le cas échéant), et le nombre de pairs disponibles sur les programmes d’évaluations externes de la qualité (CTCB, Probioqual, etc) pour les paramètres concernés.

Le candidat décrira les outils (modules du middleware, tableaux de bord, exports) mis à disposition pendant toute la durée du marché pour le suivi des performances analytiques :

- pour les gazomètres fournis dans le cadre du marché ;

- pour les analyseurs tiers connectés au middleware.

Ces outils permettront le suivi dans le temps des CIQ et des EEQ : moyennes, écarts-types, CV%, représentations de type Levey-Jennings, incertitudes de mesure et fidélité intermédiaire, comparaisons inter-instruments, en cohérence avec l'ISO 15189:2022 et les SH FORM du COFRAC. Le candidat précisera le format des exports et la capacité à automatiser la production et la diffusion de ces rapports.

### 4.2.3. Environnement technique

Le candidat précisera l’ensemble des utilités nécessaires :

- dimensions et longueur de paillasse, dimensions des chariots ;

- gestion des déchets et effluents (DASRI, conteneurs) ;

- besoins CVC, plomberie, électriques, sonores et calorifiques ;

- poids et dimensions de chaque élément.

### 4.2.4. Maintenance des équipements

Les équipements seront considérés comme des équipements sensibles ; les exigences contractuelles définies au CCAP s'appliquent. Le titulaire décrira précisément ses engagements de maintenance, le CHU ayant comme objectifs contractuels :

- réponse hotline en moins de 2 heures ;

- intervention sur site à J+1 maximum en cas de panne bloquante ;

- fourniture des pièces détachées sous 24 h ouvrées ;

- disponibilité du parc ≥ 98 % sur l'année ;

- plan de continuité pour les analyseurs critiques ;

- amplitude horaire de la hotline (jours et heures de disponibilité) et canaux d'accès : téléphone, courriel, portail web / espace client, prise en main à distance.

Les éléments de réponse à ces items seront classés en fonction de leur performance.

Concernant le middleware, le titulaire précisera :

- les niveaux de sévérité des incidents retenus (bloquant, dégradé, mineur), les délais de réponse et de résolution associés à chaque niveau, et les canaux de signalement disponibles (hotline dédiée, portail, courriel) ;

- les modalités d'accompagnement post-installation lors de la connexion d'un nouvel analyseur ou de l'activation d'une nouvelle analyse en cours de marché : ingénierie d'application, tests de validation, mise à jour du paramétrage ; le titulaire précisera le délai d'intervention et les conditions tarifaires éventuelles associées à ces prestations.

# 5. Fonctionnalités attendues du middleware

Le middleware constitue le cœur opérationnel du dispositif de biologie médicale délocalisée du CHU. Il pilote la totalité du parc gère les opérateurs et les habilitations, assure la traçabilité des résultats, le suivi qualité et les échanges avec le SIL Molis. Le candidat répondra point par point dans son mémoire technique aux exigences du présent chapitre. Les éléments d'infrastructure, de sécurité et d'intégration au SI du CHU font l'objet du chapitre 6.

### 5.1 Gestion des opérateurs et des habilitations

La solution devra offrir une gestion centralisée des opérateurs, commune aux gazomètres et aux automates tiers connectés. Le candidat décrira :

- l'identifiant unique opérateur (matricule CHU) et son rattachement à un ou plusieurs services / sites ;

- la gestion par profils (utilisateur, référent qualité, biologiste, administrateur middleware) et les droits associés ;

- les règles d'habilitation et de réhabilitation assignées et tracées par le middleware ;

- la désactivation automatique d'un opérateur sur seuil d'inactivité paramétrable ;

- la reprise de la base opérateurs existante issue du POCcelerator / Aqure lors du déploiement (cf. §2.4) ;

- la traçabilité (journal d'audit) de toute création, modification ou suppression d'opérateur ou d'habilitation.

### 5.2 Identito-vigilance et règles d'émission des résultats vers le SIL

La solution garantira l'identification positive du patient et de l'opérateur avant émission des résultats vers le SIL Molis. La capture de l'identité s'effectue au niveau de l'analyseur (lecture code-barres ou saisie) ; les règles d'émission sont portées par le middleware. Le candidat décrira :

- le blocage de l'émission des résultats vers le SIL Molis lorsque le patient n'est pas correctement identifié ;

- la prise en charge de la procédure d'urgence vitale en vigueur au CHU de Toulouse (identification provisoire de type « 777 ») : l'analyse devra pouvoir être réalisée immédiatement, l'émission du résultat vers le SIL n'intervenant qu'après régularisation de l'identité (scan a posteriori de l'étiquette patient par le service) ;

- les mécanismes de mise en attente, de blocage et de libération automatique des résultats à la régularisation ;

- la traçabilité complète des évènements d'identification (provisoire, régularisée, refusée) dans le journal d'audit ;

- les contrôles de cohérence (date de naissance, sexe, doublons) éventuellement mis en œuvre. Le candidat précisera en particulier la possibilité de définir des champs à saisie obligatoire conditionnant l'émission du résultat (champs « bloquants » si non renseignés — par exemple nom/prénom, température corporelle…), en indiquant lesquels sont paramétrables par le CHU et le comportement de la solution en cas de champ obligatoire manquant ;

- la possibilité de modifier a posteriori les données démographiques d'un résultat déjà enregistré (identité patient inconnue ou provisoire, correction d'une erreur de saisie), avec réémission automatique du résultat corrigé vers le SIL Molis ; le candidat précisera les droits requis pour effectuer cette opération et sa traçabilité dans le journal d'audit ;

- la possibilité de modifier a posteriori la température corporelle du patient sur un résultat déjà rendu, avec recalcul des paramètres temperature-corrected (pH(T), pO₂(T), pCO₂(T)) et renvoi des valeurs corrigées vers Molis, conformément aux exigences décrites au §4.1.

Le candidat décrira également les fonctionnalités d'impression associées aux résultats patient : choix d'imprimer le résultat patient seul, le résultat CQ seul, ou les deux simultanément ; possibilité de réimprimer un résultat antérieur ; présence et paramétrage des alarmes analytiques et identitaires figurant sur le ticket résultat (valeurs critiques, alertes échantillon, identité provisoire).

### 5.3 Gestion des natures de prélèvement et des matrices

Le candidat précisera les natures de prélèvement gérées par les analyseurs et le middleware. Au-delà des types usuels (artériel, veineux, capillaire), la solution devra permettre la création et le paramétrage de natures spécifiques au CHU de Toulouse — notamment post-filtre, ECMO, cordon artériel, cordon veineux, scalp, liquide pleural. Le candidat décrira :

- la capacité à coder ces natures et à les transmettre (remontée) vers le SIL Molis ;

- le mapping requis avec Molis et la procédure d'ajout d'une nature en cours de marché ;

- les éventuelles limites (nombre de natures paramétrables, libellés, restrictions par instrument ou par service).

### 5.4 Suivi de production et journalisation

Le candidat décrira les fonctionnalités de supervision et de journalisation, accessibles aux référents et administrateurs :

- vue temps réel de l'état des  gazomètres et des automates tiers (en service, en panne, en maintenance, en calibration) ;

- volumes d'examens par paramètre, par opérateur, par service, par site et par période ;

- journal d'événements horodaté (alarmes, erreurs, blocages, interventions) ;

- traçabilité des lots de réactifs, calibrants et contrôles utilisés par analyseur, avec rapprochement résultat ↔ lot ;

- suivi des consommations et alertes paramétrables (seuils de stock, péremption de lots, dérives) ;

- rétention et profondeur d'historisation accessibles en ligne sur les 8 années du marché.

### 5.5 Contrôles qualité et suivi des performances

La solution devra assurer le pilotage qualité de l'ensemble du parc pendant toute la durée du marché. Le candidat décrira :

- la remontée et l'exploitation des CIQ (a minima 3 niveaux, 3 passages / jour / analyseur, 365 j/an) et des EEQ ;

- les représentations graphiques de type Levey-Jennings et l'application des règles de Westgard paramétrables ;

- le calcul des moyennes, écarts-types, CV%, incertitudes de mesure et fidélité intermédiaire par paramètre et par analyseur ;

- les comparaisons inter-instruments (laboratoire / délocalisé, intra-site, inter-sites) ;

- les outils d'aide à l'accréditation ISO 15189:2022 et au remplissage des SH FORM du Cofrac (notamment SH FORM 43) ;

- les exports (CSV, XML, PDF, Excel) et la capacité à automatiser la production et la diffusion des rapports qualité.

Ces fonctionnalités devront couvrir indifféremment les gazomètres et les automates tiers, dans la limite des protocoles supportés par ces derniers (cf. §5.8).

### 5.6 Rapports et exports

Le candidat décrira :

- les rapports prédéfinis livrés en standard (activité opérateurs, calibrations, conformité CQ, opérateurs inactifs, alarmes, consommation lots…) ;

- la capacité à créer des rapports paramétrables par les référents qualité du CHU ;

- la programmation et la diffusion automatique des rapports (envoi par mail, dépôt sur un partage CHU) ;

- les formats d'export ouverts disponibles (CSV, XML, PDF, Excel) ;

- la disponibilité éventuelle d'une API documentée pour interrogation externe (à préciser : protocole, authentification, débit).

Il sera également précisé la capacité à envoyer automatiquement des données techniques par les équipements en cas de panne.

### 5.7 Prise en main et maintenance à distance des analyseurs

Le candidat décrira les fonctionnalités de télégestion offertes par le middleware :

- visualisation à distance de l'état, des alarmes, des consommables et des compteurs de chaque analyseur ;

- téléchargement, sauvegarde et restauration de la configuration ;

- blocage / déblocage à distance d'un instrument ;

- diffusion centralisée des paramétrages (listes opérateurs, profils, règles CQ, plages de référence) ;

- périmètre exact pour les 20 gazomètres et, dans la limite des protocoles supportés, pour les automates tiers ;

- conformité à la solution Wallix Bastion du CHU pour les prises en main externes par le titulaire.

### 5.8 Instruments supportés et richesse de connexion

Le candidat fournira un tableau détaillé de connectivité précisant, pour chacun des gazomètres et des automates tiers listés au §2.6 (Atellica DCA, StatStrip, GeneXpert, Afinion 2, ID NOW, Hemochron Signature Elite, EPOC NXS, QUANTRA) :

- le protocole d'échange supporté (POCT1-A2, HL7, ASTM, propriétaire) ;

- le caractère mono- ou bidirectionnel de la connexion ;

- les capacités effectivement supportées par instrument : download opérateurs / habilitations, download identités patient, blocage opérateur non habilité, ID positive patient et opérateur, remontée des CIQ, prise en main à distance, blocage / libération d'émission.

Le candidat précisera en outre :

- la procédure et le délai type d'intégration d'un nouveau modèle d'analyseur en cours de marché ;

- la grille tarifaire associée à ces intégrations (à reporter à l'Annexe Financière).

Cas particulier des analyseurs EPOC NXS (Siemens)

Compte tenu de la dépendance actuelle au module Meditrac le candidat décrira précisément :

- sa stratégie de raccordement des EPOC NXS à son middleware : passage par Meditrac, connexion directe, passerelle, ou autre — en précisant les conditions techniques.

- le périmètre fonctionnel préservé sur les EPOC par sa solution, capacité par capacité : download opérateurs et habilitations, download identités patient, blocage opérateur non habilité, ID positive patient et opérateur, remontée des CIQ, prise en main à distance, diffusion centralisée des mises à jour de paramétrage et de configuration ;

- le périmètre fonctionnel non couvert ou dégradé, sans omission ;

- les adaptations organisationnelles nécessaires pour compenser toute dégradation : gestion locale des opérateurs et des habilitations, gestion locale des CIQ et EEQ, diffusion manuelle des mises à jour, procédures dédiées, en cohérence avec l'ISO 15189:2022 annexe EBMD ;

La réponse à ce paragraphe sera évaluée au titre du critère technique. Toute omission ou réponse imprécise sera traitée comme une dégradation maximale.

# 5. Informatique

Ce chapitre décrit les exigences appliquées aux équipements informatiques et logiciels fournis par le titulaire. Les exigences détaillées d’intégration au Système d’Information du CHU figurent dans « 3-CCTP Annexe 2. Connexion informatique » du présent CCTP et dans les annexes DSN du dossier de consultation :

- Infrastructure : composants déployés sur les serveurs virtualisés du CHU ;

- Intégration EAI : messages entre les composants de l’architecture ;

- Poste de travail : équipements et logiciels du titulaire déployés sur les postes CHU ;

- Réseau : connexions réseaux internes et Extérieur ↔ CHU ;

- SaaS / PaaS / IaaS / On-premise : matrice RACI selon le type d’architecture ;

- Clausier_SSI_CHUT-GHT_HGTO

Les chapitres suivants complètent ces exigences dans le cadre de la présente procédure.

NB. Au titre de l’offre. Le candidat devra fournir les documents suivants :

- 1 – Description détaillée de l’intégration des équipements informatiques au SI du CHU (conforme aux exigences du chapitre, complétée d’un schéma synoptique au format Visio ou PDF);

- 2 – Présentation fonctionnelle et technique de la connexion mettant en avant la couverture des exigences du présent CCTP et de son Annexe Connexion informatique ;

Dans le cadre de la mise en place de la solution, le titulaire fournira en outre les documents et une Matrice de flux détaillée notamment des flux vers l’extérieur.

### 5.1. Sécurité informatique

Le titulaire devra se conformer aux exigences de sécurité informatique décrites dans les documents Annexes.

Le candidat se positionnera sur le respect ou non de la norme ISO/IEC 27001:2022. Les exigences décrites dans les autres chapitres s’additionnent aux exigences de sécurité de cette annexe.

Les composants de base de l’architecture du titulaire ne devront pas être en mode SaaS ; ce mode peut être utilisé uniquement sur des composants ne remettant pas en cause le fonctionnement principal de la solution (ex. : gestion des CQ externalisés, suivi statistique, IoT remote-monitoring).

### 5.2. Équipements informatiques

Le titulaire fournira pour chaque équipement raccordé par Ethernet au SI du CHU des équipements informatiques compatibles avec les exigences de sécurité :

- Systèmes d’exploitation Microsoft : seule la version Windows 10 IOT LTSC ou supérieure validée par le CHU est acceptée ; la suite logicielle devra être compatible avec l’antivirus XDR PALO ALTO CORTEX

- Systèmes Unix : autorisés à s’interfacer avec le SI ;

- Systèmes IoT : le candidat précisera les modalités d’intégration à une MDM ;

- OS non compatibles : le titulaire demandera une dérogation ; les éléments nécessaires à la solution dérogatoire seront à la charge du titulaire.

L’ensemble des composants informatiques (unités centrales et assimilées) sera couvert par la formule de maintenance choisie. Les évolutions d’OS en cours de marché sont entendues comme incluses dans l’offre.

### 5.3. Serveurs virtuels

Pour les machines virtuelles hébergées au Data Center du CHU, le titulaire détaillera obligatoirement les prérequis à prendre en compte.

Les bases de données seront gérées dans des VM différenciées des services applicatifs :

- bases SQL Server hébergées sous Windows ;

- autres bases hébergées sous Linux.

Un plan de reprise d’activité (PRA) ainsi qu’une solution de protection des données et du paramétrage devront être décrits.

### 5.4. Sauvegarde des données

- Une solution de protection des données et du paramétrage devra être décrite ;

- Pour les équipements physiques, le titulaire proposera une solution de sauvegarde des données brutes de préférence automatisée ; il en évaluera la volumétrie, le CHU mettra à disposition un espace de stockage sécurisé ;

- Les équipements informatiques fournis seront obligatoirement configurés en RAID 1 ;

- Le titulaire proposera une solution d’accès et de lecture des données et images pérenne dans le temps et accessible à l’issue du contrat ; une solution non propriétaire est attendue ;

- Les supports d’écriture éventuels seront fournis neufs ; il est explicitement interdit d’introduire des supports déjà utilisés sur des postes en relation avec le SI du CHU ;

- Aucun support physique n’est admis sur l’architecture virtualisée ;

- Sauvegarde des paramétrages analyseurs : le titulaire décrira la procédure de sauvegarde des paramétrages de l'ensemble des gazomètres, qu'elle soit assurée via le middleware ou organisée sous forme de sauvegarde physique déportée ; dans les deux cas, une procédure de vérification de l'intégrité des données sauvegardées sera décrite et mise en œuvre.

### 5.5. Mode dégradé – scénario de cyberattaque

Le titulaire décrira obligatoirement un scénario de fonctionnement en mode dégradé correspondant à une mise hors ligne complète du système d'information du CHU d'une durée minimale de 72 heures, conformément au plan de crise cybersécurité de l'établissement.

Ce scénario devra couvrir les capacités suivantes :

- Mémorisation locale des résultats : chaque analyseur devra être en mesure de stocker localement l'intégralité des résultats patients produits pendant la période de déconnexion, sans perte de données ni interruption de l'activité analytique ;

- Renvoi différé vers une interface saine : à la reconnexion du système d'information, le titulaire décrira la procédure de rapatriement automatisé ou assisté de l'ensemble des résultats mémorisés vers le middleware, avec garantie d'intégrité et de traçabilité des données ;

- Kit cybersécurité : le titulaire fournira un kit cybersécurité documenté, incluant si nécessaire les supports de stockage amovibles (clés USB) qui seront dans ce cas dédiés, neufs, chiffrés nécessaires à la sauvegarde et à la récupération des données patients hors connexion réseau. Les modalités de sauvegarde, de restauration et de reprise seront décrites dans ce kit, qui sera remis au CHU à la mise en production et maintenu à jour pendant toute la durée du marché.

Le titulaire précisera dans son mémoire technique la capacité maximale de mémorisation locale par analyseur (nombre de résultats, durée), ainsi que le temps de resynchronisation estimé après reconnexion.

### 5.6. Connexions des éléments de la solution

- Les éléments sont raccordés via le réseau privé du CHU ;

- La connexion Wi-Fi au SI du CHU est fortement déconseillée et fera l’objet d’une étude préalable de faisabilité ;

- Les équipements devront utiliser la solution de télémaintenance Wallix Bastion du CHU à l’exclusion de toute autre solution.

- La connexion des équipements au middleware (MW) ou au SIL sera réalisée conformément aux exigences du présent CCTP et de son Annexe Connexion informatique ; l’ensemble des coûts associés est réputé inclus dans l’offre du titulaire ;

- Les coûts associés à la maintenance des connexions SIL sont pris en charge par le CHU au titre de son contrat CGM ;

- Les flux d’échange de messages normalisés (HL7, ASTM, POCT1-A2) se feront de préférence sur format socket (MLLP) et des fonctions de supervision et de relance seront proposées dans chacun des logiciels concernés ;

- Le passage par le système EAI du CHU pourra être envisagé si les conditions de prise en charge du protocole et les performances de transfert sont remplies ;

- Les échanges par fichiers CIFS (Windows) sont fortement déconseillés ;

- Les échanges seront de préférence chiffrés (TLS 1.2 minimum) ;

- Les connexions sont obligatoirement bidirectionnelles entre middleware et SIL Molis.

### 5.7. Intégration à l’Active Directory Windows

Le titulaire précisera la capacité d’intégrer ses équipements au domaine AD du CHU afin de bénéficier des moyens d’impression et de stockage. L’intégration au domaine implique l’acceptation des règles de gestion du CHU, notamment la distribution des mises à jour Windows ; le titulaire pourra définir les périodes de mise à jour.

Dans le cas d’une session ouverte sur l’équipement correspondant à une session du domaine AD, celle-ci ne devra pas avoir de droits administrateurs sur l’équipement.

Le titulaire précisera également la capacité du middleware à intégrer une interface LDAP / IAM pour la gestion des opérateurs (cf. « 3-CCTP Annexe 2.Connexion informatique »).

### 5.8. Tickets

Le titulaire fournira les moyens d’impression et les consommables associés. Il en assurera la maintenance sans surcoût.

### 5.9. Redémarrages réguliers des composants

L’ensemble des composants doivent pouvoir être redémarrés de façon régulière, au minimum une fois par mois, redémarrage hebdomadaire préconisé. Le titulaire indiquera la procédure de redémarrage (notamment l’ordre) afin d’éviter toute perturbation. Ces redémarrages ne devront pas entraîner de désynchronisation ou de problème de reprise des connexions internes et externes.

### 5.10. Obsolescence des composants logiciels

Concernant les équipements physiques, la mise à niveau des composants logiciels critiques (OS, bases de données) sera conforme à la politique du CHU et à la charge du titulaire. Toute mise à niveau matérielle nécessaire est également prise en charge par le titulaire. En cas d’impossibilité de mise à niveau, une solution de sécurisation devra être fournie pendant toute la durée du marché.

Concernant les logiciels implantés sur architecture virtualisée ou postes CHU :

- les mises à niveau matérielles et des briques fournies par le CHU sont à la charge du CHU ;

- les mises à niveau des logiciels fournis par le titulaire restent à sa charge.

### 5.11. Reprise des données et réversibilité

Le titulaire reprendra a minima 24 mois d’historique de données du POCcelerator (résultats patient)

Il reprendra également paramétrage opérateurs et habilitations lors du déploiement

Ces reprises sont intégrées dans l’offre.

En fin de marché, le titulaire fournira sous format ouvert documenté (CSV, XML, ou export base SQL) la totalité des données du middleware et procédera, le cas échéant, à la dépose des équipements informatiques et à la suppression sécurisée des données après validation du CHU.

# 6. Installation

## 6.1. Déploiement

Suite à la notification, une visite de pré-installation est obligatoire afin de vérifier la capacité du service à accueillir l'instrument ; le titulaire précisera sa capacité ou non à installer l'instrument sans travaux (paillasse, électricité, réseau, fluidique). Pour effectuer ces visites, le titulaire prendra contact avec :

| Benoit DOGNY | Ingénieur biomédical – 05 67 69 03 91 – dogny.b@chu-toulouse.fr |
| --- | --- |

Le titulaire fournira l'ensemble du matériel nécessaire à l'installation, qu'il soit électrique, fluidique, mobilier (paillasses dédiées, chariots) ou informatique. Concernant les besoins en mobilier dédié (colonnes informatiques, supports d'analyseurs), ils sont obligatoirement couverts par l'offre du titulaire.

## 6.2. Détail de la proposition d’installation

Le candidat détaillera le contenu exact de sa fourniture ainsi que son périmètre d’action dans le cadre de sa prestation d’installation.

L’installation des appareils sera effectuée par le candidat retenu. La manutention, ainsi que les éventuelles détériorations causées lors de la livraison et du montage de l’appareil, seront à la charge du titulaire du marché. La réception du matériel comprend la livraison, l’installation, la mise en service en routine, les connexions informatiques opérationnelles et la formation de 1er niveau et validation des méthodes.

Elle sera concrétisée par un procès-verbal de réception définitive cosigné par le chef de service utilisateur, le biologiste référent et l’ingénieur biomédical responsable de cette consultation.

## 6.3. Planning prévisionnel et coordination avec le sortant

Compte tenu de l’échéance du marché actuel et de l’obligation de continuité de service (parc 7 jours / 7, 24 h / 24), le candidat fournira dans son offre un planning détaillé de déploiement comprenant :

- le déploiement par site et par service, avec phasage permettant le maintien d’une solution de back-up à chaque étape ;

- la migration des opérateurs / habilitations ;

- la bascule des interfaces SIL Molis ) et la phase de double-run validée ;

- la formation des utilisateurs en amont du go-live de chaque site.

# 7. Annexes et questionnaires

Les candidats répondront obligatoirement aux annexes listées ci-après. Ils pourront compléter ces documents pour détailler leur solution.

- 3-CCTP Annexe 1.Cadre réponse technique

- 3-CCTP Annexe 2.Connexion informatique

- 3-CCTP Annexe 3.Fiche technique des instruments

- 3-CCTP Annexe 4.CADRE REPONSE TECHNIQUE CANDIDAT SAV GBM

- 3-CCTP Annexe 5.Equipement à remplacer avec besoin en oduleurs et chariots

- 3-CCTP Annexe 6.Extraction activité horaire 3 premiers mois année

- 3-CCTP Annexe 7.Protocole essais evaluation

- 3-CCTP Annexe 8.Cahier des charges VdM AO

- Annexes DSIO (3) – Charte SI, Annexe CCTP SSI, Support Annexe CCTP SSI ;