AO Gazométrie 2026 — CHU de Toulouse

ANNEXE — CADRE DE RÉPONSE TECHNIQUE

Grilles de réponse du candidat

Marché de fourniture de réactifs et consommables de gazométrie en MAD (8 ans) et middleware EBMD connecté au SIL Molis

Objet et valeur du document

Le présent cadre de réponse a pour objet de structurer et d’harmoniser les réponses des candidats afin d’en permettre l’analyse comparée. Il constitue un complément obligatoire du mémoire technique et ne s’y substitue pas : les grilles renvoient, pour chaque exigence, au paragraphe ou à la page du mémoire technique où l’élément est développé. En cas de divergence entre une grille et le mémoire technique, le mémoire technique fait foi ; toute case laissée vide pourra être interprétée comme une absence de réponse.

Règles de renseignement

- Le candidat complète l’intégralité des cellules sur fond clair. Aucune ligne ne doit rester sans réponse.

- Pour les fonctionnalités évaluées en « Oui / Non / Partiel » : « Oui » suppose une disponibilité native en standard ; « Partiel » désigne une disponibilité conditionnelle, optionnelle ou dégradée ; « Non » désigne une absence. Toute réponse « Non » ou « Partiel » est obligatoirement assortie de la solution organisationnelle ou technique compensatoire proposée.

- Les éléments chiffrés engageants (délais, durées, volumes de formation, MTBF, capacités de mémorisation, etc.) renseignés dans ces grilles sont réputés constitutifs de l’offre.

- Les grilles n’épuisent pas les exigences du CCTP : le candidat reste tenu de répondre point par point dans son mémoire technique à l’ensemble des paragraphes du CCTP, y compris ceux non repris ici.

- Les éléments tarifaires ne figurent pas dans ce cadre et sont reportés sur l’Annexe Financière (notamment grille tarifaire d’intégration d’un nouvel analyseur, PSE).

Critère d’évaluation

Les réponses portées dans ces grilles concourent à l’appréciation du critère technique de l’offre. Une attention particulière est portée à la connectivité des analyseurs tiers (grille 7) et au cas des EPOC NXS, ainsi qu’à la couverture fonctionnelle du middleware (grille 6).

Grille 1 — Présentation et dimensionnement de l’offre (CCTP §2.1 à §2.6, §4.1)

Le candidat justifie le dimensionnement du parc à partir des volumes communiqués (≈ 107 000 gazométries/an) et des capacités de ses équipements ; le nombre d’analyseurs par service est laissé à son appréciation (CCTP §2.6).

| Réf. CCTP | Élément attendu | Réponse du candidat (à compléter) | Renvoi mémoire tech. (§ / p.) |
| --- | --- | --- | --- |
| §2.1 | Modèle(s) d’analyseur de gaz du sang proposé(s) : marque, référence commerciale, marquage CE-IVDR (classe de risque). |  |  |
| §2.1 | Middleware proposé : nom, version, éditeur ; logiciel/fichier d’aide à la validation des méthodes proposé. |  |  |
| §2.6 | Nombre total de gazomètres proposés et répartition par site / service, avec justification au regard des volumes et des pics d’activité. |  |  |
| §4.1 | Justification de la continuité de service : MTBF visé par analyseur (objectif indicatif > 900 j) et taux d’interventions sur panne bloquante visé (objectif < 2/an sur le parc). |  |  |
| §2.4 | Dimensionnement du middleware : nombre de droits actifs pris en charge (≈ 2 100 au 06/02/2026) et marge d’évolution prévue sur 8 ans. |  |  |
| §2.4 | Reprise d’historique du POCcelerator (≥ 24 mois) : profondeur proposée et modalités. |  |  |
| §2.4 / §5.11 | Réversibilité en fin de marché : format de restitution des données (CSV / XML / base SQL documentée) et/ou accès en consultation (durée proposée). |  |  |
| §2.4 | Interfaces incluses : raccordement bidirectionnel au SIL Molis et au système OneLink 2 (Siemens) ; intégration des devis d’interface CGM et Siemens dans l’offre. |  |  |

Grille 2 — Performances analytiques (CCTP §4.1)

Renseigner « Oui / Non / Partiel » pour chaque paramètre mesurable en standard sur le modèle proposé, et compléter les éléments descriptifs.

| Réf. CCTP | Fonctionnalité / exigence | Oui / Non / Partiel | Précisions — et solution compensatoire si « Non » ou « Partiel » |
| --- | --- | --- | --- |
| Paramètres mesurés en standard sur l’analyseur proposé |  |  |  |
| §4.1 | Gaz du sang : pH, pCO₂, pO₂ |  |  |
| §4.1 | Électrolytes : Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca²⁺ |  |  |
| §4.1 | Métabolites : glucose, lactate |  |  |
| §4.1 | Hématocrite (Hct) |  |  |
| §4.1 | Co-oxymétrie : tHb, COHb, MetHb, O₂Hb, HHb, sO₂ |  |  |
| §4.1 | Bilirubine néonatale / totale (nBili / tBili) |  |  |
| Caractéristiques analytiques |  |  |  |
| §4.1 | Mode capillaire obligatoire (néonatalogie maternité / hôpital des enfants), volume ≤ 100 µL |  |  |
| §4.1 | Détection des caillots (blocage du résultat / alarme) |  |  |
| §4.1 | Gestion des substances interférentes (endogènes et exogènes), paramètre par paramètre |  |  |
| §4.1 | Marquage CE-IVD sur sang total |  |  |
| §4.1 | Marquage CE-IVD sur liquide pleural |  |  |
| §4.1 | Ionogramme sur plasma sanguin / autres matrices |  |  |
| §4.1 | Saisie de la FiO₂ et intégration au calcul des paramètres dérivés |  |  |
| §4.1 | Modification a posteriori de la température corporelle avec recalcul pH(T)/pO₂(T)/pCO₂(T) et renvoi vers Molis |  |  |

| Réf. CCTP | Élément attendu | Réponse du candidat (à compléter) | Renvoi mémoire tech. (§ / p.) |
| --- | --- | --- | --- |
| §4.1 | Liste exhaustive des paramètres calculés disponibles en standard (gradient alvéolo-artériel, PaO₂/FiO₂, bicarbonates, excès de base, osmolalité calculée…) et de ceux configurables à la demande. |  |  |
| §4.1 | Volumes d’échantillon acceptés par type (artériel, veineux, capillaire) ; volume minimal capillaire. |  |  |
| §4.1 | Temps d’analyse (introduction → résultat) et délai minimal entre deux gazométries successives, y compris en cas de CIQ ou de calibration intercurrente. |  |  |
| §4.1 | Principe et sensibilité de la détection des caillots, comportement de l’analyseur (blocage / alarme) et procédure de nettoyage. |  |  |
| §4.1 | Fréquence et durée des étalonnages (totaux, 2 points, 1 point) ; possibilité d’interrompre une calibration pour un échantillon urgent. |  |  |
| §4.1 / §5.3 | Natures de prélèvement gérées et capacité à créer/paramétrer des natures spécifiques (post-filtre, ECMO, cordon artériel/veineux, scalp, liquide pleural) ; limites (nombre, libellés, mapping Molis). |  |  |

Grille 3 — Utilisation de l’instrument, consommables et contrôles qualité (CCTP §4.2.1 et §4.2.2)

| Réf. CCTP | Élément attendu | Réponse du candidat (à compléter) | Renvoi mémoire tech. (§ / p.) |
| --- | --- | --- | --- |
| §4.2.1 — Utilisation et consommables |  |  |  |
| §4.2.1 | Journée type décrite (maintenances quotidienne/hebdo/mensuelle avec durées, préparation, passage échantillons, CIQ ≥ 3/jour/analyseur sur 365 j, maintenance fin de journée) — chronogramme joint. |  |  |
| §4.2.1 | Consommables : nature et nombre de types de cartouches (mesure, rinçage, CQ auto…) et capacité en nombre de tests par cartouche. |  |  |
| §4.2.1 | Conditions de conservation (ambiante / réfrigérée), durée de vie avant ouverture, stabilité à bord après installation. |  |  |
| §4.2.1 | Temps d’immobilisation de l’analyseur lors d’un changement de cartouche. |  |  |
| §4.2.2 — Contrôles qualité |  |  |  |
| §4.2.2 | Panel CIQ : composition et nombre de niveaux ; valeurs cibles par paramètre et par niveau ; valeurs fixes ou variables selon les lots (valeurs des lots commercialisés fournies). |  |  |
| §4.2.2 | Capacité de réservation annuelle de lots en cas de variation des valeurs cibles. |  |  |
| §4.2.2 | Conditions de passage des EEQ (mode opératoire / adaptateur dédié) et nombre de pairs disponibles au CTCB pour les paramètres concernés. |  |  |
| §4.2.2 | Outils de suivi des performances (CIQ/EEQ) sur la durée du marché : moyennes, écarts-types, CV%, Levey-Jennings, incertitudes, fidélité intermédiaire, comparaisons inter-instruments (gazomètres + analyseurs tiers), conformité ISO 15189:2022 / SH FORM, format des exports et automatisation. |  |  |

Les fonctionnalités CIQ/calibration à caractère binaire sont synthétisées ci-dessous.

| Réf. CCTP | Fonctionnalité / exigence | Oui / Non / Partiel | Précisions — et solution compensatoire si « Non » ou « Partiel » |
| --- | --- | --- | --- |
| §4.2.2 | Passage automatique des CIQ (programmation, déclenchement sans intervention opérateur) |  |  |
| §4.2.2 | Relance manuelle d’un CIQ, d’une calibration simple ou complète, depuis l’analyseur |  |  |
| §4.2.2 | Relance d’un CIQ / d’une calibration à distance via le middleware |  |  |
| §4.2.2 | Blocage automatique des paramètres concernés en cas de CIQ non conforme |  |  |
| §4.2.2 | Déblocage (manuel, automatique après résultat conforme, ou à distance via le middleware) |  |  |

Grille 4 — Environnement technique et engagements de maintenance (CCTP §4.2.3 et §4.2.4)

Les engagements chiffrés portés dans cette grille sont contractuels et seront classés selon leur performance (CCTP §4.2.4).

| Réf. CCTP | Élément attendu | Réponse du candidat (à compléter) | Renvoi mémoire tech. (§ / p.) |
| --- | --- | --- | --- |
| §4.2.3 — Environnement technique (cf. Annexe 8 — Visite de pré-installation) |  |  |  |
| §4.2.3 | Dimensions et longueur de paillasse requises ; dimensions des chariots. |  |  |
| §4.2.3 | Gestion des déchets et effluents (DASRI, conteneurs). |  |  |
| §4.2.3 | Besoins CVC, plomberie, électriques, sonores et calorifiques. |  |  |
| §4.2.3 | Poids et dimensions de chaque élément. |  |  |
| §4.2.4 — Maintenance des équipements (engagements du titulaire) |  |  |  |
| §4.2.4 | Délai de réponse hotline (objectif CHU < 2 h) — valeur engagée. |  |  |
| §4.2.4 | Délai d’intervention sur site en cas de panne bloquante (objectif J+1) — valeur engagée. |  |  |
| §4.2.4 | Délai de fourniture des pièces détachées (objectif 24 h ouvrées) — valeur engagée. |  |  |
| §4.2.4 | Disponibilité du parc garantie (objectif ≥ 98 %/an) — valeur engagée. |  |  |
| §4.2.4 | Plan de continuité pour les analyseurs critiques (back-up, solution de repli). |  |  |
| §4.2.4 | Amplitude horaire de la hotline (jours / heures) et canaux (téléphone, courriel, portail/espace client, prise en main à distance). |  |  |
| §4.2.4 — Maintenance du middleware |  |  |  |
| §4.2.4 | Niveaux de sévérité des incidents (bloquant / dégradé / mineur), délais de réponse et de résolution par niveau, canaux de signalement. |  |  |
| §4.2.4 | Accompagnement post-installation lors de la connexion d’un nouvel analyseur ou de l’activation d’une nouvelle analyse : ingénierie d’application, tests de validation, mise à jour du paramétrage ; délai d’intervention et conditions tarifaires (à reporter en Annexe 1). |  |  |

Grille 5 — Formation et habilitation (CCTP §3.3)

Rappel : le contenu e-learning est élaboré et mis à jour par la cellule biologie délocaliséedu CHU ; le titulaire fournit uniquement le support technique de création et d’hébergement.

| Réf. CCTP | Élément attendu | Réponse du candidat (à compléter) | Renvoi mémoire tech. (§ / p.) |
| --- | --- | --- | --- |
| §3.3 | Nombre d’heures de formation initiale par niveau : opérateur/soignant, technicien/biologiste, référent qualité, administrateur middleware. |  |  |
| §3.3 | Nombre de sessions de formation continue annuelles et modalités de formation des nouveaux entrants sur toute la durée du marché. |  |  |
| §3.3 | Formation middleware différenciée par profil (utilisateurs gazomètres / administrateurs EBMD) : nombre de sessions, format (présentiel / distanciel / e-learning). |  |  |
| §3.3 | Nombre de formateurs mobilisés par site et par service en phases d’installation et de formation. |  |  |
| §3.3 | Durée de formation par service, sessions simultanées ou séquentielles, calendrier prévisionnel. |  |  |
| §3.3 | Durée de présence sur site après go-live (par site/service), y compris couverture des équipes de nuit et de week-end. |  |  |
| §3.3 | Suivi applicatif sur site postérieur à la mise en production : existence, fréquence, durée sur le marché, modalités (sur site / à distance). |  |  |
| §3.3 | Prise en charge de la formation des nouveaux référents désignés en cours de marché (au-delà de la formation initiale) et modalités. |  |  |
| §3.3 | Paramètres configurables du parcours d’habilitation tracé : durée de validité des droits (référence actuelle : 6 mois), récurrence, conditions de réhabilitation. |  |  |

Tableau 5.1 — Démonstration des règles d’habilitation, modèle par modèle (§3.3)

Renseigner « Oui / Non / Partiel » dans chaque case ; toute case « Non » ou « Partiel » est accompagnée de la solution organisationnelle compensatoire. Une ligne par modèle d’analyseur (gazomètre proposé + analyseurs tiers connectés).

| Modèle d’analyseur | Activité minimale sur période | Récurrence / habilitation précédente | Nb de tests sur 12 mois | Taux d’erreurs sur 3 mois | Quiz habilitation / réhabilitation | Réf. MT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gazomètre proposé (gaz du sang) |  |  |  |  |  |  |
| Atellica DCA (Siemens) — HbA1c |  |  |  |  |  |  |
| StatStrip (Nova) — Lactate |  |  |  |  |  |  |
| GeneXpert (Cepheid) — PCR |  |  |  |  |  |  |
| Afinion 2 (Abbott) — CRP |  |  |  |  |  |  |
| ID NOW (Abbott) — PCR |  |  |  |  |  |  |
| Hemochron Signature Elite (Werfen) — Coag. |  |  |  |  |  |  |
| EPOC NXS (Siemens) — GDS / biochimie POC |  |  |  |  |  |  |
| QUANTRA (Stago Biocare) — Thromboélastométrie |  |  |  |  |  |  |

Grille 6 — Fonctionnalités du middleware (CCTP §5.1 à §5.7)

Cœur fonctionnel du dispositif EBMD. Renseigner « Oui / Non / Partiel » et préciser ; les capacités doivent couvrir gazomètres et automates tiers dans la limite des protocoles supportés (cf. grille 7).

| Réf. CCTP | Fonctionnalité / exigence | Oui / Non / Partiel | Précisions — et solution compensatoire si « Non » ou « Partiel » |
| --- | --- | --- | --- |
| §5.1 — Gestion des opérateurs et des habilitations |  |  |  |
| §5.1 | Identifiant unique opérateur (matricule CHU) et rattachement à un ou plusieurs services / sites |  |  |
| §5.1 | Gestion par profils (utilisateur, référent qualité, biologiste, administrateur) et droits associés |  |  |
| §5.1 | Règles d’habilitation / réhabilitation assignées et tracées par le middleware |  |  |
| §5.1 | Désactivation automatique d’un opérateur sur seuil d’inactivité paramétrable |  |  |
| §5.1 | Reprise de la base opérateurs existante (POCcelerator) au déploiement |  |  |
| §5.1 | Journal d’audit de toute création/modification/suppression d’opérateur ou d’habilitation |  |  |
| §5.2 — Identito-vigilance et règles d’émission vers le SIL Molis |  |  |  |
| §5.2 | Blocage de l’émission des résultats vers Molis si patient non correctement identifié |  |  |
| §5.2 | Prise en charge de l’identification provisoire d’urgence vitale (« 777 ») : analyse immédiate, émission après régularisation (scan a posteriori) |  |  |
| §5.2 | Mise en attente, blocage et libération automatique des résultats à la régularisation |  |  |
| §5.2 | Traçabilité des évènements d’identification (provisoire / régularisée / refusée) dans le journal d’audit |  |  |
| §5.2 | Champs à saisie obligatoire « bloquants » paramétrables par le CHU (nom/prénom, température…) |  |  |
| §5.2 | Modification a posteriori des données démographiques avec réémission automatique vers Molis (droits requis, traçabilité) |  |  |
| §5.2 | Modification a posteriori de la température avec recalcul pH(T)/pO₂(T)/pCO₂(T) et renvoi vers Molis |  |  |
| §5.2 | Impression : résultat patient seul / CQ seul / les deux ; réimpression ; alarmes analytiques et identitaires sur le ticket |  |  |
| §5.3 — Natures de prélèvement et matrices |  |  |  |
| §5.3 | Création/paramétrage de natures spécifiques (post-filtre, ECMO, cordon artériel/veineux, scalp, liquide pleural) et transmission vers Molis |  |  |
| §5.3 | Mapping avec Molis et procédure d’ajout d’une nature en cours de marché (limites : nombre, libellés, restrictions par instrument/service) |  |  |
| §5.4 — Suivi de production et journalisation |  |  |  |
| §5.4 | Vue temps réel de l’état des gazomètres et automates tiers (en service, panne, maintenance, calibration) |  |  |
| §5.4 | Volumes d’examens par paramètre, opérateur, service, site et période |  |  |
| §5.4 | Journal d’événements horodaté (alarmes, erreurs, blocages, interventions) |  |  |
| §5.4 | Traçabilité des lots (réactifs, calibrants, contrôles) avec rapprochement résultat ↔ lot |  |  |
| §5.4 | Suivi des consommations et alertes paramétrables (stock, péremption, dérives) |  |  |
| §5.4 | Historisation en ligne accessible sur les 8 années du marché |  |  |
| §5.5 — Contrôles qualité et suivi des performances |  |  |  |
| §5.5 | Remontée et exploitation des CIQ (≥ 3 niveaux, 3 passages/jour/analyseur, 365 j/an) et des EEQ |  |  |
| §5.5 | Levey-Jennings et règles de Westgard paramétrables |  |  |
| §5.5 | Calcul moyennes, écarts-types, CV%, incertitudes, fidélité intermédiaire par paramètre et analyseur |  |  |
| §5.5 | Comparaisons inter-instruments (labo/délocalisé, intra-site, inter-sites) |  |  |
| §5.5 | Outils d’aide à l’accréditation ISO 15189:2022 et au remplissage des SH FORM (notamment SH FORM 43) |  |  |
| §5.5 | Exports (CSV, XML, PDF, Excel) et automatisation de la production/diffusion des rapports qualité |  |  |
| §5.6 — Rapports et exports |  |  |  |
| §5.6 | Rapports prédéfinis standard (activité opérateurs, calibrations, conformité CQ, opérateurs inactifs, alarmes, consommation lots…) |  |  |
| §5.6 | Création de rapports paramétrables par les référents qualité du CHU |  |  |
| §5.6 | Programmation et diffusion automatique des rapports (mail, dépôt sur partage CHU) |  |  |
| §5.6 | API documentée pour interrogation externe (protocole, authentification, débit à préciser) |  |  |
| §5.6 | Envoi automatique de données techniques par les équipements en cas de panne |  |  |
| §5.7 — Prise en main et maintenance à distance |  |  |  |
| §5.7 | Visualisation à distance de l’état, alarmes, consommables et compteurs de chaque analyseur |  |  |
| §5.7 | Téléchargement, sauvegarde et restauration de la configuration |  |  |
| §5.7 | Blocage / déblocage à distance d’un instrument |  |  |
| §5.7 | Diffusion centralisée des paramétrages (opérateurs, profils, règles CQ, plages de référence) |  |  |
| §5.7 | Conformité à la solution Wallix Bastion du CHU pour les prises en main externes |  |  |

Grille 7 — Instruments supportés et richesse de connexion (CCTP §5.8)

Matrice à compléter pour le gazomètre proposé et pour chaque analyseur tiers du §2.6. Renseigner « Oui / Non / Partiel » pour chaque capacité ; préciser le protocole et le sens de connexion.

| Instrument | Protocole (POCT1-A2 / HL7 / ASTM / propr.) | Mono / Bi-directionnel | Download opérateurs / habilitations | Download identités patient | Blocage opérateur non habilité | ID positive patient & opérateur | Remontée CIQ | Prise en main à distance | Blocage / libération émission |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gazomètre proposé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atellica DCA (Siemens) ×4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| StatStrip (Nova) ×2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GeneXpert (Cepheid) ×1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afinion 2 (Abbott) ×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID Now (Abbott) ×9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hemochron Signature Elite (Werfen) ×2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EPOC NXS (Siemens) ×7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTRA (Stago Biocare) ×1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Réf. CCTP | Élément attendu | Réponse du candidat (à compléter) | Renvoi mémoire tech. (§ / p.) |
| --- | --- | --- | --- |
| §5.8 | Procédure et délai type d’intégration d’un nouveau modèle d’analyseur en cours de marché (grille tarifaire à reporter en Annexe 1). |  |  |

Tableau 7.1 — Cas particulier des analyseurs EPOC NXS (Siemens) — §5.8 / §2.6

Point critique. Compte tenu de la dépendance actuelle au module Meditrac, toute omission ou réponse imprécise sera traitée comme une dégradation maximale au titre du critère technique.

| Réf. CCTP | Élément attendu | Réponse du candidat (à compléter) | Renvoi mémoire tech. (§ / p.) |
| --- | --- | --- | --- |
| §5.8 | Stratégie de raccordement des EPOC NXS au middleware proposé : passage par Meditrac, connexion directe, passerelle, ou autre — conditions techniques. |  |  |
| §5.8 | Périmètre fonctionnel PRÉSERVÉ sur les EPOC, capacité par capacité (download opérateurs/habilitations, download identités patient, blocage opérateur non habilité, ID positive, remontée CIQ, prise en main à distance, diffusion centralisée des mises à jour). |  |  |
| §5.8 | Périmètre fonctionnel NON COUVERT ou DÉGRADÉ, sans omission. |  |  |
| §5.8 | Adaptations organisationnelles compensatoires (gestion locale opérateurs/habilitations, CIQ/EEQ, diffusion manuelle des mises à jour…), en cohérence avec l’ISO 15189:2022 annexe EBMD. |  |  |

Rappel parc EPOC NXS : 7 unités (CHU Purpan — Pôle Biologie P3, SMUR, CH Muret, CH Lavaur). Le candidat précisera l’impact site par site le cas échéant.

Grille 8 — Informatique, sécurité, mode dégradé et réversibilité (CCTP chapitre 5 « Informatique »)

Complète les annexes DSIO / SSI et l’Annexe 2 — Connexion informatique. Les exigences SSI s’additionnent.

| Réf. CCTP | Fonctionnalité / exigence | Oui / Non / Partiel | Précisions — et solution compensatoire si « Non » ou « Partiel » |
| --- | --- | --- | --- |
| Sécurité et architecture |  |  |  |
| §5.1 | Positionnement sur la norme ISO/IEC 27001:2022 (respectée ou non) |  |  |
| §5.1 | Composants de base hors mode SaaS (SaaS limité aux composants non critiques) |  |  |
| §5.2 | Postes Windows 10 IoT LTSC (ou supérieur validé CHU), compatibilité antivirus XDR Palo Alto Cortex |  |  |
| §5.3 | VM au Data Center CHU : bases en VM différenciées (SQL Server/Windows, autres/Linux), PRA décrit |  |  |
| §5.4 | Équipements informatiques configurés en RAID 1 ; supports d’écriture neufs uniquement |  |  |
| §5.6 | Connexion bidirectionnelle middleware ↔ SIL Molis ; flux normalisés (HL7/ASTM/POCT1-A2) en MLLP, chiffrés TLS 1.2 minimum |  |  |
| §5.6 | Télémaintenance exclusivement via Wallix Bastion du CHU |  |  |
| §5.7 | Intégration au domaine AD Windows ; interface LDAP / IAM pour la gestion des opérateurs |  |  |
| §5.5 — Mode dégradé / scénario de cyberattaque (mise hors ligne ≥ 72 h) |  |  |  |
| §5.5 | Mémorisation locale de l’intégralité des résultats patients pendant la déconnexion, sans perte ni interruption |  |  |
| §5.5 | Renvoi différé vers interface saine à la reconnexion, avec garantie d’intégrité et de traçabilité |  |  |
| §5.5 | Kit cybersécurité documenté (clés USB dédiées, neuves, chiffrées si nécessaire), remis à la mise en production et maintenu à jour |  |  |
| §5.4 | Sauvegarde des paramétrages des gazomètres (via middleware ou sauvegarde physique déportée) avec vérification d’intégrité |  |  |

| Réf. CCTP | Élément attendu | Réponse du candidat (à compléter) | Renvoi mémoire tech. (§ / p.) |
| --- | --- | --- | --- |
| §5.5 | Capacité maximale de mémorisation locale par analyseur (nombre de résultats, durée) et temps de resynchronisation estimé après reconnexion. |  |  |
| §5.3 / §5.4 | Prérequis des VM hébergées au Data Center CHU ; solution de protection des données et du paramétrage ; volumétrie de sauvegarde. |  |  |
| §5.9 / §5.10 | Procédure de redémarrage régulier des composants (ordre, fréquence) sans désynchronisation ; gestion de l’obsolescence des composants logiciels critiques (OS, BDD). |  |  |
| §5.11 | Reprise (≥ 24 mois POCcelerator + paramétrage opérateurs/habilitations) et réversibilité en fin de marché (format ouvert documenté, suppression sécurisée après validation CHU). |  |  |

Documents à fournir au titre de l’offre (chapitre 5) : (1) description détaillée de l’intégration au SI du CHU + schéma synoptique (Visio/PDF) ; (2) présentation fonctionnelle et technique de la connexion ; (3) fichier Annexe CCTP SSI complété ; matrice de flux détaillée.

Grille 9 — Installation, déploiement et coordination avec le sortant (CCTP §3.1, §3.2 et chapitre 6)

| Réf. CCTP | Élément attendu | Réponse du candidat (à compléter) | Renvoi mémoire tech. (§ / p.) |
| --- | --- | --- | --- |
| §3.1 | Calendrier optimisé de validation des méthodes (engageant) ; objectif indicatif de déploiement complet en 3 mois à compter de la notification. |  |  |
| §3.1 | Accompagnement opérationnel : répétabilité/reproductibilité par paramètre et site, comparaison de méthodes, extraction/compilation des données SH FORM 43. |  |  |
| §3.2 | Conformité IVDR 2017/746, marquage CE-IVD et classe de risque ; dossiers QI/QO en français ; certificats des logiciels embarqués. |  |  |
| §3.2 | Fourniture des onduleurs (services de soins) et des chariots/supports mobiles (SSPI HE Purpan, Réa neurochirurgicale Purpan, Bloc CCV Rangueil, et autres à valider en visite). |  |  |
| §6.1 | Capacité à installer sans travaux (paillasse, électricité, réseau, fluidique) ; fourniture du mobilier dédié couverte par l’offre. |  |  |
| §6.2 | Périmètre exact de la prestation d’installation (livraison, montage, mise en service, connexions, formation 1er niveau, validation des méthodes). |  |  |
| §6.3 | Planning détaillé de déploiement par site/service avec maintien d’un back-up à chaque étape ; migration opérateurs/habilitations ; bascule des interfaces Molis et phase de double-run validée ; formation en amont du go-live. |  |  |

Grille 10 — Prestations Supplémentaires Éventuelles — PSE facultatives (CCTP §2.8)

Réponse non obligatoire ; chaque PSE est cotée séparément en Annexe 1 et n’influence pas le classement de l’offre principale.

| Réf. CCTP | Élément attendu | Réponse du candidat (à compléter) | Renvoi mémoire tech. (§ / p.) |
| --- | --- | --- | --- |
| PSE 1 — Module hémolyse intégré |  |  |  |
| §2.8 | Disponibilité d’une détection automatique de l’hémolyse (intégrée à l’analyseur ou à la cartouche), en priorité urgences / hôpital des enfants / maternité. |  |  |
| §2.8 | Modalités de signalement à l’opérateur (seuils, alertes, blocage éventuel du résultat), traçabilité au middleware et transmission à Molis. |  |  |
| PSE 2 — Dosage de la créatinine sur le site de Lavaur |  |  |  |
| §2.8 | Conditions techniques d’intégration de la créatinine (réactifs, calibration, contrôles) sur les analyseurs de Lavaur, en solution de repli. |  |  |
| §2.8 | Organisation d’un recours ponctuel (hors routine) et hypothèse d’un dosage systématique : conséquences en consommables, coûts et exigences d’accréditation ISO 15189:2022. |  |  |

Grille 11 — Liste de contrôle des pièces à fournir (rappel)

Récapitulatif non exhaustif — se reporter au chapitre 7 du CCTP et au Règlement de la Consultation.

| Réf. CCTP | Fonctionnalité / exigence | Oui / Non / Partiel | Précisions — et solution compensatoire si « Non » ou « Partiel » |
| --- | --- | --- | --- |
| §1.2 | Mémoire technique répondant point par point au CCTP |  |  |
| §7 | Annexe 1 — Annexe Financière (MAD 8 ans, décomposition par poste, prix catalogue, grilles tarifaires PSE et intégration analyseur) |  |  |
| §7 | Annexe 2 — Connexion informatique complétée |  |  |
| §7 | Annexe 3 — Contraintes d’implantation |  |  |
| §7 | Annexe 4 — Livraison, Installation, Formation |  |  |
| §7 | Annexe 5 — Service Après-Vente |  |  |
| §7 | Annexe 6 — Cahier des charges VM GDS |  |  |
| §7 | Annexe 7 — Questionnaire Informatique |  |  |
| §7 | Annexe 8 — Visite de pré-installation |  |  |
| §7 | Annexes DSIO (Charte SI, Annexe CCTP SSI, Support Annexe CCTP SSI) |  |  |
| §7 | Fiche de renseignements fournisseur |  |  |
| ch.5 | Schéma synoptique cible d’architecture (Visio / PDF) et matrice de flux |  |  |
| §4.2.1 | Chronogramme de la journée type |  |  |
| — | Présent Cadre de réponse technique intégralement complété |  |  |