ANNEXE 2 :

CONNEXION INFORMATIQUE AUX SYSTEMES INFORMATIQUES DE LABORATOIRE

Sommaire

1.	Rappel de la description des équipements et systèmes informatiques concernés	2

2.	Connexion physique des équipements	3

3.	Données échangées	3

3.1.	Identité patient	3

3.2.	Base de données utilisateur	4

3.3.	Contrôles qualité	5

3.4.	Résultats d’analyses	5

3.5.	Réactifs et consommables	6

3.6.	 Configuration et paramétrage descendant des analyseurs	7

4.	Support et exploitation du concentrateur	7

## Rappel de la description des équipements et systèmes informatiques concernés

Les équipements à raccorder sont les gazomètres, les Atellica DCA, les Epoc NXS, les ID NOW, les Afinion 2, les StatStrip, Hemochron, le GeneXpert et le QUANTRA.

Une future base d’Hemocues connectables est à l’étude.

Le candidat précisera les autres appareils potentiellement connectables (selon la demande exprimée dans le CCTP) avec une matrice exprimant la richesse de la connexion (en priorité sur les appareils existants au laboratoire).

Ces appareils sont raccordés à Molis (SIL du CHU de Toulouse) via un concentrateur fournit par le candidat.

Concernant les gazomètres déployés aux laboratoires du LBM (non délocalisés), ces appareils doivent être connectés sur le système One Link 2 Siemens déjà présent au laboratoire la gestion des QC se fait dans OL2/URT et le reste de la gestion/pilotage sur le middleware. (Labo = Rangueil / Purpan / Purpan)

Le concentrateur devra être raccordé si possible simultanément aux 2 plateformes Molis : production et Intégration. Le candidat décrira une solution permettant de décider l’envoi sur la plateforme d’intégration en lieu et place de la plateforme de production (ex : n° d’identité patient de test spécifique).

Le schéma suivant résume la situation envisagée à terme :

Chaque équipement sera identifié dans les communications :

- Par un numéro de série en ce qui concerne les communications de l’équipement vers les autres systèmes

- Par un nom paramétrable pour les communications entre le concentrateur et Molis

## Connexion physique des équipements

La connexion des équipements délocalisés au concentrateur se fera :

- Pour les gazomètres en mode Ethernet préférentiellement sans boitier intermédiaire.

- Pour les Atellica DCA et Epoc NXS à noter qu’une Connexion WIFI est existante.

- Pour les autres équipements déjà connectés à POCcelerator, la connexion est Ethernet.

- Pour les HemoCue connectables, le candidat définira la solution mise en œuvre.

La connexion du concentrateur au SIL Molis doit être réalisée sur un réseau Ethernet. Cette connexion sera sans boitier intermédiaire de transfert RS232 – Ethernet.

La connexion se fera de préférence en mode socket plutôt qu’échange fichier.

Le candidat décrira comment lui et la société CGM mettent en œuvre cette connexion, le devis détaillé de la société CGM devra être joint à l’offre du candidat.

Le candidat prendra également en charge la connexion au middleware OL2 Siemens des gazomètres qui seront localisés au sein même des laboratoires (PTA Purpan / PTA Rangueil / Lavaur) permettant de mettre en place un flux différencié QC et Patients, . Le candidat décrira comment lui et la société Siemens mettent en œuvre cette connexion, notamment si l’offre prévoit la fourniture de stations informatiques afin d’en assurer le raccordement ; le devis détaillé de la société Siemens devra être joint à l’offre du candidat. La connexion des gazomètres localisés dans les laboratoires à OL2 se fera impérativement en mode Ethernet sans boitier intermédiaire.

Les connexions Ethernet seront conformes aux spécifications décrites dans l’annexe « Charte de connexion au réseau informatique du CHU ».

Le candidat devra détailler la solution retenue avec un schéma d’architecture.

Si des boitiers de connexion s’avéraient nécessaires ils seront fournis dans le cadre de l’offre du titulaire et garantis au titre de la maintenance tous risques pendant toute la durée du marché.

## Données échangées

### Identité patient

Le candidat décrira les capacités des équipements cités ci-dessus à prendre en compte l’identité patient.

Cette identité patient sera obtenue :

- Via le concentrateur par interrogation du SIL Molis pour les équipements délocalisés.

- Via interrogation de OL2 Siemens pour les gazomètres des laboratoires.

L’équipement devra effectuer systématiquement cette interrogation. Dans le cas où il stocke des informations, il devra les mettre à jour en fonction du résultat rendu.

Cette interrogation se fera sur la base de :

- Soit le numéro de séjour sur 10 chiffres via un code barre en 2/5 entrelacé présent sur l’échantillon. cf. Infra

- Soit un numéro d’échantillon Molis sur 12 chiffres via un code barre en 2/5 entrelacé présent sur l’échantillon (prescription orbis ou enregistrement labo).

- Le gazomètre devra être en mesure de prendre en charge les étiquettes de prescription connectée comportant un identifiant sur 12 digits. De manière générale, l'analyseur et le concentrateur devront supporter des identifiants de longueur variable ; le candidat précisera les plages de digits gérées et les modalités de configuration de cette tolérance.

Dans le cas d’une interrogation de OL2 Siemens par les gazomètres des laboratoires, elle s’effectuera impérativement à l’aide du numéro d’échantillon Molis.

Dans le cas d’une interrogation via le concentrateur fournit,4 cas se présentent :

- Si c’est un numéro de séjour CHU Toulouse sur 10 digits, Molis recherche dans la base patient en enlevant le 0.

- Si c’est un numéro de séjour CH Lavaur, le numéro de séjour sera sur 9 digits,

- Si c’est un numéro de séjour CH Muret, le numéro de séjour sera sur 9 digits.

- Si c’est un numéro d’échantillon (cas prescription Orbis), Molis recherche l’identité patient dans la demande correspondante (créée ou en préord).

Le code client du séjour correspondant doit pouvoir être déterminé en fonction du nom de l’équipement concerné transmis par le concentrateur (par défaut : TOU)

Molis doit pouvoir faire la distinction entre les deux modes d’interrogation : numéro de prescription commençant par 6 versus numéro de séjour commençant par 0.

Le concentrateur fournira à l’équipement l’identité patient remontée.

### Base de données utilisateur

Les équipements connaitront les utilisateurs habilités à passer des échantillons par :

- soit une interrogation du concentrateur

- soit une base locale maintenue à jour par duplication de celle présente en central au niveau du concentrateur

L’identification d’un utilisateur se fait sur la base d’un numéro d’employé saisi manuellement ou lu via code barre ou puce RFID sur la carte professionnelle.

Le fournisseur précisera sa capacité à sécuriser le login par une authentification via mot de passe ou code PIN

Le candidat précisera la solution retenue pour chacun des équipements et notamment le mode de fonctionnement dégradé en l’absence de communication entre équipement et concentrateur.

Molis ne sera pas concerné par cette gestion.

Le candidat pourra décrire une solution de gestion des utilisateurs via une interface LDAP connectée au système AD du CHU. Le concentrateur sera alors connecté à l’AD CHU. A noter que la solution proposée devra permettre les exceptions (ex : intérimaire ne possédant pas de compte AD CHU).

Le candidat précisera la capacité du concentrateur à intégrer une interface Identity and Access Management. Il en fournira les spécifications.

Le candidat précisera les échanges du concentrateur avec les équipements sur la gestion associée des utilisateurs :

- Ajout d’un utilisateur

- Inactivation d’un utilisateur suite à fin d’habilitation, inactivité ou départ

- Réactivation d’un utilisateur suite à son habilitation ou activité ou retour

- Fin prochaine de période d’habilitation d’un utilisateur

### Contrôles qualité

Les contrôles qualité des équipements devront être remontés au concentrateur.

Les contrôles qualité des gazomètres des laboratoires devront être remontés à OL2 Siemens en plus.

Ces contrôles ne seront pas remontés à Molis.

### Résultats d’analyses

#### Cas des équipements délocalisés

Les résultats d’analyses seront remontés au concentrateur par l’équipement.

Le concentrateur pourra identifier les alarmes échantillon (ex : échantillon non homogène) et les enregistrer avec les résultats associés. Il ne communiquera pas ces échecs à Molis.

Lorsque les résultats sont rendus par l’équipement, le concentrateur remonte ces résultats à Molis y compris les commentaires associés. Ces commentaires associés sont mis en commentaire des analyses Molis correspondantes.

Le type d’échantillon sera remonté au concentrateur qui le remontera aussi à Molis afin qu’il puisse déterminer les analyses à créer ou résulter. Les analyses Molis seront donc différentes en fonction du type d’échantillon. Une analyse Molis complémentaire sera rajoutée au dossier afin de décrire le type d’échantillon.

Les équipements remonteront au concentrateur le numéro de série et les lots de cassettes afin que celui-ci puisse les afficher aux utilisateurs.

Le concentrateur remontera à Molis le nom de l’appareil indépendant du numéro de série de celui-ci.

Ce nom permettra à Molis de déterminer la STNB de réalisation de l’analyse ainsi que le site de réalisation (IFB, HR, ……).

Le concentrateur remontera à Molis une identification unique du passage de l’échantillon sur l’équipement (ex : n° série de l’équipement + n° séquentiel sur l’équipement). Par exemple si l’utilisateur réémet un résultat déjà produit suite à la modification de la température patient, cette identification est identique à la première émission.

Lors de la réception des résultats, Molis devra opérer de la façon suivante :

- S’il s’agit d’un échantillon de prescription connectée Orbis, il devra effectuer les opérations suivantes :

  - Si la demande n’existe pas, il la crée par passage de préord en ord.

  - Sinon, il complète la demande existante

  - Il passe l’échantillon correspondant (SH pour veineux, SH1 pour Artériel) en « arrivé » et résulte les analyses correspondantes.
Nota : si la prescription indique un artériel et que c’est un veineux qui est réalisé, alors l’échantillon correspondant reste en « non arrivé », les analyses artérielles sont non résultées, et les analyses veineuses sont ajoutées et résultées. Idem pour veineux versus artériel.

- Pour les autres cas, il fera une autocréation d’une demande dans la période courante. Cette autocréation se fera :

  - Avec le numéro de séjour transmis par le concentrateur et l’association avec le code client de l’équipement (TOU par défaut). 
Molis rejettera la demande si le numéro de séjour ne comporte pas 10 chiffres. 
Si le séjour n’est pas trouvé, la demande est créée et est associée au patient fictif ZZ DEMANDEUR CHU DEUX, IEP FICTIF via le séjour 591251000. Le séjour remonté par l’automate et non trouvé dans la base MOLIS est indiqué en remarque interne.

  - Si l’identification unique de passage n’est pas présente dans les demandes existantes (critères limitatifs à voir avec CGM pour limiter la recherche, exemple pour le n° de séjour donné ou une plage de dates).

  - Dans le cas où l’identification existe, la demande n’est pas auto-créée et les résultats sont mis à jour à condition que le paramètre soit modifiable et  la demande non clôturée.

La création des analyses et / ou son enregistrement des résultats se fera :

- En tenant compte du type de prélèvement. A chaque type de prélèvement sera affecté une analyse différente.

- En tenant compte du site. A chaque équipement sera configuré un site d’enregistrement de demande.

- En tenant compte de la STNB. A chaque équipement sera affecté une STNB pour répartir l’activité et la validation

#### Cas des gazomètres des laboratoires

Les gazomètres des laboratoires devront remonter les alarmes échantillons, les résultats d’analyse et les commentaires associés à OL2 Siemens qui doit connaitre l’échantillon correspondant.

### Réactifs et consommables

Les équipements remonteront au concentrateur, pour chaque analyse réalisée et pour chaque opération de maintenance / calibration consommatrice :

- le ou les lots de réactifs, cartouches, calibrants et solutions de contrôle utilisés ;

- les dates de péremption des lots en cours ;

- les compteurs de consommation (nombre de tests restants, niveau des consommables). Le concentrateur centralisera ces informations, en assurera la traçabilité au passage d'échantillon, gérera des alertes paramétrables (péremption imminente, seuil bas de consommable, lot non conforme) et permettra la production de rapports de consommation par analyseur, par service et par site.

### Configuration et paramétrage descendant des analyseurs

Le candidat décrira la capacité du concentrateur à diffuser, vers chaque analyseur du parc, les éléments de configuration suivants :

- listes opérateurs et habilitations;

- règles de contrôle qualité (niveaux, fréquences, règles de Westgard) ;

- plages de référence et seuils d'alarme par paramètre ;

- listes des natures de prélèvement ;

- libellés, langues, paramétrages d'impression ;

- mises à jour de configuration applicatives. Le candidat précisera, modèle par modèle (gazomètres + 8 modèles tiers), les éléments de configuration effectivement diffusables depuis le concentrateur et ceux qui restent en paramétrage local sur l'analyseur.

## Support et exploitation du concentrateur

Le candidat décrira les modalités de support sur le concentrateur lui-même pendant toute la durée du marché :

- signalement et suivi des dysfonctionnements du concentrateur (canaux, horaires, délais d'intervention, escalade) ;

- supervision proactive (alertes sur indisponibilité, perte de flux, saturation, échec d'interrogation Molis) ;

- accompagnement à la connexion d'un nouvel analyseur en cours de marché : étude de faisabilité, paramétrage, recette, mise en production, formation associée ;

- accompagnement à la déconnexion / remplacement d'un analyseur ;

- mises à jour applicatives du concentrateur (planification, validation)

Demande et transmission des devis :

- Le titulaire formulera ses demandes de devis à CGM à

  - Christophe MATTEI T : +33 (0)7 84 19 43 81 christophe.mattei@cgm.com

- Le titulaire formulera ses demandes de devis à Siemens à

  - Clotilde Beschi Mobile: +33 6 85 32 19 21 clotilde.beschi@siemens-healthineers.com

Les devis et les réponses techniques de Siemens et CGM seront obligatoirement fournis dans l’offre.