ANNEXE 7

Protocole d’essai et d’évaluation

# 1. Objet et finalité du protocole

Le présent protocole définit les modalités selon lesquelles le CHU de Toulouse procédera, dans le cadre de la présente consultation, à l’essai et à l’évaluation sur site des dispositifs de dosage des gaz du sang proposés par chaque candidat, ainsi que de la solution middleware associée.

# 2. Périmètre et besoin à satisfaire

L’évaluation couvre deux dimensions indissociables :

- l’analyseur de gaz du sang : performances analytiques, ergonomie, fiabilité, sécurité et exploitation au quotidien ;

- la solution middleware : pilotage des analyseurs, gestion des opérateurs et des habilitations, suivi qualité, échanges avec le SIL et capacité à piloter les analyseurs tiers.

# 3. Mise à disposition et obligations du candidat

Pour la durée de l’essai, le candidat met gracieusement à disposition du CHU :

- les analyseurs de gaz du sang à évaluer, installés et qualifiés par ses soins ;

- l’ensemble des consommables, réactifs, cartouches et contrôles de qualité (CIQ) nécessaires au bon fonctionnement de l’analyseur sur toute la période et pour le volume d’échantillons prévu ;

- une instance de démonstration du middleware, configurée de préférence en mode autonome (hors ligne) afin de ne pas interférer avec le système de production, permettant d’illustrer le pilotage de l’analyseur et les fonctions de gestion ;

- la formation sur site des techniciens référents du laboratoire et d’un référent par service de soins concerné, ainsi que la documentation associée en français. Pour les sites délocalisés, un calendrier de présence serait apprécié pour présenter l’automate à d’autres services utilisateurs.

- l’assistance technique et le support nécessaires au bon déroulement des essais (mise en service, dépannage, reprise).

Le candidat désigne un interlocuteur unique pour la durée de l’essai. L’installation, les déplacements d’analyseur entre sites et le retrait du matériel sont organisés par le candidat.

# 4. Organisation des essais sur site

Les essais se déroulent en deux phases successives, représentatives des deux contextes d’usage du parc (laboratoire accrédité et services de soins). La période prévisionnelle d’évaluation est l’été-automne 2026, en amont de la notification du marché.

| Phase | Site / service | Type | Durée | Opérations principales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 a – Laboratoire | PTA Rangueil | Laboratoire (PTA) | 10 jours calendaires | Vérification des performances, comparaison de méthode, pilotage middleware, exploitation quotidienne par les techniciens. |
| 1b | Lavaur | Laboratoire (PTA) | 1 jour en semaine | Démonstration et utilisation par les opérateurs présents |
| 1c | Purpan | Laboratoire (PTA) | 3 jours en semaine | Démonstration et utilisation par les opérateurs présents |
| Phase 2 – Services de soins | Hôpital Paule de Viguier (Purpan) | EBMD – soins | 5 jours du lundi au vendredi | Prise en main par les soignants / logisticiens, passage d’échantillons, maintenances utilisateurs. |
| Phase 2 – Services de soins | URM (Purpan) | EBMD – soins | 5 jours du lundi au vendredi | Prise en main par les soignants, passage d’échantillons en conditions réelles d’urgence-réanimation. |

## 4.1. Phase 1 – Essais en laboratoire (PTA Rangueil, 10 jours ouvrés)

L’analyseur est installé sur le Plateau Technique Automatisé (PTA) de Rangueil. Sont réalisés :

- la vérification des performances analytiques :

  - répétabilité : pour tous les paramètres mesurés, a minima 21 mesures par paramètre (autant que possible entre 2 calibrations), sur au moins 2 niveaux de CIQ ;

  - fidélité intermédiaire (reproductibilité) : n ≥ 30 par niveau de CIQ embarqué ;

  - comparaison de méthode avec l’automate de référence du site à partir d’échantillons reçus au laboratoire (n = 30 échantillons) ;

- la prise en main quotidienne par les utilisateurs et le pilotage par le middleware ;

- la validation des CIQ et le passage d’environ 200 échantillons ;

- le changement des packs de réactifs et de contrôles ;

- la réalisation des maintenances utilisateurs et des sauvegardes.

La méthodologie de vérification analytique s’appuie sur les recommandations en vigueur (CLSI, SH GTA 04 du Cofrac) et confronte les résultats aux objectifs analytiques des sociétés savantes.

## 4.2. Phase 2 – Essais en services de soins (EBMD)

En parallèle, un analyseur est placé en service de soins pour évaluation en conditions réelles d’usage par le personnel soignant : une semaine à l’Hôpital Paule de Viguier (PDV) puis une semaine à l’Urgence-Réanimation Médecine (URM) de Purpan. Sont réalisés :

- la prise en main quotidienne par les soignants / logisticiens du service ;

- le passage d’environ 100 échantillons ;

- le changement des packs réactifs et la réalisation des maintenances utilisateurs.

## 4.3. Démonstration du middleware

En complément des phases sur site, le candidat réalise une démonstration de sa solution middleware portant notamment sur : le pilotage et le paramétrage à distance des analyseurs ; la gestion des opérateurs, des profils et des habilitations ; le suivi des CIQ et des performances pour les gazomètres comme pour les analyseurs tiers ; les règles d’émission vers le SIL Molis (identito-vigilance, correction démographique, retransmission des résultats corrigés en température) ; et les rapports et exports disponibles.

# 5. Modalités d’évaluation

L’évaluation associe une appréciation objective des performances et un retour d’expérience structuré des utilisateurs. Chaque service participant note l’analyseur. (voir fiches d’évaluations)

Les notes attribuées par les différents évaluateurs et services sont consolidées. Les résultats des performances analytiques sont confrontés aux données fournisseur et aux objectifs des sociétés savantes, et comparés aux performances des dispositifs déjà en place.

# 6. Critères d’appréciation des gazomètres

Voir fiches d’évaluations

# 7. Critère d’appréciation du middleware

Voir fiches d’évaluations