La répétabilité sera faite au sein du laboratoire pour chaque site.

La fidélité intermédiaire sera si possible à moitié réalisée dans le laboratoire et à moitié dans le service de soins (pour les analyseurs devant être déplacés).

|  | Répétabilité |  |  |  | Fidélité intermédiaire |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyseur à tester | Paramètres | Nb de mesures | Matrice | Référence | Paramètres | Nb de mesures | Matrice | Référence |
| Tous les analyseurs de tous les sites* | Tous les paramètres mesurés | A minima 21 mesures par paramètre (autant que possible entre 2 calibrations) | CQI x 2 niveaux | CV % Fournisseur/ SFBC/RICOS | Tous les paramètres mesurés | 30 mesures par paramètres sur plusieurs jours | CQI sur tous les niveaux | CV % Fournisseur/ SFBC/RICOS |

|  | Comparaison méthode |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyseur à tester | Avec ancienne méthode | Paramètres | Nb de mesures | Matrice | Exploitation |
| Un analyseur RP500 par site* sera utilisé pour comparaison avec chaque nouvel analyseur (tests effectués au laboratoire avant déplacement des analyseurs dans les services de soins) |  | Tous les paramètres mesurés et calculés | 30 mesures par paramètre | Sang total frais (gazométries) sur plages homogènes et représentatives de l'activité | Droite de régression Y=ax+b Test de Pearson Différences Xi-Yi Rapports Yi/Xi |

Après déménagement, il sera fait une calibration totale, l’ensemble des niveaux de CIQ seront passés et une comparaison sur 3 gazométries seront faites pour valider le déplacement.

* Sites : Larrey, Lavaur, Purpan, Rangueil