## Technique Maintenance
CRT/SPECIFICITES TECHNIQUE ET FONCTIONNELLE, MAINTENANCE : ACQUISITION, MAINTENANCE DE FAUTEUILS ET LITS DE PRELEVEMENT POUR SITES FIXES ET POUR COLLECTES MOBILES POUR L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (Y COMPRIS DOM/COM) ET LE CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE DES ARMEE (CTSA)
LOT : 1
Date :
N° marché : SSCX3034
Nom du candidat :
Equipement :
Echelle de notation : 1 : très insuffisant 3 : Acceptable 5 : Satisfaisant
Pour la notation, les questions dans le cadre rouge sont à caractères obligatoires. Une réponse non conforme à la demande ou l'absence de réponse rend non conforme la totalité de l'offre du candidat. Les questions dans le cadre vert sont sujettes à évaluation et rentrent dans le cadre de la notation de l'offre Pour tout commentaire, merci d'indiquer l'annexe (numéro de la page) à laquelle vous vous référez comme élément justificatif.
Candidat n°1
DOCUMENT OBLIGATOIRE - CARACTERE REDIBITOIRE - Une réponse non conforme à la demande ou l'absence de réponse rend non conforme la totalité de l'offre du candidat.
Questions | Réponses | Coeff / Non conf | Note | Commentaires candidat | Commentaires notation
1- Référentiel
Le système est un dispositif médical de classe 1 et doit répondre aux exigences de la directive relative aux dispositifs médicaux en vigeur | ¨Oui ¨Non | NA
Certificat de marquage CE | ¨Oui ¨Non | NA
2-Documents
Descriptif complet de l’équipement, des accessoires utilisés et de l’environnement nécessaire au fonctionnement optimal : fiche signalétique et fiche technique | ¨Oui ¨Non | NA
L'équipement est compatible avec les conditions climatiques des DOM | ¨Oui ¨Non | NA
Instructions d'installation, instructions d'utilisation | ¨Oui ¨Non | NA
Instructions de maintenance, le programme détaillant la méthodologie de nettoyage et de décontamination propre au constructeur | ¨Oui ¨Non | NA
La liste des pièces détachées (dont les pièces d’usure avec la périodicité de changement minimale estimée) et des accessoires optionnels avec leur tarif en vigueur ainsi que les conditions de fourniture et de délais de livraison | ¨Oui ¨Non | NA
Modèle du rapport de qualification d'installation et modèle du rapport d'intervention de maintenance préventive et corrective | ¨Oui ¨Non | NA
2- Engagement du titulaire/ Garantie
Délai d'intervention sur site : - En cas de Hotline - Délai de prise en charge de la demande : 1 heure - GDR (Garantie délai de réponse exprimé en heure) : 6 heures - GTI (Garantie de temps d’intervention exprimée en jours ouvrés) : 5 jours ouvrés à compter de la réception de l’appel - GTR (Garantie de temps de rétablissement exprimée en jours ouvrés) :8 jours ouvrés à compter de la réception du Bon de Commande | ¨Oui ¨Non | NA
Tous les articles fournis par le titulaire bénéficient d'une garantie d'une durée minimum contractuelle d’un an minimum, pièces, main d’œuvre et déplacements. | ¨Oui ¨Non | NA
3- Fonctionnalités
La hauteur du fauteuil doit permettre une position de travail optimale pour le personnel préleveur. Hauteur optimale basse au niveau de l'assise : 60 cm (+/- 15 cm) Hauteur optimale haute au niveau de l'assise : 75 cm (+/- 15 cm) | ¨Oui ¨Non | NA |  | Hauteur minimale : Hauteur maximale :
Réglage manuel et/ou électrique de la hauteur du fauteuil intégré | ¨Oui ¨Non | NA
La longueur totale du fauteuil en position allongé est comprise entre 160 et 210 cm hors accessoires. | ¨Oui ¨Non | NA
Le fauteuil doit supporter le poids d'un donneur avec minimum de 150 Kg. Une résistance à 200 Kg est souhaitée. | ¨Oui ¨Non | NA
Le fauteuil doit pouvoir être manipulé (dossier, assise et repose jambe) et verrouillable à n'importe quelle position et non pas seulement en buté de position déclive et en buté de position assise. | ¨Oui ¨Non | NA
Les commandes de basculement doivent être accessibles des 2 côtés du fauteuil. | ¨Oui ¨Non | NA
Le fauteuil est équipé d'un système d'urgence permettant le passage en position déclive en 20 seconde. | ¨Oui ¨Non | NA
La configuration du fauteuil doit permettre l’utilisation de tables mobiles (type tables d'alité) afin de permettre la lecture ou la consommation d’aliments ou de boissons. | ¨Oui ¨Non | NA
Le fauteuil doit pouvoir être équipé d'un plateau amovible à environ 30cm du bras du donneur pour poser un agitateur limitateur. Le plateau doit pouvoir suporter une charge au moins égale à 10kg et de dimension minimum 30cm x 50 cm. Le rectangle formé par le plateau doit être orienté identiquement au rectangle formé par le fauteuil. Ou à défaut, le candidat doit être en capacité de proposer une table porte-agitateur réglable en hauteur. ACCESSOIRE OBLIGATOIRE (confère BPU) | ¨Oui ¨Non | NA
Une tablette de travail amovible doit pouvoir être fixée à une hauteur permettant une utilisation aisée de l'IDE (positionnement de la fiche prélèvement, consommable pour la phlébotomie…). ACCESSOIRE OBLIGATOIRE (confère BPU) | ¨Oui ¨Non | NA
Le fauteuil doit comporter un accoudoir de chaque côté. Ils permettent le maintien du bras pendant toute la durée du prélèvement sans gêne (les accoudoirs de type "gouttière" sont souhaités). Le candidat proposera les différents types d'accoudoirs pour les tests et dans le BPU en ACCESSOIRE FACULTATIF (confère BPU) | ¨Oui ¨Non | NA
Le fauteuil est sur roulettes multidirectionnelles | ¨Oui ¨Non | NA
Le fauteuil dispose de freins | ¨Oui ¨Non | NA
Le revêtement du fauteuil doit être lisse (pas de tissu maillé), facilement nettoyable, supportant un entretien quotidien avec un détergent désinfectant. | ¨Oui ¨Non | NA
QUESTIONS A CARACTERE NON REDIBITOIRE
Questions | Réponses |  | Note Prévue | Commentaires | Commentaires notation
1- SPECIFICITES TECHNIQUES
Le fauteuil dispose-t-il d'un certificat de conformité type ? | ¨Oui ¨Non | N/A
Le fauteuil est équipé de roulettes et de freins. Les freins sont débrayables avec commande unique centralisée. | ¨Oui ¨Non | 4
Le fauteuil permet la fixation d'une potence située derrière la tête du donneur. | ¨Oui ¨Non | 3
Le fauteuil permet une configuration en position assise et allongée, le passage de l’une à l’autre doit être manuelle et ou électrique. La commande permet les mouvements dissociés du tronc et des jambes. | ¨Oui ¨Non | 5
Une protection renforcée pour la zone des pieds et ou de certaines parties du fauteuil par un matériau jetable (ex. Appui tête) est proposée. | ¨Oui ¨Non | 3
Le fauteuil permet l'intégration d'un support articulé pour écran LCD individuel. | ¨Oui ¨Non | 2
Encombrement au sol (note maximale pour la surface la moins importante) |  | 3 |  | Surface =
Encombrement total (note maximale pour la surface la moins importante) hors accoudoirs. |  | 3 |  | Surface =
2- FONCTIONNALITE
Le fauteuil a plusieurs positions
dont une inclinaison du dossier réglable | ¨Oui ¨Non | N/A
dont une inclinaison du repose jambes réglable | ¨Oui ¨Non | N/A
dont une position allongée | ¨Oui ¨Non | N/A
Les positions sont assistées à la manœuvre de réglage | ¨Oui ¨Non | 4
Le fauteuil dispose d'un repose-tête réglable et amovible | ¨Oui ¨Non | N/A
Les deux repose-bras sont réglables en inclinaison | ¨Oui ¨Non | N/A |  | Angle mini : Angle maxi :
Les deux repose-bras sont réglables en hauteur (mesure entre l'assise du fauteuil et le niveau supérieur du repose-bras) dans l'intervalle suivant ou plus. - minimum : 5 cm - maximum : 25 cm (+/- 10 cm) | ¨Oui ¨Non | N/A |  | Hauteur minimale : Hauteur Maximale :
L'accoudoir peut être éloigné ou rapproché du fauteuil pour s'adapter à la corpulence du donneur. | ¨Oui ¨Non | N/A
3- Revétement
Matière (fournir liste des matériaux proposés) | Les candidats sont jugés sur le panel de matières proposés | 2
Couleurs disponibles (fournir nuancier) | Les candidats sont jugés sur le panel de couleurs proposées | 2
Densité du matelas/mousse accueillant le donneur |  | N/A
Résistant au déchirement et arrachage (couture renforcée,...) : fournir test de résistance au déchirement et arrachage si effectué OU préciser si coutures renforcées ou pas | ¨Oui ¨Non | 2
4- Modalités d'installation, Maintenance et formation
Modalités de livraison, d'installation et de qualification des équipements. Le candidat fournit le descriptif de la QI, le rapport QI et éventuellement QO | ¨Oui ¨Non | 1
Détails de l'offre de garantie, conditions d'extension | ¨Oui ¨Non | 2
formation du personnel à l'utilisation des fauteuils (durée, support) - Niveau 1 | ¨Oui ¨Non | 1
Possibilité de formation à la maintenance de niveau 2 et plus : - contenu des formations - durée et les personnes auxquelles elle est destinée - durée de validité - fréquence de recyclage PRESTATIONS FACULTATIVES | ¨Oui ¨Non | N/A
organisation et la méthodologie d’intervention du SAV : Nb de techniciens, sur site ou par envoi,périodicité, traçabilité, communication, planification, périmètre, disponibilités de l'assistance technique |  | 5
organisation et méthodologie de l'asssistance technique pour aider les utilisateurs en cas de sujet |  | NA
propositions de fonctionnement si le délai de remise en état n’est pas tenu |  | 2
Maintenance préventive à réaliser : Fréquence ? Descriptif ? Durée |  | N/A
liste des pièces détachées, leur durée de vie moyenne, le niveau de stock , liste des indicateurs de maintenance (panne, changement de piéce) |  | 3
Délais GTI / GTR en cas de maintenance corrective sur site |  | NA
Délai de GTR dans le cadre d'envoi des équipements |  | 3
Modalité d'envoi des équipements en cas de maintenance préventive ou corrective. |  | 3
Proposition de contrat de maintenance Full - PRESTATION FACULTATIVE | ¨Oui ¨Non | NA
Note sur 100 |  |  | 0
Note sur 15 |  |  | 0

## RSE
CRT/RSE : ACQUISITION, MAINTENANCE DE FAUTEUILS ET LITS DE PRELEVEMENT POUR SITES FIXES ET POUR COLLECTES MOBILES POUR L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (Y COMPRIS DOM/COM) ET LE CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE DES ARMEE (CTSA)
LOT : 1
Date :
N° marché : SSCX3034
Nom du candidat :
Equipement :
Echelle de notation : 1 : très insuffisant 3 : Acceptable 5 : Satisfaisant
Pour tout commentaire, merci d'indiquer l'annexe (numéro de la page) à laquelle vous vous référez comme élément justificatif.
Candidat n°1
Questions | Réponses | Conf. / Non Conf. | Note | Commentaires candidat | Commentaires notation
Durabilité et réparabilité : Les équipements doivent être conçus pour une durée de vie prolongée, avec disponibilité des pièces détachées pendant au moins 10 ans après livraison. Disponilbité des pièces détachées sur la durée de vie de l'équipement à préciser |  | 2.5
Taux de matérieux recyclés en % de matériau dans la fabrication de la référence actuellement |  | 2
Taux de matériaux recyclés en % de matériau dans la fabrication de la référence d'ici 2 ans ainsi que les moyens mise en poeuvre pour y parvenir |  | 2
Recyclabilité et réduction des emballages : % de matière recyclée plastique dans l’emballage, Engagement du titulaire à réduire ses emballages et les moyens mis en œuvre pour y parvenir |  | 2.5
Fin de vie : présentation des filières de traitement de la fin de vie du matériel, recyclabilité en fin de vie Reprise des matériels existants |  | 1
Note sur 25 |  |  | 0
Note sur 10 |  |  | 0

## Grille de test
CRT/TEST : ACQUISITION, MAINTENANCE DE FAUTEUILS ET LITS DE PRELEVEMENT POUR SITES FIXES ET POUR COLLECTES MOBILES POUR L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (Y COMPRIS DOM/COM) ET LE CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE DES ARMEE (CTSA)
LOT : 1
Date :
N° marché : SSCX3034
Nom du candidat :
Equipement :
Echelle de notation : 1 : très insuffisant 3 : Acceptable 5 : Satisfaisant
Element à fournisseur par le candidat obligatoirement : 1 fauteuil + 2 accoudoirs + plateau agitateur + tablette de travail amovible + potence si fournie + support LCD si fournie A fournir pour info : d'autres types d'accoudoirs si existants (non noté)
Objectif du test : ergonomie, confort, simplicité et efficacité du changement de position et sécurité
Candidat n°1
Point à vérifier et à évaluer | Note prévue | Notation | Commentaires testeurs | Notation
1- ERGONOMIE ET CONFORT DU DONNEUR
La hauteur du fauteuil permet-elle un travail dans des conditions confortables ? | 4
Les accoudoirs permettent le maintien du bras pendant toute la durée du prélèvement sans gêne. L'orientation doit être parfaitement réglable. | 3
Le repose-tête est facilement réglable. | 1
L'accoudoir est facilement réglable en inclinaison et en hauteur x2. | 2
L'accoudoir peut être facilement adaptable (éloigné ou rapproché du fauteuil) à la corpulence du donneur x2. | 2
Le fauteuil est jugé comme confortable par le donneur. | 4
Est-il facile de s'y asseoir et de s'y relever (avis donneur) ? | 2
2- REGLAGES ET POSITIONS DU FAUTEUIL
Le passage de la configuration assise à allongée est aisé. | 2
Les différentes positions du fauteuil sont en adéquation avec vos besoins (détail 4 lignes ci-dessous : | N/A
- inclinaison du dossier réglable | 1
- inclinaison du repose jambes réglable | 1
- position allongée | 1
- fluidité du mouvement des différentes positions (pas d'accoups) | 1
3- GESTION DS MALAISES ET SECURITE
Les commandes de basculement sont bien accessibles (sur le côté du fauteuil idéalement). | 3
Assistance mécanique à la position déclive et à l'installation du donneur est-elle efficace (descente en douceur) ? | 2
Qualité de la position déclive, en cas de malaise : la tête est positionnée plus bas que les jambes. | 1
La fixation de la potence est sécurisée et facile. | N/A
4- MOBILITE ET STABILITE
Les roulettes multidirectionnelles fonctionnent correctement. | 2
Les freins sont efficaces. | 2
Les freins sont facilement débrayables. | 2
Le fauteuil, sur sol lisse et freins déverrouillés, est facilement déplaçable ? | 2
5- ACCESSOIRES ET EQUIPEMENTS
La configuration du fauteuil permet le positionnement de tables mobiles (type tables d'alité) afin de permettre la lecture ou la consommation d’aliments ou de boissons. | N/A Obligatoire
Le plateau pour le positionnement de l'agitateur limitateur est fonctionnel (à noter si utilisé dans votre région, sinon mettre N/A). | 2
La tablette de travail amovible permet une utilisation aisée de l'IDE (positionnement de la fiche prélèvement, consommables pour la phlébotomie…) (à noter si utilisée dans votre région, sinon mettre N/A). | 1
Le support d'intégration d'un écran LCD individuel est stable et fonctionnel. | N/A
6- HYGIENE ET ENTRETIEN
Le revêtement du fauteuil est facilement nettoyable, supportant un entretien quotidien avec un détergent désinfectant. | 2
7- ESTHETIQUE
Cohérence esthétique des fauteuils avec la charte graphique de l'EFS. | 2
Note sur 45 |  | 0 |  | 0