## Technique Maintenance
CRT/SPECIFICITES TECHNIQUE ET FONCTIONNELLE, MAINTENANCE : ACQUISITION, MAINTENANCE DE FAUTEUILS ET LITS DE PRELEVEMENT POUR SITES FIXES ET POUR COLLECTES MOBILES POUR L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (Y COMPRIS DOM/COM) ET LE CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE DES ARMEE (CTSA)
LOT : 3
Date :
N° marché : SSCX3034
Nom du candidat :
Equipement :
Echelle de notation : 1 : très insuffisant 3 : Acceptable 5 : Satisfaisant
Pour la notation, les questions dans le cadre rouge sont à caractères obligatoires. Une réponse non conforme à la demande ou l'absence de réponse rend non conforme la totalité de l'offre du candidat. Les questions dans le cadre vert sont sujettes à évaluation et rentrent dans le cadre de la notation de l'offre Pour tout commentaire, merci d'indiquer l'annexe (numéro de la page) à laquelle vous vous référez comme élément justificatif.
Candidat n°1
DOCUMENT OBLIGATOIRE - CARACTERE REDIBITOIRE - Une réponse non conforme à la demande ou l'absence de réponse rend non conforme la totalité de l'offre du candidat.
Questions | Réponses | Conf. / Non Conf. | Commentaires candidat | Note | Commentaires notation
1- Référentiel
Le système est un dispositif médical de classe 1 et doit répondre aux exigences de la directive relative aux dispositifs médicaux en vigeur | ¨Oui ¨Non | NA
Certificat de marquage CE | ¨Oui ¨Non | NA
2-Documents
Descriptif complet de l’équipement, des accessoires utilisés et de l’environnement nécessaire au fonctionnement optimal : fiche signalétique et fiche technique | ¨Oui ¨Non | NA
L'équipement est compatible avec les conditions climatiques des DOM | ¨Oui ¨Non | NA
Instructions d'utilisation | ¨Oui ¨Non | NA
Instructions de maintenance, le programme détaillant la méthodologie de nettoyage et de décontamination propre au constructeur | ¨Oui ¨Non | NA
La liste des pièces détachées (dont les pièces d’usure avec la périodicité de changement minimale estimée) et des accessoires optionnels avec leur tarif en vigueur ainsi que les conditions de fourniture et de délais de livraison | ¨Oui ¨Non | NA
Modèle du rapport d'intervention de maintenance | ¨Oui ¨Non | NA
2- Engagement du titulaire/ Garantie
Délai d'intervention sur site : - GTI (Garantie de temps d’intervention exprimée en jours ouvrés) : 10 jours ouvrés à compter de la réception de l’appel - GTR (Garantie de temps de rétablissement exprimée en jours ouvrés) :15 jours ouvrés à compter de la réception du Bon de Commande | ¨Oui ¨Non | NA
Tous les articles fournis par le titulaire bénéficient d'une garantie d'une durée minimum contractuelle d’un an minimum, pièces, main d’œuvre et déplacements. | ¨Oui ¨Non | NA
3- Fonctionnalités
La hauteur du lit doit permettre une position de travail optimale pour le personnel préleveur. Hauteur optimale basse au niveau de l'assise : 60 cm (+/- 15 cm) Hauteur optimale haute au niveau de l'assise : 75 cm (+/- 15 cm) | ¨Oui ¨Non | NA | Hauteur minimale : Hauteur maximale :
La longueur totale du lit en position allongée est comprise entre 160 et 190 cm hors accessoires. | ¨Oui ¨Non | NA
Le lit doit supporter le poids d'un donneur avec minimum de 150 Kg. Une résistance à 200 Kg est souhaitée. | ¨Oui ¨Non | NA
Le contrôle du basculement doit être accessibles des 2 côtés du lit. | ¨Oui ¨Non | NA
Le lit doit disposer d’une position adaptée pour la gestion des malaises | ¨Oui ¨Non | NA
Le lit est en mesure d'acceuillir, sur son cadre, un ou plusieurs modèles de tablette de travail de la gamme du fournisseur. Sinon proposer un système de tablette transportable. La tablette est positionnable à droite ou à gauche du fauteuil. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE (confère BPU) | ¨Oui ¨Non | NA
Le lit est en mesure d'acceuillir, sur son cadre, un ou plusieurs modèles de repose bras de la gamme du fournisseur. Le repose bras est positionnable à droite ou à gauche du fauteuil. Le candidat proposera les différents types d'accoudoirs pour les tests et dans le BPU en ACCESSOIRE FACULTATIF | ¨Oui ¨Non | NA
Le revêtement du lit doit être lisse (pas de tissu maillé), facilement nettoyable, supportant un entretien quotidien avec un détergent désinfectant. | ¨Oui ¨Non | NA
Les accessoires sont facilement amovibles du fauteuil, pas d'outillage nécessaire. | ¨Oui ¨Non | NA
Le lit hors repose bras et tablette fait un poids maximum de 15 kg. | ¨Oui ¨Non | NA
Le lit est pliable et adapté à un usage nomade | ¨Oui ¨Non | NA
Un ou des systèmes de sécurités sont installés empéchant le repliage du lit lors de l'utilisation par un donneur. | ¨Oui ¨Non | NA
Questions à caractère non rédibitoire
Questions | Réponses | Note Prévue | Commentaires | Notation | Commentaires notation
1- SPECIFICITES TECHNIQUES
Le lit dispose-t-il d'un certificat de conformité type ? | ¨Oui ¨Non | N/A
Une protection renforcée pour la zone des pieds et ou de certaines parties du lit est proposée. | ¨Oui ¨Non | 1
2- FONCTIONNALITE
Le lit dispose d'un repose-tête réglable et amovible | ¨Oui ¨Non | N/A
Le repose-bras est réglable en inclinaison | ¨Oui ¨Non | N/A | Angle mini : Angle maxi :
Largeur utile du lit (hors armature) est comprise entre 55 et 65 cm |  | 2
La largeur totale du lit hors accessoire est comprise entre 55 et 70 cm |  | 2
Réglage manuel de la hauteur du lit intégré | ¨Oui ¨Non | N/A
Le repose bras proposé est réglable en hauteur. La hauteur est comprise entre 15 et 25 cm par rapport au point bas de l'assise. Le candidat pourra proposer plusieurs repose bras dans le cadre de son Bordereau de Prix afin de permettre à l'EFS en cours d'exécution du marché de tester d'autres équipements potentiellement |  | 3
Le lit est muni d'un réceptacle sous l'assise permettant d'y déposer les effets personnel du donneur (manteau, sac…) |  | 2
3- Revétement
Matière (fournir liste des matériaux proposés) | Les candidats sont jugés sur le panel de matières proposés | 2
Couleurs disponibles (fournir nuancier) | Les candidats sont jugés sur le panel de couleurs proposées | 1
Résistant au déchirement et arrachage (couture renforcée,...) : fournir test de résistance au déchirement et arrachage si effectué OU préciser si coutures renforcées ou pas | ¨Oui ¨Non | 3
4- Modalités d'installation, Maintenance et formation
Détails de l'offre de garantie, conditions d'extension | ¨Oui ¨Non | 2
Possibilité de formation à la maintenance de niveau 2 et plus : - contenu des formations - durée et les personnes auxquelles elle est destinée - durée de validité - fréquence de recyclage PRESTATIONS FACULTATIVES | ¨Oui ¨Non | N/A
organisation et la méthodologie d’intervention du SAV : Nb de techniciens, sur site ou par envoi,périodicité, traçabilité, communication, planification, périmètre, disponibilités de l'assistance technique |  | 3
organisation et méthodologie de l'asssistance technique pour aider les utilisateurs en cas de sujet |  | NA
propositions de fonctionnement si le délai de remise en état n’est pas tenu |  | 2
Maintenance préventive à réaliser : Fréquence ? Descriptif ? Durée |  | N/A
liste des pièces détachées, leur durée de vie moyenne, le niveau de stock , liste des indicateurs de maintenance (panne, changement de piéce) |  | 3
Délais GTI / GTR en cas de maintenance corrective sur site |  | NA
Délai de GTR dans le cadre d'envoi des équipements |  | 2
Modalité d'envoi des équipements en cas de maintenance |  | 2
Proposition de contrat de maintenance Full - PRESTATION FACULTATIVE | ¨Oui ¨Non | NA
Note sur 55 |  |  |  | 0
Note sur 15 |  |  |  | 0

## RSE
CRT/RSE : ACQUISITION, MAINTENANCE DE FAUTEUILS ET LITS DE PRELEVEMENT POUR SITES FIXES ET POUR COLLECTES MOBILES POUR L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (Y COMPRIS DOM/COM) ET LE CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE DES ARMEE (CTSA)
LOT : 3
Date :
N° marché : SSCX3034
Nom du candidat :
Equipement :
Echelle de notation : 1 : très insuffisant 3 : Acceptable 5 : Satisfaisant
Pour tout commentaire, merci d'indiquer l'annexe (numéro de la page) à laquelle vous vous référez comme élément justificatif.
Candidat n°1
Questions | Réponses | Conf. / Non Conf. | Commentaires candidat | Note | Commentaires notation
Durabilité et réparabilité : Les équipements doivent être conçus pour une durée de vie prolongée, avec disponibilité des pièces détachées pendant au moins 10 ans après livraison. Disponilbité des pièces détachées sur la durée de vie de l'équipement à préciser |  | 2.5
Taux de matérieux recyclés en % de matériau dans la fabrication de la référence actuellement |  | 2
Taux de matériaux recyclés en % de matériau dans la fabrication de la référence d'ici 2 ans ainsi que les moyens mise en poeuvre pour y parvenir |  | 2
Recyclabilité et réduction des emballages : % de matière recyclée plastique dans l’emballage, Engagement du titulaire à réduire ses emballages et les moyens mis en œuvre pour y parvenir |  | 2.5
Fin de vie : présentation des filières de traitement de la fin de vie du matériel, recyclabilité en fin de vie Reprise des matériels existants |  | 1
Note sur 10 |  |  |  | 0

## Grille de test
CRT/TEST : ACQUISITION, MAINTENANCE DE FAUTEUILS ET LITS DE PRELEVEMENT POUR SITES FIXES ET POUR COLLECTES MOBILES POUR L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (Y COMPRIS DOM/COM) ET LE CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE DES ARMEE (CTSA)
LOT : 3
Date :
N° marché : SSCX3034
Nom du candidat :
Equipement :
Echelle de notation : 1 : très insuffisant 3 : Acceptable 5 : Satisfaisant
Element à fournisseur par le candidat obligatoirement : 1 lit + 1 repose bras + tablette de travail amovible + Repose tête (si proposé par le candidat)
Objectif du test : ergonomie, confort, simplicité et efficacité du changement de position et sécurité
Candidat n°1
Point à vétrifier et à évaluer | Conf. / Non Conf. | Commentaires testeurs | Note
1- ERGONOMIE ET CONFORT DU DONNEUR
La hauteur du lit permet-elle un travail dans des conditions confortables ? | 6
Le repose bras permet le maintien du bras pendant toute la durée du prélèvement sans gêne | 4
un repose tête est présent et ajustable - Accessoire Facultatif | N/A
L'accoudoir est facilement réglable en inclinaison et en hauteur ; L'orientation doit être parfaitement réglable | 6
Le lit est jugé comme confortable par le donneur (Elasticité, coussin d'assise, matelas…) | 4
Est il facile de s'y assoir et de s'y relever (avis donneur) | 4
2- COMMANDES ET POSITIONS
Le contrôle du basculement est bien accessible et aisé des 2 côtés (sur le côté du lit idéalement) | 5
3 - GESTION DES MALAISE ET SECURITE
Qualité de la position "malaise" : la tête est positionnée plus bas que les jambes | 4
4 - ACCESSOIRES ET EQUIPEMENTS
La tablette est fonctionnelle et ergonomique. | 2
5 - TRANSPORT ET MANUTENTION
Le lit est jugé comme facile à transporter (préhension, stockage, manipulation, pliage/dépliage) | 6
6- HYGIENE ET ENTRETIEN
Le revêtement du lit est facilement nettoyable, supportant un entretien quotidien avec un détergent désinfectant. | 3
7 - ESTHETIQUE
Cohérence esthétique des lits avec la charte graphique de l'EFS | 1
Note sur 55 |  |  | 0
Note sur 35 |  |  | 0