## liste lot 2
n° | Désignation
1 | Armoire vestiaire 2 compartiments
2 | Armoire vestiaire à 1 compartiment
3 | Bassin de lit
4 | Boite d'instruments dentaires de diagnostic
5 | Boite d'instruments dentaires d'obturation
6 | Boite de pansement
7 | Boite de sécurité DASRI
8 | Boite de suture
9 | Boite instruments de chirurgie dentaire
10 | Chariot à linge sale
11 | Chariot brancard
12 | Chariot de Soins
13 | Chariot distribution linge propre
14 | Divan d'examen
15 | Escabeau 2 marches
16 | Fauteuil roulant
17 | Lit d'hospitalisation + Matelas
18 | Paravent
19 | pissettes (set)
20 | plateaux rectangulaires (set)
21 | Plateaux réniformes (set)
22 | Potence
23 | Poubelle inox à pédale
24 | Table à manger
25 | Tabouret chirugien
26 | tabouret de laboratoire

## Specifications lot 2
Spécifications Techniques |  | Lot 2 : Mobiliers médicaux et de l'instrumentation
n° | Désignation | Spécifications requises | Equipement proposé par le soumissionnaire | Spécifications de l'équipement proposé ( les mentions OK, Conforme , mieux,…) ainsi qu'un copier / coller des spécifications requises ne sont pas admises)
1 | Armoire vestiare 2 compartiments | Armoire vestiaire 2 battants métallique type monobloc soudé | Fabricant/ Marque :
|  | 2 étagères intérieures Fermeture à l'aide d'une clé. | Modèle:
2 tringle porte-cintres
4 crochets
ventilation (fentes ou perforations)
2 porte-étiquettes
Fabriqué en acier épaisseur 0,7 mm minimum
Structure et pieds en métal finition peinture epoxy
Dimensions approx :profondeur 45 cm x Largeur 60 cm x Hauteur 180 cm
2 | Armoire vestiare 1 compartiment | Armoire vestiaire 1 battant métallique type monobloc soudé | Fabricant/ Marque :
|  | 1 étagères intérieure Fermeture à l'aide d'une clé. | Modèle:
1 tringle porte-cintres
2 crochets
ventilation (fentes ou perforations)
1 porte-étiquette
Fabriqué en acier épaisseur 0,7 mm minimum
Structure et pieds en métal finition peinture epoxy
Dimensions approx :profondeur 45 cm x Largeur 30 cm x Hauteur 180 cm
3 | Bassin de lit | Bassin de lit en polypropylène lavable et reutilisable
4 | Boite d'instruments dentaires de diagnostic | Boite inox comprenant : | Fabricant/ Marque :
|  | 1 Miroir d’examen dentaire | Modèle:
1 Sonde exploratrice
1 Sonde parodontale
1 Précelle droite
1 Précelle coudée
1 Sonde droite
1 Sonde faucille
1 Explorateur double extrémité (type 17/23)
Tous les instruments doivent etre compatibles aux normes ISO 7153-1
5 | Boite d'instruments dentaires d'obturation | Boite d'intruments sd’instruments manuels pour obturation dentaire directe en inox comprenant : | Fabricant/ Marque :
|  | 1 spatule à composite double extrémité (fine + large) | Modèle:
1 instrument plastique anti-adhésif (PEEK/PTFE)
1 plugger composite double taille (ex : 0,8 / 1,5 mm)
1 brunissoir lisse (petit + moyen embout)
1 carver Hollenback ou équivalent
1 excavateur fin double extrémité
1 instrument de modelage occlusal (rainurage cuspides)
1 spatule fine de finition marginale
1 porte-matrice type Tofflemire
10 bandes matrices acier (hauteurs variées 5–6 mm)
10 coins interdentaires bois/plastique
1 pince de mise en place matrice
1 paire de précelles droites
1 paire de précelles coudées (45°)
1 spatule de mélange ciment/verre ionomère
1 bloc de mélange (papier ou verre)
Tous les instruments doivent etre compatibles aux normes ISO 7153-1
6 | boîte à pansements | Boîte en inox utilisée pour panser des plaies simples. | Fabricant/ Marque :
|  | Contenu de la boîte en inox : | Modèle:
1 ciseau mousse droit 14cm
1 ciseau mousse courbe 14cm
1 sonde cannelée 14 cm
1 pince a dissection A/G 14 cm
1 pince a dissection S/G 14 cm
2 pinces péan 14 cm
1 manche à bistouris 4 L
1 curette pour corps étranger
7 | Boite de sécurité | Collecteur d'aiguilles DASRI | Fabricant/ Marque :
|  | Système de détachements complets pour aiguilles épicrâniennes, aiguilles de prélèvement, luer lock… | Modèle:
Fermeture à double position : provisoire et définitive
Niveau de remplissage maximum matérialisé par un trait de jauge noir
Marquage par étiquette plastique thermocollée indéchirable
poignée pour le transport
Utilisable de façon mono manuelle
Autoclavable à 134° C pendant 18 minutes (suivant NFX30-511) sur conteneur vide et ouvert
Boîte 2 parties (cuve jaune et couvercle translucide)
Capacité utile min 1 litre
Dimensions de l'ouverture : Diam 55 mm
8 | Boite de sutures | Boite de chirugie pour les sutures | Fabricant/ Marque :
|  | Contenu de la boîte en inox : | Modèle:
1 x Porte aiguilles Mayo Hegar - 18 cm
1 x Pince Kocher - droite - 16 cm
1 x Pince Kocher - courbe - 16 cm
1 x Pince pour bandages (Thumb) - 16 cm
1 x Pince English TOE - lisse- 14 cm
1 x Pince dentelée 1x2 - 14 cm
1 x Ciseaux de suture et ligature - Heath - 15 cm
1 x Ciseaux Mayo - droits - 15 cm
1 x Pince pour tampons Rampley - droite - 18 cm
9 | Boite pour chirugie dentaire | Boîte de chirurgie dentaire | Fabricant/ Marque :
|  | Contenu de la boîte en inox : | Modèle:
6 daviers adulte n° 2,13, 33a, 51, 73 et 79
3 elévateurs apical n°1,2 et 3
1 sonde rhein n°1
5 sondes n° 2, 6, 8, 16 et 23
3 syndes motomes de chompret (droite, courbe et faucille)
3 Curettes double de gracey n°1/2, 5/6, et 11/12
3 fouloirs à amalgame bouts lisses n° 0, 1 et 2
3 fouloirs à amalgame bouts striés n° 1, 2 et 3
2 instruments à détartrer n°2 et 12
1 décolleur de molt n°7
1 Ciseaux à couronnes droit, 11,5 cm
1 Ciseaux à gencives droit, 11,5 cm
2 pinces brucelle myriam contre-coudée 16 cm
2 spatules double de heidemann n°1 et 2
2 spatules à ciment simple n° 24 et 36
1 spatule à ciment double n°1
2 brunissoirs n°25/26 et 28/29
1 pince d’adson, S/G 12 cm
1 porte-aiguilles de crile-wood, 15 cm
1 porte-amalgame simple « piston »
1 arrache-couronnes 3 pièces
1 Ciseaux metzembaum droit, 14 cm
10 | Chariot collecte linge sale | Chariot à linge sale hospitalier à un bac | Fabricant/ Marque :
|  | Structure en acier chromé | Modèle:
Sac amovible en toile enduite de PVC
Poignée de poussée
4 Roues de Ø 80 mm mini
Dimensions env : 60x40x80cm
11 | Chariot brancard | Brancard spécialement conçue pour le transport des patients, 2 sections | Fabricant/ Marque :
|  | Chariot monté sur 4 roulettes pivotantes dont deux avec frein | Modèle:
Inclinaison du dossier réglable
Les deux sections peuvent s'aligner à 180°
Base de civière ajustée avec grande étagère utilitaire maillée
Rails latéraux rabattables
Pare-chocs de protection aux quatre coins
Tige porte-sérum réglable en hauteur amovible et réglable via une pince robuste
Fixations des rails latéraux rabattables et du mât porte-sérum en acier soudé au châssis de la civière.
Matériau
Cadre: acier tubulaire enduit d'époxy
Rembourrage matelas mousse de polyuréthane haute densité, densité 2,7-3,3 kg / m3
Revêtement: plastiquerésistant à la déchirure, antistatique, ignifuge, résistant aux désinfectants et aux liquides, lavable
Cadre / support de roulette: acier ou nylon
Roulette: roue simple, type surmoulé, sans capot (pour un entretien facile), antistatique
Dimensions:
Civière, deux sections étendues, y compris le rembourrage: 160-200x50-60x72-88cm (l xlxh)
Rabats latéraux: 50-80-x35-45-33xcm (l x h)
Cadre: 3 cm (extérieur, transversal), 2 mm (épaisseur) min
Roue pivotante: 3x 12 cm (lx diamètre) min
Rembourrage: 4.5 cm min
Capacité de charge: 135kg min
Fourni avec les accseroires suivants
1 x ensemble complet d'outils requis pour l'assemblage
1 x étagère utilitaire maillée
2 x rails latéraux rabattables
1 x tige porte sérum
12 | Chariot de distribution de linge propre | Chariots de distribution du linge propre hospitalier | Fabricant/ Marque :
|  | 5 étagères en tubes et fils d'acier chromé | Modèle:
4 Roues Ø 125 mm dont 2 à frein, équipés avec des galets pare-chocs
Dimensions env : Largeur : 900 mm / Hauteur : 1750 mm / Profondeur 460 mm
Housse de protection en toile polyesther avec glissières métalliques
13 | Chariot de soins | Chariot à instruments avec structure complète en acier inoxydable | Fabricant/ Marque :
|  | Deux étagères en inox | Modèle:
Poignées de poussée des deux côtés.
Roulettes couvertes de diametre de3 " Deux roulette avec freins.
Rebords sur trois côtés à chaque niveau
Fabriqué en tube rond (Φ25 * 1.2mm 13 * 1mm)
Dimensions : L67 x L45 x H90cm
14 | Divan d'examen | Divan d'examen, approprié pour l'examen échographique, 2 sections | Fabricant/ Marque :
|  | Dossier réglable par vérin à gaz | Modèle:
Sellerie: mousse de polyuréthane de 10 cm d´épaisseur minimum
Structure en tube d’acier avec peinture époxy
Dimensions approx. (L x l x H) 2000 x 600 x 600 mm
Charge mimimum:150 Kg
Revetement ignifuge de catégorie M1
15 | Escabeau 2 marches | Hauteur min de l'escabeau : 16,5 cm | Fabricant/ Marque :
|  | Hauteur max de l'escabeau : 36 cm | Modèle:
Longueur : 45 cm
Largeur d'une marche : 24,5 cm
Escabeau médical en tube d'Acier Inoxydable
Marches recouvertes de matière plastique antidérapante
2 marches
Charge minimum : 150 kg
16 | Fauteuil roulant pliable | Fauteuil roulant adulte pliable | Fabricant/ Marque :
|  | Châssis en tube d’acier chromé.. | Modèle:
Siège et dossier en toile nylon
Dossier avec poche arriere fixe
Accoudoirs fixes
Repose pieds escamotables
Roues pleines
Charges minimum: 120kg
Largeur assise 45 cm
Profondeur assise 40-45cm
Hauteur assise 46-50 cm
Poids max 20kg
17 | Lit hospitalier 2 sections avec matelas et alèse | Lit hospitalier 2 sections avec matelas et housse PVC | Fabricant/ Marque :
|  | Sommier à lattes, finition époxy, 200 x 90 cm. | Modèle:
Dimensions : 200 x 90 cm
Piètements en tube rond en acier, finition époxy : sur patins ou sur roulettes.
Charge minimum : 170 kg.
Hauteur sol / sommier 45 cm.
Relève-buste manuel sur crémaillères
Patins en caoutchouc (4)
sommier à lattes
Traitement anti rouille
Matelas en mousse de polyester, avec housse de protection en PVC imperméable.
PVC anallergique et résistant classé M1 au feu.
Dimensions: l 88 x L 198 x Ep. 14 cm
18 | Paravent 3 panneaux | paravent à 3 panneaux pliables: | Fabricant/ Marque :
|  | Cadre Acier peint époxy ou chromé | Modèle:
600 mm x 1750 mm par panneau
Rideaux en plastique lavable et retardant la flamme
Monté sur roulettes de 50 mm
19 | Pissettes (jeu) | Jeu de 3 pissetes en polypropylene
Corps en polyéthylène souple (LDPE).
Bouchon en polypropylène avec bec pivotant.
Capacité piissete n°1 : 250 ml
Capacité piissete n°1 : 500 ml
Capacité piissete n°1 : 1000 ml
20 | Plateau à instruments (jeu) | Jeu de 3 Plateaux rectangulaires en inox | Fabricant/ Marque :
|  | Dimensions (LxLxH) :170x110x15mm | Modèle:
Dimensions (LxLxH) :210x110x15mm
Dimensions (LxLxH) :280x180x30mm
21 | Plateau réniforme (jeu) | Plateaux réniforrmes ( haricot) en inox de 3 tailles différentes | Fabricant/ Marque :
|  | Tailles : 20 cm, 25 cm et 28 cm. | Modèle:
22 | Potence 2 crochets et panier | Pied à serum avec fourreaux, tiges, crochets et douilles de serrage en acier INOX 18/10 | Fabricant/ Marque :
|  | Piétement 5 branches alourdi en acier revétu epoxy avec roulettes | Modèle:
Hauteur réglable (maxi 2000 mm)
Avec 2 crochets
23 | Poubelle avec couvercle | Poubelle en inox avec couverle | Fabricant/ Marque :
|  | volume : 12 litres | Modèle:
Ouverture à pédale
Avec seau amovible en plastique avec anse lavable
24 | Table à manger | Table à manger hospitalière réglable | Fabricant/ Marque :
|  | Structure:Acier peint époxy ou acier inoxydable | Modèle:
Plateau:Stratifié compact haute pression (HPL) ou mélaminé médical
Dimensions du plateau: 900 x 450 mm
Épaisseur du plateau minimum 20 mm
Réglage en hauteur: vérin mécanique ou à gaz
Plage de hauteur:750 à 1100 mm environ
Charge admissible > 10 kg
Piètement: base en U ou en C permettant le passage sous le lit
Roulettes multidirectionnelles (4) dont 2 avec freins
Bords arrondis avec protection antichoc
25 | Tabouret chirurgien | Tabouret piétement en acier inoxydable | Fabricant/ Marque :
|  | Piètement 5 branches à roulettes, | Modèle:
Hauteur réglage de 40 cm minimum environ à 60 cm maximum environ par vérin à gaz
Commande sous siège
Assise plate de 37 cm minimum
Siège rembourré et recouvert d’une housse en simili cuir,
Roulettes double
26 | Tabouret de laboratoire | Tabouret de laboratoire à hauteur réglable | Fabricant/ Marque :
|  | Pietement en acier chromé à patins en caoutchouc | Modèle:
Avec repose pieds
Assise en vynile
Diametre assise min : 33 cm
Hauteur réglable entre : 55 et 86 cm
Classement au feu M1