## BPU lot 1
Nom du soumissionnaire:_________________________________________________________
Lot 1: FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS BIO-MEDICAUX POUR L'INFIRMERIE DE L'AILCT (JACQUEVILLE)
n° | Désignation | Spécifications requises | Prix unitaire (en € HT)
1 | Agitateur de kline | Mouvement orbital
Alimentation: 220V 50Hz
• Fréquence: 40-240 tr/min
• Déplacement lors de l’agitation : Rayon de braquage 15 mm
• Vitesse: reglage de la vitesse en continu
• Plaque en acier inoxydable : 300 x 400 mm
• Timing: 0-120 min / continu
2 | Agitateur vortex | Agitateur vortex pour tubes à essai de mélange orbital, les tubes à centrifuger, les tubes eppendorf
Boîtier métallique moulé sous pression
Vitesse :500 à 2500 tr / min
Mode de fonctionnement continu ou par impulsion
Alimentation 220V 50 Hz
3 | Amalgamateur | Amalgamateur dentaire haute vitesse
Puissance mini : 40W
Vitesse de mixage mini : 4000 tours/min
Temps de fonctionnement programmable de 5 à 99sec
Affichage LCD
Arret automatique en cas d'ouverture du couvercle
Alimentation 220 V / 50 Hz
Bruit < 65 db
4 | Appareil de radiographie dentaire | Appareil de radiologie dentaire analogique
Réglage manuel (60 à 2 s) ou automatique du temps d’exposition
Commande et affichage digital
Commande manuelle avec cordon de 3 m mini.
Bras flexible de min 80 cm de longueur
Panneau de commande à LED
Sélection des patients enfants ou adultes
Fixation murale
technologie HF pour la réduction des doses de rayons X
Puissance 65-70 KV, 8-9 mA,
Temps d'exposition: 0,01-2,0 s
Rayonnement de fuite à 1 mètre < 0,14 mGy / h
Puissance mini: 1000VA
Alimentation 220 V / 50 Hz
5 | Aspirateur de mucosités électrique | Pompe d'aspiration avec 1 bocal de 1 litre min en polypropylene autoclavable
moteur électrique basse tension et accumulateur rechargeable
Débit d'aspiration min 20 litres / min
Fonctionnement continu
Dépression 0 - 600 mm Hg
Vacuostat et régulateur de vide
10 filtres antibactérien
valve anti débordement stérilisable
Accessoires : 5 canules, tuyau d'aspiration en silicone autoclavable (5metres), chargeur externe 220V, 1 flacon de secours
6 | Autorefractometre-kératomètre | Dispositif combiné de réfractomètre et de kératomètre à utiliser en ophtalmologie et en optométrie pour mesurer les erreurs de réfraction et la courbure de la cornée, avec les caractéristiques suivantes:
Réfraction :
Plage de mesure Sphere : -20 D à +20 D, Cylindre : 0 à -10 D, 0 à +10 D
Axe : 1° à 180°
Incréments auto / 0.25 D axe sélectionnable : 1°
Kératométrie :
Plage de mesure de la courbure du rayon : 5 à 11 mm (par incréments de 0,01 mm)
Astigmatisme cornéen : par incréments de 0,25 D. Axe : 1° à 180° (par incréments de 1°)
Zone de mesure centre : Ø 3,2 mm (R 8 mm) Périphérique : 25° tangentielle (verticale/horizontale)
Général :
Zone de mesure : 2,5 mm
Temps de mesure RK : 0,25 sec. par indication R : 0,12 sec. par indication (0,07 sec. en mode rapide)
Observation de la pupille en mode rétro
Distance de portée d'environ 280 mm
Distance de travail d'environ 50 mm à partir du verre de protection
L'article sera monté sur l'unité d'ophtalmologie(article 15)
7 | Autoclave de paillasse | Autoclave semi-automatique de paillasse
Modèle de table
Volume utile de la chambre environ 20 litres (+/- 10 %)
Dimension utile de la chambre min : 200 x 400 mm
Chambre est fait d'inox 304
générateur de vapeur intégré
Système de vide pour le sechage
Fermeture de la porte manuelle
Système de sécurité de la porte
Arrêt automatique en cas de surchauffe
Système de sécurité inclus: thermostat, pressostat, soupape
Ensemble de filtres d'entrée d'air
Temperature pour de stérilisation: 121°C et 134°C
Complet avec 4 paniers à instruments en acier inoxydable de type 304
Alimentation 220 V 50 Hz
8 | Boite de rangement de lames | Boîte à lames (50 lames) type OMS
boîte en polystyrène blanc
couvercle parfaitement transparent
sans charnières
9 | Centrifugeuse électrique | Centrifugeuse électrique de table (16 tubes)
Contrôle par microprocesseur
Affichage de la vitesse de rotation.
Capacité de 16 tubes de 15 mL
Vitesse de rotation réglable jusqu’à 5500 tours/mn.
Sécurité arrêt, en cas d'ouverture du couvercle
Minuterie : 1 à 60 mn.
Cuve inox
Pieds en caoutchouc ajustables en hauteur
Alimentation en 220V/50Hz et cordon d’alimentation.
Housse de protection
Rotor et nacelle 4 x 4 tubes de 15 ml
Verrouillage du couvercle
10 | Compteur manuel pour formule sanguine 8 touches | Comteur manuel hématologiques 5 touches
Boitier en acier
Touches alternées rouges et blances
Affichage des 5 groupes de cellules
2 manettes de remise à zero
alarme sonore indiquant le passage à 100 d'un des compteurs
11 | Concentrateur d'oxygène | Concentration oxygène 90 - 95 %
Indicateur de mesure de concentration d'oxygene
Débit 5 litres /min minimum, réglable 0,5-5 l/m
Alarmes: Panne alimentation électrique, Haute pression, Concentration d'oxygène basse, Débit au-dessus / au-dessous des performances usine
Niveau sonore < 70 db
Alimentation 220V / 50 Hz
Mobile sur 4 roulettes antistatiques dont 2 avec freins
Accessoires : Humidificateur avec tuyau, connecteur et canule
5 filtres d'entrée, type HEPA
5 filtres environnement intérieur
5 filtres pour compresseur
Tuyau silicone (10 m)
12 | Cuve développement film radiologique dentaire | cuve manuelle destinée au traitement chimique des films radiographiques dentaires argentiques intra-oraux
Structure en matériau résistant aux agents chimiques de développement et de fixation (polypropylène, PVC médical ou équivalent).
Couvercle opaque assurant une protection efficace contre la lumière.
Surface intérieure lisse facilitant le nettoyage et la désinfection.
La cuve doit comporter au minimum :
1 compartiment pour le révélateur ;
1 compartiment pour le fixateur ;
1 compartiment pour le rinçage/lavage.
Compatible avec les films dentaires intra-oraux de tailles 0, 1 et 2.
Capacité minimale : 10 films simultanément.
Volume utile de chaque compartiment : ≥ 500 mL.
Accessoires inclus:
porte-films ou cadre de suspension ;
couvercle adapté ;
repères de niveau des solutions ;
thermomètre de contrôle de température.
13 | Détartreur | Détartreur dentaire à ultrasons piezoelelectrique avec reserve d'eau
Fonction endodontie
Visualisation des fonctions par led
Fréquence variable
Pièce à main amovible et stérilisable
Commande par dépale
Alimentation 220 V / 50 hz
Réservoir d'eau de 500 ml min avec niveau d'eau
Accessoires
8 inserts de type :ed1-gd1-gd4-gd5-pd1-pd3-pd4d
1 support inox de stérilisation
1 pédale de commande au pied
2 réservoir de liquide
14 | Echelle de lecture Parinaud) | Test de Parinaud: échelle de lecture utilisée pour mesurer l'acuité visuelle de près
textes standardisés ;
impression avec un contraste élevé (noir sur blanc) ;
dimensions normalisées des caractères ;
utilisation à une distance connue et constante.
Support : carte ou livret plastifié
15 | Fauteuil de consultation Ophtalmo + Table tournante | Fauteuil de consultation Ophtalmologique + Table porte instrument tournante
Unité ophtalmologique complète incluant:
- Fauteuil patient manuel intégré ou indépendant.
Table porte-instruments pour au moins deux (02) appareils ophtalmologiques.
- Éclairage d'ambiance LED.
- Colonne pour réfracteur automatique
- Meuble de rangement avec tiroir
Fauteuil patient
Réglagemanuel de la hauteur.
Rotation minimale : 300°.
Dossier inclinable.
Appui-tête réglable en hauteur.
Accoudoirs relevables.
Revêtement antibactérien et facilement désinfectable.
Charge admissible ≥ 180 kg.
Table porte-instruments
Capacité minimale : 2 instruments ophtalmologiques.
Plateau coulissant ou rotatif.
Rotation minimale : 90°.
Charge admissible ≥ 40 kg.
220–240 V / 50 Hz.
Protection contre les surtensions.
Consommation maximale ≤ 1000 W.
Prises intégrées pour les instruments
16 | Unité dentaire | Le fauteuil dentaire est composé des 7 éléments suivants:
1 Fauteuil dentaire
· Système électromécanique à vis sans fin
· Position montée – descente, assise et Trendelenburg
· Commande par pédale
· Alimentation électrique : 220Volts/50Hz
· Capacité max 130 kg mini
02-Crachoir
· Crachoir en céramique fixé sur le fauteuil muni de :
· Rinceur crachoir,
· Jet de verre
· Pompe à salive
03-Scialytique :
· bras articulé, fixé sur le fauteuil
· Lampe à LED,
· Luminosité : à double intensité au moins 15.000 lux et 20.000 lux sur un focus de 10x20 cm ;
04- Unit :
· Kart Unit à mouvements bidimensionnels, fixé sur le fauteuil par un bras articulé muni de 03 modules (au moins) à cordons 2 ou 3 trous avec arrivée d’eau et air, sous irrigation indépendante stérile d’une bouteille remplissable, à débits réglables ; commande pneumatique par pédale, équipé de :
- 01 Seringue multifonction eau-air,
- 01 Turbine (serrage à clé) 2 ou 3 trous,
- 01 Micro moteur à air 2 ou 3 trous,
- 01 Contre-Angle Bande bleu,
- 01 Contre-Angle Bande rouge,
- 01 Contre-Angle Bande verte,
- 01 Pièce à main.
05- Compresseur d’air :
Ensemble moto-compresseur à air sec pouvant alimenter une unité dentaire avec :
· Réservoir d’air de capacité de 25 litres
· Pression maximum 7 bars
· Pression de service 3 à 6 bars
· Débit max à 5 Bar : 150 litres / min
· Sans huile
· Avec détendeur, manomètre et piège à eau
· Pressostat pour arrêt et démarrage automatique
· Avec caisson d’insonorisation.
· Alimentation électrique 220 volts/50Hz
06- Système aspiration intégré:
système d'aspiration intégré au fauteuil permettant l'évacuation des fluides, aérosols et débris générés lors des soins
Aspiration salivaire (faible volume).
Aspiration chirurgicale à haut débit (HVE – High Volume Evacuator).
Commande depuis l'unit dentaire.
Mise en marche et arrêt automatiques par retrait/remise des canules sur leurs supports.
Réglage du débit d'aspiration.
Débit d'aspiration chirurgicale : ≥ 250 L/min.
Dépression : ≥ 120 mbar.
Séparateur air/liquide intégré.
Système de filtration des particules.
Désinfection et nettoyage automatiques ou semi-automatiques des circuits d'aspiration.
Éléments en contact avec les fluides facilement démontables et autoclavables lorsque applicable.
Dispositif anti-retour empêchant toute contamination croisée.
07- lampe à phtopolymeriser intégrée:
LED haute intensité (Blue LED)
Spectre lumineux : ≈ 440 à 490 nm
Puissance lumineuse (irradiance): 800 à 1500 mW/cm²
Temps de photopolymerisation : 20 secondes maximum
17 | Frontofocomètre | Frontofocomètre numérique pour mesurer et analyser les caractéristiques optiques des verres correcteurs, tels que la puissance sphérique, la puissance cylindrique et l'axe de l'astigmatisme, permettant ainsi de prescrire avec précisio
Inclut le porte-lentilles compatible avec une large gamme de types d'objectifs
Plage de mesure : Sphère : -25D à +25D, Cylindre : 0 à ±10D
Plage de mesure du prisme : 0 à 10Δ
Précision de mesure : ±0,01D pour la sphère, ±0,01D pour le cylindre
Compensation de la distance vertex : 0, 10, 12, 13,75, 15 mm
Plage de mesure de la distance pupillaire (DP) : 45 à 85 mm
Comprenant un écran tactile haute résolution (minimum 7 pouces)
Détection automatique du type de lentille : vision simple, bifocale et progressive
Mesure de la transmittance UV : 0% à 100%
Capacité de mesure des lentilles de contact
Reconnaissance automatique du type de lentille
Imprimante intégrée pour impression instantanée des résultats
Transfert de données : USB, Ethernet, Wifi
18 | Glucometre | Appaireil de mesure du glucose portable
Mesure electrochimique
Temps d'affichage des résultats < 10 seconds
Volume echantillan sang< 4 µl de sang total
· Plage de mesure : 0 à 25 mmol/l
· Mémoire interne : 200 dernier résultats au moins
Autonomie minimum : 80 tests
Plage de température utilisation 10-45°C
Bandelettes : 5 boites de 100; lancettes : 5 boites de 100
19 | Hémoglobinomètre | Hémoglobinometre portable avec affichage digital
Avec batterie Réchargeable et 220V
Technologie avec microcuvettes
Double longueur d'ondes: 506nm et 880nm
Volume echantillan sang< 20 µl de sang total
Mesure Hémoglobine de 0-25 g/dl
Précision mini ± 2%
Temps affichage des résultats < 1 min
Auto calibration
Mémoire interne 200 resultats min
Arret automatique
Standards et controles inclus
Lots de 200 microcuvettes
20 | Kit de réanimation adulte / enfant | Jeu de 2 insuflateur Adulte et enfant en silicone autoclavable et réutilisable type Ambu
Equipé d'une valve patient à clapet unique.
Fourni avec tubulure oxygene, réservoir oxygene et masque facial adulte et enfant
Autoclavable. Sans latex.
Volume insuflateur adulte 1100ml
Volume insuflateur enfant 635ml
21 | Lampe à fente + tonoomètre + pachymètre | Lampe à fente avec tonomètre à air et pachymètre intégré
1 Lampe à fente (base du système)
Optique et grossissement:
lampe à fente binoculaire type Haag-Streit ou équivalent
Grossissement : au minimum 5 niveaux (6× / 10× / 16× / 25× / 40×)
Oculaires : 12,5× avec correction dioptrique (-5D à +5D)
Écart interpupillaire réglable : 55–80 mm
Éclairage:
Source : LED blanche froide
Intensité lumineuse réglable en continu
Fente : largeur : 0 à 14 mm (continu) / hauteur : 1 à 14 mm
Rotation de la fente : 0–180°
Filtres intégrés : bleu cobalt; vert (red-free); densité neutre (ND)
Repose-menton réglable avec micro-ajustement
Support joystick de précision
2. Tonomètre à air intégré
Mesure de la pression intraoculaire sans contact cornéen.
Plage de mesure : 1 à 60 mmHg
Précision : ±1 à ±2 mmHg
Système de visée automatique (Auto-tracking)
Déclenchement automatique ou manuel
Compensation de clignement et stabilité du regard
Mesure rapide (< 1 seconde)
Moyenne automatique de 3 mesures
Affichage digital intégré
Détection qualité de mesure
3: Pachymètre intégré
Pachymétrie **optique
Plage : 400 à 800 µm (cornée) environ
Précision : ±1 à ±5 µm
Mode automatique ou manuel
Mesure centrale automatique
Moyenne de plusieurs acquisitions
Affichage direct sur écran de la lampe à fente
Stockage des données patient
Alimentation 220 V 50Hz
22 | Lampe d'examen | Lampe médicale mobile LED avec bras articulé
Diamètre de min 300 mm
Intensité lumineuse > 25.000 Lux à 1 mètre
alimentation 220V/50Hz
Technologie d'éclairage à led
Bouton d'interrupteur allumé/éteint intégré
Mobile sur roulettes
Bras flexible et hauteur réglable
23 | Micro pipettes à volume réglable | Jeu de 3 pipettes à piston avec support magnétique
Volume réglable par bouton rotatif
Pipette n°1 : volume 2-20 µl
Pipette n°2 : volume 10-100 µl
Pipette n°3 : volume 20-200 µl
système de verrouillage du volume
Affichage du volume à quatre chiffres
Calibré selon la norme ISO 8655-6
Autoclavable
Ejecteur d'embout mécanique et inoxydable
Compatible avec tous les embouts universels courants
Accessoires :outil pour le calibrage, graisse de silicone, support de pipette pour montage sur étagère
24 | Microscope binoculaire | Microscope binoculaire de haute qualité à visée oblique (30°) incluant :
Eclairage par transmission et Lampe à LED
LED au moins 3W, Allumage 3200 K utilisable avec les objectifs 4-100x, réglable de 15% à 100%
Statif avec porte-objectif rotatif
Platine micrométrique porte-objet à mouvements croisés
Condenseur de type Abbe réglable par crémaillère
Lot de trois objectifs plans achromatiques : x10 ; x40 ; x100
Oculaires plan 10x grand champ 20 mm,
Optiques pour utilisation dans les tropiques, avec protection contre les champignons
Alimentation en 220V/50H
Housse de protection.
Capuchons de lentilles
flacon de 250 ml d'huile à immersion.
jeu de 10 papiers à nettoyer les optiques
25 | Moniteur 3 paramètres SPOT (PNI, SPO2 , Temp) | Moniteur 3 parametres de mesures signes vitaux SPOT
Mesures des paramètres suivants sur les patients adultes et pédiatriques : saturation en oxygène (SpO2), pouls, PNI et température
Alimentation 220V 50Hz
Batterie interne LI ion avec une autonomie minimum de 180 min
Chargeur de batterie intégré inclus
Saturation en oxygène et pouls
Mesure de SpO2 de 70 à 100%
Alarmes pour faible % SpO2 et interruption de la connexion avec le capteur.
Mesure du pouls de 30 - 220 BPM
2 Capteurs SPO2 adultes et 1 capteurs SPO2 Enfants inclus
Pression artérielle non invasive (PNI)
Mesure de pression diastolique, systolique et moyenne
Alarmes pour la pression moyenne basse et haute et pour l'interruption de la connexion avec capteur
2 jeux de brassards Obese / Adulte / Enfant
Température
Tranche de mesure de température d'env. 25 - 45 ° C
Capteurs auriculaires et connecteurs réutilisables pour les patients adultes et pédiatriques inclus
500 Protèges sondes de températures
Pied à roulettes avec piètements 5 branches avec panier pour rangement accessoires
26 | Négatoscope films dentaires | Négatoscope pour visualisation des films de radiolgie dentaire
Cadre en aluminium
Format A4 (1 plage)
Ultra-plat : 15 à 25 mm d’épaisseur
Ecran en polymère méthacrylique.
Eclairage LED blanche ( Temperature de couleur +/- 6000°K)
Luminance mni : 3500 cd/m2
Système de fixation pour les radios
Système de fixation mural
Alimentation 220v 50Hz
27 | Set Ophtalmoscope / Otoscope | Set combiné d'un ophtalmoscope et un otoscope portables
Alimentation : batterie rechargeable avec chargeur externe
Eclairage LED
Coffret de transport rigide
Un manche démontable
Ophtalmoscope pour l'examen du fond de l'oeil incluant:
Tête à prisme trois positions : fente, fond vert, pleine lumière.
Type : direct (portable)
Source lumineuse : LED blanche (ou halogène haut rendement)
Roue de lentilles : -20D à +20D minimum
Otoscope
Fibre optique (F.O.) pour éclairage homogène
Grossissement : 3×
Lentille pivotante 360°
Champ lumineux uniforme
5 Spéculums auriculaire réutilisables 2,5 mm
5 Spéculums auriculaire réutilisables 4 mm
28 | Ophtalmoscope | Ophtalmoscope portable
Alimentation : batterie rechargeable avec chargeur externe
Eclairage LED
Coffret de transport rigide
Un manche démontable
Tête à prisme trois positions : fente, fond vert, pleine lumière.
Type : direct (portable)
Source lumineuse : LED blanche (ou halogène haut rendement)
Roue de lentilles : -20D à +20D minimum
29 | Pèse bébé mécanique + toise | Pèse- bébé mécanique à curseurs.
Usage médical classe III
Portée : 16 Kg. Précision de mesures 10g
Boîtier laqué anti- choc et anti- égratignures
Plateau de pesage incurvé
contrepoids mécanique coulissant
Toise pédiatrique: 30 à 80 cm, graduation 1 mm, avec appuie tete et appui pied
30 | Pèse personne médical + toise | Balance médicale à colonne mécanique munie d'une toise
Classe 1
Cadran circulaire à aiguille
Portée 150 kg/ precision 500g
Plateau avec revêtement antidérapant et roulettes pour faciliter le déplacement.
Réglage mécanique du zéro
Toise téléscopique verticale médicale de 75 cm à 2 m.
31 | Projecteur de tests | Projecteur de tests pour l'ophtalmologie pour afficher divers optotypes et tests visuels sur un écran
projections de diapositives numériques ou LED
Programmation des procédures de test
Distance de projection : 2,5 à 8 m
Contraste > 90 %
compensation de distorsion
Eclairage LED
Luminosité du projecteur : 1500 lumens minimum
Température de couleur : 5000–6500 K (lumière neutre “jour”)
Fonctionnalités de tests
Acuité visuelle (loin et parfois près)
Tests :
Ishihara (vision des couleurs)
Duochrome
Astigmatisme (rayons, horloges)
Test de Maddox
Tests binoculaires
Suppression / fusion / stéréoscopie
Lampe d'éclairage : LED
Accessoires :
Télécommande sans fil
Écran mural fixe avec cadre aluminium rigide noir
Taille ecran mini :120 cm large x 90 cm haut ; format 4:3
32 | Réfrigérateur à médicaments | Réfrigérateur pour le stockage contrôlé d'échantillons et de médicaments
Porte pleine à fermeture automatique avec serrure
Porte réversible (gauche / droite articulée) vitrée
Plage de température: 2 ° C à 8° C, réfrigérateur concu pour utilisation dans les climats excessivements chauds
Stabilité de température +/-1°C max
Uniformité de température <= 2°C
Capacité de stockage env. 250 litres
Circulation d'air forcé
Affichage numérique de la température de la chambre
Sonde de température simple
Système d'alarme visuel (et sonore) pour indiquer une défaillance de l'alimentation électrique, des températures supérieures ou inférieures à la programmation, une ouverture de porte et une défaillance du capteur
Plage de température de fonctionnement programmable
Contrôleur de température à microprocesseur
Enregistrement de la température sur une période minimu de 30 jours
éclairage de la chambre à LED
Réfrigérant sans CFC, armoire en mousse et isolation des portes
Dégivrage automatique et élimination du condensat
3 tablettes réglables revêtues d'époxy
Alimentation 220V 50Hz
33 | Réfrigérateur de laboratoire | Réfrigérateur de laboratoire pour le stockage contrôlé d'échantillons et de réactifs
Porte vitrée à fermeture automatique avec serrure
Porte réversible (gauche / droite articulée) pleine
Plage de température: 2 ° C à 10 ° C, réfrigérateur concu pour utilisation dans les climats excessivements chauds
Stabilité de température +/-3°C max
Uniformité de température <= 2°C
Capacité de stockage env. 140 litres
Circulation d'air forcé
Affichage numérique de la température de la chambre
Sonde de température simple
Système d'alarme visuel (et sonore) pour indiquer une défaillance de l'alimentation électrique, des températures supérieures ou inférieures à la programmation, une ouverture de porte et une défaillance du capteur
Plage de température de fonctionnement programmable
Contrôleur de température à microprocesseur
éclairage de la chambre à LED
Réfrigérant sans CFC, armoire en mousse et isolation des portes
Dégivrage automatique et élimination du condensat
3 tablettes réglables revêtues d'époxy
Alimentation 220V 50Hz
34 | Tensiomètre avec stéthoscope | Tensiometre
Boîtier en ABS
Brassard en nylon indéformable, lavable
Simple tubulure.
Poire ave gonflage rapide.
Méthode de mesure : Auscultatoire.
Plage de mesure : 0 à 300 mmHg.
Graduation : 2 mm Hg.
Cadran de diamètre 54 mm minimum
Accessoires:
1 Trousse de rangement
2 brassards avec poche adulte (27-34 cm)
1 brassard avec poche taille enfant
Stéthoscope
Pour l’auscultation polyvalente adulte et enfant
Double pavillon adulte en acier inox.
Membrane multifréquence.
Lyre avec ressort intégré et embouts souples vissés.
35 | thermomètre infrarouge | Thermomètre médical infrarouge
Sans contact
Prise de température de 30 à 40°C
Précision +/-0,1°C
Livré avec piles
Prise de température frontale
Mémorisation des 10 dernières prises de température
Arrêt automatique après 5 secondes (économiseur d'énergie)
36 | Valise de verres d'essais avec lunettes | Valise de verres d'essais de 158 pièces minimum
Verres diamètre 38 mm
Sphères : ±16,00 D minimum
Cylindres : ±4,00 D minimum
Jeu de prismes jusqu'à 8 Δ
Cylindre croisé ±0,25 D et ±0,50 D
Verres Maddox rouge et blanc
Disque sténopéique
Occluseur
Monture d'essai métallique adulte et enfant compatible verre 38 mm
Coffret aluminium ou ABS renforcé
37 | COUT DU TRANSPORT ET ASSURANCE DPU