## Endoscopes reconditionnés
Lot 25 : Endoscopes souples reconditionnés
ANNEXE - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE
Les réponses doivent être rédigées sous forme de texte. L’utilisation d’images, de schémas ou d’illustrations est autorisée uniquement lorsque la nature de la question le nécessite.
GENERALITES
Fournisseur
Fabricant : nom et adresse
Lieu(x) de reconditionnement de l'équipement
Année de première commercialisation des principaux modèles proposés
Nombre d'endoscopes reconditionnés par an
Nombre d'endoscopes reconditionnés installés en France
Délai maximal de livraison
Durée de garantie
MARQUAGE CE
Classe de marquage CE médical du dispositif
Le dispositif reconditionné bénéficie-t-il du maintien du marquage CE médical d'origine ? (Oui/Non et préciser)
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Pour quelles indications cliniques le marquage CE est-il délivré ?
PERIMETRE DE L'OFFRE
Pour chaque famille d'endoscopes, préciser les marques et modèles proposés.
Vidéogastroscopes
Vidéocoloscopes
Vidéoduodénoscopes
Échoendoscopes digestifs
Vidéoentéroscopes - facultatif
Vidéobronchoscopes
Bronchoscopes EBUS
Endoscopes d'intubation
Rhinolaryngoscopes
Cystoscopes souples
Urétéroscopes souples
Hystéroscopes souples
RECONDITIONNEMENT
Décrire le processus de reconditionnement.
Origine des endoscopes reconditionnés
Critères d'acceptation des endoscopes
Nombre maximal d'utilisations avant reconditionnement
Modalités de vérification du nombre d’utilisations
Les endoscopes proposés ont-ils tous été utilisés moins de 1 000 fois ?
Préciser, pour chaque composant ci-dessous, s'il est : . systématiquement remplacé ; . remplacé si nécessaire ; . uniquement contrôlé.
gaine d'insertion
gaine distale
canaux internes
câbles
articulation
béquillage
joints d'étanchéité
optiques
capteur vidéo
autres (à préciser)
Les composants remplacés sont-ils :
pièces constructeur d'origine
pièces équivalentes
autres (à préciser)
Contrôles réalisés dans le cadre du reconditionnement (Oui/Non et préciser) :
Contrôle d'étanchéité
Contrôle des performances optiques et/ou vidéo
Contrôle du fonctionnement mécanique (béquillage, articulation, canal opérateur…)
Contrôle de sécurité électrique
Essai fonctionnel complet
TRAÇABILITÉ
Chaque endoscope est-il livré avec :
historique du reconditionnement
rapport de contrôle
certificat de conformité
numéro de série d'origine
date du reconditionnement
Justificatif du nombre d’utilisations ou d’actes réalisés avant reconditionnement
identification des pièces remplacées