## Lot 1
Lot n°1 : garrot pneumatique "sans manomètre"
|  |  | Candidat |  | Avis de l'administration sur la conformité
Partie | N° exigence |  | Réponse candidat | Renvoi document justificatif (préciser document, page et paragraphe le cas échéant) | Conformité | Commentaire
| ET_COM_001 | Le garrot ne nécessite pas de maintenance lors de son stockage avant l’utilisation.
| ET_COM_002 | Le garrot comporte l’inscription du numéro d’identification (lot ou série) directement sur le dispositif.
| SOU_COM_001 | Le garrot est utilisable dans les conditions climatiques rencontrées en opérations extérieures suivantes : - Exposition thermique de -20 °C jusqu'à +50 °C ; - Exposition hygrométrique allant de 20 %Hr à 100 %Hr.
| SOU_COM_002 | Le garrot n’a pas de date limite d’utilisation.
| ET_LOT1_001 | Le garrot pneumatique est gonflable manuellement uniquement. Il ne comporte aucun système électronique.
| ET_LOT1_002 | La longueur utile de pose du garrot est supérieure à 85 cm .
| ET_LOT1_003 | Le dispositif permet l'arrêt total d'hémorragies en intervention d’urgence sur un membre inférieur ou supérieur par compression.
| ET_LOT1_004 | Le garrot peut être mis en œuvre par une seule personne.
| ET_LOT1_005 | Le garrot permet un dégonflement progressif grâce à un dispositif permettant de chasser l’air de façon contrôlée.
| ET_LOT1_006 | Le garrot dispose d’un système de verrouillage une fois gonflé.
| ET_LOT1_007 | Le garrot est de couleur noire, vert kaki ou sable sur sa plus grande surface visible une fois positionné sur le patient.
| SOU_LOT1_001 | Le garrot a un poids et un volume réduits.
| SOU_LOT1_002 | Le dispositif est nettoyable et compatible avec une désinfection de surface.
| SOU_LOT1_003 | Le garrot résiste à la crevaison.
| SOU_LOT1_004 | Le dispositif possède des connectiques de qualité notamment entre le garrot et la poire .
| SOU_LOT1_005 | Le garrot dispose d’un système d’indication visuel de surpression/gonflage excessif.
RC | 1-1.1 | Date limite d'utilisation du dispositif recommandée par le fabricant.
| 1-1.2 | Poids du dispositif.
| 1-1.3 | Volume du dispositif en conditions de stockage.
| 1-1.4 | Conditionnement prévu (présence d'une sacoche, attaches de maintien…).

## Lot 2
Lot n°2 : garrot pneumatique "avec manomètre"
|  |  | Candidat |  | Avis de l'administration sur la conformité
Partie | N° exigence |  | Réponse candidat | Renvoi document justificatif (préciser document, page et paragraphe le cas échéant) | Conformité | Commentaire
| ET_COM_001 | Le garrot ne nécessite pas de maintenance lors de son stockage avant l’utilisation.
| ET_COM_002 | Le garrot comporte l’inscription du numéro d’identification (lot ou série) directement sur le dispositif.
| SOU_COM_001 | Le garrot est utilisable dans les conditions climatiques rencontrées en opérations extérieures suivantes : - Exposition thermique de -20 °C jusqu'à +50 °C ; - Exposition hygrométrique allant de 20 %Hr à 100 %Hr.
| SOU_COM_002 | Le garrot n’a pas de date limite d’utilisation.
| ET_LOT2_001 | Le garrot pneumatique est gonflable manuellement uniquement. Il ne comporte aucun système électronique.
| ET_LOT2_002 | Le garrot devra permettre de couvrir l’ensemble des sites de compression (membre inférieurs et supérieurs). La longueur utile minimale est de 80 cm. Deux références distinctes peuvent être proposées pour couvrir l’ensemble des sites de compression. La référence dédiée au membre supérieur dispose d’une longueur utile minimale de 50cm. Celle dédiée au membre inférieur, d’une longueur utile minimale de 80cm.
| ET_LOT2_003 | Le dispositif permet l'arrêt total d'hémorragies en intervention d’urgence sur un membre inférieur ou supérieur par compression.
| ET_LOT2_004 | Le garrot peut être mis en œuvre par une seule personne.
| ET_LOT2_005 | Le garrot permet un dégonflement progressif grâce à un dispositif permettant de chasser l’air de façon contrôlée.
| ET_LOT2_006 | Le garrot dispose d’un système de verrouillage une fois gonflé.
| ET_LOT2_007 | Le garrot comporte un afficheur de type manomètre (affichage chiffré en mmHg) permettant à l’utilisateur de visualiser la pression utilisée pour la compression.
| SOU_LOT2_001 | Le garrot est en mesure de maintenir une pression constante pendant minimum 120 minutes.
| SOU_LOT2_002 | Le dispositif est nettoyable et compatible avec une désinfection de surface.
| SOU_LOT2_003 | Le garrot résiste à la crevaison.
| SOU_LOT2_004 | Le dispositif possède des connectiques de qualité notamment entre le garrot et la poire.
RC | 1-1.1 | Date limite d'utilisation du dispositif recommandée par le fabricant.

## Lot 3
Lot n°3 : garrot jonctionnel
|  |  | Candidat |  | Avis de l'administration sur la conformité
Partie | N° exigence |  | Réponse candidat | Renvoi document justificatif (préciser document, page et paragraphe le cas échéant) | Conformité | Commentaire
| ET_COM_001 | Le garrot ne nécessite pas de maintenance lors de son stockage avant l’utilisation.
| ET_COM_002 | Le garrot comporte l’inscription du numéro d’identification (lot ou série) directement sur le dispositif.
| SOU_COM_001 | Le garrot est utilisable dans les conditions climatiques rencontrées en opérations extérieures suivantes : - Exposition thermique de -20 °C jusqu'à +50 °C ; - Exposition hygrométrique allant de 20 %Hr à 100 %Hr.
| SOU_COM_002 | Le garrot n’a pas de date limite d’utilisation.
| ET_LOT3_001 | Le garrot pneumatique est gonflable manuellement uniquement. Il ne comporte aucun système électronique.
| ET_LOT3_002 | Le garrot a la fonctionnalité de « contention pelvienne ».
| ET_LOT3_003 | Le système de compression est amovible et repositionnable.
| ET_LOT3_004 | Le système permet de se positionner sur deux sites de compressions. Deux références pourront être proposées.
| ET_LOT3_005 | Le garrot permet l'arrêt total d'hémorragies en aval de l'artère axillaire ou de l'axe iliofémoral par compression.
| ET_LOT3_006 | Le garrot permet un dégonflement progressif grâce à un dispositif permettant de chasser l’air de façon contrôlée.
| ET_LOT3_007 | Le dispositif doit pouvoir être mis en œuvre par une seule personne.
| ET_LOT3_008 | Le garrot est de couleur noire, vert kaki ou sable sur sa plus grande surface visible une fois positionné sur le patient.
| SOU_LOT3_001 | Le garrot a un poids et un volume réduits.
| SOU_LOT3_002 | Dispositif nettoyable et compatible avec une désinfection de surface.
| SOU_LOT3_003 | Le dispositif possède des connectiques de qualité notamment entre le garrot et la poire.
RC | 1-1.1 | Date limite d'utilisation du dispositif recommandée par le fabricant.
| 1-1.2 | Poids du dispositif.
| 1-1.3 | Volume du dispositif en conditions de stockage.
| 1-1.4 | Conditionnement prévu (présence d'une sacoche, attaches de maintien…).