Référence : Consultation n° 202609bis Cadre de Réponse Technique (CRT)

Source de désorption-ionisation laser

Le candidat indique dans le présent document, les prestations qu’il s’engage à mettre en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché. Chaque élément est évalué sur la base des réponses apportées dans le présent cadre de réponse et tous documents ou fiches techniques joints par le candidat permettant de vérifier la conformité de l’offre aux exigences du CCP CNRS/DR18/

L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’en cas de non-renseignement des éléments matérialisés par un astérisque (*) dans le CRT, l’offre sera considérée comme incomplète et donc irrégulière. Elle ne sera alors pas classée.

En ce qui concerne les autres champs, l’absence de réponse sera considérée comme une absence d’engagement du candidat sur l’item concerné et pénalisera la note attribuée à l’offre du candidat.

Le candidat est invité à répondre le plus précisément possible aux demandes suivantes :

I – Liste de vérification des clauses techniques particulières (éléments non pondérés dans la note)

Dans cette section I et ses sous parties 1-8, les questions ont vocation à s’assurer de la bonne compréhension du CCTP par les candidats. Une réponse négative à une ou plusieurs propositions ci-dessous (en I-1 à I-8) aurait pour effet de remettre en question la compatibilité et/ou les performances requises pour la solution et d’entrainer l’élimination de l’offre pour cause d’irrégularité.

- (*) La solution proposée est-elle compatible avec le spectromètre de masse OrbitrapTM Eclipse IC Ready disponible au PhLAM ? En particulier, permet-elle, une fois couplée à l’OrbitrapTM Eclipse:

- de continuer à opérer la source d’ionisation combinée ESI, APCI et APPI OptamaxTM NG ?

- de continuer d’utiliser la source d’ionisation OptamaxTM NG pour la calibration automatique du spectromètre OrbitrapTM Eclipse ?

- d’utiliser la source de calibration interne Easy-ICTM du spectromètre ?

- d’être déconnectée du spectromètre pour faire la maintenance et le nettoyage du spectromètre de masse ?

- de transmettre les ions générés par désorption-ionisation laser pour analyse par le spectromètre de masse ?

- de déclencher l’acquisition des données (full-scan, tandem MS) par le spectromètre de masse en synchronisation avec la désorption-ionisation laser et le transfert des ions ainsi générés à l’OrbitrapTM Eclipse?

- d’être couplée au spectromètre OrbitrapTM Eclipse tel qu’il est installé sur une table optique au PhLAM ?

h) d’opérer les optiques ioniques et de préserver la qualité du vide dans le spectromètre de masse OrbitrapTM Eclipse ?

- (*) Spécificités du système de désorption-ionisation laser proposé par le candidat, partie désorption :

- Un laser de longueur d’onde 349 ou 355 nm est-il intégré à la solution pour la désorption-ionisation ?

- La solution permet-elle la désorption-ionisation laser avec un faisceau laser en mode « réflexion » (en incidence d’au-dessus de la surface de l’échantillon) ?

- Est-il possible d’utiliser le laser de désorption focalisé au travers d’un objectif situé sous l’échantillon (mode « transmission ») ?

- Serait-t-il possible, au moment de l’installation de la solution proposée, d’intégrer le laser 1064 nm (modèle Crylas-DSS1064-450) du PhLAM et de le configurer pour la désorption laser en modes « transmission » ainsi que « réflexion » ?

3- (*) Spécificités du système de désorption-ionisation laser proposé par le candidat, partie post-ionisation :

  - Un laser de 266 nm est-il intégré à la solution pour la post-ionisation, et synchronisé avec le laser de désorption afin que chaque tir du laser de désorption soit émis en alternance avec les tirs du laser de post-ionisation ?

  - Indiquez si l’alignement et la focalisation optimale du système laser de post-ionisation, pour accroitre l’ionisation des molécules désorbées, seront réalisés lors de l’installation. Les utilisateurs seront-ils formés à de tels réglages lors de la formation suivant l’installation ?

- (*) Visualisation de l’échantillon dans la source de désorption-ionisation :

  - Est-ce que le système permet l’imagerie de l’échantillon en lumière réfléchie à l’aide d’une source de lumière visible située au-dessus de l’échantillon, et une première caméra dédiée ?

  - Est-ce que le système permet l’imagerie de l’échantillon en lumière transmise, à l’aide de : la même source de lumière située au-dessus de l’échantillon, des objectifs utilisé pour focaliser le laser de la source de désorption en mode « transmission », et une seconde caméra dédiée ?

- (*) Environnement des échantillons dans la source de désorption ionisation :

  - Si un pompage est effectué, l’est-il avec une pompe sans huiles (pompe sèche) ?

  - Est-ce qu’une valve est utilisée pour isoler le système fourni du vide du spectromètre de masse lors du chargement/déchargement de l’échantillon dans la source de désorption-ionisation laser ?

  - Est-il possible d’injecter dans la source de désorption-ionisation des gaz (N2, à minima) via une valve de fuite pendant l’opération de la source de désorption ionisation ? Cela est-il compatible avec l’opération de la source de désorption-ionisation, le transfert des ions vers le spectromètre de masse, et l’acquisition de spectres de masse par le spectromètre ?

- (*) Positionnement des échantillons dans la source de désorption ionisation :

La conception mécanique ainsi que les platines de positionnement fournis avec la solution complète proposée permettent-elles, en modes « transmission » et « réflexion », l’analyse en désorption-ionisation laser ainsi que la visualisation de l'échantillon, sur une zone d'au moins 40 x 25 mm?

- (*) Transfert et injection des ions (générés par désorption-ionisation laser et/ou post-ionisation laser) dans le spectromètre de masse :

  - La solution proposée peut-elle transférer au spectromètre de masse aussi bien les ions positifs que les ions négatifs générés par la désorption-ionisation laser ainsi que par la post-ionisation ?

  - La solution proposée permet-elle d’atteindre la résolution optimale de 1 million (en m/Δm FWHM à m/z 200 u.) dans les spectres de masse acquis sur les ions générés par désorption-ionisation laser (et/ou post-ionisation laser) et par la source ESI/APPI/APCI ?

- (*) Systèmes de contrôles. Les commandes de la source d'ions (notamment le déclenchement des lasers de désorption et de post-ionisation, le positionnement et la visualisation de l'échantillon) et du système de transfert d'ions, ainsi que leur couplage avec le spectromètre de masse, doivent pouvoir être gérées par un seul ordinateur. Les fonctionnalités de la liste suivante (a-n) sont-elles incluses dans le système proposé ?

- connectivité avec le spectromètre de masse OrbitrapTM Eclipse permettant l’acquisition de spectres de masse en mode « full scan » et de spectrométrie de masse multi-niveaux (MSn, suivant des dissociations via HCD, CID et UVPD) à partir des ions générés par les évènements de désorption-ionisation laser (sur des positions uniques ou pour l’acquisition de cartographies de spectrométrie de masse), ainsi qu’à partir des ions issus de la source ESI/APCI/APPI ?

b) lecture et contrôle des paramètres relatifs au transfert et à l'injection dans le spectromètre de masse des ions générés par les événements de désorption-ionisation laser et la source ESI/APCI/APPI ?

c) contrôle de la synchronisation de la désorption laser avec le système de transfert d'ions et l'acquisition de données du spectromètre de masse ?

d) contrôle de la vanne protégeant la qualité du vide dans le spectromètre de masse pendant l'échange d'échantillons ?

e) lecture de la (des) pression(s) dans l'environnement de l'échantillon et le système de transfert d'ions (si différentes) ?

f) lecture des énergies des lasers de désorption et de post-ionisation ?

g) contrôle des cadences des tirs laser pour la désorption laser et pour la post-ionisation laser ?

h) contrôle du nombre de tirs laser par pixel lors d'analyses ponctuelles ou d'imagerie par spectrométrie de masse ?

i) contrôle des délais entre les tirs des lasers de désorption et de post-ionisation ?

j) allumer/éteindre la source lumineuse utilisée pour la visualisation de l'échantillon ?

k) visualisation d'échantillons sur les caméras captant les lumières transmises et réfléchies, et enregistrement d'images de chaque caméra ?

l) contrôle des positions, vitesses et accélérations des platines porte-échantillons ?

m) contrôle du positionnement de l'échantillon pour le mode d'analyse «bulk» avec la possibilité d'analyser plusieurs points de la surface de l'échantillon avec déplacement des platines XY pendant le temps d'injection du spectromètre de masse OrbitrapTM Eclipse ?

n) acquisition de données d'imagerie par spectrométrie de masse, à l'aide de protocoles comprenant des moyens de programmation des pas de translation X-Y des échantillons pour l'acquisition automatisée de jeux de données d'imagerie par spectrométrie de masse sur des zones sélectionnées de l'échantillon ?

II – Le critère valeur technique (valant 56% de la note globale)

- (*) Spécificités du système de désorption-ionisation laser proposé par le candidat, partie désorption (total 9 %) :

- Indiquer l’énergie maximale par pulse laser (µJ) du laser de désorption intégré au système.

- Indiquer la gamme utilisable de cadences de répétition (Hz) du laser de désorption intégré au système.

- Indiquer la qualité du faisceau (indice M²) du laser de désorption intégré au système.

Quel est l’angle d’incidence (en degrés) du laser de désorption en mode « réflexion » (en incidence au-dessus de l’échantillon et de son porte-échantillon) ?

- Indiquer les dimensions, en micromètres, du faisceau du laser de désorption une fois focalisé sur l’échantillon en mode « réflexion », et les possibilités d’ajustement de ces dimensions par translation d’un élément optique.

- Indiquer les dimensions, en micromètres, du faisceau du laser de désorption une fois focalisé au travers d’une lame de verre de 1 mm en mode « transmission » et les possibilités d’ajustement de ces dimensions par translation motorisée de l’objectif de focalisation.

- Pour les éléments optiques permettant la désorption-ionisation laser, lorsque la valeur de seuil d’endommagement est connue, la préciser sous la forme d’un nombre moyen d'impulsions laser qu'un élément donné peut supporter à l'énergie la plus élevée connue (par le fournisseur).

- (*) Spécificités du système de désorption-ionisation laser proposé par le candidat, partie post-ionisation (total 9 %) :

- Indiquer l’énergie maximale par pulse laser (µJ) du laser intégré au système pour effectuer la post-ionisation des particules neutres produites par le laser de désorption.

- Indiquer la gamme utilisable de cadences de répétition (Hz) de ce laser de post-ionisation.

- Indiquer la taille du faisceau en sortie de ce laser de post-ionisation.

- Indiquer l’orientation du laser de post-ionisation par rapport à la surface de l’échantillon.

- Décrire le dégagement du chemin optique (en millimètres au-dessus de la surface de l’échantillon) dans le système acceptant le passage de faisceaux laser de post-ionisation entre l’échantillon et le système de transmission des ions vers le spectromètre de masse.

- Décrire le mode de synchronisation des tirs du laser de post-ionisation avec les tirs du laser de désorption (tirs émis en alternance avec un délai qui peut être ajusté par les utilisateurs).

- (*) Visualisation de l’échantillon dans la source de désorption-ionisation (7 %) :

- Quel type d’illumination est utilisé pour la visualisation des échantillons en lumières transmises et réfléchies ? Si l’information est disponible : quelle est son intensité lumineuse (en lumens) ?

- Quelle est la résolution latérale de l'imagerie en mode réflexion (en µm) à la surface de l'échantillon, et le nombre de pixels de la caméra dédiée à ce mode ?

- Quelle est la résolution latérale de l'imagerie en mode « transmission » (en µm) à la surface de l'échantillon, et le nombre de pixels de la caméra dédiée à ce mode ?

- Pour les éléments optiques permettant les visualisations de l’échantillon, lorsque la valeur de seuil d’endommagement est connue, la préciser sous la forme d’un nombre moyen d'impulsions laser qu'un élément donné peut supporter à l'énergie la plus élevée connue (par le fournisseur).

- (*) Environnement des échantillons dans la source de désorption ionisation (7 %) :

- Quelle est la pression à l'intérieur de la source de désorption-ionisation laser ? Quelles sont les valeurs de pression minimale et maximale admissibles ? Ces pressions dépendent-elles du gaz de remplissage ?

- Un pompage est-il effectué avec pompe sans huiles (pompe sèche) ?

- Quels gaz (N2, Ar, He, Xe, air, ou autre), injectés dans la source de désorption-ionisation via une valve, sont compatibles avec l’opération de la source de désorption-ionisation, le transfert des ions vers le spectromètre de masse, et l’acquisition de spectres de masse par le spectromètre ?

- Indiquer les dimensions maximales des échantillons pouvant être utilisés dans la source de désorption-ionisation (longueurs, largeurs, et épaisseurs en millimètres). Peut-on utiliser des échantillons déposés sur des lames de verre format 75x25x1 mm (L*l*épaisseur), métallisées à l’oxyde d’indium-étain (ITO) ?

- (*) Positionnement des échantillons (6 %). Décrivez les propriétés des platines de positionnement d'échantillon fournies pour les déplacements X/Y dans le plan parallèle à la surface de l'échantillon, notamment :

- le nombre de platines fournies

- leurs courses maximales (en mm),

- le(s) type(s) de moteur(s) (piézoélectrique, mécanique),

- le « backlash » (défini comme la reproductibilité du déplacement vers une position donnée pour des déplacements pluri-millimétriques, en µm),

- le temps de réponse entre l’émission d’une commande de déplacement et le début du déplacement (en millisecondes),

- les vitesses de déplacement (en mm/s) et les résolutions de déplacement (en nm).

- (*) Transfert et injection des ions (générés par désorption-ionisation laser et/ou post-ionisation laser) dans le spectromètre de masse (9%).

- Décrire le type de système permettant de transférer les ions issus de la désorption ionisation laser (et post-ionisation laser) dans le spectromètre de masse.

- Indiquer la gamme de masse des ions (en rapports de masse/charge m/z) pouvant être transférés et injectés, dans le spectromètre de masse, par le système proposé.

- Estimer l’efficacité (en %) du transfert et de l’injection des ions générés dans la source de désorption ionisation jusqu’au spectromètre de masse, sur la gamme de rapports de masse/charge m/z de 50-1000 u.

- Comment le système permet-il d’aider à l’élimination des particules et molécules non-chargées générées par la désorption-ionisation laser et les sources ESI/APPI/APCI, afin de limiter leur injection dans les optiques ioniques du spectromètre de masse ?

7- (*) Systèmes de contrôles (9%).

- Décrire comment l’analyse en désorption-ionisation laser est déclenchée par le système de contrôle, au niveau 1) des évènements de désorption-ionisation et post-ionisation laser, 2) du transfert des ions au spectromètre de masse, et 3) du démarrage de l’analyse des ions par le spectromètre de masse.

- Décrire les protocoles permettant l’acquisition de données d'imagerie par spectrométrie de masse, comprenant des moyens de programmation des pas de translation X-Y des échantillons pour l'acquisition automatisée de jeux de données d'imagerie par spectrométrie de masse sur des zones sélectionnées de l'échantillon.

c) Décrire le(s) logiciel(s) d'imagerie par spectrométrie de masse qui peut/peuvent être utilisé(s) pour traiter les données d'imagerie par spectrométrie de masse générées par la solution instrumentale proposée.

d) Est-ce qu’un ordinateur dédié est inclus dans l’offre pour opérer les contrôles associés à la solution proposée ? Quel est son système d’exploitation ?

III – Le critère Prix  (valant 30% de la note globale)

- Prix

(*) Le candidat détaille le coût total de la solution proposée :

IV – Le critère de délais (valant 4% de la note globale)

- (*) Le candidat précise le délai de livraison sur le site du laboratoire PhLAM (à compter de la notification du marché, ce délai ne peut être supérieur 18 semaines) (2 %) :

- (*) Le candidat précise, à compter de la date de livraison, le délai d’installation de l’instrument, incluant les tests de validation et la formation des utilisateurs ? (ce délai ne pourra excéder 1 mois) (2 %) :

V – Le critère de SAV (valant 6 % de la note globale)

- (*) Rapidité de réponse à une sollicitation (email/téléphone, en jour(s) ouvrable(s)), et délai indicatif d’intervention sur site si une réparation est demandée (en jour(s) ouvrable(s) (2 %)

- (*) Préciser la durée de garantie proposée (2 ans minimum) : (2 %)

- (*) Critère PSE obligatoire. Description des contrats de maintenance préventive et/ou corrective proposés en option. Cette description peut notamment inclure : le nombre et la nature des maintenances préventives annuelle, le nombre de pièces de rechanges incluses dans le plan de maintenance optionnel. (2 %)

VI – Valeur environnementale (valant 4 % de la note globale)

- (*) Réparabilité du système.

- Estimation de la durabilité des pièces les plus sensibles à l’usure associées à la solution instrumentale proposée (exemple : les pompes à vide, les platines de translations, les objectifs sous irradiation laser IR/UV). Durée de disponibilité des pièces de rechange (à partir de la date de début de la garantie).