## LOT 1
FINANCIAL PROPOSAL Annex 2 of the Agreement
for the rehabilitation equipment
| Service Provider: |  | XXXX
| Purpose: |  | Supply of the Rehabilitation Equipment. Lot 1: Rehabilitation Equipment
| Duration: |  | October-November 2026
| Place: |  | Ukraine
Please use this form for the submission of your Financial Proposal. Additional information can be supplied on a separate page.
Lot # / Лот № | # | Item/ Одиниця | Description and Specifications | Опис та технічні характеристики | Items and Specifications/ Пропоновані елементи та технічні характеристики | Quantity, units/ Кількість, одиниці | European medical standards | Certificates and Declarations of Conformity | Unit price, UAH excl. VAT / Ціна за одиницю, без ПДВ | Total price, UAH excl. VAT / Всього, грн без ПДВ | Unit price, UAH with VAT / Ціна за одиницю, з ПДВ | Total price, UAH with VAT / Всього, грн з ПДВ | Total VAT / Загальна сума ПДВ | Comments (suggested column for vendors to show the discrapancies if any)
1 | 1 | Rehabilitation device for the ankle joint, DRACO or equivalent / Реабілітаційний пристрій для гомілковостопного суглоба "ДРАКО" або аналог | The device shall provide the possibility of performing active, independent functional exercises, as well as exercises against mechanical resistance, for the restoration of mobility, strength, stability, coordination and movement control of the ankle joint in a healthcare facility. Exercise and kinesiotherapy modes: the device shall provide the possibility of performing exercises in the following modes: assisted mode, active independent mode, and active mode with resistance. The availability of all the above-mentioned modes is mandatory. The design shall allow multidimensional, three-plane exercises for the ankle joint, including isolated and combined foot movements. The device shall provide the possibility of performing the following movements: dorsiflexion of the foot, plantar flexion of the foot, pronation, supination, as well as combined functional movements of the ankle joint. The range of dorsiflexion of the foot shall be not less than 40°. The range of plantar flexion of the foot shall be not less than 45°. The range of pronation/supination shall be not less than 30°. The device shall ensure clear positioning of the foot and lower leg, taking into account the anatomical axes of the ankle joint, in order to ensure correct performance of exercises and reduce the risk of secondary injury. The device shall have a mechanical resistance adjustment system or another equivalent structural solution that allows the load to be adapted to the individual capabilities of the patient and the intensity of rehabilitation to be gradually increased. The device shall include elements for reliable and comfortable fixation of the foot and lower leg, such as a system of straps, cuffs or supports, to stabilise the limb during exercises. The fixation system shall prevent slipping of the foot, incorrect positioning of the limb and uncontrolled associated movements. The device shall be universal and suitable for use by patients of different body types and with different foot sizes. The design shall provide the possibility of quick adjustment of the foot position and/or fixation elements according to the individual anatomical needs of the patient. The device shall operate without mandatory connection to the mains power supply for the performance of its main therapeutic function. The basic rehabilitation function of the device shall be provided mechanically or autonomously. The device shall not be a simple balance disc/pad, step platform, pedal exerciser or any product that does not provide controlled multidimensional rehabilitation of the ankle joint with the possibility of simultaneous or separate operation in assisted, active and resistance modes. Overall dimensions: Device length — not more than 800 mm; Width — not more than 550 mm; Height — not more than 1100 mm; Device weight — not more than 25 kg. The materials of the device, including the frame, support platform/cradle and fixation elements, shall be durable, wear-resistant and suitable for regular cleaning and disinfection. Delivery set: main device, foot and lower leg fixation elements, adjustment elements, operating instructions and other components provided by the manufacturer. The warranty period for the equipment shall be not less than 12 months. Operating instructions shall be provided in Ukrainian. | Пристрій забезпечує проведення активних, самостійних, функціональних вправ, а також вправ із подоланням механічного опору для відновлення рухливості, сили, стабільності, координації та контролю рухів гомілковостопного суглоба в умовах закладу охорони здоров'я. Режими виконання вправ та кінезотерапії – забезпечення можливості виконання вправ у таких режимах: асистивний режим, активний самостійний режим, активний режим із подоланням опору. Наявність усіх зазначених режимів є обов’язковою. Конструкція дозволяє виконувати багатовимірні, триплощинні вправи для гомілковостопного суглоба, включаючи ізольовані та комбіновані рухи стопи. Можливість виконання таких рухів: тильне згинання стопи, підошовне згинання стопи, пронація, супінація, а також комбіновані функціональні рухи гомілковостопного суглоба. Діапазон тильного згинання стопи - не менше 40°. Діапазон підошовного згинання стопи - не менше 45°. Діапазон пронації/супінації - не менше 30°. Пристрій забезпечує чітке позиціонування стопи та гомілки з урахуванням анатомічних осей гомілковостопного суглоба для правильного виконання вправ та зменшення ризику вторинного травмування. Наявність системи регулювання механічного опору або інше еквівалентне конструктивне рішення, що дозволяє адаптувати навантаження до індивідуальних можливостей пацієнта та поступово збільшувати інтенсивність реабілітації. Наявність елементів надійної та комфортної фіксації стопи і гомілки (система ременів, манжет або упорів) для стабілізації кінцівки під час виконання вправ. Фіксація повинна запобігати зісковзуванню стопи, неправильному положенню кінцівки та неконтрольованим супутнім рухам. Пристрій повинен бути універсальним, придатним для використання пацієнтами різної комплекції та з різним розміром стопи. Конструкція повинна передбачати можливість швидкого налаштування положення стопи та/або фіксуючих елементів відповідно до індивідуальних анатомічних потреб пацієнта. Пристрій повинен працювати без обов’язкового підключення до електромережі для виконання основної терапевтичної функції. Базова реабілітаційна робота пристрою забезпечується механічним або автономним способом. Пристрій не повинен бути: простим балансувальним диском (подушкою), степ-платформою, педальним тренажером або виробом, який не забезпечує контрольовану багатовимірну реабілітацію гомілковостопного суглоба з можливістю одночасної або роздільної роботи в асистивному, активному режимі та режимі з опором. Габаритні розміри: Довжина пристрою - не більше 800 мм, ширина — не більше 550 мм, висота — не більше 1100 мм, вага пристрою - не більше 25 кг Матеріали пристрою (каркас, ложемент, елементи фіксації) повинні бути міцними, зносостійкими та придатними для регулярного очищення і дезінфекції. Комплектація: основний пристрій, елементи фіксації стопи та гомілки, регулювальні елементи, інструкцію з експлуатації та інші складові, передбачені виробником. Гарантійний термін на обладнання повинен становити не менше 12 місяців. Інструкція з експлуатації українською мовою. |  | 1 | A valid ISO 13485 certificate issued to the manufacturer of the proposed goods / чинний сертифікат ISO 13485 виробника пропонованих товарів | A copy of the Certificate of Conformity and the Declaration of Conformity of the medical device to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 «On Approval of the Technical Regulation on Medical Devices» / Копія сертифікату відповідності та декларації про відповідність медичного виробу постанові КМУ від 02.10.2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | Standing tilt table with adjustable tilt angle, models SP-I, SP-I/E or equivalent / Стіл-вертикалізатор з регулюванням кута нахилу СП-I, СП-I/E або аналог | The standing tilt table is intended for the gradual verticalisation of patients after prolonged bed rest, after stroke, traumatic brain and spinal cord injuries, surgical interventions, neurological and musculoskeletal disorders, as well as for use in departments of physical and rehabilitation medicine, therapeutic exercise, neurology, orthopaedics and other medical and rehabilitation units. The device shall provide the possibility of safely and gradually transferring the patient from a horizontal position to a vertical or near-vertical position, with patient fixation during the procedure. Adjustment of the tilt angle of the support surface shall be performed by means of an electric actuator controlled by a hand-held remote control. Manual mechanical adjustment shall not be accepted as the main method of changing the tilt angle. The availability of an emergency or backup mechanism for returning the table to a safe position shall be permitted and considered an advantage. The tilt angle adjustment range of the support surface shall be from 0° horizontal to not less than 90° vertical. Tilt angle adjustment shall be smooth, without jerks, with the possibility of stopping and fixing the support surface in intermediate positions. The maximum permissible load capacity of the table shall be not less than 200 kg. The length of the support surface shall be not less than 190 cm. The width of the support surface shall be not less than 70 cm. The height of the support surface in the horizontal position shall be fixed within the range of 70 to 80 cm from the floor, or height-adjustable within a range that includes these values. The table structure shall be stable, with a rigid metal frame and a coating resistant to corrosion, cleaning and disinfection. The upholstery material of the lying surface shall be a soft covering with polyurethane foam filling, covered with special medical-grade artificial leather that is waterproof and resistant to repeated sanitary treatment with disinfectants. The table shall be equipped with wheels for movement within the premises and a braking system for reliable fixation during the procedure. The number of wheels shall be not less than 4. Brakes shall be provided on not less than 2 wheels, or a central locking system shall be available. Safety systems and delivery set: • Patient fixation system: a set of durable textile stabilising straps/fixators with hook-and-loop fasteners, adjustable buckles or equivalent fixing elements, in a quantity of not less than 3 units, for reliable fixation of the chest/torso area, pelvic/hip area and lower limbs of the patient. • Foot support: an integrated or removable foot platform/shelf shall be provided, capable of supporting the full weight of the patient at a tilt angle of 90°. • Emergency return: the availability of an emergency or backup mechanism for returning the table to a safe position shall be permitted. Power supply: 220–240 V, 50 Hz mains power supply, or an equivalent standard power supply compatible with the healthcare facility’s electrical network. The electrical safety of the equipment shall comply with the requirements of DSTU EN 60601-1 or an equivalent standard for medical electrical equipment, as confirmed by the manufacturer’s documentation and/or declaration of conformity. The delivery set shall include: standing tilt table with electric tilt angle adjustment actuator, hand-held remote control, set of patient fixation straps/fixators, lower limb stabilisers, foot platform, wheels with brakes, operating instructions in Ukrainian, technical passport and warranty documents. | Стіл-вертикалізатор призначений для поступової вертикалізації пацієнтів після тривалого перебування у лежачому положенні, після інсульту, черепно-мозкових та спінальних травм, оперативних втручань, неврологічних та опорно-рухових порушень, а також для використання у відділеннях фізичної та реабілітаційної медицини, ЛФК, неврологічних, ортопедичних та інших лікувально-реабілітаційних підрозділах. Можливість безпечного поступового переведення пацієнта з горизонтального положення у вертикальне або наближене до вертикального положення з фіксацією пацієнта під час процедури. Регулювання кута нахилу опорної поверхні за допомогою електроприводу з ручного пульта керування. Ручне механічне регулювання не допускається як основний спосіб зміни кута нахилу. Наявність аварійного або дублюючого механізму повернення у безпечне положення допускається та вважається перевагою. Діапазон регулювання кута нахилу опорної поверхні: від 0° (горизонтально) до не менше ніж 90° (вертикально). Регулювання кута нахилу повинно бути плавним, без ривків, із можливістю зупинки та фіксації опорної поверхні у проміжних положеннях. Максимальне допустиме навантаження на стіл: не менше 200 кг. Довжина опорної поверхні: не менше 190 см. Ширина опорної поверхні: не менше 70 см. Висота опорної поверхні у горизонтальному положенні: фіксована у межах від 70 до 80 см від підлоги АБО регульована по висоті, що включає цей діапазон. Конструкція стола - стійка із жорсткою металевою рамою та покриттям, стійким до корозії, очищення та дезінфекції. Матеріал оббивки ложа - м’яке покриття (із пінополіуретановим наповненням), обтягнуте спеціальною штучною шкірою медичного призначення, що є водонепроникною та стійкою до багаторазової санітарної обробки дезінфекційними засобами. Стіл повинен бути оснащений колесами для переміщення в межах приміщення та гальмівною системою для надійної фіксації під час проведення процедури. Кількість коліс: не менше 4. Наявність гальм: не менше ніж на 2 колесах або централізована система блокування. Системи безпеки та комплектація: • Система фіксації пацієнта: Комплект міцних текстильних стабілізуючих ременів/фіксаторів на застібках-липучках, регульованих пряжках або еквівалентних фіксуючих елементах у кількості не менше 3 одиниць (для надійної фіксації грудного/тулубового відділу, зони таза/стегон та нижніх кінцівок пацієнта). • Опора для ніг: Наявність інтегрованої або знімної платформи (полички) для стоп, що витримує повну вагу пацієнта при куті нахилу 90°. • Аварійне повернення: Наявність аварійного або дублюючого механізму повернення у безпечне положення допускається. Живлення обладнання: від електромережі 220–240 В, 50 Гц або еквівалентне стандартне живлення, сумісне з електромережею закладу охорони здоров’я. Електрична безпека обладнання повинна відповідати вимогам ДСТУ EN 60601-1 або еквівалентного стандарту для медичного електрообладнання, що підтверджується документацією виробника та/або декларацією відповідності. Комплектація повинна включати: стіл-вертикалізатор з електроприводом регулювання кута нахилу, ручний пульт керування, комплект ременів/фіксаторів пацієнта, стабілізатори нижніх кінцівок, платформу для стоп, колеса з гальмами, інструкцію з експлуатації українською мовою, технічний паспорт, гарантійні документи. |  | 1 | A valid ISO 13485 certificate issued to the manufacturer of the proposed goods / чинний сертифікат ISO 13485 виробника пропонованих товарів | A copy of the Declaration of Conformity of the medical device to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 «On Approval of the Technical Regulation on Medical Devices» / Копія декларації про відповідність медичного виробу постанові КМУ від 02.10.2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | Rehabilitation device for the wrist joint, PIKTOR or equivalent. / Реабілітаційний пристрій для зап’ястку ПІКТОР або аналог | The equipment is intended for comprehensive rehabilitation of the upper limb, restoration of natural anatomical movements of the wrist joint and forearm, and recovery of mobility after injuries, fractures, dislocations, sprains, damage to tendons, ligaments and cartilage structures, after surgical interventions, as well as in cases of neurological and orthopaedic disorders accompanied by limited mobility, weakness, contractures or reduced functional activity of the upper limb. The device shall provide the possibility of performing active, self-assisted exercises and exercises with dosed resistance for medical rehabilitation of the wrist joint and forearm. Anatomical area of application of the device: wrist joint, hand in terms of stabilisation and grip during exercises, as well as the forearm. The device shall provide the possibility of performing exercises in the following modes: self-assisted or assisted mode, active independent mode, and active mode with dosed resistance. These modes shall allow the equipment to be used at different stages of patient rehabilitation, from initial restoration of mobility to strength training, movement control and functional activity training. The device shall provide the possibility of performing a set of natural anatomical movements of the wrist and forearm, namely: wrist dorsiflexion, wrist palmar flexion, wrist adduction, wrist abduction, forearm pronation and forearm supination. The movement ranges of the device shall be as follows: wrist flexion/extension — not less than 80°; wrist adduction/abduction — not less than 40°; forearm pronation/supination — not less than 90°. The device shall provide the possibility of reproducing the natural biomechanical axes of movement of the wrist joint and forearm, allowing exercises to be performed anatomically correctly, without pathological displacement of the limb and without excessive load on the joint, ligament and soft tissue structures. The device shall allow movements to be performed with self-support, including by means of the healthy hand or preserved muscle effort. The device shall have a mechanism for adjusting the level of resistance or load for individual adaptation of exercises to the patient’s functional condition. The adjustment shall allow the therapist or patient to dose the load according to the pain threshold, rehabilitation stage, muscle strength and clinical indications, in order to reduce the risk of repeated trauma. The device shall include ergonomic support and fixation elements for the forearm/hand, ensuring a stable position of the limb during exercises. The materials of the device, fixation elements, cuffs or straps shall be wear-resistant, safe for the patient and suitable for repeated sanitary treatment and disinfection. The delivery set shall include the device itself, limb fixation elements, necessary auxiliary elements for performing exercises, user manual in Ukrainian or with an accurate Ukrainian translation, as well as other components provided by the manufacturer for proper operation of the equipment. The warranty period for the equipment shall be not less than 12 months from the date of commissioning. | Обладнання призначене для комплексної реабілітації верхньої кінцівки, для відновлення природних анатомічних рухів променево-зап’ясткового суглоба та передпліччя, розробки рухливості після травм, переломів, вивихів, розтягнень, ушкоджень сухожиль, зв’язок і хрящових структур, після оперативних втручань, а також при неврологічних та ортопедичних порушеннях, що супроводжуються обмеженням рухливості, слабкістю, контрактурами або зниженням функціональної активності верхньої кінцівки. Пристрій забезпечує проведення активних, самоасистивних та вправ із дозованим опором для медичної реабілітації променево-зап’ясткового суглоба та передпліччя. Анатомічна область застосування пристрою: променево-зап’ястковий суглоб, кисть у частині стабілізації та захвату під час виконання вправ, а також передпліччя. Можливість виконання вправ у таких режимах: самоасистивно або асистивно, активно самостійно, активно з подоланням дозованого опору. Зазначені режими повинні дозволяти використовувати обладнання на різних етапах реабілітації пацієнта: від початкового відновлення рухливості до тренування сили, контролю руху та функціональної активності. Можливість виконання комплексу природних анатомічних рухів зап’ястка та передпліччя, а саме: тильне згинання зап’ястка, долонне згинання зап’ястка, приведення зап’ястка, відведення зап’ястка, пронацію передпліччя та супінацію передпліччя. Діапазони рухів пристрою повинні бути: згинання/розгинання зап’ястка — не менше 80°; приведення/відведення зап’ястка — не менше 40°; пронація/супінація передпліччя — не менше 90°. Можливість відтворення природних біомеханічних осей руху променево-зап’ясткового суглоба та передпліччя, що дозволяє виконувати вправи анатомічно правильно, без патологічного зміщення кінцівки та без надмірного навантаження на суглобові, зв’язкові та м’якотканинні структури. Можливість виконувати рухи з самостійною підтримкою, у тому числі за рахунок здорової руки або збереженого м’язового зусилля. Наявність механізму регулювання рівня опору або навантаження для індивідуального підлаштування вправ під функціональний стан пацієнта. Регулювання повинно дозволяти терапевту або пацієнту дозувати навантаження відповідно до больового порогу, етапу реабілітації, м’язової сили та клінічних показань, з метою зниження ризику повторної травматизації. Наявність ергономічних елементів опори та фіксації передпліччя/кисті, які забезпечують стабільне положення кінцівки під час виконання вправ. Матеріали пристрою, фіксуючі елементи, манжети або ремені повинні бути зносостійкими, безпечними для пацієнта та придатними до багаторазової санітарної обробки і дезінфекції. У комплект поставки повинні входити сам пристрій, елементи фіксації кінцівки, необхідні допоміжні елементи для виконання вправ, інструкція користувача українською мовою або з автентичним перекладом українською мовою, а також інші комплектуючі, передбачені виробником для належної експлуатації обладнання. Гарантійний строк на обладнання повинен становити не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію. |  | 1 | A valid ISO 13485 certificate or ISO 9001 issued to the manufacturer of the proposed goods / чинний сертифікат ISO 13485 або ISO 9001 виробника пропонованих товарів | A copy of the Declaration of Conformity of the medical device to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 «On Approval of the Technical Regulation on Medical Devices» / Копія декларації про відповідність медичного виробу постанові КМУ від 02.10.2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | Dynamic stairs and parallel bars trainer, DST 8000 or equivalent / Динамічний тренажер сходи-бруси ДСТ 8000 або аналог | A dynamic rehabilitation stair trainer with parallel bars, intended for restoring and training walking skills, stair ascent and descent, improving balance, coordination, lower limb strength, mobility, and patients’ functional independence during medical rehabilitation. The equipment shall provide the possibility of conducting therapy sessions with patients at different stages of recovery, including patients after stroke, traumatic brain and spinal cord injuries, lower limb injuries, joint replacement surgery, amputations, neurological and orthopedic disorders, as well as patients with reduced balance and impaired walking skills. The design of the equipment shall combine the functions of a stair trainer and parallel bars for gait training in one device. The equipment shall have dynamic electronic adjustment of the step height, with the possibility of gradual height increase according to the patient’s functional condition. Step height adjustment shall be performed by means of an electric drive directly while the patient is on the trainer, including under load. Number of steps: not less than 4 pcs., including the upper platform. Step height: adjustable within the range from 0 mm to not less than 165 mm. The equipment shall provide the possibility of fully lowering the steps to form a flat surface, allowing the device to be used as a training walkway / parallel bars for gait training. Step height adjustment shall be performed by means of electronic control: a remote control, button control panel, or other equivalent control unit. The equipment shall be equipped with bilateral support handrails to ensure safe support of the patient during stair ascent, descent, and gait training. The handrails shall be height-adjustable to accommodate patients of different heights and different levels of functional ability. The design of the handrails shall ensure reliable support for the patient on both sides throughout the entire working area of the trainer. The surface of the steps and working platforms shall be anti-slip, wear-resistant, and suitable for regular disinfection. The equipment shall provide the possibility of safe stair ascent and descent training with a gradual increase in exercise difficulty. The equipment shall be suitable for use by patients using a wheelchair, with the possibility of wheelchair access or safe initiation of training from a flat surface. Maximum permissible user weight: not less than 300 kg. Overall dimensions of the equipment: length — not less than 2400 mm; width — not less than 880 mm; height — within the range of not less than 1100–1600 mm, or equivalent, depending on the design and position of the adjustable elements. The equipment shall have a metal frame or another strong supporting structure with an anti-corrosion coating. The equipment shall provide the possibility of being moved within the premises by means of transport wheels, rollers, or another equivalent structural solution. The transport wheels or rollers shall have locking mechanisms or another solution preventing unintended movement of the equipment during use. Power supply: standard mains power supply 220–240 V, 50 Hz. The equipment shall have protection against accidental or uncontrolled movement of adjustable elements. Scope of supply: dynamic rehabilitation stair trainer with parallel bars — 1 pc.; electronic step height adjustment system — 1 set; remote control or equivalent control unit — 1 pc.; bilateral adjustable handrails — 1 set; transport wheels/rollers or another solution for moving the equipment; power cable — 1 pc.; user manual in Ukrainian — 1 copy; manufacturer’s technical documentation — 1 set. Warranty period: not less than 12 months. | Динамічний реабілітаційний сходинковий тренажер із функцією паралельних брусів, призначений для відновлення та тренування навичок ходьби, підйому і спуску сходами, покращення рівноваги, координації, сили нижніх кінцівок, мобільності та функціональної незалежності пацієнтів у процесі медичної реабілітації. Можливість проведення занять з пацієнтами на різних етапах відновлення, у тому числі з пацієнтами після інсульту, черепно-мозкових та спінальних травм, травм нижніх кінцівок, ендопротезування, ампутацій, неврологічних та ортопедичних порушень, а також з пацієнтами зі зниженим рівнем рівноваги та порушенням навичок ходьби. Конструкція обладнання поєднує в одному пристрої функції сходинкового тренажера та паралельних брусів для тренування ходьби. Наявність динамічного електронного регулювання висоти сходинок з можливістю поступового збільшення висоти відповідно до функціонального стану пацієнта. Регулювання висоти сходинок повинно здійснюватися за допомогою електричного приводу безпосередньо під час перебування пацієнта на тренажері (під навантаженням). Кількість сходинок (ступенів): не менше 4 шт. (включаючи верхню платформу). Висота сходинок - в діапазоні від 0 мм до не менше 165 мм. Можливість повного опускання сходинок до рівної поверхні для використання пристрою як тренувальної доріжки/паралельних брусів для відпрацювання ходьби. Регулювання висоти сходинок за допомогою електронного керування: пульта, кнопкової панелі або іншого еквівалентного органу керування. Наявність двосторонніх опорних поручнів для безпечної підтримки пацієнта під час підйому, спуску та тренування ходьби. Поручні повинні мати можливість регулювання по висоті для адаптації до пацієнтів різного зросту та різного рівня функціональних можливостей. Конструкція поручнів повинна забезпечувати надійне утримання пацієнта з обох боків по всій робочій зоні тренажера. Поверхня сходинок та робочих платформ повинна бути протиковзкою, стійкою до зношування та придатною для регулярної дезінфекції. Можливість безпечного тренування підйому та спуску сходами з поступовим збільшенням складності вправ. Можливість використання пацієнтами, які користуються кріслом колісним, з можливістю під’їзду або безпечного початку тренування з рівної поверхні. Максимально допустиме навантаження на користувача - не менше 300 кг. Габаритні розміри обладнання: довжина — не менше 2400 мм; ширина — не менше 880 мм; висота — у діапазоні не менше 1100–1600 мм або еквівалентно, залежно від конструкції та положення регульованих елементів. Обладнання повинно мати металеву раму або іншу міцну несучу конструкцію з антикорозійним покриттям. Можливість переміщення в межах приміщення за допомогою транспортних коліс, роликів або іншого еквівалентного конструктивного рішення. Транспортні колеса або ролики повинні мати фіксацію або інше рішення, що унеможливлює небажане переміщення обладнання під час використання. Живлення обладнання від стандартної електромережі 220–240 В, 50 Гц. Наявність захисту від випадкового або неконтрольованого переміщення регульованих елементів. Комплектація: динамічний реабілітаційний тренажер сходи-бруси — 1 шт.; систему електронного регулювання висоти сходинок — 1 комплект; пульт керування або еквівалентний орган керування — 1 шт.; двосторонні регульовані поручні — 1 комплект; транспортні колеса/ролики або інше рішення для переміщення обладнання; кабель живлення — 1 шт.; інструкцію з експлуатації українською мовою — 1 примірник; технічну документацію виробника — 1 комплект. Гарантійний строк - не менше 12 місяців |  | 1 | A valid certificate: ISO 9001 Quality management systems. Чинний сертифікат: ISO 9001 Системи управління якістю | A copy of the Declaration of Conformity of the medical device to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 «On Approval of the Technical Regulation on Medical Devices» / Копія декларації про відповідність медичного виробу постанові КМУ від 02.10.2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» |  | 0 | 0 | 0 | 0
NOTE
| Total for the goods excl. VAT, UAH |  |  |  | 0
VAT, UAH (if applicable)
| Total for the goods with VAT, UAH |  |  |  | 0
Financial offers will be reviewed for completeness and correctness. In case of discrepancies between unit prices and total prices, the unit price shall prevail. In the case of discrepancies between words and figures, the amount in words shall prevail.
Currency: Prices shall be quoted in UAH (or EUR).
The financial proposal shall include a detailed budget that reflects clearly the costs necessary to implement the proposed contract and must include all taxes that are required to provide the services requested. Costs should be represented in UAH (or EUR). The anticipated award will be all-inclusive. No profit, fees, taxes, or additional costs can be added after award.
Company name:
Authorized representative’s name and signature:
Address:
email: