## LOT 12
FINANCIAL PROPOSAL Annex 2 of the Agreement
for the rehabilitation equipment
| Service Provider: |  | XXXX
| Purpose: |  | Supply of the Rehabilitation Equipment. Lot 12: Pharmaceutical Refrigerator
| Duration: |  | October-November 2026
| Place: |  | Ukraine
Please use this form for the submission of your Financial Proposal. Additional information can be supplied on a separate page.
ЛОТ | # | Item/ Одиниця | Description and Specifications | Опис та технічні характеристики | Items and Specifications/ Пропоновані елементи та технічні характеристики | Quantity, units/ Кількість, одиниці | European medical standards | Certificates and Declarations of Conformity | Unit price, UAH excl. VAT / Ціна за одиницю, без ПДВ | Total price, UAH excl. VAT / Всього, грн без ПДВ | Unit price, UAH with VAT / Ціна за одиницю, з ПДВ | Total price, UAH with VAT / Всього, грн з ПДВ | Total VAT / Загальна сума ПДВ | Comments (suggested column for vendors to show the discrapancies if any)
12 | 1 | Pharmaceutical Refrigerator (+3°C to +8°C), internal volume 120–260 L (Liebherr SRFvg 3501 or equivalent) / Фармацевтичний холодильник (+ 3 ...+8°C) 120- 260 л внутрішній об'єм (Liebherr SRFvg 3501 або аналог) | Usable internal volume from 120 to 260 L. The operating temperature range shall include the interval from +3°C to +8°C. Electronic temperature control system with digital display. At least 3 shelves. Built-in automatic temperature data recording and storage system. Event log with recording of alarm events, temperature deviations, and other critical system notifications. Capability to transfer or export data to an external device via USB, Ethernet, RS485, or another equivalent interface. Audible and/or visual alarm for temperature deviations beyond the set limits. Audible and/or visual door-open alarm. Door lock. The interior chamber and shelf materials shall be resistant to cleaning and disinfection. | Корисний внутрішній об'єм від 120 до 260 л. Робочий діапазон температур повинен включати температурний інтервал від +3 °С до +8 °С. Електронна система керування температурою з цифровою індикацією. Кількість полиць не менше 3 шт. Наявність вбудованої системи автоматичної реєстрації та збереження температурних даних. Наявність журналу подій із реєстрацією аварійних ситуацій, температурних відхилень та інших критичних повідомлень системи. Можливість передачі або експорту даних на зовнішній пристрій через USB, Ethernet, RS485 або інший еквівалентний інтерфейс. Наявність звукової та/або візуальної сигналізації відхилення температури від встановлених меж. Наявність звукової та/або візуальної сигналізації відкритих дверей. Наявність дверного замка. Матеріали внутрішньої камери та полиць повинні бути стійкими до очищення та дезінфекції. |  | 1 | Copy of the EU Declaration of Conformity confirming compliance of the proposed product with the applicable requirements of the European Union legislation/Копія Декларації відповідності ЄС (EU Declaration of Conformity), що підтверджує відповідність запропонованої продукції вимогам чинного законодавства Європейського Союзу. | If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NOTE
Total for the goods excl. VAT, UAH |  |  |  |  | 0
VAT, UAH (if applicable)
Total for the goods with VAT, UAH |  |  |  |  | 0
Financial offers will be reviewed for completeness and correctness. In case of discrepancies between unit prices and total prices, the unit price shall prevail. In the case of discrepancies between words and figures, the amount in words shall prevail.
Currency: Prices shall be quoted in UAH (or EUR).
The financial proposal shall include a detailed budget that reflects clearly the costs necessary to implement the proposed contract and must include all taxes that are required to provide the services requested. Costs should be represented in UAH (or EUR). The anticipated award will be all-inclusive. No profit, fees, taxes, or additional costs can be added after award.
Company name:
Authorized representative’s name and signature:
Address:
email: