## LOT 14
FINANCIAL PROPOSAL Annex 2 of the Agreement
for the rehabilitation equipment
| Service Provider: |  | XXXX
| Purpose: |  | Supply of the Rehabilitation Equipment. Lot 14: Medical Beds
| Duration: |  | October-November 2026
| Place: |  | Ukraine
Please use this form for the submission of your Financial Proposal. Additional information can be supplied on a separate page.
Lot # / Лот № | # | Item/ Одиниця | Description and Specifications | Опис та технічні характеристики | Items and Specifications/ Пропоновані елементи та технічні характеристики | Quantity, units/ Кількість, одиниці | European medical standards | Certificates and Declarations of Conformity | Unit price, UAH excl. VAT / Ціна за одиницю, без ПДВ | Total price, UAH excl. VAT / Всього, грн без ПДВ | Unit price, UAH with VAT / Ціна за одиницю, з ПДВ | Total price, UAH with VAT / Всього, грн з ПДВ | Total VAT / Загальна сума ПДВ | Comments (suggested column for vendors to show the discrapancies if any)
14 | 1 | Electric Medical Bed, 4-section, OSD-CH2F or equivalent / Медичне ліжко з електроприводом, 4-секційне OSD-CH2F або аналог | The electric medical bed is intended for the positioning, care, treatment and rehabilitation of patients with partial or complete mobility limitations in a healthcare facility. Control type: fully electric drive. Adjustment of the tilt angles of the bed sections shall be performed by means of a wired remote control for the patient and/or medical staff. Number of bed platform sections: multi-section bed platform, with not less than 4 functional sections ensuring anatomical positioning of the patient’s body. Lateral turning function: the bed shall have a mechanised function for turning the patient to the right and left side by means of the remote control. The left/right tilt angle shall be not less than 60°. Cardiac chair position: the bed shall provide the possibility of lowering the leg section downwards in order to transform the bed into a full sitting position, for easier breathing and cardiac therapy. Integrated sanitary function: the bed platform shall have a built-in opening for a bedpan. Extension, opening of the bedpan cover and displacement of the soft mattress segment shall be performed automatically or semi-automatically, by means of an electric drive or quick-access mechanical lever, without lifting the patient. Angle adjustment ranges: Head section lifting angle: not less than 65°; Leg section lifting/lowering angle: upper part not less than 20°, lower part downwards up to 60°. Structural materials: Bed frame: durable steel with anti-corrosion powder coating resistant to regular disinfection. Headboard and footboard: quick-removable, made of impact-resistant and chemically resistant ABS plastic, with protective corner bumpers, not less than 4 pcs. per bed. Side rails: folding, with a metal or aluminium base, equipped with push-button quick-folding locks integrated into the upper or side part of the rail structure to prevent accidental pressing by the patient. Wheels and braking system: swivel castors with a diameter of not less than 125 mm, each castor equipped with an individual brake or a central braking system. Load capacity: Maximum static/technical load on the structure: not less than 260 kg. Maximum patient weight: not less than 160 kg. Delivery set: Specialised sectional mattress with a hygienic cut-out for sanitary equipment. The mattress shall have an orthopaedic effect and a cover made of moisture-resistant medical fabric that is breathable and suitable for disinfection. Patient lifting pole/device with trapeze handle. IV infusion stand. Integrated hooks for drainage bags on both sides. Overbed or bedside table — 1 pc.; Sanitary bedpan/container — 1 pc.; Device or basin for washing the patient’s head — 1 pc.; Remote control — 1 pc.; Operating instructions in Ukrainian. Dimensions of the bed platform/mattress: Length: not less than 198 cm; Width: not less than 90 cm. The overall dimensions of the bed shall be suitable for use in a hospital ward, with a permitted tolerance of ±5 cm: Length: not more than 215 cm; Width: not more than 110 cm. The warranty period for the equipment and electrical components shall be not less than 12 months from the date of delivery. | Медичне ліжко з електроприводом призначене для розміщення, догляду, лікування та реабілітації пацієнтів із частково або повністю обмеженою рухливістю в умовах медичного закладу. Тип керування - Повністю електричний привід (електропривод). Регулювання кутів нахилу секцій має здійснюватися за допомогою дистанційного дротового пульта керування для пацієнта/персоналу. Кількість секцій ложа - Багатосекційне (не менше 4-х функціональних секцій ложа, що забезпечують анатомічне положення тіла). Функція бокового перевороту - Наявність функції механізованого перевертання пацієнта на правий та лівий бік за допомогою пульта керування. Кут нахилу вліво/вправо — не менше 60°. Положення «Кардіокрісло» - Можливість опускання ножної секції ліжка донизу для трансформації ліжка в повноцінне сидяче положення (для полегшення дихання та кардіологічної терапії). Інтегрована санітарна функція - Наявність вбудованого в конструкцію ложа отвору для судна. Висування, відкриття кришки судна та зміщення м'якого сегмента матраца мають здійснюватися автоматично/напівавтоматично (електропривод або механічний важіль швидкого доступу) без підняття пацієнта. Діапазони регулювання кутів - Кут підйому головної секції: не менше 65° - Кут підйому/опускання ножної секції: верхня частина не менше 20°, нижня частина до 60° донизу. Матеріали конструкції: - Рама ліжка: міцна сталь із антикорозійним порошковим покриттям, стійким до регулярної дезінфекції. - Спинки (узголів'я та підніжжя): швидкознімні, виконані з ударостійкого та хімічно стійкого ABS-пластику із захисними кутовими бамперами (не менше 4 шт. на ліжко). - Бічні поручні — складані, з металевою чи алюмінієвою основою, оснащені кнопковими фіксаторами швидкого складання, що інтегровані в конструкцію поручня у верхній або бічній частині, для унеможливлення випадкового натискання пацієнтом. Колеса та гальмівна система - Поворотні колеса діаметром не менше 125 мм, кожне колесо з індивідуальним гальмом або централізованою гальмівною системою. Навантаження: - Максимальне статичне/технічне навантаження на конструкцію: не менше 260 кг. - Максимальна вага пацієнта: не менше 160 кг. Комплектація: - Спеціалізований секційний матрац із гігієнічним вирізом під санітарне оснащення. Матрац повинен мати ортопедичний ефект та чохол з вологостійкої медичної тканини, що пропускає повітря та підлягає дезінфекції. - Дуга/пристрій для підтягування пацієнта з ручкою-трапецією. - Штатив для внутрішньовенних інфузій (крапельниця). - Наявність інтегрованих гачків для дренажних мішків з обох боків. - надліжковий або приліжковий столик — 1 шт.; - санітарне судно/ємність — 1 шт.; - пристосування або ванночка для миття голови — 1 шт.; - пульт керування — 1 шт.; - інструкція українською мовою. Габаритні розміри ложа/матраца: Довжина: не менше 198 см; Ширина: не менше 90 см. Загальні габарити ліжка повинні бути придатними для використання в лікарняній палаті (допускається відхилення ±5 см): довжина не більше 215 см, ширина не більше 110 см. Гарантійний термін на обладнання та електричні компоненти - не менше 12 місяців з дати поставки. |  | 46 | A valid ISO 13485 certificate or ISO 9001 issued to the manufacturer of the proposed goods / чинний сертифікат ISO 13485 або ISO 9001 виробника пропонованих товарів | A copy of the Declaration of Conformity of the medical device to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 «On Approval of the Technical Regulation on Medical Devices» / Копія декларації про відповідність медичного виробу постанові КМУ від 02.10.2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» |  | 0 | 0 | 0 | 0
NOTE
| Total for the goods excl. VAT, UAH |  |  |  | 0
VAT, UAH (if applicable)
| Total for the goods with VAT, UAH |  |  |  | 0
Financial offers will be reviewed for completeness and correctness. In case of discrepancies between unit prices and total prices, the unit price shall prevail. In the case of discrepancies between words and figures, the amount in words shall prevail.
Currency: Prices shall be quoted in UAH (or EUR).
The financial proposal shall include a detailed budget that reflects clearly the costs necessary to implement the proposed contract and must include all taxes that are required to provide the services requested. Costs should be represented in UAH (or EUR). The anticipated award will be all-inclusive. No profit, fees, taxes, or additional costs can be added after award.
Company name:
Authorized representative’s name and signature:
Address:
email: