## LOT 2
FINANCIAL PROPOSAL Annex 2 of the Agreement
for the rehabilitation equipment
| Service Provider: |  | XXXX
| Purpose: |  | Supply of the Rehabilitation Equipment. Lot 2: Equipment and Devices for Verticalization and Gait Training
| Duration: |  | October-November 2026
| Place: |  | Ukraine
Please use this form for the submission of your Financial Proposal. Additional information can be supplied on a separate page.
Lot # / Лот № | # | Item/ Одиниця | Description and Specifications | Опис та технічні характеристики | Items and Specifications/ Пропоновані елементи та технічні характеристики | Quantity, units/ Кількість, одиниці | European medical standards | Certificates and Declarations of Conformity | Unit price, UAH excl. VAT / Ціна за одиницю, без ПДВ | Total price, UAH excl. VAT / Всього, грн без ПДВ | Unit price, UAH with VAT / Ціна за одиницю, з ПДВ | Total price, UAH with VAT / Всього, грн з ПДВ | Total VAT / Загальна сума ПДВ | Comments (suggested column for vendors to show the discrapancies if any)
2 | 1 | Body Weight Support Treadmill Trac 60 PRO (Sprintex / Callis), WOODWAY LokoStation, or equivalent/ Бігова доріжка з розвантаженням Trac 60 ПРО, (Sprintex / Callis) або WOODWAY LOKOSTATION, або аналог | Medical and Technical Requirements for the Product: The running surface must be of a slat/lamella design (aluminum slats with rubber coating) or equivalent technology that prevents belt sagging under load; minimizes thermal heating during prolonged operation; provides cushioning and reduces impact load on the patient’s knee and hip joints during rehabilitation; and ensures long-term operation under intensive clinical use; Maximum patient weight not less than 150 kg; Minimum speed not more than 0.1 km/h; Speed adjustment increment not more than 0.1 km/h; Speed range from 0.1 km/h to not less than 12.0 km/h; the height of the rehabilitation complex is no more than 260 cm; the width of the rehabilitation complex is no more than 110 cm; the length of the rehabilitation complex is no more than 180 cm; Height of the treadmill running surface above the floor not more than 35 cm; Running surface width not less than 50 cm. The design must allow access for a patient from a wheelchair; Running surface length not less than 150 cm; Body weight support system in the range from 0 to not less than 70 kg; The body weight support system must provide dynamic unloading with the possibility of symmetric or asymmetric (one-sided) support for the left and right sides of the body; Availability of a safety suspension system; Availability of a support vest/sling; Adjustable side handrails; Display with the ability to show main training parameters (speed, time, distance); Emergency stop button; Incline adjustment function of the treadmill; User interface: Ukrainian or English language with localization capability; Availability of pre-installed training programs. Warranty period: at least 12 months. The bidder must guarantee free service maintenance and engineer visits during the warranty period. Service maintenance of the goods must be carried out within the territory of Ukraine. Supporting documentation: User manual in Ukrainian language. A letter confirming that the warranty period is at least 12 months, as well as information confirming that the supplier guarantees free service maintenance and engineer visits during the warranty period, and information on the availability of a service center in Ukraine or a service engineer certificate. Photos of the packaging and labeling layout. | бігове полотно повинно бути виконане у вигляді ламельної/рейкової конструкції (алюмінієві ламелі з гумовим покриттям) або еквівалентної технології, що запобігає провисанню полотна при навантаженні; мінімізує термічне нагрівання при тривалій роботі; забезпечує амортизацію та зниження ударного навантаження на колінні та кульшові суглоби пацієнта під час реабілітації та забезпечує довготривалу експлуатацію в умовах інтенсивного клінічного використання; максимальна вага пацієнта не менше 150 кг; мінімальна швидкість руху не більше 0,1 км/год; регулювання швидкості руху з кроком не більше 0,1 км/год; діапазон швидкості від 0,1 км/год та не менше 12,0 км/год; висота реабілітаційного комплексу не більше 260 см; ширина реабілітаційного комплексу не більше 110 см; довжина реабілітаційного комплексу не більше 180 см; висота полотна над підлогою не більше 35 см; ширина бігового полотна доріжки не менше 50 см. Конструкція повинна забезпечувати можливість доступу пацієнта з інвалідного візка; довжина полотна доріжки не менше 150 см; наявність системи компенсації ваги пацієнта в діапазоні від 0 до не менше 70 кг; система компенсації ваги повинна забезпечувати динамічне розвантаження з можливістю симетричного або асиметричного (однобічного) полегшення для лівої та правої частини тіла; наявність страхувальної підвісної системи; наявність підтримуючого жилета/стропи; регульовані бічні поручні; наявний дисплей з можливістю відображення основних показників тренування (швидкості, часу, дистанції); наявність кнопки аварійної зупинки; наявність функції зміни кута нахилу полотна доріжки; інтерфейс користувача: українська мова або англійська мова з обов’язковою можливістю подальшої локалізації на українську мову; наявність попередньо встановлених програм тренування гарантійний термін не менше 12 місяців учасник має гарантувати на період гарантійного терміну безоплатне сервісне обслуговування та виїзд інженерів. Сервісне обслуговування товару повинно здійснюватися на території України Підтверджуюча документація: інструкція українською мовою довідка про те, що гарантійний термін складає не менше 12 міс., а також відомості, про те, що постачальник гарантує на період гарантійного терміну безоплатне сервісне обслуговування та виїзд інженерів, відомості про наявність сервісного центру в Україні або сертифікат сервісного інженера. Фото упаковки, макет маркування. |  | 2 | 1. A valid ISO 13485 certificate issued to the manufacturer of the proposed goods / чинний сертифікат ISO 13485 виробника пропонованих товарів 2. The medical device must be placed on the market in accordance with the requirements of the Technical Regulation on Medical Devices or have confirmation of registration (marketing authorization) in countries with strict regulatory systems (USA, EU Member States, Canada, Japan, Australia, Switzerland, Norway, Iceland, Liechtenstein). As proof, the bidder must provide a valid Declaration of Conformity or Certificate of Conformity (in accordance with the safety class of the device), or another equivalent document. MDR Certificate (EU 2017/745) or CE-mark Class I/IIa is required / Медичний виріб має бути введений в обіг відповідно до вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів або мати підтвердження реєстрації (marketing authorization) у країнах із суворою регуляторною системою (США, країни-члени ЄС, Канада, Японія, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн). На підтвердження надається чинна декларація про відповідність або сертифікат відповідності (згідно з класом безпеки виробу), чи інший аналогічний документ. Сертифікат MDR (EU 2017/745) або CE-mark класу I/IIa | A copy of the Certificate of Conformity and the Declaration of Conformity of the medical device to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 «On Approval of the Technical Regulation on Medical Devices» / Копія сертифікату відповідності та декларації про відповідність медичного виробу постанові КМУ від 02.10.2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Standing Frame with Knee Support EasyStand StrapStand or equivalent / Вертикалізатор з колінним упором ІзіСтенд Стреп Стенд або аналог | Medical and Technical Requirements for the Product: Lifting device (standing aid / patient lift for verticalization) intended for lifting patients with limited mobility from a sitting position to a standing position with further support and stabilization during standing; The device must ensure lifting of the patient directly from a wheelchair, bed or chair; Mobile design on wheels (at least 4 wheels); At least 2 wheels must be equipped with brakes; The design must ensure maneuverability indoors; The device must ensure lifting the patient to a vertical position; Lifting must be carried out using a strap/sling system or using a seat/support system or equivalent technology; Lifting must be smooth, controlled and safe; Drive type: mechanical/hydraulic or electric; Availability of lower limb support system: knee supports, foot supports or foot platform; Availability of trunk support system: belt / sling / seat or equivalent; Availability of handrails or handles for patient support; Availability of a table (working surface) with height adjustment for upper body support; Possibility to adjust device elements according to patient anthropometric parameters (height 155–195 cm); adjustment must be safe and convenient; The standing aid must provide smooth and slow lifting and the ability to stop at any intermediate position between sitting and standing for patients with mild knee and hip contractures; Possibility of immediate stop of movement: for electric models – emergency stop button, for mechanical models – equivalent stopping mechanism; Maximum patient weight: not less than 159 kg. Warranty period: at least 12 months. The bidder must guarantee free service maintenance and engineer visits during the warranty period. Service maintenance of the goods must be carried out within the territory of Ukraine. Supporting documentation: User manual in Ukrainian language. A letter confirming that the warranty period is at least 12 months, as well as information confirming that the supplier guarantees free service maintenance and engineer visits during the warranty period, and information on the availability of a service center in Ukraine or a service engineer certificate. Photos of the packaging and labeling layout. | підйомний пристрій вертикалізатор для реабілітації призначений для підйому пацієнтів з обмеженою рухливістю з положення сидячи у вертикальне положення з подальшою підтримкою та стабілізацією під час стояння; пристрій повинен забезпечувати підйом пацієнта безпосередньо з інвалідного візка, ліжка або крісла; мобільна конструкція на колесах (не менше 4 коліс); наявність не менше 2-х коліс з гальмами; конструкція повинна забезпечувати маневреність у приміщеннях; пристрій повинен забезпечувати підйом пацієнта у вертикальне положення; підйом повинен здійснюватися: за допомогою ремінної (стропної) системи або за допомогою сидіння/опорної системи або еквівалентної технології; підйом повинен бути: плавним, контрольованим, безпечним; тип приводу: механічний/гідравлічний або електричний; наявність системи опори нижніх кінцівок: опори для колін, опори для стоп або платформа для ніг, наявність системи підтримки тулуба: ремінь / стропа / сидіння або еквівалент; наявність поручнів або ручок для підтримки пацієнта; наявність стільниці (робочої поверхні) з регулюванням по висоті для підтримки верхньої частини тіла; можливість регулювання елементів пристрою під антропометричні параметри пацієнта (зріст 155-195см.); регулювання повинно здійснюватися безпечним та зручним способом; вертикалізатор повинен забезпечувати плавний і повільний підйом, а також зупинку в будь-якому проміжному положенні між сидячи і стоячи, для пацієнтів, які мають незначні контрактури в колінах і стегнах; можливість негайного припинення руху: для електричних моделей – кнопка аварійної зупинки, для механічних – еквівалентний механізм зупинки; максимальна вага пацієнта: не менше 159 кг. гарантійний термін не менше 12 місяців учасник має гарантувати на період гарантійного терміну безоплатне сервісне обслуговування та виїзд інженерів. Сервісне обслуговування товару повинно здійснюватися на території України Підтверджуюча документація: інструкція українською мовою довідка про те, що гарантійний термін складає не менше 12 міс., а також відомості, про те, що постачальник гарантує на період гарантійного терміну безоплатне сервісне обслуговування та виїзд інженерів, відомості про наявність сервісного центру в Україні або сертифікат сервісного інженера. Фото упаковки, макет маркування. |  | 2 | 1. A valid ISO 13485 certificate issued to the manufacturer of the proposed goods / чинний сертифікат ISO 13485 виробника пропонованих товарів 2. The medical device must be placed on the market in accordance with the requirements of the Technical Regulation on Medical Devices or have confirmation of registration (marketing authorization) in countries with strict regulatory systems (USA, EU Member States, Canada, Japan, Australia, Switzerland, Norway, Iceland, Liechtenstein). As proof, the bidder must provide a valid Declaration of Conformity or Certificate of Conformity (in accordance with the safety class of the device), or another equivalent document. MDR Certificate (EU 2017/745) or CE-mark Class I/IIa is required / Медичний виріб має бути введений в обіг відповідно до вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів або мати підтвердження реєстрації (marketing authorization) у країнах із суворою регуляторною системою (США, країни-члени ЄС, Канада, Японія, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн). На підтвердження надається чинна декларація про відповідність або сертифікат відповідності (згідно з класом безпеки виробу), чи інший аналогічний документ. Сертифікат MDR (EU 2017/745) або CE-mark класу I/IIa | A copy of the Certificate of Conformity and the Declaration of Conformity of the medical device to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 «On Approval of the Technical Regulation on Medical Devices» / Копія сертифікату відповідності та декларації про відповідність медичного виробу постанові КМУ від 02.10.2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | Bedside Electric Arm and Leg Cycle Trainer MOTOmed Layson.la or equivalent / Приліжковий електричний роторний тренажер для верхніх та нижніх кінцівок Motomed Layson.la або аналог | An electric motorized cycle trainer intended for passive, motor-assisted (active-assisted), and active rehabilitation of the upper and lower limbs in patients with neurological, orthopedic, traumatic, and other conditions. The device shall be suitable for use directly at the patient's bedside or next to a rehabilitation couch. Suitable for training patients in a lying or semi-recumbent position. Suitable for training both upper and lower limbs. Equipped with an electric drive to provide passive limb movement. Training modes: passive, motor-assisted (active-assisted), and active. Adjustable rotation speed in passive mode. Adjustable resistance (load) levels in active mode. Equipped with an automatic spasm detection function with automatic reverse movement, speed reduction, or stop function. Capability to change the direction of rotation (reverse mode). Capability for symmetrical training of the right and left limbs. Adjustable training duration (timer function). Capability to adjust the position of the trainer and/or its working elements relative to the patient (including height, distance, pedal or handle position, or an equivalent design solution) to accommodate the user's anthropometric characteristics and functional condition. Equipped with pedals featuring secure straps and/or foot fixation systems. Equipped with a set of handles with wrist and/or forearm fixation supports for upper limb training. Equipped with an interactive display (colour or functionally equivalent) for parameter setting and training data visualization, including at least: training time, rotation speed, number of revolutions or distance covered, and resistance/load level. User interface available in Ukrainian or English, with mandatory capability for subsequent Ukrainian language localization. Mobile design with lockable castors. Materials resistant to repeated cleaning and disinfection. | Електричний роторний тренажер призначений для пасивної, моторно-асистованої (активно-допоміжної) та активної реабілітації верхніх і нижніх кінцівок у пацієнтів з неврологічними, ортопедичними, травматологічними та іншими захворюваннями. Призначений для використання безпосередньо біля лікарняного ліжка або реабілітаційної кушетки . Режими тренування: пасивний, моторно-асистований (активно-допоміжний) та активний. Можливість тренування пацієнтів у положенні лежачи або напівлежачи на ліжку або кушетці. Можливість тренування верхніх кінцівок. Можливість тренування нижніх кінцівок. Наявність електричного приводу для забезпечення пасивного руху. Можливість регулювання швидкості обертання в пасивному режимі. Мінімальна швидкість обертання не більше 5 об/хв. Максимальна швидкість обертання не менше 50 об/хв. Регулювання рівня навантаження (опору) в активному режимі. Наявність функції автоматичного виявлення спазму з реверсом, зменшенням швидкості або зупинкою. Можливість зміни напрямку обертання (реверс). Можливість симетричного тренування правої та лівої кінцівки. Можливість налаштування тривалості тренування (таймер). Можливість регулювання положення тренажера та/або його робочих елементів відносно пацієнта (висота, відстань, положення педалей або рукояток чи інше еквівалентне конструктивне рішення) для адаптації до антропометричних особливостей та функціонального стану користувача. Можливість позиціонування пристрою біля ліжка (кушетки) прямо або з бокової сторони. Наявність педалей з надійними ременями/фіксаторами для стоп. Наявність комплекту рукояток з фіксаторами кистей/передпліч для тренування верхніх кінцівок. Наявність засобу керування, що дозволяє пацієнту самостійно зупинити тренування у будь-який момент. Наявність модулю підтримки гомілок, необхідного для запобігання надмірному випрямленню ніг та блокуванню руху в колінних суглобах. Наявність інтерактивного дисплея (кольорового або еквівалентного за функціональністю) для налаштування параметрів та відображення даних тренування, щонайменше: час тренування, швидкість обертання, кількість обертів або пройдена дистанція, рівень навантаження. Інтерфейс користувача: українська мова або англійська мова з обов’язковою можливістю подальшої локалізації на українську мову. Мобільна конструкція на колесах з фіксаторами. Матеріали тренажера стійкі до багаторазового очищення та дезінфекції. |  | 1 | 1. A valid ISO 13485 certificate issued to the manufacturer of the proposed goods / чинний сертифікат ISO 13485 виробника пропонованих товарів 2. The medical device must be placed on the market in accordance with the requirements of the Technical Regulation on Medical Devices or have confirmation of registration (marketing authorization) in countries with strict regulatory systems (USA, EU Member States, Canada, Japan, Australia, Switzerland, Norway, Iceland, Liechtenstein). As proof, the bidder must provide a valid Declaration of Conformity or Certificate of Conformity (in accordance with the safety class of the device), or another equivalent document. MDR Certificate (EU 2017/745) or CE-mark Class I/IIa is required / Медичний виріб має бути введений в обіг відповідно до вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів або мати підтвердження реєстрації (marketing authorization) у країнах із суворою регуляторною системою (США, країни-члени ЄС, Канада, Японія, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн). На підтвердження надається чинна декларація про відповідність або сертифікат відповідності (згідно з класом безпеки виробу), чи інший аналогічний документ. Сертифікат MDR (EU 2017/745) або CE-mark класу I/IIa | A copy of the Certificate of Conformity and the Declaration of Conformity of the medical device to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 «On Approval of the Technical Regulation on Medical Devices» / Копія сертифікату відповідності та декларації про відповідність медичного виробу постанові КМУ від 02.10.2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | Ceiling Lift with 6-Meter Track GH3+ or equivalent/ Стельовий підйомник (6 метрів) GH3+ або аналог | Ceiling-mounted lift intended for lifting, transferring, verticalizing patients, and providing gait training with a dynamic body weight support function. Maximum lifting capacity: not less than 250 kg. Battery-powered operation with automatic charging (via the rail system or a charging station). Dynamic body weight support function. Adjustable dynamic body weight support within a range of 0 to 70 kg. Capability for precise adjustment of the patient's body weight support level. Hand control unit with display. Soft start and soft stop function. Emergency stop function. Emergency lowering function. Lifting range (lifting strap length) not less than 230 cm. Lifting speed at maximum load not less than 35 mm/s. Battery capacity sufficient for not less than 15 lifting cycles to a height of 100 cm on a single charge. Anti-twist mechanism for the lifting strap. Supplied with a hanger/spreader bar (carabiner, spreader bar, or equivalent) for sling attachment. Active rehabilitation sling for supporting the patient in an upright position while allowing independent ambulation. Suitable for patients with a chest circumference approximately from 90 to 130 cm, size L. Linear rail system with a total length of not less than 6 meters. Rails made of aluminum. Special mounting brackets and fixtures for installation of the rail system. Building readiness information: Year of building construction: 1985. Total number of floors in the building: 3. Floor where the lift is planned to be installed: 1. Structural ceiling type: hollow-core reinforced concrete slabs. Height from floor to structural ceiling: 3.0 m. Height from floor to finished ceiling (Armstrong suspended ceiling): 2.8 m. No obstacles, utilities, or service installations are present within the planned installation area. | Стельовий підйомник призначений для підйому, переміщення, вертикалізації пацієнтів та проведення тренувань ходи із застосуванням функції динамічного розвантаження ваги тіла Максимальне навантаження на стельовий підйомник не менше 250кг Робота стельового підйомника від акумуляторної батареї з автоматичним заряджанням (через рейку або зарядну станцію) Наявність функції динамічного розвантаження ваги пацієнта Регулювання рівня динамічного розвантаження ваги пацієнта в діапазоні від 0 до 70 кг Можливість точного налаштування рівня розвантаження ваги пацієнта Наявність ручного пульта керування з дисплеєм Наявність функції плавного пуску і зупинки Наявність функції екстреної зупинки Наявність функції екстреного спуску Діапазон підйому (довжина підйомного ременя) не менше 230 cм Швидкість підйому при максимальному навантаженні не менше 35 мм/сек Максимальна кількість підйомів на одному заряді акумулятора не менше 15 разів на висоту 100см Наявність механізму запобігання скручуванню підйомного ременя Комплектація кронштейном (карабіном/спредер-баром) для кріплення стропи Наявність стропи активної реабілітації для підтримки пацієнта у вертикальному положенні з можливістю для пацієнта самостійно пересуватися. Обхват грудної клітки орієнтовно від 90 до 130 см, розмір L Лінійна рейкова система загальною довжиною не менше 6 метрів. Рейки виготовлені з алюмінію Наявність спеціальних монтажних кріплень для закріплення рейкової системи Будівельна готовність приміщення: Рік побудови приміщення: 1985 Загальна кількість поверхів будівлі: 3 Поверх, де заплановано встановлення підйомника: 1 Тип капітальної стелі: пустотні залізобетонні плити Висота від підлоги до капітальної стелі: 3,0 м Висота від підлоги до чистової стелі (підвісна стеля типу Армстронг): 2,8 м Повністю відсутні будь-які перешкоди і комунікації |  | 1 | 1. A valid ISO 9001 certificate issued to the manufacturer of the proposed goods / чинний сертифікат ISO 9001 виробника пропонованих товарів 2. EU Declaration of Conformity according to Regulation (EU) 2017/745 (MDR)/ Декларація відповідності ЄС згідно Регламенту (ЄС) 2017/745 (MDR) | A copy of the Declaration of Conformity of the medical device to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 «On Approval of the Technical Regulation on Medical Devices» / Копія декларації про відповідність медичного виробу постанові КМУ від 02.10.2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» |  | 0 | 0 | 0 | 0
NOTE
| Total for the goods excl. VAT, UAH |  |  |  | 0
VAT, UAH (if applicable)
| Total for the goods with VAT, UAH |  |  |  | 0
Financial offers will be reviewed for completeness and correctness. In case of discrepancies between unit prices and total prices, the unit price shall prevail. In the case of discrepancies between words and figures, the amount in words shall prevail.
Currency: Prices shall be quoted in UAH (or EUR).
The financial proposal shall include a detailed budget that reflects clearly the costs necessary to implement the proposed contract and must include all taxes that are required to provide the services requested. Costs should be represented in UAH (or EUR). The anticipated award will be all-inclusive. No profit, fees, taxes, or additional costs can be added after award.
Company name:
Authorized representative’s name and signature:
Address:
email: