## LOT 5
FINANCIAL PROPOSAL Annex 2 of the Agreement
for the rehabilitation equipment
| Service Provider: |  | XXXX
| Purpose: |  | Supply of the Rehabilitation Equipment. Lot 5: Equipment for Balance Training and Musculoskeletal Rehabilitation
| Duration: |  | October-November 2026
| Place: |  | Ukraine
Please use this form for the submission of your Financial Proposal. Additional information can be supplied on a separate page.
Lot / ЛОТ | # | Item/ Одиниця | Description and Specifications | Опис та технічні характеристики | Items and Specifications/ Пропоновані елементи та технічні характеристики | Quantity, units/ Кількість, одиниці | European medical standards | Certificates and Declarations of Conformity | Unit price, UAH excl. VAT / Ціна за одиницю, без ПДВ | Total price, UAH excl. VAT / Всього, грн без ПДВ | Unit price, UAH with VAT / Ціна за одиницю, з ПДВ | Total price, UAH with VAT / Всього, грн з ПДВ | Total VAT / Загальна сума ПДВ | Comments (suggested column for vendors to show the discrapancies if any)
5 | 1 | Stabilometric Platform GEA MASTER, Huber 360 Evolution or equivalent/Стабіліометрична платформа GEA MASTER, Huber 360 Evolution, або аналог | the stabilometric platform is intended for the assessment, training and restoration of balance function, coordination and postural control in patients; the system includes a platform with sensors and software for analysis and training; the system must provide measurement of balance parameters (center of pressure, stability, body sway); availability of a biofeedback system with visual and/or auditory interface (games, exercises or graphical visualization); availability of software for testing, training and saving results; the software must be compatible with a personal computer or an integrated workstation; user interface: Ukrainian or English language with the mandatory possibility of further localization into Ukrainian; integrated or separate handrail/support system (including side supports) for safe use by patients with balance disorders. possibility of height adjustment of the handrails or their ergonomic positioning; the platform must provide smooth change of the instability level during training by means of a pneumatic or equivalent system; possibility of dynamic activation in three planes (anterior-posterior, lateral, and vertical); the platform must be stable and have a non-slip surface; maximum patient load not less than 150 kg; the system must provide sufficient measurement accuracy for clinical application; possibility of performing static and dynamic tests; possibility of saving, analyzing and exporting results; delivery set: platform, support/handrail system (including side supports), patient display unit, operator workstation, software, connection cables; compact design suitable for use indoors; the surfaces of the platform must be resistant to disinfection treatment. | стабілометрична платформа призначена для оцінки, тренування та відновлення функції рівноваги, координації та постурального контролю пацієнтів; система повинна включати платформу з датчиками та програмне забезпечення для аналізу та тренування; забезпечення вимірювання параметрів рівноваги (центру тиску, стабільності, коливань тіла); наявність системи біологічного зворотного зв’язку з візуальним та/або аудіальним інтерфейсом; (ігри, вправи або графічна візуалізація); наявність програмного забезпечення для проведення тестування, тренування та збереження результатів; сумісність програмного забезпечення з персональним комп’ютером або інтегрованою робочою станцією; інтерфейс користувача: українська мова або англійська мова з обов’язковою можливістю подальшої локалізації на українську мову; наявність інтегрованої або окремої системи опор/поручнів (бокових включно) для безпечного використання пацієнтами з порушенням рівноваги; можливість регулювання поручнів по висоті або їх ергономічне розташування; платформа повинна забезпечувати плавну зміну рівня нестабільності під час тренування за допомогою пневматичної або еквівалентної системи; можливість динамічної активації в трьох площинах (передньо-задня, латеральна, вертикальна); платформа повинна бути стійкою, з неслизькою поверхнею; максимальне навантаження не менше 150 кг; система повинна забезпечувати достатню точність вимірювання для клінічного застосування; можливість проведення статичних та динамічних тестів; можливість збереження, аналізу та експорту результатів; комплект поставки: платформа, система опор (бокових включно), засоби відображення інформації для пацієнта, робоча станція оператора, програмне забезпечення, кабелі підключення; компактна конструкція, придатна для використання у приміщенні; поверхні платформи повинні бути стійкими до дезінфекційної обробки. Підтверджуюча документація: інструкція українською мовою довідка про те, що гарантійний термін складає не менше 12 міс., а також відомості, про те, що постачальник гарантує на період гарантійного терміну безоплатне сервісне обслуговування та виїзд інженерів, відомості про наявність сервісного центру в Україні або сертифікат сервісного інженера. Фото упаковки, макет маркування. |  | 1 | 1. A valid ISO 13485 certificate issued to the manufacturer of the proposed goods / чинний сертифікат ISO 13485 виробника пропонованих товарів 2. The medical device must be placed on the market in accordance with the requirements of the Technical Regulation on Medical Devices or have confirmation of registration (marketing authorization) in countries with strict regulatory systems (USA, EU Member States, Canada, Japan, Australia, Switzerland, Norway, Iceland, Liechtenstein). As proof, the bidder must provide a valid Declaration of Conformity or Certificate of Conformity (in accordance with the safety class of the device), or another equivalent document. MDR Certificate (EU 2017/745) or CE-mark Class I/IIa is required / Медичний виріб має бути введений в обіг відповідно до вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів або мати підтвердження реєстрації (marketing authorization) у країнах із суворою регуляторною системою (США, країни-члени ЄС, Канада, Японія, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн). На підтвердження надається чинна декларація про відповідність або сертифікат відповідності (згідно з класом безпеки виробу), чи інший аналогічний документ. Сертифікат MDR (EU 2017/745) або CE-mark класу I/IIa | A copy of the Certificate of Conformity and the Declaration of Conformity of the medical device to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 «On Approval of the Technical Regulation on Medical Devices» / Копія сертифікату відповідності та декларації про відповідність медичного виробу постанові КМУ від 02.10.2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | Shockwave Therapy Intelect RPW 2 or equivalent/ Апарат ударно-хвильової терапії Intelect RPW 2 або аналог | The radial shockwave therapy device is intended for non-invasive treatment of musculoskeletal disorders, soft tissue conditions, tendon and fascia disorders, and chronic pain syndromes in physiotherapy, orthopedics, sports medicine, and rehabilitation. Generation technology: pneumatic (ballistic) radial shockwave. Operating pressure (intensity) range from 1 to 5.0 bar. Pulse frequency from 1 to 20 Hz. The device shall be supplied with not less than 2 interchangeable applicator tips (transmitters). Capability to connect an additional applicator for vibration therapy. Operation in both single-pulse and continuous modes. Color touchscreen display for convenient parameter adjustment and visual monitoring. Capability to store treatment protocols (presets) for various pathologies. Power supply: 220–240 V, 50/60 Hz. Mobile design (cabinet, trolley, or equivalent solution) for convenient movement of the device between treatment rooms. The device and applicator materials shall be resistant to cleaning and disinfection using medical-grade disinfectants. | Прилад радіальної ударно-хвильової терапії призначений для неінвазивного лікування захворювань опорно-рухового апарату, м’яких тканин, сухожиль, фасцій та хронічних больових синдромів у фізіотерапії, ортопедії, спортивній медицині та реабілітації. Технологія генерації: пневматична (баллістична) радіальна ударна хвиля. Діапазон робочого тиску (інтенсивності) від 1 до 5,0 бар. Частота імпульсів від 1 до 20 Гц. Кількість змінних насадок (трансмітерів) у комплекті не менше 2 шт. Можливість підключення додаткового аплікатора для вібраційної терапії. Можливість роботи в режимах одиничного імпульсу та безперервному режимі. Наявність кольорового сенсорного дисплея для зручного налаштування параметрів та візуального контролю. Можливість збереження протоколів лікування (пресетів) для різних патологій. Потужність підключення: 220-240 В, 50/60 Гц. Мобільна конструкція (тумба, візок або еквівалентне рішення) для переміщення апарата між кабінетами. Матеріали апарату та насадок стійкі до очищення та дезінфекції медичними засобами. |  | 2 | 1. A valid ISO 13485 certificate issued to the manufacturer of the proposed goods / чинний сертифікат ISO 13485 виробника пропонованих товарів 2. The medical device must be placed on the market in accordance with the requirements of the Technical Regulation on Medical Devices or have confirmation of registration (marketing authorization) in countries with strict regulatory systems (USA, EU Member States, Canada, Japan, Australia, Switzerland, Norway, Iceland, Liechtenstein). As proof, the bidder must provide a valid Declaration of Conformity or Certificate of Conformity (in accordance with the safety class of the device), or another equivalent document. MDR Certificate (EU 2017/745) or CE-mark Class I/IIa is required / Медичний виріб має бути введений в обіг відповідно до вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів або мати підтвердження реєстрації (marketing authorization) у країнах із суворою регуляторною системою (США, країни-члени ЄС, Канада, Японія, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн). На підтвердження надається чинна декларація про відповідність або сертифікат відповідності (згідно з класом безпеки виробу), чи інший аналогічний документ. Сертифікат MDR (EU 2017/745) або CE-mark класу I/IIa | A copy of the Certificate of Conformity and the Declaration of Conformity of the medical device to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 «On Approval of the Technical Regulation on Medical Devices» / Копія сертифікату відповідності та декларації про відповідність медичного виробу постанові КМУ від 02.10.2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» |  | 0 | 0 | 0 | 0
NOTE
Total for the goods excl. VAT, UAH |  |  |  |  | 0
VAT, UAH (if applicable)
Total for the goods with VAT, UAH |  |  |  |  | 0
Financial offers will be reviewed for completeness and correctness. In case of discrepancies between unit prices and total prices, the unit price shall prevail. In the case of discrepancies between words and figures, the amount in words shall prevail.
Currency: Prices shall be quoted in UAH (or EUR).
The financial proposal shall include a detailed budget that reflects clearly the costs necessary to implement the proposed contract and must include all taxes that are required to provide the services requested. Costs should be represented in UAH (or EUR). The anticipated award will be all-inclusive. No profit, fees, taxes, or additional costs can be added after award.
Company name:
Authorized representative’s name and signature:
Address:
email: