## Analyse fonctionnelle
ANALYSE FONCTIONNELLE - EQUIPEMENT DE GAZEIFICATION A LIT FLUIDISE
2026-07-06
0. EQUIPEMENT GLOBAL |  |  |  |  | Réponse du Fournisseur Veuillez ajouter "X" dans la colonne concernée
Réf | Fonction | Exigence | Contrôle | Critère | Entièrement accepté | Accepté avec des adaptations | Non Applicable
FP0 | Réaliser des essais de gazéification avec divers combustibles solides dans un réacteur à lit fluidisé de laboratoire en conditions contrôlées et mesurables | * Fonctionnement continu et stable * Conception sous la forme d'un SKD intégrant l'ensemble de ses sous-systèmes * Paramètres procédé mesurés et enregistrés * Exploitation sécurisée * Adaptée à différents combustibles solides * Plage de pression operatoire : 0-1 bar relatif * Plage de température opératoire : 700-1000°C | * Essais * Vérification acquisition données * Validation fonctionnement global | * Fonctionnement dans les conditions définies * Données exploitables * Continuité ≥ durée essai cible 4h (hors chauffe)
FT01 | Permettre l’échantillonnage et l’analyse des gaz procédés | * Présence de piquages gaz dédiés aux points stratégiques du procédé : - Sortie dépoussiérage - Sortie barbotage (en aval mesure débit gaz total) - Sortie adsorption * Piquage en sortie dépoussiérage équipé : - Vanne d’arrêt pilotable - Régulation de débit en aval de la baie d'analyse CEA (tar protocol) - Prévoir mesure pression en aval de la baie d'analyse CEA (tar protocol) * Piquage en sortie barbotage équipé d’une vanne d’arrêt pilotable * Piquage en sortie adsorption équipé d’une vanne d’arrêt pilotable * Interface compatible raccordement équipements d’analyse du CEA * Isolement possible sans impact sur le fonctionnement procédé * Débit prélèvement vers analyseurs : 1-2 l/min | * Revue P&ID * Vérification implantation des piquages * Test ouverture/fermeture des vannes pilotées * Vérification maintien pression sur ligne d’analyse * Test raccordement appareil analyse | * Piquages présents aux points définis * Vannes pilotables fonctionnelles * Pression régulée sur la ligne d’analyse
FC0.1 | Assurer la sécurité globale de l’installation | * Protection des personnes et des biens : - Conformité aux réglementations applicables (machines, électrique, ESP) * Détection des anomalies et des situations critiques : - Détection anomalies critiques (T, P, défaut instrumentation) - Détection atmosphère dangereuse et asservissements sécurité associés à la charge du CEA - Déclenchement des sécurité sur seuils critiques (T, P, niveau) - Volume d’azote suffisant pour la mise en sécurité, avec impossibilité d'essai en cas de niveau insuffisant - Thermocouples de sécurité sur les systèmes de chauffe * Architecture sécurité et pilotage indépendant : - Chaine de sécurité câblée indépendante de l'automate (sur niveaux hauts T/P) - Architecture contrôle-commande séparant clairement fonctions sécurité et fonctions procédé * Réactions automatiques en cas de défaillance : - Mise en sécurité automatique en cas de défaillance (électrique, pneumatique, automatisme), surpression ou surchauffe : purge réacteur vers atmosphère, rinçage à l'azote de l'équipement (~ 3 Nm3/h, ≥ 6 x volume équipement), arrêt alimentation solide et arrêt chauffe réacteur, maintien en marche des lignes chauffées et chauffe cyclone et filtre lorsque possible (éviter colmatage) - Vannes critiques en position fail-safe (NF ou NO selon analyse de risque) - Interverrouillage empêchant ouverture simultanée ligne procédé et ligne purge * Dispositifs de sécurité passive : - Intégration de dispositifs de sécurité passive - Soupape ou disque de rupture dimensionné pour pression max admissible - Event sécurité dédié avec récipient tampon (collecte condensats) * Gestion du confinement et des fluides dangereux : - Confinement des fluides dangereux et liquides inflammables si nécessaire - Intégration d’un carénage de confinement autour de l'équipement qui sera raccordé au système de ventilation dédié au CEA et capable de résister à la dépression engendrée (dézonage ATEX de l'enceinte de l'équipement) * Bac de retention adapté sous le système de barbotage avec détection présence de liquide et volume adapté au volume total de liquide à récuperer * Gestion de l'oxygène / air en gazéification : injection uniquement si T réacteur > température auto-inflammation du mélange de gaz (ex : 700°C), rinçage à l'azote préalable de l'équipement. Si T réacteur < température auto-inflammation mélange gaz, arrêt alimentation solide, oxygène ou air et rinçage à l'azote de l'équipement * Maitrise des phases de montée en température de l'équipement |  | * Mise en position sûre automatique lors des essais de coupure * Aucune surpression au-delà de la limite admissible * Arrêt automatique de l’alimentation gaz/solide en cas de défaut critique * Conformité validée lors de la revue sécurité * Absence de non-conformités / observations de l'organisme agréé * Réacteur dépressurisé vers ballon tampon en scénario critique * Présence d'un carénage
FC0.2 | Assurer l’intégrité mécanique et l’étanchéité du système | * Dimensionnement compatible pressions et températures procédé * Matériaux compatibles chimie (syngaz, solvants, vapeur…) * Assemblages étanches (brides, joints, soudures) * Limitation des traversées et points faibles sur composants | * Revue notes de calcul et certificats matériaux * Essais d’étanchéité à froid et à chaud * Inspection visuelle | * Aucune fuite détectée * Aucune déformation permanente * Pressions maximales admissibles respectées * Perte de pression ≤ 2 mbar / 1 h @ 1 bar rel.
FC0.3 | Assurer le contrôle thermique des sous-ensembles chauds | * Chauffage adapté aux plages de température requises * Régulation stable, consigne réglable * Isolation thermique limitant pertes et risques opérateur * Compensation pertes thermiques en fonctionnement | * Essais montée et maintien en température * Mesures températures en différents points représentatifs * Inspection calorifuge * Inspection montage éléments chauffants/cordons | * Températures atteignent consignes * Température de surface compatible sécurité opérateur
FC0.4 | Assurer l’instrumentation, la mesure et l’acquisition des données procédé | * Mesure continue des paramètres critiques (T, P, ΔP, débits, puissances électriques) * Mesure du débit gaz total procédé en sortie installation * Capteurs adaptés aux plages opératoires * Doublement des mesures de température sur : réacteur, cyclone, filtre, mélangeur et vis convoyage * Données horodatées et enregistrées * Export compatible outils d’analyse (ex : .csv, .xlsx) * Fréquence acquisitoin réglable : entre 1 s et 1 min * Visualiation temps réel évolution temporelle de plusieurs paramètres critiques (selon besoin) * Archivage des données | * Revue P&ID et implantation instrumentation * Vérification certificats d’étalonnage instrumentation * Vérification liste paramètres à enregistrer * Test acquisition, lecture temps réel et export données | * Paramètres mesurés sur toute la plage définie * Données enregistrées sans perte * Fréquence d’acquisition cohérente
FC0.5 | Permettre l’exploitation et le pilotage centralisé du système | * Démarrage, arrêt et mise en sécurité depuis interface unique * Visualisation en temps réel des paramètres fonctionnement * Réglage des consignes principales et seuils * Modes manuel et automatique * Défauts et alarmes hiérarchisées et historisées * IHM en local au niveau de l'équipement * Report supervision en salle de contrôle (ordinateur CEA) | * Revue architecture contrôle-commande * Tests fonctionnels IHM/report supervision * Essais scénarios opératoires | * Toutes fonctions accessibles depuis l’IHM/report supervision * Alarmes déclenchées aux seuils paramétrés * Données accessibles et traçables
FC0.6 | Permettre la maintenance et l’accessibilité des équipements | * Accès sécurisé aux composants et sous-ensembles * Démontage/remontage simple et reproductible * Dispositifs adaptés (plateformes accès, dégagements, protections) * Armoires et automatismes accessible | * Inspection implantation * Essais démontage/remontage représentatif * Revue sécurité intervention | * Maintenance réalisable sans risque * Composants accessibles sans dépose lourde * Interventions possibles par un opérateur si applicable
FC0.7 | Assurer la gestion des purges et inertages du système | * Possibilité d’inertage à l’azote du système et des volumes critiques * Séquences manuelles et/ou automatiques * Renouvellement de volume suffisant (ex : ≥ 6 x volume total) * Compatible scénarios de mise en sécurité | * Revue P&ID et séquences automatismes * Essais de purge en conditions réelles | * Atmosphère inerte atteinte (durée suffisante pour renouveler 6 x volume) * Séquence reproductible et validée
FC0.8 | Maintenir le système en chauffe pendant durée > 24 h | * Gestion automatique cycle de chauffe du système * Maintien automatique de la température cible * Surveillance automatique sans présence humaine requise * Basculement automatique en mode sécurité en cas d’anomalie | * Essai maintien température 24 h * Simulation dépassement seuils | * Température stable pendant ≥ 24 h * Passage automatique en sécurité si seuil dépassé * Événement enregistré et traçable
FC0.9 | Assurer la compatibilité des interfaces procédé entre sous-systèmes | * Compatibilité thermique entre sous-systèmes (absence de choc thermique aux interfaces) * Compatibilité pression entre modules (0– 1 bar rel.) * Continuité hydraulique sans accumulation ni stagnation matière aux interfaces * Absence de condensation non contrôlée aux transitions de température * Absence de perte de charge excessive aux jonctions * Compatibilité des débits entre modules successifs | * Revue globale des P&ID avec analyse des interfaces * Vérification des notes de calcul de pertes de charge * Essais | * Fonctionnement continu sans blocage aux interfaces * Paramètres (T, P, débit) compatibles entre modules * Aucune accumulation anormale de matière * Pertes de charge en accord avec les calculs
1. ALIMENTATION SOLIDE
Réf | Fonction | Exigence | Contrôle | Critère | Entièrement accepté | Accepté avec des adaptations | Non Applicable
FP1 | Alimenter le réacteur avec un ou deux combustibles solides distincts, de manière continue et à débit maîtrisé | * Alimentation continue par vis doseuses indépendantes * Fonctionnement possible en mono ou bi-combustible (solide A et B) * Débit total ajustable sur la plage spécifiée * Compatibilité avec fonctionnement sous atmosphère inerte et sous pression * Compatible avec spécifications combustibles | * Contrôle visuel du flux de solides vers le réacteur pendant essai * Vérification documentaire des schémas P&ID | * Débit nominal total : 0,5 à 2,5 kg/h * Continuité sans interruption ≥ durée essai cible 4h
FT1.1 | Stocker le combustible solide A et B de manière distincte | * Trémie étanche * Géométrie limitant le voutage * Inertage | * Mesurer le volume utile de la trémie * Tester le remplissage en solide | * Capacité minimale en solide : 10 kg
FT1.2 | Doser le solide A ou B selon un débit réglable | * Dosage à réaliser à l’aide d’une vis sans fin * Débit ajustable simplement par l’opérateur (ex: via vitesse vis) * Récupération simple du solide en sortie | * Vérifier que le débit peut être réglé sur toute la plage de débit * Mesure masse solide A ou B en sortie sur 30 min | * Débit réglable solide A ou B : 0,5 à 2,5 kg/h * Débit stable et continu, réglable à 0,1 kg/h
FT1.3 | Acheminer les solides dosés vers un convoyeur commun d’alimentation du réacteur | * Convoyage à réaliser à l'aide d'une vis sans fin * Voir en complément exigences de FC1.2 | * Vérifier que les solides des deux lignes arrivent correctement au convoyeur commun puis vers le réacteur * Contrôle visuel du flux pendant un essai | * Flux continu et ininterrompu pendant l’essai * Convoyeur adapté au débit nominal total
FT1.4 | Empécher le blocage du solide dans le système (voutage, bourrage…) | * Système d’agitation adapté dans chaque trémie * Trappes de visite présentes aux zones critiques * Eviter accumulation ou blocage en sortie vers le réacteur | * Contrôle visuel du flux solide pendant un essai * Vérifier absence de blocage ou d’accumulation | * Aucun défaut pendant un essai * Agitation des trémies fonctionnelle et efficace
FT1.5 | Permettre le calibrage individuel du débit de chaque ligne d’alimentation en solide | * Calibration possible pour chaque ligne et les deux en même temps * Récupération du solide en sortie pour pesée * Accès simple et sécurité pour l'opérateur * Voir en complément FC1.1 | * Mesure de la masse collectée sur 30 min à différentes vitesses * Calcul du débit réel et vérification accord avec plage débit attendu | * Débit réel cohérent avec spécifications
FT1.6 | Permettre le remplissage et la vidange manuels du système avec les solides avant et après essai | * Accès intérieur trémie par le dessus * Remplissage par gravité * Vidange manuelle via trappe ou par le haut assistée par aspirateur (fourniture CEA) * Accès sécurisé et ergonomique | * Revue conception * Essai remplissage et vidange | * Accès intérieur trémie possible * Opérations réalisables par un opérateur * Masse manipulable ≥ 15 kg
FT1.7 | Détecter un défaut d'alimentation | * Détection des défauts d’alimentation solides (bourrage, sous-débit, arrêt) | * Suivi intensité/couple moteurs vis et convoyeurs | * Déclenchement alarme en cas d’anomalie
FC1.1 | Permettre la désolidarisation complète du système d’alimentation du réacteur pour l’étalonnage du débit solide | * Déconnexion simple, rapide entre système d’alimentation et réacteur * Dispositif permettant la collecte du solide en sortie de vis * Utilisation en sécurité du système déconnecté * Remontage simple | * Vérification des plans * Essai de mise en configuration étalonnage * Essai de calibrage du système * Récupération du solide en sortie lors du calibrage * Vérification absence de fuite ou perte de solide | * Désolidarisation rapide possible sans démontage complet * Collecte sans perte significative * Calibrage réalisable ligne par ligne ou en en même temps * Étanchéité assurée après reconnexion
FC1.2 | Empêcher toute dégradation thermique des solides avant leur entrée dans le réacteur | * Convoyeur commun équipé d’un système de refroidissement (ex : âme refroidie) * Temps de séjour solide dans convoyeur commun minimal (de l'ordre de la seconde) * Conception du convoyeur avec maîtrise du risque de perte de refroidissement | * Mesure température paroi proche réacteur * Calcul temps de séjour à débit nominal | * Convoyeur commun refroidi * Température solide max : ≤ 100 °C sur ~ 80 % du parcours
FC1.3 | Maintenir une atmosphère inerte contrôlable | * Inertage et régulation de débit communs à tout le système d'alimentation * Débit de gaz neutre suffisant pour balayer le système * Possibilité d'isoler manuellement les trémies (entrée/sortie) pour tests de fuites avant essai | * Vérification P&ID et plans * Vérifier injection et réglage * Contrôle pression et débit * Mesure débit gaz neutre * Mesure O2 à point representatif si nécessaire | * Atmosphère inerte maintenue en continu * Débit réglable et stable * Concentration en O2 < 0,1 %vol
FC1.4 | Empêcher tout retour de gaz depuis le réacteur | * Maintien d’une surpression gaz neutre par rapport au réacteur * Régulation de pression commune à tout le système d'alimentation | * Vérification P&ID * Contrôle pression relative en continu * Suivi pendant essai * Mesure pression | * Aucun retour détecté
FC1.5 | Maîtriser les combustibles admissibles | * Garantir la compatibilité des combustibles solides avec le système d’alimentation et le réacteur selon les spécifications du cahier des charges | * Test de fonctionnement avec combustibles | * En accord avec les specs combustibles
2. ALIMENTATION GAZ
Réf | Fonction | Exigence | Contrôle | Critère | Entièrement accepté | Accepté avec des adaptations | Non Applicable
FP2 | Fournir au réacteur de gazéification les gaz et la vapeur d’eau avec débit, pression et température maîtrisés | * Liste des gaz secs : N2, O2, Air, He * Pression compatible avec réacteur (1 bar relatif max) * Température stable et mélange homogène | * Mesures en ligne (débits, P, T) * Essai continu * Vérification des boucles de régulation | * Débits et P/T atteignent consignes * Pas de dysfonctionnement ou oscillation
FT2.1 | Alimenter en gaz secs (N2, O2, air, He) | * Multi-gaz simultané, contrôle alimentation de chaque gaz indépendant * Sources CEA compatibles (cadres ou bouteilles) et réseaux bâtiment (air comprimé) * Disponibilité continue | * Essai alimentation un ou plusieurs gaz * Vérification P&ID | * Tous les gaz raccordables * Alimentation simultanée possible * Pas d’interruption
FT2.2 | Réguler débit des gaz secs (N2, O2, air, He) | * Plage débit N2 : 0-3 Nm3/h * Plage débit O2 : 0-1 Nm3/h * Plage débit air : 0-3 Nm3/h * Plage débit He : 0-50 Nl/h * Débit réglable individuellement (consigne débit volumique souhaité) * Précision : voir specifications instrumentation * Modes manuel/auto | * Mesure débit et P gaz * Essais variation consigne * Revue P&ID | * Voir spécifications instrumentation * Régulation stable et reproductible * P réacteur = 0–1 bar rel.
FT2.3 | Produire vapeur d’eau à partir d'eau déminéralisée | * Alimentation circuit eau déminéralisée CEA (réseau bâtiment) * Vapeur sèche ≥200 °C * Disponibilité continue | * Mesure T, P | * Vapeur sèche continue
FT2.4 | Réguler débit vapeur | * Régulation sur débit eau liquide avant vaporisation (consigne en débit massique) * Plage de débit eau liquide avant vaprosation : 0-2,5 kg/h * Plage de débit vapeur en sortie : 0-3 Nm3/h * Précision : voir specifications instrumentation * Modes manuel/auto | * Mesure débit eau liquide et P * Essais variation consigne * Revue P&ID | * Voir spécifications instrumentation * Régulation stable et reproductible * P réacteur = 0–1 bar rel.
FT2.5 | Mélanger gaz et vapeur | * Prechauffe des gaz avant mélange * Mélange homogène * Absence de zones froides | * Mesure T mélange * Justification conception | * Température homogène ≥ 200 °C * Note de calcul ou note de justification validée
FT2.6 | Acheminer mélange gaz vers réacteur | * Compatibilité pertes de charge * Absence de zones froides * Pas de points bas (accumulation condensats éventuels) * Maintien P/T | * Mesure T/P gaz entrée réacteur * Justification pertes de charge | * P/T dans les conditions définies * Pas de chute de pression significative
FC2.1 | Maintenir température circuit vapeur et mélangeur | * Chauffage et calorifugeage * T ≥ 200°C | * Revue P&ID * Mesure T essais | * T ≥200 °C sur tout circuit * Chauffage actif fonctionnel
FC2.2 | Permettre l’intégration future d’une alimentation gaz sec supplémentaire | * Possibilité raccordement futur (piquage, capacité automate, espace disponible panoplie) | * Revue P&ID * Architecture automatisme | * Ajout possible sans modification majeure du système
FC2.3 | Garantir la sécurité de l'injection d'O2 en entrée de l'équipement | * Débit max d'O2 en entrée du procédé à 1 Nm3/h en toute situation (fonctionnement normal, défaillance) | * Revue P&ID * Révue caractéristque du matériel de régulation | * Choix de conception validé
3. GAZEIFICATION
Réf | Fonction | Exigence | Contrôle | Critère | Entièrement accepté | Accepté avec des adaptations | Non Applicable
FP3 | Gazéifier en continu des combustibles solides dans un réacteur à lit fluidisé à haute température | * Production syngaz avec composition et débit compatibles avec le procédé * Fonctionnement stable sur toute la plage de débit solide et gaz * Intégration avec systèmes amonts (alimentation solide et gaz) et aval (traitement syngaz) | * Essais de fonctionnement continu * Mesure des débits solides et gazeux * Vérification température et pression | * Gaz produit de manière continue et stable * Paramètres atteignent consignes sans interruption ou dérive significative
FT3.1 | Contenir un lit de particules solides adapté à la fluidisation | * Dimensionnement en accord avec les recommandations et calculs du CEA * Diamètre interne lit : ~9,5 cm, Hauteur utile lit : ~100 cm * Compatible avec spécifications matériaux de lit (dont dp = 250 µm) * Conception évitant l’érosion | * Vérification plans de conception * Contrôle dimensionnel fabrication * Inspection visuelle et remplissage | * Volume et géométrie définis * Lit stable * Gamme masse de lit 2-4 kg
FT3.2 | Fluidiser le lit grâce au mélange gaz de l’alimentation gaz | * Fluidisation homogène selon débit et pression du système * Distribution uniforme via distributeur à buses sous le lit * Conception favorisant une circulation annulaire du solide (rémontée au centre, descente en paroi) * Dimensionnement en accord avec recommandations du CEA * Pas de zones mortes ou canaux préférentiels * Distributeur empêchant passage du solide au repos | * Vérification plans et dimensionnement distributeur * Essai de fluidisation avec observation visuelle * Variation débit gaz pour valider homogénéité * Mesure pression différentielle (distributeur + zone fluidisée) | * Fluidisation homogène sur toute la section * Absence de zones mortes ou canaux préférentiels * Absence d'écoulement du lit à travers le distributeur * Distributeur validé techniquement
FT3.3 | Recevoir les combustibles solides dans le lit fluidisé | * Apport via système d’alimentation solide * Distribution et répartition homogène dans le lit fluidisé * Injection perpendiculaire à la paroi, directement dans le lit fluidisé * Hauteur d’injection : plusieurs cm au-dessus du distributeur (à valider avec CEA) | * Vérification plans et dimensions * Essai distribution avec observation visuelle * Variation débit solide pour valider homogénéité | * Combustibles se mélangent bien au lit fluidisé * Position, angle et hauteur cohérents
FT3.4 | Assurer un temps de séjour suffisant solide/gaz et limiter l’entraînement de particules | * Zone de désengagement au-dessus du lit pour réduire entraînement solide * Désangement : diamètre interne : ~13,5 cm / hauteur utile : 1 m * Hauteur totale (lit + désengagement) : 2 m | * Vérification plans * Contrôle dimensionnel | * Géométrie vérifiée * Entraînement de particules limité
FT3.5 | Collecter et cannaliser les gaz produits en partie haute | * Sortie gaz en tête du réacteur * Circulation continue vers aval * Température ≥ 600 °C * Limiter les pertes thermiques * Limiter pertes de charge | * Revue plans et P&ID * Mesure température sortie * Essai fonctionnement continu | * Position sortie coéhrente * Température ≥ 600 °C * Évacuation continue * Pertes de charge compatibles
FT3.6 | Permettre le remplissage et la vidange manuels du lit | * Démontage tête réacteur pour accès * Remplissage par gravité depuis le haut * Vidange manuelle assistée par aspirateur (fourniture CEA) * Opérations simples et répétables * Accès sécurisé et ergonomique * Démontage/remontage sans outillage complexe | * Revue conception * Contrôle montage * Essai remplissage et vidange à froid | * Accès intérieur possible après démontage * Remplissage et vidange réalisables par un opérateur
FT3.7 | Introduire un échantillon solide en cours d’essai (OPTIONNEL) | * Introduction ponctuelle d’un échantillon solide dans le réacteur en fonctionnement * Capacité d’introduire une masse max ~500 g (combustible, matériau de lit ou additif) * Introduction réalisée sans blocage ni accumulation dans le dispositif * Dispositif compatible avec les conditions opératoires (température, pression) * Dispositif inerté afin d’éviter l’entrée d’air dans le réacteur * Possibilité de chargement manuel avant et pendant l’essai * Utilisation répétable et sécurisée pour l’opérateur | * Revue de conception et P&ID * Vérification de l’intégration mécanique sur la tête du réacteur * Mesure température et pression du dispositif * Essai d’inertage * Essai introduction de solide (froid / chaud) | * Introduction de échantillon sans perturbation majeure * Absence de blocage du dispositif lors des essais * Température du solide introduit ≤ 50 °C * Concentration O₂ < 0,1 %
FT3.8 | Permettre l’échantillonnage des solides du procédé (OPTIONNEL) | * Prélèvement d’échantillons possible pendant l’essai (ex : par aspiration) * Hauteur de prélèvement réglable dans le lit fluidisé * Extraction rapide de l’échantillon (limiter évolution physico-chimique des solides) * Refroidissement rapide de l’échantillon prélevé * Prélèvement réalisé sans perturbation significative * Dispositif compatible avec les conditions opératoires (température, pression, atmosphère inerte) * Opération réalisable en sécurité pour l’opérateur * Dispositif inerté afin d’éviter la mise en contact de l'échantillon avec de l'air | * Revue de conception du dispositif d’échantillonnage * Vérification sur plans / P&ID * Essais de prélèvement à froid ou en conditions représentatives * Mesure T échantillon après prélèvement | * Prélèvement réalisable en conditions nominales * Réglage de la hauteur de prélèvement opérationnel * Absence de perturbation notable du fonctionnement du réacteur
FC3.1 | Assurer une pression contrôlée et stable dans le réacteur | * Boucle dédiée de régulation pression * Consigne réglable depuis supervision * Capacité à compenser variations de débit et pertes de charge * Régulation sur gaz sec propre en sortie procédé (sortie barbottage) * Réglage PID pour éviter le pompage et garantir une régulation stable | * Revue P&ID et automatisme * Essais de variation de consigne * Observation stabilité pression | * Précision : ± 0,05 bar * Pression stable sans oscillation
FC3.2 | Limiter les contraintes thermiques du réacteur lors des phases transitoires | * Rampe de montée en température configurable * Limitation des gradients thermiques dans l’enceinte * Compatibilité avec les matériaux et l’intégrité mécanique * Séquences de démarrage et arrêt sécurisées | * Revue automatisme * Essais montée / descente température * Enregistrement températures | * Rampe respectée * Gradient thermique max cohérent avec conception * Absence de dépassement des limites matériaux
FC3.3 | Mesurer la perte de charge du lit fluidisée | * Mesure entre dessous distributeur et haut du réacteur * Capteur adapté conditions procédé * Précision : voir specifications instrumentation | * Revue P&ID et implantation * Certificat d’étalonnage * Essai fonctionnement | * Plage et précision cohérentes
FC3.4 | Mesurer le profil vertical de température du lit | * Trois thermocouples répartis en hauteur dans le lit fluidisé * Positions définies par rapport au distributeur (T1, T2, T3) * Insertion via doigts de gant depuis le distributeur * Positionnement vertical, centrée, parallèle à l’enveloppe * Capteurs adaptés aux conditions opératoires * Précision : voir specifications instrumentation | * Revue P&ID et implantation * Certificat d’étalonnage * Essai fonctionnement | * Plage et précision cohérentes * Trois mesures disponibles et cohérentes * Positions cohérentes
FC3.5 | Préchauffer le mélange gazeux en sortie du système d'alimentation gaz | * Température compatible avec le réacteur (700–1000 °C) * Chauffage électrique externe adapté à la puissance nécessaire * Limiter pertes de charge * Régulation stable pendant l’essai * Réglage manuel possible (consigne température, puissance chauffe) | * Mesure température sortie préchauffeur * Essai montée/maintien température * Revue P&ID et schémas électriques | * Température atteinte et stable * Pertes de charge compatibles * Réglage manuel opérationnel
FC3.6 | Chauffer l'enceinte du réacteur | * Capable d’atteindre les conditions opératoires fixées à l'intétieur du réacteur * Couvrir intégralité du réacteur (alimentation solide/gaz, lit fluidisé et zone de désengagement) * Chauffage électrique externe adapté à la puissance nécessaire (puissance suffisante pour atteindre 950°C dans le réacteur après 4 heures, avec débit gaz nominal + 20 % surdimensionnement) * Homogénéité thermique assurée * Compensation apports thermiques internes et pertes (réactions chimiques, pertes thermiques...) * Réglage manuel et indépendant possible * Calorifugeage * Arrêt chauffage en cas de dérive thermique critique * Régulation sur mesures de température en paroi réacteur * Plusieurs zones de chauffe indépendantes * Nombre de zones de chauffe proposé par le fournisseur et validé par le CEA * Régulation température indépendante de chaque zone (à minima lit fluidisé et zone de désengagement) | * Mesure températures dans différentes zones * Essai montée/maintien consigne * Vérification stabilité lors de perturbations * Revue P&ID, schémas et fiches techniques | * Capable d’atteindre les conditions opératoires * Régulation stable < ± 5 °C * Chauffage opérationnel sur toutes les zones
FC3.7 | Mesurer la température en paroi du réacteur | * Mesure de température en paroi du réacteur à intervalles réguliers (ex : par section d'élément chauffant) et en face de l'arrivée du combustible solide | * Revue P&ID et implantation * Certificat d’étalonnage * Essai fonctionnement | * Plage et précision cohérentes * Positions cohérentes
FC3.8 | Mesurer le profil vertical de température du gaz en sortie | * Trois thermocouples répartis en hauteur dans la partie haute du réacteur * Positions définies par rapport à l'extrémité du réacteur (T4, T5, T6) * Insertion via doigts de gant * Positionnement vertical, centrée, parallèle à l’enveloppe * Capteurs adaptés aux conditions opératoires * Précision : voir specifications instrumentation | * Revue P&ID et implantation * Certificat d’étalonnage * Essai fonctionnement | * Plage et précision cohérentes * Trois mesures disponibles et cohérentes * Positions cohérentes
4. DEPOUSSIERAGE
Réf | Fonction (action que doit réaliser le système) | Exigence (ce qu'on demande) | Contrôle (comment on le vérifie) | Critère (le système est accépté si…) | Entièrement accepté | Accepté avec des adaptations | Non Applicable
FP4 | Nettoyer à chaud le gaz en sortie de gazéification pour éliminer les particules solides | * Traitement continu du gaz vers cyclone puis filtre à bougie * Température maintenue entre 500–600 °C (réglable) avec calorifuge * Pression stable et flux uniforme * Tuayuteries calorifugées * Intégration avec systèmes amont (gazéification) et aval (barbotage) * Compatible fonctionnement entre 0 et 2 bar abs | * Revue de plans et P&ID * Essai de fonctionnement continu * Mesures température et pression * Inspection calorifuge | * Gaz acheminé sans condensation ni dépôt * Température et pression stables * Température maintenue 500–600 °C
FT4.1 | Séparer les particules majoritaires dans le cyclone | * Cyclone dimensionné pour débit et granulométrie : diamètre coupure 50 µm à 500°C * Flux uniforme pour efficacité séparation * Récupération des poussières | * Revue de plans et P&ID * Vérification plans de conception * Contrôle dimensionnel fabrication * Essai de fonctionnement * Mesure température et pression | * Taux séparation ≥ 90 %
FT4.2 | Séparer les particules résiduelles dans le filtre à bougie | * Filtre adapté pour flux et particules fines : grade de filtration 10 µm * Flux uniforme pour efficacité séparation * Récupération des poussières * Filtre compatible avec un possible installation back-flush (interfaces en attente) * Limiter les pertes de charge | * Revue de plans et P&ID * Vérification plans de conception * Contrôle dimensionnel fabrication * Essai de fonctionnement * Mesure température et pression | * Taux séparation ≥ 90 %
FT4.3 | Collecter les poussières | * Récupération des poussières après chaque essai sur cyclone et filtre * Système de backflush sur le filtre pour faire tomber les poussières accumulées en fin d'essai * Système démontable | * Revue de plans et P&ID * Vérification plans de conception * Contrôle dimensionnel fabrication * Essai de fonctionnement * Mesure température et pression | * Systèmes opérationnels
FC4.1 | Chauffer l'enceinte du cyclone et du filtre à bougie | * Capable d’atteindre et maintenir entre 500 et 600°C. Consigne réglable. * Couvrir toutes les zones du cyclone et du filtre (dont récupération des poussières) * Chauffage électrique externe adapté * Réglagle indépendant de chaque zone | * Revue P&ID, schémas et fiches techniques * Mesure température | * Températures 500–600 °C selon consignes * Régulation stable < ± 5 °C * Chauffage opérationnel sur toutes les zones * Calorifugeage opérationnel
5. BARBOTAGE
Réf | Fonction | Exigence | Contrôle | Critère | Entièrement accepté | Accepté avec des adaptations | Non Applicable
FP5 | Laver le syngaz pour éliminer goudrons et condensables par barbotage dans un solvant | * Traitement continu du gaz par barbotage dans solvant liquide (isopropanol) * Enchaînement de plusieurs étages de lavage + un étage de démistage * Températures des étapes de lavage réglables selon consignes définies * Dimensionnement adapté au débit de gaz * Intégration avec systèmes amont (dépoussiérage) et aval (adsorption) * Mesure du débit total gaz en sortie du module de barbotage * Instrumentation permettant un suivi continu du débit | * Revue plans et P&ID * Essais de fonctionnement en continu * Mesures T, P, débit | * Gaz lavé sans entraînement de liquide * Fonctionnement stable sur la durée d’un essai
FT5.1 | Collecter et acheminer le gaz dépoussiéré vers le module de barbotage | * Conduites compatibles avec T gaz amont jusqu’à 600 °C * Refroidissement possible du gaz jusqu’à 250 °C mini à l’entrée du premier pot * Calorifugeage de la ligne * Débit de gaz stable | * Revue P&ID et plans * Essai de circulation gaz * Mesure température entrée pot n°1 * Mesure pression amont/aval | * Gaz acheminé sans fuite * Température entrée pot 1 = 250 °C * Débit stable
FT5.2 | Assurer le contact gaz/solvant pour l’extraction des goudrons par bullage dans isopropanol | * Circulation du gaz dans 3 pots de lavage en série * Géométrie favorisant le passage du gaz dans la zone liquide * Introduction du gaz sous la surface du liquide dans chaque pot * Distribution du gaz assurant un bullage homogène sur la section de chaque pot * Conception arrivée gaz limitant risque de colmatage par goudrons/condensats * Absence d’éléments sensibles au bouchage (petits orifices, frittés, pores fins, etc.) * Pots dimensionnés pour le débit maximal de gaz issu du réacteur * Pots dimensionnés pour assurer un temps de contact gaz/liquide suffisant * Possibilité de démontage/nettoyage simple de l’arrivée gaz * Dimensions recommandées : diamètre interne = 15 cm / hauteur interne 50 cm * Volume du premier pot surdimensionné pour compenser la condensation de vapeur d'eau (+2 L, hauteur identique) | * Revue P&ID et plans * Revue note de calcul de dimensionnement * Inspection conception * Essais de circulation gaz * Mesure pression amont/aval | * Gaz circule correctement dans les 3 pots * Débit stable dans chaque pot * Bullage visible et homogène dans chaque pot * Absence de colmatage pendant un essai * Fonctionnement stable sans obstruction * Gaz visuellement propre et sans condensation visible en sortie
FT5.3 | Maintenir et confiner un volume de liquide de lavage dans chaque pot de lavage | * Chaque pot capable de contenir un volume d’isopropanol de 9 L mini (à augmenter pour premier pot; cf. FT52) * Capacité suffisante pour accumulation de condensats (eau, goudrons) pendant essai * Dispositif limitant l’entraînement de liquide vers le pot suivant | * Revue P&ID et plans * Inspection conception * Essais de fonctionnement | * Niveau de liquide maintenu dans chaque pot * Pas d’entraînement significatif de liquide vers l’aval
FT5.4 | Gérer automatiquement le niveau d'isopropanol dans chaque pot | * Gestion basée sur détection de niveau (bas, haut, très haut) * Remplissage auto de chaque pot en cas de détection niveau bas (jusqu'à attteindre niveau haut) * Vidange auto de chaque pot en cas de détection niveau très haut (jusqu'à atteindre niveau haut) * Remplissage via réservoir d'isopropanol "neuf" * Vidange vers plusieurs bidons collecte déchets chimique CEA (20 L) (1 pot = 1 bidon) * Vidange complète des pots en fin d'essai * Plage niveau nominal (détection niveau haut) : 80 % volume utile * Précision détection niveau ± 1 cm * Fonctionnement en continu ≥ 4 h sans intervention humaine | * Revue P&ID et plans * Inspection conception * Essais de fonctionnement * Détection de niveau dans chaque pot | * Cycle remplissage / vidange opérationnel * Niveau maintenu dans plage nominale pendant essai ≥ 4 h * Aucun fonctionnement à "sec" (hors pot n°4) * Vidange complète possible en fin d’essai * Aucun débordement ou remplissage à 100% des pots
FT5.5 | Permettre le remplissage et la vidange du solvant contenu dans le système | * Remplissage manuel du réservoir d'isopropanol neuf * Présence d'un point de purge dédié pour le réservoir d'isopropanol neuf * Vidange complète du circuit de solvant en fin d'essai | * Revue P&ID et plans * Inspection conception * Essais de fonctionnement | * Remplissage manuel facile * Vidange complète facile
FT5.6 | Permettre l’intégration de supports internes aux pots favorisant le piégeage des aérosols gaz | * Conception des pots de lavage (pots 1, 2, 3) permettant l’ajout/retrait de supports (garnissage, laine, etc.) * Supports couvrant toute la section des pots pour le piégeage des aérosols. Nature support fourniture CEA. * Localisation ciel gazeux des pots (entre solvants et sortie gaz) | * Revue plans * Inspection interne * Vérification accessibilité | * Supports installables/démontables
FT5.7 | Séparer les éventuels entrainements liquides du gaz dans un pot vide (démister) | * Présence d’un pot dédié en aval des pots de lavage pour éviter l'entrainement de liquide en aval * Compatible avec débit gaz nominal * Récupération des liquides collectés * Volume équivalent aux autres pots (en cas de dysfonctionnement) * Température ambiante | * Revue P&ID et plans * Essai de fonctionnement avec solvant * Observation sortie gaz | * Absence de gouttelettes visibles en sortie * Aucune accumulation de liquide en aval
FC5.1 | Refroidir et maintenir le liquide dans chaque pot à sa température de consigne | * Pot n°1 : consigne réglable autour de 15 °C * Pot n°2 : consigne réglable autour de 0 °C * Pot n°3 : consigne réglable entre -15°C et -20 °C * Système de refroidissement adapté (fluide, bain thermostatique, groupe froid, etc.) * Régulation indépendante par pot * Isolation thermique des pots vis-à-vis de l'ambiance | * Revue P&ID et plans * Test montée/descente en température * Mesures températures en régime établi * Essai de fonctionnement | * Chaque pot atteint sa consigne ± 2 °C * Températures stables dans le temps
FC5.2 | Maintenir un débit de gaz stables à travers les pots | * Débit subi provenant du réacteur * Débit uniforme à travers les 4 pots * Éviter colmatage ou bouchage dans les pots * Adapté aux variations de pression en amont * Mesure pression amont/aval du module barbotage (détection colmatage) | * Mesure des pertes de charges * Essai de fonctionnement continu | * Débit de gaz stable sur la durée d’un essai
FC5.3 | Limiter les pertes de charge du système de barbotage | * Géométrie interne des pots limitant les pertes de charge * Diamètre des lignes et connexions adaptés au débit de gaz * Absence d’éléments fortement colmatants (frittés, mailles fines, etc.) | * Revue de conception et notes de calcul * Mesures de pression amont/aval en fonctionnement * Essais à différents débits | * Perte de charge globale compatible avec le procédé amont * Pas d’augmentation brutale de ΔP en fonctionnement
6. ADSORPTION
Réf | Fonction | Exigence | Contrôle | Critère | Entièrement accepté | Accepté avec des adaptations | Non Applicable
FP6 | Traiter le syngaz avec un lit d'adsorbants solides | * Abattement H₂S/COS + traces NH₃/HCl si présentes * Dimensionnement du volume réacteur et de la masse d'adsorbants selon débit, T, P et concentrations polluants fournies * Recherche de la meilleure efficacité d’abattement possible * Compatible fonctionnement pression atmosphérique * Limiter les pertes de charge | * Revue note de dimensionnement * Vérification spécifications charbon actif (adapté soufrés) * Analyses gaz entrée/sortie en essai | * Concentration H₂S/COS en sortie de l'ordre de ~ ppmv * Dimensionnement justifié * Masse d'adsorbants en accord avec calcul
FT6.1 | Assurer l’adsorption des polluants soufrés et autres pollutants traces | * Adsorbants solides adaptés à l’adsorption H₂S et COS / Compatibilité avec NH₃ et HCl si présents * Fonctionnement en continu * Hauteur de lit adapté et compatible au débit gaz à tratier * Dimensionnement basé sur les concentrations maximales attendues en H₂S | * Vérification fiche technique adsorbants * Revue compatibilité chimique * Vérification calcul de dimensionnement | * Adsorbants sélectionnés compatible polluants ciblés * Spécifications fournisseur vérifiées * Objectif de pureté atteint en fonctionnement nominal * Débit compatible avec performance cible
FT6.2 | Assurer un écoulement homogène du gaz à travers le lit | * Conception interne favorisant répartition uniforme du gaz en entrée * Limitation des zones préférentielles et chemins préférentiels * Support de lit adapté à la granulométrie | * Revue conception interne * Inspection montage interne | * Distribution homogène justifiée
FT6.3 | Permettre le bypass manuel du réacteur de charbon actif | * Ligne de bypass équipée de vannes pilotables * Possibilité d’isoler complètement le lit d'adsorbants si usage non requis * Basculement réalisable sans modification de tuyauterie | * Revue P&ID * Test manœuvre des vannes | * Bypass fonctionnel * Isolement complet du réacteur possible
FT6.4 | Permettre le chargement et le déchargement de l'adosrbants en sécurité | * Trappe ou bride supérieure pour chargement * Dispositif de vidange en partie basse * Purge du gaz avant ouverture * Limitation exposition poussières et gaz résiduel | * Inspection conception mécanique * Vérification procédure sécurité | * Chargement/déchargement réalisable sans démontage majeur * Opération réalisable en sécurité
A revoir
FP : fonction principale (ce que le système doit accomplir dans sa globalité)
FT : fonction technique (action que le système doit réaliser pour remplir la FP)
FC : fonction contrainte (conditions ou exigences que les FT doivent respecter pour être exploitables, sûrs et efficace)