## Technique Maintenance
CRT/ TECHNIQUE & MAINTENANCE : LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT D’EQUIPEMENT, FOURNITURE DE CONSOMMABLES ET PRESTATIONS ASSOCIEES (MAINTENANCE, PIECES DETACHEES ET FORMATION DU PERSONNEL) POUR LA REALISATION DE LA MESURE DU TAUX D'HEMOGLOBINE DES CANDIDATS AU DON DU SANG DE L’EFS ET DU CTSA
Date :
N° marché : SSCX3034
Nom du candidat :
Equipement :
Echelle de notation : 1 : très insuffisant / non-conforme 3 : Acceptable 5 : Conforme
DOCUMENT OBLIGATOIRE - CARACTERE REDIBITOIRE - Une réponse non conforme à la demande ou l'absence de réponse rend non conforme la totalité de l'offre du candidat.
Questions | Réponses | Note Prévue | Réponses candidat et document de référence (indication chapitre et ou page) | Note attribuée | Commentaires notation
1- Référentiel
Le système est un dispositif médical de classe 1 et doit répondre aux exigences de la directive relative aux dispositifs médicaux en vigeur | ¨Oui ¨Non | NA
Certificat de marquage CE | ¨Oui ¨Non | NA
2-Documents
Descriptif complet de l’équipement, des accessoires utilisés et de l’environnement nécessaire au fonctionnement optimal : fiche signalétique et fiche technique | ¨Oui ¨Non | NA
L'équipement est compatible avec les conditions climatiques des DOM | ¨Oui ¨Non | NA
Instructions d'installation, instructions d'utilisation | ¨Oui ¨Non | NA
Instructions de maintenance, le programme détaillant la méthodologie de nettoyage et de décontamination propre au constructeur (si définctant préciser la nature de la molécule active devant être compatible avec l'équipement) | ¨Oui ¨Non | NA
La liste des pièces détachées (si proposition autre que changement standrad étant le souhait de l'EFS) et des accessoires optionnels avec leur tarif en vigueur ainsi que les conditions de fourniture et de délais de livraison | ¨Oui ¨Non | NA
Certificat de conformité / étallonage | ¨Oui ¨Non | NA
2- Engagement du titulaire/ Garantie
Délai d'intervention sur site : - GTI (Garantie de temps d’intervention exprimée en jours ouvrés) : 5 jours ouvrés à compter de la réception de l’appel - GTR (Garantie de temps de rétablissement exprimée en jours ouvrés) :15 jours ouvrés à compter de la réception du Bon de Commande - Délais de prise en compte de la demande : 2 jours ouvrés | ¨Oui ¨Non | NA
Tous les articles fournis par le titulaire bénéficient d'une garantie d'une durée minimum contractuelle d’un an sur les équipements, accesoires et pièces détachées | ¨Oui ¨Non | NA
QUESTIONS A CARACTERE NON REDIBITOIRE
Questions | Coeff | Note candidat | Réponses candidat et document de référence (indication chapitre et ou page) | Note attribuée | Commentaires notation
1- PERFORMANCE TECHNIQUES ET CONFORMITE FONCTIONNELLE
Délai d'obtention du résultat Exigence fixé dans le CCTP : ne doit pas être supérieur à 5 secondes | 2
Seuil de résultat et plage de mesure Exigence fixée dans le CCTP : la sensibilité de la mesure acceptable est : +ou – 0,3 g/dl. * A noter que le seuil de tolérence - ou + est de 10%. Le candidat doit indiqué son seuil précis | 2
Temps de remise à zéro entre deux mesures | 1
Etalonnage automatique | 1
Utilisation sur l'ensemble des donneurs sans adaptation particulière | 2
2- CONDITION D'EXPLOITATION ET DE CONSERVATION
Condition de fonctionnement de l'équipement (température, humidité) Exigence fixée dans le CCTP : Les équipements doivent être en capacité de fonctionnement normal dans une plage de température allant de 10 à 40°C. | 1.5
Condition de fonctionnement des microcuvettes (altération des consommables - température, humidité) | 1.5
Conditions de stockage des microcuvettes | 1
Durée d'utilisation des microcuvettes après ouverture de l'emballage | 1.5
Poids + taille équipement avec les accesoires de fonctionnement obligatoires (sans malette de transport) - environnement d'utilisation classique | 1
3- ROBUSTESSE ET CONTINUITE D'ACTIVITE
Résistance et robustesse de l'équipement | 1
Fonctionnement sur batterie et secteur | 1
Autonomie annoncée | 2
4- LOGISTIQUE ET MOBILITE
Accessoires de transport adaptés aux collectes mobiles | 1.5
Facilité de transport (poids encombrement, recharge) | 1
5- MAINTENANCE
Garantie et exclusions | 1
Organisation du SAV | 1
Echange standard | 2
Note sur 75 |  | 0 |  | 0
Note sur 15 |  | 0 |  | 0
,

## Grille de test
GRILLE DE TEST : LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT D’EQUIPEMENT, FOURNITURE DE CONSOMMABLES ET PRESTATIONS ASSOCIEES (MAINTENANCE, PIECES DETACHEES ET FORMATION DU PERSONNEL) POUR LA REALISATION DE LA MESURE DU TAUX D'HEMOGLOBINE DES CANDIDATS AU DON DU SANG DE L’EFS ET DU CTSA
Date :
N° marché : SSCX3034
Nom du candidat :
Equipement testé :
Site de test
Nom de l'évaluant :
N° personnel EFS :
Echelle de notation : 1 : très insuffisant / non-conforme 3 : Acceptable 5 : Conforme
Point à vétrifier et à évaluer | Coeff | Notation attribué | Commentaires testeurs (oligatoire) Merci d'être le plus détaillé possible afin d'argumenter votre note
1-ERGONOMIE D'UTILISATION | 4.5
Manipulation de l'équipement (transport de l'équipement possible à une seule main, équipement compact) | 1
Manipulation des consommables (préhension facile. Pour la méthode invasive, facilité du recueil de l'échantillon de sang à tester) | 1.5
Facilité de chargement / remplacement des consommables (nombre d'actions pour charger et remplacer le consommable) | 1.5
Charge mentale utilisateur / intuitivité (compréhension simple et rapide du mode d'emploi ainsi que de la lecture du résultat) (mesure de temps de prise en main) | 1
2-LISIBILITE ET INTERFACE UTILISATEUR | 3
Lisibilité de l'affichage en conditions réelles (visibilité de loin des résultats sans nécessité de rapprocher excessivement l'équipement - à longeur de bras chiffre et unité de mesure visible et lisible) | 1.5
Compréhension immédiate des informations affichées, peu de clics pour arriver au resultat (infographie intuitive) | 1.5
3-UTILISATION EN SITUATION DE COLLECTE MOBILE | 3.5
Utilisation sur batterie lors des essais (durée sans recharge nécessaire de l'équipement en activité) (collecte de 4h avec 75 poches en moyenne) | 2
Adaptation aux contraintes de collecte mobile (utilisation de l'équipement autre que sur une surface plane - équipement en main) | 1.5
3-MAINTENANCE COURANTE ET SECURITE D'UTILISATION | 6
Facilité de nettoyage et désinfection (mesure du temps) (nombre de produit nécessaires et étapes de démontage si besoin) | 2
Pertinence des codes erreurs (lisibilité, informatif et compréhensible rapidement) | 1.5
Fluidité de l'enchaînement des mesures (temps d'indisponibilité de l'automate à la suite du résultat pour pouvoir l'utiliser sur un autre donneur) | 1
Répétabilité du séquençage, quelles que soient les caractéristiques des donneurs. (technique standardisable) | 1.5
Note sur 60 |  | 0
Note sur 35 |  | 0

## RSE
CRT/RSE :LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT D’EQUIPEMENT, FOURNITURE DE CONSOMMABLES ET PRESTATIONS ASSOCIEES (MAINTENANCE, PIECES DETACHEES ET FORMATION DU PERSONNEL) POUR LA REALISATION DE LA MESURE DU TAUX D'HEMOGLOBINE DES CANDIDATS AU DON DU SANG DE L’EFS ET DU CTSA
Date :
N° marché : SSCX3034
Nom du candidat :
Echelle de notation : 1 : très insuffisant 3 : Acceptable 5 : Conforme
QUESTION A CARACTERES OBLIGATOIRES
Questions | Coeff | Note | Réponses candidat et document de référence (indication chapitre et ou page) | Commentaires notation
Durabilité et réparabilité : Les équipements doivent être conçus pour une durée de vie prolongée, avec disponibilité des pièces détachées pendant au moins 10 ans après livraison. Disponilbité des pièces détachées sur la durée de vie de l'équipement à préciser | 2
Recyclabilité et réduction des emballages : % de matière recyclée plastique dans l’emballage, Engagement du titulaire à réduire ses emballages et les moyens mis en œuvre pour y parvenir | 1
Fin de vie : présentation des filières de traitement de la fin de vie du matériel, recyclabilité en fin de vie Reprise des matériels existants | 1
Note sur 20 |  | 0
Note sur 10 |  | 0

## Liste déroulante (hidden)
Point Test
1
3
5