## CRT
Acquisition d’un système échographique pour imagerie avec sondes linéaires et endoscopiques
Cadre de réponse technique
Le candidat devra obligatoirement compléter le questionnaire suivant et le joindre à l'offre. Ces réponses devront être les plus complètes et les plus claires possibles. Il est rappelé que les éléments caractéristiques de l’offre du fournisseur sont contractuels. Le candidat indiquera, le cas échéant, la référence de son offre dans sa réponse. Le candidat ne doit compléter que les seules cases colorées en or. Toute autre modification du document ne sera pas prise en compte dans l'examen de l'offre. Il est strictement interdit de porter des modifications autres au présent document, sous peine d'irrecevabilité de l'offre. Le candidat joindra à son offre les fiches techniques du matériel et des logiciels objet du marché.
Nom de la société candidate :
N° de question | Libellé |  | Référence dans le CCTP | Réponse du candidat
0 | Constructeur
N° de question | Besoin |  | Référence dans le CCTP | Réponse du candidat
I) Sytème échographique : caractéristiques obligatoires
1 | Veuillez donner le nombre de canaux en émission et en réception de votre équipement. Rappel : Il est attendu un minimum de 256 canaux en émission et 64 en réception, avec une valorisation pour une offre proposant un nombre de 512 canaux en émission ou plus de 64 canaux en réception. | 399nm(+/- 0.5nm); min 800mW; < 100 kHz | Article 2
2 | Quelle est la cadence d'imagerie en ondes planes (selon fréquence et profondeur d'imagerie) ? Rappel : Il est attendu une valeur minimale de 8 kHz afin de pouvoir faire de l'imagerie ultrarapide | 399nm(+/- 0.5nm); min 800mW; < 100 kHz | Article 2
3 | L’équipement dispose-t-il d'un mode d’imagerie élastographie par ondes de cisaillement de type SWE ? Rappel : la présence de ce mode est obligatoire |  | Article 2
4 | Quel est le nombre d'éléments de la sonde basse fréquence obligatoire, quelle est sa fréquence centrale, et est-elle bien pilotable par l'échographe ? Rappel: le nombre d'éléments minimum obligatoire est de 128 pour une fréquence centrale comprise entre 2 et 6 MHz |  | Article 2
5 | L'équipement dispose-t-il d'une interface de commande avec logiciels nécessaires pour acquisitions des données RF et IQ, visualisation des acquisitions et traitement des données ou, en variante, le dispositif peut-il être connecté à un ordinateur personnel sur lequel l’accès aux logiciels et codes nécessaires pour acquisition des données RF et IQ, visualisation des acquisitions et traitement des données sont assurés ? Rappel : Le candidat doit proposer au moins l'offre de base ou la variante. |  | Article 2
6 | Le système permet-t-il en l'état d'effectuer des acquisitions B-mode, imagerie de déformation (Strain Imaging), imagerie Doppler et ARFI SWE ? Rappel : ces modes sont obligatoires par défaut |  | Article 2
7 | Comment le système permet-t-il l'utilisation d'une sonde de type ETO GE ? Rappel : Il doit être possible d'utiliser une sonde ETO GE au minimum via un système d'adaptation (la fourniture de ce système n'est pas demandée) |  | Article 2
N° de question | Libellé |  | Référence dans le CCTP | Réponse du candidat
II) Délai de livraison
1 | Quel est le délai d’exécution, qui comprend la livraison, l’installation, la mise en service ? Rappel : le maximum est de 10 semaines à compter de la date de notification du marché.Ce point fera l'objet d'une valorisation |  | Article 4
N° de question | Libellé |  | Référence dans le CCTP | Réponse du candidat
III) Formation
1 | Veuillez indiquer la durée de formation prévue. Rappel : Il est attendu une durée minimale d'une journée ou plus |  | Article 6
2 | Veuillez indiquer les délais de la formation une fois passé le délai d'exécution Rappel : le maximum est de 10 semaines à compter de la mise en service de l'équipement |  | Article 6
N° de question | Libellé |  | Référence dans le CCTP | Réponse du candidat
IV) Garantie
1 | Veuillez indiquer la durée de la garantie. Rappel : Il est attendu une durée de garantie de deux (2) ans. |  | Article 7
2 | Veuillez écrire le contenu de la garantie et les éléments qu'elle recouvre. Rappel : La garantie proposée par le candidat doit satisfaire au minimum les exigences stipulées à l'article 7 du Cahier des Charges Techniques Particulières. |  | Article 7
3 | Veuillez indiquer le délai de remise en état du matériel sur lequel le candidat s'engage en cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel ne nécessitant pas d’intervention sur site. Rappel : En cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel ne nécessitant pas d’intervention sur site, le titulaire dispose d’un délai maximum de trois (3) jours ouvrés à compter du courrier électronique portant demande de remise en état de fonctionnement. |  | Article 7
4 | Veuillez indiquer le délai de remise en état du matériel sur lequel le candidat s'engage en cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel nécessitant une intervention sur site. Rappel : En cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel nécessitant une intervention sur site, le titulaire dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours ouvrés à compter de la demande d’intervention, laquelle peut être effectuée par téléphone mais doit obligatoirement être confirmée par courrier électronique. A minima, un diagnostic devra être établi dans ce délai. |  | Article 7
5 | Veuillez indiquer le délai de remise en état du matériel sur lequel le candidat s'engage en cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel ne nécessitant pas d’intervention sur site. Rappel : En cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel ne nécessitant pas d’intervention sur site, le titulaire dispose d’un délai maximum de trente (30) jours ouvrés à compter de la précédente intervention le cas échéant. |  | Article 7
N° de question | Libellé |  | Référence dans le CCTP | Réponse du candidat
V) Critère environnemental
1 | Veuillez indiquer la durée de vie de l'équipement proposé ainsi que les moyens mis en œuvre pour allonger la durée de vie de l'équipement. En outre, veuillez présenter l'estimation de consommation électrique moyenne de l'équipement Rappel : Ce point fera l'objet d'une valorisation dans le cadre de l'analyse des offres. |  | article 8
N° de question | Libellé |  | Référence dans le CCTP | Réponse du candidat
VI) Prestations supplémentaires éventuelles
1 | Veuillez indiquer les caractéristiques techniques de la sonde linéaire basse fréquence. Rappel : Il s'agit de la PSE obligatoire, le candidat est tenu de réponse. |  | article 2
2 | Veuillez indiquer les caractéristiques techniques de la sonde linéaire haute fréquence, notamment les points suivants : le nombre d'éléments de cette sonde, sa fréquence centrale et la possibilité de la piloter par l'échographe. Rappel : IL s'agit de la PSE facultative n°1, le candidat n'est pas tenu de la proposer. |  | article 2
3 | Veuillez indiquer le contenu et la durée de la maintenance proposée. Rappel : Il s'agit de la PSE facultative n°2, le candidat n'est pas tenu de la proposer. |  | article 7