## Consignes
Acquisition et maintenance de soudeuses de tubulures, mobiles, mono-têtes et multi-têtes compatibles PVC et/ou EVA pour l’EFS (y compris DROM) et le CTSA
Consignes | Le présent document est obligatoirement renseigné par les candidats et fait partie de l'offre. Les éléments contenus ont valeur contractuelle et sont opposables au fournisseur tout au long du contrat. Le Cadre de réponse technique est valable pour chacun des 3 lots. Consignes obligatoires : - Pas de modification de la structure de base des différents tableaux ni de fusion des cellules. - Le candidat peut faire référence à des documents extérieurs (fiches techniques et autres documentations techniques) pour répondre à une question. Dans ce cas, il le mentionne avec exactitude dans le présent document notamment le nom du document et son numéro de page associé. - Chacune des questions doit faire l'objet d'une réponse. - Les réponses doivent être le plus précises possibles avec l'exhausitivité des informations demandées. - Aucune ligne et colonne doivent être ajoutées sur les différents onglets. - Document à transmettre en version ".xls". Les réponses contenues dans ce document sont évaluées, en lien avec les critères, sous-critères et caractéristiques détaillés dans le Réglement de Consultation.

## Performance technique
N° de question | Sous-critères et caractéristiques | Exigence EFS - Si non respect = offre éliminée | Notation (si pas de note, il s'agit d'une simple information) | Réponse du fournisseur
Sous-critère 1 : Performance technique de l'équipement
Caractéristique 1 : Généralités et Développement Durable (10 points)
1 | Type ou désignation commerciale de l'équipement proposé ? Veuillez fournir dans votre offre des photographies/croquis/schémas présentant la soudeuse à connection stérile unitaire que vous proposez
2 | Etes-vous distributeur exclusif ou fabricant pour le marché français?
3 | Nom et adresse du fournisseur?
4 | Contact commercial fournisseur :
► Nom / Prénom
► Numéro de téléphone
► Adresse e-mail
5 | Date de la première mise en service de ce type d'équipement dans un établissement en France ? (année)
6 | Nombre d'installations de ce type d'équipement en service en France ?
7 | Nombre d'installations de ce type d'équipement en service dans les DROM-COM ?
8 | Nombre d'installations de ce type d'équipement en UE ou dans le reste du monde
9 | Prévoyez-vous des conditions de transport spécifiques pour les DROM-COM? OUI/NON Si tel est le cas, veuillez préciser.
10 | Avez-vous recours à des sous-traitants ou co-traitants ? OUI/NON
Si oui, indiquer leurs activités et dans quel cadre ils interviennent (financement, travaux, transport…) .
11 | L'équipement est-il marqué CE? OUI/NON | Obligation technique.
12 | Conformité aux normes, décrets et lois applicables, en vigueur sur le marché français et européen.
13 | Quelle est la durée de vie de l'équipement ? ( en années) Quel est l'indice de durabilité ? |  | 2
14 | Le candidat détaille ses capacités de production existantes (usines et équipements techniques) et exprime le nombre moyen de soudeuses produites par mois ainsi que les capacités de production des consommables servant pour les soudures
15 | Le candidat détaille les mesures employées pour s’assurer de la qualité des fournitures, et notamment le candidat précise s’il est certifié par rapport à la norme NF EN ISO 9001/2015 relative aux systèmes de management de la qualité et à la norme NF EN ISO 13485/2016 relative aux systèmes de management de la qualité appliqués aux dispositifs médicaux (exigences à des fins réglementaires). Il fournit la copie des certificats en vigueur.
16 | Disposez-vous d'une ou plusieurs certification(s), ou labels ou autres signes de contrôle qualité en lien avec la protection de l’environnement qui seraient susceptibles de se rattacher aux prestations/fournitures commandées dans l’Accord-Cadre ? OUI/NON Si tel est le cas, veuillez préciser.
17 | Présentez les modalités et process mis en œuvre par votre société pour respecter les réglementations Internationales du Travail, respect des Droits de l'Homme, etc.
18 | Quelle est la consommation électrique en kw/h ? |  | 2
19 | Lieu de fabrication de l'équipement et des consommables associés et présentation du bilan carbone |  | 2
20 | Disponibilité d’une analyse de cycle de vie (ACV) de l’équipement et des consommables associés. - Affichage environnemental OUI/NON Si oui Résultat de l'évaluation quantifiant les impacts environnementaux |  | 4
Caractéristique 2 : Paramètres et contrôles (8 points)
1. Caractéristiques générales de l'équipement - 1 point
1 | Quelles sont les dimensions externes de l'équipement? (L*l*H en mm) |  | 0.5
2 | Quel est le poids de l'équipement? (En kg) |  | 0.5
3 | Quel (s) matériaux est (sont) utilisé (s) pour la fabrication de cet équipement?
4 | La machine est-elle transportable "à la main" par un seul opérateur et peut être déplacée au sein du plateau sans requalification | Obligation technique
5 | Quelle est l'alimentation électrique nécessaire? (En V)
6 | Quelle est la tension réseau nécessaire? (En Hz)
7 | Quelle est la puissance électrique de l'équipement en fonctionnement? (En W)
8 | L'équipement a-t-il une tolérance sur la fluctuation du réseau électrique, onduleur, etc.). | Pas d'obligation de branchement à un onduleur
9 | Quel est le niveau sonore de l'équipement en marché en dB ? | < 70 Db
10 | Présence d'un système (type support pour les poches) afin de limiter la traction sur les tubulures.OUI/NON
11 | Quelle est la température ambiante minimale / maximale de fonctionnement de l'équipement ? (En °C) | 4°C - 30°C
2. Fonctionnalités principales de l'équipement - 5 points
1 | Capacité à garantir l'étancheïté de la tubulure après l’opération de soudure. | Exigé
2 | Sécabilité de la tubulure après opération de soudure | Exigé
3 | Après mise en place de la tubulure dans la mâchoire et lancement de la procédure, l'opération doit être entièrement automatique, ponctuée par un signal de fin de manipulation. | Exigé
4 | L'équipement est-il doté d'un dispositif de sécurité au démarrage en cas de défaut machine |  | 1
9 | Prévenance des non conformités produit :
| # L'équipement est-il doté d'une détection automatique de présence d'humidité (mâchoire/tubulure) ? OUI/NON |  | 1
| # L'équipement est il doté d'une détection de mauvais positionnement de tubulure ? OUI/NON |  | 1
10 | Le candidat détaille son analyse sur les risques concernant le risque de brûlure et mécanique lors des opérations de soudure OUI/NON
11 | L'équipement est-il doté d'un système de protection contre les projections de sang ? OUI/NON |  | 1
12 | L'équipement est-il doté d'un système de sécurité pour empêcher les brûlures ? OUI/NON |  | 1
13 | Aide à la décision :
| # Présence d'un témoin de bon fonctionnement ? OUI/NON | Exigé
| # Présence d'un témoin de fin de cycle ? OUI/NON | Exigé
| # Présence d'un témoin d'alarme (sonore et visuelle) ? OUI/NON | Exigé
# L'équipement permet-il d'afficher différents messages d'erreurs en clair (en rapport avec la notice d'utilisation et des conduites à tenir en cas d'erreur) ? OUI/NON
# Présence d'un indicateur de batterie faible OUI/NON
14 | Présence d’un système de blocage des tubulures simple d’utilisation pour les maintenir et garantir leur bon alignement ? OUI/NON
15 | Possibilités de traçabilité et d’enregistrement des données d’exploitation ? OUI/NON
3. Caractéristiques de la soudure
1 | Avec quel type de DMU et de plastique l'équipement fonctionne-t-il ? | Les DMU des fournisseurs suivants sont obligatoirement pris en charge : Miltenyi, Macopharma, Fresenius, Haemonetics, Cerus, Terumo, etc. Les plastiques suivants sont obligatoirement pris en charge : EVA (éthylène et acétate de vinyle), Tubulures avec DEHP, et différentes associations DEHP free (DEHT et nouveaux plastifiants à venir).
2 | Quel est le diamètre de tubulure accepté (interne/externe)? (En mm) Le candidat indique si l’équipement est également validé pour une utilisation avec des tubulures de diamètre allant jusqu’à 3,9 (diamètre interne) et 5,4 mm (diamètre externe). | Les diamètres externes 3,9 à 5,4 mm, et internes 2,9 à 3,9 mm doivent être inclus dans les spécifications du fournisseur.
3 | température des tubulures acceptée (seuil) | +2°C à +30°C inclus dans les spécifications du fournisseur.
4 | Quel est la longueur minimale de tubulure entre deux soudures (pour éviter les surpressions et ruptures d'intégrité) | 2 cm (Cf HNO/PSL/PRP/MO/090 : Souder les PSL)
5 | L'équipement permet-il les soudures suivantes :
| # pleine CGR | Exigé
| # pleine plasma | Exigé
| # pleine CLP | Exigé
| # pleine solutions | Exigé
| # vide | Exigé
6 | Caractéristiques des soudures réalisées
| # Symétrie de la soudure | Exigée
| # Absence de fuite de la soudure (fournir des données disponibles des tests réalisés) | Exigée
# Epaisseur de la soudure
| # Aspect visuel de la soudure conforme au mode opératoire | Présence de bavures, fils, ? (qui ne remettent pas en cause la conformité de la soudure en terme d'étancheïté)
7 | Quel est le temps de récupération moyen entre deux soudures en secondes
8 | Est il plusieurs programmes de soudure ? OUI/NON SI OUI, les détailler
9 | Existe-t-il un mode soudure automatique ? OUI/NON
4. Contrôle des paramètres de l'équipement - 2 points
1 | Votre équipement permet-il un enregistrement des paramètres de soudure? OUI/NON
2 | Comment est réalisée la validation des paramètres critiques sur l'équipement?
3 | Quelle est la liste des détections automatiques que l'équipement possède afin d'informer l'opérateur de mauvaises utilisation ?
4 | Une alarme se met-elle en route si il y a défaillance d'un des paramètres critiques de soudure? OUI/NON Si OUI, veuillez préciser comment est réglée l'alarme.
5 | Votre équipement se coupe t-il si il y a une dérive des paramètres critiques? OUI/NON
6 | Votre équipement est-il équipé d'un contrôle en cas de surchauffe? OUI/NON Si OUI, veuillez préciser son fonctionnement. |  | 1
7 | Comment pouvez-vous assurer qu'aucun dispositif médical ne peut rester coincé dans l'équipement?
8 | Comment pouvez-vous assurer qu'aucun dispositif médical ne peut venir endommager l'équipement?
9 | En quoi, selon vous, votre équipement est sécuritaire pour l'utilisateur?
10 | Si il y a une panne de courant, est ce que l'équipement proposé permet la finalisation de la soudure en cours ? Si applicable OUI/NON |  | 1
Caractéristique 3 : Fonctionnalités, performance, consommables et options
1. Ecran de contrôle et interfaces
1 | Votre équipement possède t-il un écran d'affichage? OUI/NON Si OUI, veuillez préciser ses caractéristiques techniques et dimensions ainsi que le contenu des messages affichés (alarmes, déroulement de la connexion, etc.)
3 | Peut-on connecter la soudeuse à un PC pour sauvegarder des données? OUI/NON
4 | L'équipement possède t-il un port USB? OUI/NON
5 | L'équipement possède t-il un port RS 232? OUI/NON
6 | L'équipement possède t-il un port Ethernet? OUI/NON
2. Performance de l'équipement
1 | Test de sécabilité - méthode utilisée par le candidat lors de son contrôle sortie usine -OUI/NON
2 | QP utilisateur conforme | Exigé
3 | Présentation des essais/tests réalisés par le candidat sur différents types de tubulures - Fournir les évaluations et essais | Cf fiches de tests dans protocole
4 | Nombre de soudures consécutives sans anomalie
5 | Décrire la nature du contrôle qualité en sortie Usine
3. Accessoires
1 | Chargeur / câble d'alimentation
2 | Valise de transport
3 | Câble de soudure
4 | Batterie
5 | Protection machine contre les chocs
6 | Protection utilisateur contre les projections
7 | Fournir le mode opératoire ou la notice d’utilisation de la fourniture proposée, précisant clairement la date d’émission ou la dernière révision.
18

## Services - Entretien
N° de question | Sous-critères et caractéristiques | Exigence EFS - Si non respect = offre éliminée | Notation (si pas de note, il s'agit d'une simple information) | Réponse du fournisseur
Sous-critère 2 : Prestations de services et entretien
Caractéristique 1 : Garantie - Maintenance - Entretien 5,75 points
1. Garantie - 1,25 points
1 | Quels sont les services proposés inclus dans la garantie ? (réparation panne, remplacement des pièces détachées, déplacement, main d'œuvre,etc) |  | 0.5
2 | Quelles sont les exclusions de garantie? |  | 0.25
3 | Est-ce qu'une visite de maintenance préventive est incluse lors de la garantie de l'équipement? OUI/NON Si OUI, veuillez préciser les modalités (durée de la maintenance, fréquence, contenu de la prestation). |  | 0.5
2. Maintenance - 3,5 points
1 | Quels types de contrat de maintenance proposez-vous? Pour chacun des contrats de maintenance proposés, veuillez décrire ce que comprend le contrat de maintenance.
► Contrat de maintenance préventive et corrective à l'attachement ? OUI/NON Détails du Contrat de maintenance proposé
► Contrat de maintenance Full (préventive + tte maintenance corrective, piéce et main d'oeuvre ? OUI/NON Détails du Contrat de maintenance proposé
2 | Est-ce que la maintenance préventive de l'équipement se déroule sur le site de l'établissement? OUI/NON Dans le cas où la maintenance préventive se déroule en dehors du site de l'établissement, veuillez préciser les modalités de gestion pour l'établissement.
3 | Est-ce que la maintenance curative de l'équipement se déroule sur le site de l'établissement? OUI/NON Dans le cas où la maintenance curative se déroule en dehors du site de l'établissement, veuillez préciser les modalités de gestion pour l'établissement.
4 | Proposez-vous un prêt de soudeuses ? OUI/NON Veuillez préciser les modalités de ce prêt. | Exigé
5 | Proposez-vous des kits de maintenance afin que l'établissement puisse réaliser lui-même les maintenances préventives et/ou curatives? OUI/NON Si OUI, veuillez préciser la composition du kit de maintenance.
6 | Quelle est la durée de disponibilité des pièces détachées? (En années) |  | 0.5
7 | Ou se situe votre stock de pièces détachées
8 | Quelle est la taille de votre stock destiné à l'EFS afin de garantir la disponibilité des pièces en cas de panne ? |  | 0.5
9 | Ou se situe la hotline France/UE et proximité par rapport aux établissements de l'EFS ?
10 | L'établissement a-t-il accès à une hotline dans le cadre d'un contrat de maintenance gratuite ? OUI/NON
11 | Quelle est la compétence de la hotline ?
12 | Pouvez-vous préciser les jours, plages horaires d’ouverture et de fonctionnement de la hotline?
13 | Quelle est la langue de communication de la hotline ? | Français "courant et clair" Exigé
14 | Nombre de personnes employées à la hotline?
15 | Quelles sont les qualifications du personnel assurant le SAV ?
16 | Nombre de techniciens SAV formés sur cet équipement pour la partie maintenance en France héxagonale ? Veuillez préciser comment sont répartis les techniciens de maintenance sur le territoire national. |  | 0.5
17 | Nombre de techniciens SAV formés sur cet équipement pour la partie maintenance dans les DROM COM? Veuillez préciser si la maintenance est réalisée par vos soins ou une entreprise extérieure dans les DROM-COM.
18 | Organisation générale pour assurer la maintenance préventive et corrective en métropole et sur les DROM/COM - Périodicité du nombre de maintenance préventive sur une année - Durée de la maintenance préventive - Descriptif du contenu de la maintenance préventive réalisée et certificat de qualification quand cela est nécessaire - Durée d'immobilisation de l'équipement - Moyens mis en oeuvre, périodicité et descriptif exhaustif des procédures appliquées pour le contrôle des performances - Organisation de la maintenance corrective : check list des opérations à réaliser, certificat de qualification quand nécessaire, etc. |  | 1
19 | Gamme de maintenance détaillée
20 | Liste des indicateurs de maintenance préventive et les seuils propres à chaque indicateur
21 | Taux objectif de disponibilité minimum de l'équipement calculé selon les horaires d'utilisation du matériel (24/24, 365J/an hors maintenance préventive)
22 | Envoi des équipements : Préciser les modalités d'emballage et le process d'envoi Indiquer le nombre minimum/maximum d'appareils possibles à envoyer par envoi |  | 1
23 | Présenter un modèle de rapport de maintenance type de maintenance préventif/correct
3. Entretien - 1 point
1 | Préciser la procédure de nettoyage, la périodicité, les produits à utiliser ou principes actifs à utiliser. |  | 1
2 | Compatibilité des surfaces extérieures avec l'utilisation de produits de nettoyage détergents et désinfectants et avec du péroxyde d'hydrogène | Exigé
3 | Qui est en mesure de réaliser le nettoyage de l'équipement?
4 | La soudeuse doit-elle être débranchée quand elle n'est pas utilisée? OUI/NON
Caractéristiques 2 : Livraison, installation et qualifications - 1,5 points
1. Délais de livraisons - 1 point
1 | Quel est votre délai de livraison de l'équipement à réception du bon de commande pour un site en Métropole? (En semaines) |  | 0.5
2 | Quel est votre délai de livraison de l'équipement à réception du bon de commande pour un site en Drom Com ? (En semaines) |  | 0.5
3 | Quel est le délai de livraison des pièces détachées pour un site en métropole ? (En heures) | Respect du délai max prévu au CCTP Exigé
4 | Quel est le délai de livraison des pièces détachées pour un site en Drom Com ? (En heures) | Respect du délai max prévu au CCTP Exigé
2. Conditions d'installation et d'utilisation - 0,5 points
1 | Est-ce que les soudeuses doivent-être positionnées dans une pièce spécifique? OUI/NON
2 | Quels types de prises électriques il est nécessaire de prévoir pour brancher l'équipement ou l'accessoire de recharge?
3 | Quelles sont les consignes de sécurité associées à l'installation et à l'utilisation du connecteur afin de garantir la sécurité des opérateurs
4 | Quel taux d'hygrométrie minimal en %H doit respecter l'environnement ?
5 | Quelle est la température ambiante de fonctionnement ? | 4-30°c
6 | L'équipement nécessite-t-il le port d'un EPI ? OUI/NON
7 | Le candidat détaille les conditions de sécurité vis-à-vis des normes en vigueur (électromagnétique, électriques, etc.) |  | 0.25
8 | Comptabilité électromagnétique - aptitude du système à fonctionner dans un environnement électromagnétique sans modification de ses performances ou susceptibilité électromagnétique et sans produire lui même des perturbations électromagnétiques intolérables) - test et essais à l'appui |  | 0.25
3. Qualifications
1 | Veuillez préciser les conditions de la mise en service pour chaque étape de qualification (durée, contenu de la prestation, fréquence, personne réalisant la qualification, documents fournis à la qualification) : | Une QO devra être effectuées par le titulaire pour chaque équipement. Un rapport détaillé de qualification devra être remis à chaque qualification (précisant les différents points de vérification) et un exemple de rapport devra être fourni dans l’offre.
► Qualification Opérationnelle (QO)
Caractéristique 3 : Accompagnement des établissements (0,75 points)
1 | En quoi consiste la formation utilisateur que vous proposez? | Le Titulaire prendra en charge la formation à l'utilisation et à l'entretien de premier niveau, d’un nombre de technicien qui aura fait l’objet d’un accord entre le Titulaire et le site EFS/CTSA. La formation est réalisée sur chaque site utilisateur à une date définie entre les deux parties. La formation insiste notamment sur les éventuels risques liés à une mauvaise utilisation de l’équipement susceptible d’influer sur la qualité des connexions stériles réalisées, sur la détection de connections non conformes, et sur les éléments critiques à respecter formalisés par le Titulaire.
► Descriptif et contenu de la formation
► Langue utilisée
► Personnes dispensant la formation
► Durée en heures des sessions de formation
► Lieu de la formation
► Typologie des utilisateurs
2 | Proposez-vous une formation de un ou plusieurs techniciens de l'établissement pour réaliser la maintenance de l'équipement? OUI/NON Si OUI, veuillez préciser les modalités (durée, niveau, lieu de la formation, organisation de la formation, etc). |  | 0.25
3 | Délivrez-vous une attestation de formation à l'issue des formations proposées? OUI/NON | Exigé
4 | Délivrez-vous une support technique en français à l'issue des formations proposées? OUI/NON | Exigé
5 | La formation est-elle conclue par une évaluation du personnel formé ? OUI/NON | Exigé
6 | Est-ce que l'établissement peut prétendre à des compléments de formation tout au long de la durée du marché pour approfondir certains domaines spécifiques ou former de nouveaux arrivants? OUI/NON Si c'est possible, veuillez indiquer le montant de la prestation dans le BPU.
7 | Quels outils de formation sont fournis avec l'équipement pour permettre aux utilisateurs une utilisation rapide et optimale? (manuel d'utilisation, vidéos de fonctionnement, mode opératoire,etc)
8 | Formation utilisateurs et niveau 2 et + sur site |  | 0.25
9 | Les formations Niveau 2 et + nécessite-t-elle une réhabilitation ? SI OUI préciser la fréquence |  | 0.25
11 | Le Titulaire assurera à titre gracieux au sein de l’établissement concerné l’assistance aux utilisateurs nécessaire à la résolution des difficultés rencontrées lors de l'utilisation de l’équipement. Préciser les modalités organisationnelle et opérationnelle et les disponibilités | Exigé
Caractéristique 4 : Sécurisation de la prestation et continuité d'activité (2 points)
1 | Préciser les modalités pour sécuriser l'Etablissement quant à la disponibilité des pièces détachées, des équipements |  | 1
2 | Préciser les modalités pour assurer la continuité d'activité de la prestation de maintenance et de la fourniture des équipes quelle que soit la situation rencontrée (grève, pandémie, guerre) et quel que soit le contexte économico-politique |  | 1
10

## Délais contractuels
N° telephone de la Hot Line
Plage d'appel attendue
Délai de rappel
Synthèse des données contractuelles
Garantie
| Durée de garantie |  |  | mois Métropole et Drom-Com
Maintenance préventive | [6 empty] | Correctif seul
Durée et plage d'intervention
Délai de prise en charge de la demande |  |  |  | (en minutes et centième de minutes) |  |  |  | (en minutes et centième de minutes)
Garantie de délai de réponse (GDR) |  |  |  | (en heure et centième d'heure) |  |  |  | (en heure et centième d'heure)
Temps d'intervention (GTI) |  |  |  | (en heure et centième d'heure) |  |  |  | (en heure et centième d'heure)
Temps de rétablissement (GTR) |  |  |  | (en heure et centième d'heure) |  |  |  | (en heure et centième d'heure)
Plage d'intervention de |  | à |  |  | (en heure et centième d'heure) |  |  | à |  | (en heure et centième d'heure)
Nbre de jours d'intervention par semaine |  |  | 5 = du lundi au vendredi 6 = du lundi au samedi 7 = lundi au dimanchejrs ferié inclus | [5 empty] | 5 = du lundi au vendredi 6 = du lundi au samedi 7 = lundi au dimanchejrs ferié inclus
NOTA: les délais GTI et GTR demarrent à la date et heure de déclaration de l'anomalie
Délais de livraisons Métropole
délais de livraison des pièces détachées |  |  |  | (en jours calendaires) |  | Délais de livraison des soudeuses |  |  |  | (en jours calendaires)
Délais de livraison des pièces détachées (retrait de lot ou urgence) |  |  |  | (en jours calendaires)
Délais de livraisons DOM/TOM
délais de livraison des pièces détachées |  |  |  | (en jours calendaires) |  | Délais de livraison des soudeuses |  |  |  | (en jours calendaires)
Délais de livraison des pièces détachées (retrait de lot ou urgence) |  |  |  | (en jours calendaires)