| Nom du fichier |  |
| --- | --- |

| Réf. Chrono | DRT-LETI-DOPT-SISP-LAIP-26-07-001636 |
| --- | --- |

Protection des informations : Cocher la case :

☒ Le présent cahier des charges ne contient aucune information de niveau « Diffusion Restreinte » ou « classifiées » ou relevant de la protection du potentiel scientifique et technique de la nation, ce qui permet la mise en ligne de ce document sur la plate-forme dématérialisée du CEA,

☐ Le présent cahier des charges contient des informations Diffusion Restreinte (DR) ou relevant de la Protection du Potentiel Scientifique et Technique de la Nation de ce fait la mise en ligne sur la plateforme dématérialisée du CEA de ce document est possible via un conteneur chiffré ZED !,

☐ Le présent cahier des charges contient des informations classifiées, de ce fait la mise en ligne sur la plate-forme dématérialisée du CEA de ce document est strictement interdite."

Le tableau ci-dessous est à supprimer après validation DEFI – VDOC et avant envoi par mail au Service des Marchés et Achats

| DEFI | FONCTION | NOM | UNITE |
| --- | --- | --- | --- |
| Rédacteur | Auteur – Correspondant Procédés (CP) |  |  |
| Vérification | Chef de Laboratoire | Thierry MOURIER | DOPT/SISP/LAIP |
| Vérification par défaut Approbation si montant <150k€ | Chef de Service | Stephane FANGET | DOPT/SISP |
| Diffusion | Correspondant Sécurité (CS) | Sandra REYNAUD | DOPT |
| Diffusion | Correspondant Equipements | Nicolas CARRIERE | DOPT |
| Diffusion | Correspondant cellule financière | Delphine CLEMONT | DOPT |
| Diffusion | CdD DOPT (+ Département financeur si ≠) | Cyril FELLOUS | DOPT |

SOMMAIRE

1	OBJET	5

2	specifications PROCEDES OU TECHNIQUE DE MESURE	6

3	SPECIFICATIONS TECHNIQUES EQUIPEMENT	6

3.1	Description Equipement	6

3.2	Hardware	7

3.2.1	Système de pompage	7

3.2.2	Lignes de gaz/chimie	7

3.2.3	Suivi de la consommation des équipements	8

3.2.4	Gestion du mode veille et interface avec les sous-équipements périphériques	8

3.2.5	Gestion des gaz inflammables	8

3.2.6	Contrôle de température	8

3.2.7	Vibrations	8

3.2.8	Autre	9

3.2.9	Verrine lumineuse	9

3.3	Software	9

3.3.1	Configuration Informatique	9

3.3.2	Antivirus et sauvegarde des données	10

3.3.3	Automation	11

3.4	Transfert et manipulation des tranches	12

3.4.1	Caractéristiques des tranches	12

3.4.2	Ports de chargement	12

3.4.3	Surfaces de préhension et de contact	13

3.4.4	Référence des containers utilisés sur l’équipement	13

3.4.5	Fiabilité du système de handling	13

3.5	Mini environnement	14

3.5.1	Contrôle caractéristique physique de l’air	14

3.5.2	ESD (Electro Static Discharge)	14

3.5.3	Contrôles particulaires	14

3.6	Interface avec le reste de la salle blanche & son organisation	15

3.7	Contamination	15

3.7.1	Contamination particulaire	15

3.7.2	Contamination Métallique	16

3.8	Interface spécifique avec facilities	18

3.8.1	Si équipement de type CMP (Chemical Mechanical Polishing)	18

3.8.2	Si équipement de type WET BENCH	19

4	SPECIFICATIONS GENERALES BATIMENT, FLUIDES, ELECTRICITE, ENVIRONNEMENT	19

4.1	Environnement de l’équipement	19

4.1.1	Caractéristiques des locaux	19

4.1.2	Fluides bâtiments	19

4.1.3	Caractéristiques du réseau électrique	20

4.1.4	Adaptation machine au réseau électrique	20

4.1.5	Alimentation sans interruption (onduleur)	21

4.2	Management de l’environnement	21

4.2.1	Eau de Refroidissement Process ERP	21

4.2.2	Exhaust et autres réseaux aérauliques internes équipement	22

4.2.3	Ségrégation des effluents liquides	22

4.2.4	Cas du « DI return » ou recyclage de l’eau ultra pure	22

4.2.5	Effluents gazeux	22

4.2.6	Odeurs	23

5	SECURITE	23

5.1	Conformité CE	23

5.2	Risques liés aux facilities	25

5.3	Risques liés à l’incendie	25

5.4	Risques liés aux produits chimiques	26

5.5	Risques liés aux manutentions	27

5.6	Risques liés au chargement automatique des Foups sur LoadPorts	28

5.7	Risques liés aux appareils sous pression	28

5.8	Risques liés aux travaux en hauteur	28

5.9	Risques liés au rayonnement laser	28

5.10	Risques liés aux sources de rayonnements ionisants (sources radioactives / générateurs électriques de rayonnements ionisants…)	29

5.11	Risques liés au bruit	30

5.12	Risques liés aux températures	31

5.13	Signalisation	31

5.14	Modalités d’intervention sur le site du CEA-LETI	31

6	Politique achat responsable du CEA	31

6.1	Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)	31

6.2	Développement durable et développement du tissu économique local	32

6.3	Performance énergétique	32

7	CONDITIONS DE LIVRAISON DES EQUIPEMENTS	32

8	CONDITIONS D’INSTALLATION DES EQUIPEMENTS	33

9	FORMATION & APPRENTISSAGE	33

10	DOCUMENTATION	34

11	GARANTIE	34

11.1	Conditions de garantie	34

11.2	Support durant la garantie	34

11.3	Indicateurs de performance des équipements	35

12	MAINTENANCE	35

12.1	Pièces détachées	35

12.1.1	Liste des pièces détachées	35

12.1.2	Process-kit	35

12.1.3	Surface de stockage	35

12.2	Contrat de maintenance	35

12.3	Coût d’exploitation	36

13	CONTROLES & ESSAIS	36

13.1	Contrôle sur le lieu de fabrication (Recette usine)	36

13.2	Contrôles à la livraison & au déballage	36

14	– Installation	37

14.1	Préparation	37

14.2 Installation	38

14.2.0 Livraison du système et installation à l'emplacement final	38

14.2.1 Tiers 0 - Assemblage mécanique du système, démarrage du système	38

14.2.2 Tiers 1 - Branchement final et démarrage du système après la mise sous tension	39

14.2.3 Tiers 2 - Qualification de l'équipement par le Contractant et test de contamination/handling	40

14.2.4 Tiers 3 - Qualification des Procédés CEA LETI	40

14.3 Réception	40

14.4	Fin de garantie	41

15	ANNEXES	42

ANNEXE A : Synthèse des commentaires Equipementier	42

ANNEXE B : Fluides Généraux au bâtiment 41-01&02 ou 41-03 ou 4007 ou 52B ou 52C	43

ANNEXE C : Définition de la disponibilité	57

ANNEXE D : Spécification pour la livraison d’un équipement soumis à la directive « machine » Européenne 2006/42/CE	59

ANNEXE E : Spécification relative aux documents et notices à fournir avec les équipements	62

ANNEXE F : Choix d'une protection contre les risques liés aux éléments mobiles Caractéristiques requises pour les protecteurs et les dispositifs de protection	67

ANNEXE G : Transfert et manipulation des tranches	70

ANNEXE H: Datasheet for tool installation	72

ANNEXE I: Fiche prévisionnelle d’Identification des Risques	73

ANNEXE J: SECS/GEM Compliance	73

ANNEXE K: Spécification du piédestal	75

Informations pour la rédaction du Cahier des Charges à supprimer en fin de rédaction CONSIGNE : Ne pas supprimer les chapitres et sous-chapitres (cohérence avec Annexe A) Mettre à jour la table des matières en fin de rédaction du Cahier des Charges LEGENDE : - Texte en noir => ne pas modifier - Texte en bleu => à adapter - Texte surligné en vert => consigne de remplissage, à supprimer en fin de rédaction - Texte/tableau en fond grise => exemples dont le principe est à ré-utiliser

# OBJET

Au sein de l’institut LETI du CEA Grenoble, le Département Optique et PhoTonique (DOPT) est chargé des recherches, des études, du développement et de la réalisation de composants prototypes dans les domaines d’applications comme les capteurs d’images infrarouges et visibles, les technologies optiques et éclairage, les technologies de visualisation ainsi que la photonique sur silicium.

Dans ces développements, la microscopie est une technique indispensable en vue de la caractérisation rapide des étapes technologiques des dispositifs.

Le microscope 3D qui fait l’objet de ce cahier des charges doit permettre d’investiguer de multiples applications et dispositifs différents. La liste des types d’études est résumée dans le choix des échantillons test ainsi que dans les spécifications indispensables.

Ce document décrit les spécifications relatives à l’achat par le Laboratoire LAIP du Département DOPT, d’un microscope 3D pour l’observation et mesures sans contact de structure de très petites dimensions.

Cet équipement sera installé dans les locaux du DOPT en salle blanche (ISO 5) du Bâtiment BHT/52B sans perturber les caractéristiques de la zone de travail en termes d’empoussièrement.

Dans tous les cas, le CEA souhaite une livraison impérative de l’équipement au plus tard, vendredi 11 décembre 2026.

Documents à fournir par le Contractant lors de la procédure d'appel d'offres - Le Contractant doit compléter et fournir au CEA-LETI l’ANNEXE A : Synthèse des commentaires Equipementier et y reporter tout commentaire (en aucun cas l’équipementier ne doit reporter des commentaires dans le corps du texte du cahier des charges équipement). - Le Contractant doit compléter et fournir au CEA-LETI l’ANNEXE H : Datasheet for Tool Installation - Le Contractant doit fournir au CEA-LETI l'empreinte du système (FootPrint) et les dimensions de tous les systèmes ou sous-systèmes - Le Contractant doit fournir au CEA-LETI le manuel de pré-installation - Le Contractant doit compléter et fournir au CEA-LETI l’ANNEXE I : Fiche d’Identification des Risques. - Le Contractant doit compléter et fournir au CEA-LETI l’ANNEXE J : SECS/GEM Compliance - Le Contractant doit compléter et fournir au CEA-LETI l’ANNEXE K : Spécification du piédestal

# specifications PROCEDES OU TECHNIQUE DE MESURE

Le Contractant devra démontrer lors de la recette la capacité à atteindre les spécifications sur lesquelles il s’engage, en présentant des résultats obtenus avec l’équipement proposé.

Procédé 1 : Observation sur surface 300mm minimum

| Test n° | Type de test | Méthode | Spécification |
| --- | --- | --- | --- |
| Test 1 | Observation plaque jusqu’à 300mm avec motifs de 2µm | Observation morphologique qualitative des échantillons décrits ci-dessous | Couverture de la surface totale du wafer Changement piloté des objectifs Contrôle de l’autofocus Contrôle des différents modes de visualisation |
| Test 2 | Observation grande surface | Acquisition et reconstruction d’images | Reconstruction 3D automatique d’une surface définie supérieure au champ d’observation |

Procédé 2 : mesure de plots métalliques après dépôt d’indium de Ø3µm et de SnAg de Ø10µm - hauteur des structures = 3 à 10 µm

| Test n° | Type de test | Méthode | Spécification |
| --- | --- | --- | --- |
| Test 1 | Mesure de hauteur et diamètre de plot | Comparaison avec référence MEB | Mesure d’un plot ou d’une zone de plots. Valeur mesurée = référence +/-5% |
| Test 2 | Répétabilité | Mesures multiples sur une structure | ≤ 2% (1) |
| Test 3 | Automatisation | Mesures multiples sur structure photo répétée | Mesures en différents points de la surface d’un wafer d’une structure photo répétée après procédure d’alignement manuelle ou automatique Critère = mesures des structures ciblées par la programmation |

Procédé 3 : mesure de plots métalliques après refonte en ½ sphères d’indium de Ø3µm et de SnAg de Ø10µm – Hauteur des structures = 3 à 10 µm

| Test n° | Type de test | Méthode | Spécification |
| --- | --- | --- | --- |
| Test 1 | Mesure de hauteur et diamètre des ½ sphères | Comparaison avec référence MEB | Mesure d’un plot ou d’une zone de plots. Valeur mesurée = référence +/-5% |
| Test 2 | Répétabilité | Mesures multiples sur une structure | ≤ 3% (1) |
| Test 3 | Automatisation | Mesures multiples sur structure photo répétée | Mesures en différents points de la surface d’un wafer d’une structure Critère = mesures des structures ciblées par la programmation photo répétée après procédure d’alignement manuelle ou automatique |

Procédé 4 : mesure épaisseur et gravure motifs de dépôt couche mince oxyde ou résine

| Test n° | Type de test | Méthode | Spécification |
| --- | --- | --- | --- |
| Test 1 | Mesure de hauteur et ouverture motif dans résine | Comparaison avec référence Ellipsomètre | Mesure dépôt et gravure résine. Valeur mesurée = référence +/-5% |
| Test 2 | Répétabilité | Mesures multiples sur une structure | ≤ 3% (1) |
| Test 3 | Automatisation | Mesures multiples sur structure photo répétée | Mesures en différents points de la surface d’un wafer d’une structure Critère = mesures des structures ciblées par la programmation photo répétée après procédure d’alignement manuelle ou automatique |

Procédé 5 : Cales étalons (marche et Ra)

| Test n° | Type de test | Méthode | Spécification |
| --- | --- | --- | --- |
| Test 1 | Mesures marche et Ra | Comparaison certificat | Mesure dépôt et gravure résine. Valeur mesurée = référence +/-5% |
| Test 2 | Répétabilité | Mesures multiples | ≤ 2% (1) |

# Liste des échantillons

- Plot galette In

- Plot Galette SnAg

- Forte pente (sphère, Micro lentilles, …)

- Couches minces (oxyde, résine, …)

- Cales étalons (Marche et Ra)

# SPECIFICATIONS TECHNIQUES EQUIPEMENT

Remarque : pour les sous-chapitres ne s’appliquant pas à l’équipement, supprimer le contenu du sous-chapitre (et seulement le contenu) et mentionner « NON APPLICABLE » (mention à répercuter dans l’Annexe A à l’attention de l’équipementier).

En cas de doute sur l’applicabilité, laisser le contenu du sous-chapitre à l’appréciation de l’équipementier.

## Description Equipement

Le microscope 3D d’observation et mesures sans contact doit permettre une observation avec mesures précises et rapides, sans réglages complexes, à différentes étapes de réalisation, de substrats, puces et pièces assemblées ou non, réalisés au sein du laboratoire.

Les matériaux constituant les échantillons seront majoritairement les matériaux semi-conducteurs de type IV, III-V et II-VI de la microélectronique standard : Si, Ge, GaAs, InGaAs, InP, SbIn, CdTe, CdHgTe, ainsi que les substrats de la micro-technologie : SiO2, AlN, Al2O3, CaF2, ZnSe, avec des motifs d’au moins 2 microns.

En plus de ces substrats on peut avoir des polymères, des silicones et des métallisations utilisées en microélectronique comme Au, Ag, In, ….

A noter la présence fréquente de fine couche d’oxyde transparente sur une grande partie de nos caractérisations.

Le principal objectif du microscope sera la caractérisation de surface 3D pour la mesure précise et le contrôle dimensionnel (rugosité, surface, pente, volume, profil, …) sur des substrats de dimension et de hauteur différente (taille variant de quelques centaines de micron à 300 mm, hauteur de 25 µm à au moins 35mm).

L'équipement est prévu d’être utilisé en libre-service par de nombreuses personnes (de l’ordre de 15), dont le niveau en microscopie est disparate. On privilégiera donc un équipement ayant déjà fait ses preuves, stable, suffisamment automatisé pour une utilisation simple, et sécurisé par rapport aux erreurs de manipulation.

En cas de besoin d’un système anti-vibration de la table supportant le Microscope 3D il devra être précisé avec la gamme de fréquences filtrées.

### Spécifications Techniques Principales

Le microscope 3D doit permettre tout ce dont on attend d’un microscope 3D de métrologie (acquisition, traitement, édition de rapport, …). Il doit présenter à fort grossissement une qualité d’image nette, précise pour effectuer des mesures sur les tailles de motifs évoqués précédemment y compris avec de forte pente.

L’équipement devra être équipé en série d’une table motorisée pour wafers de 300mm. Des substrats de taille diverses de l’échantillon jusqu’au wafer 200mm devront pouvoir être observés et mesurés si besoin par l’intermédiaire de portoirs chiffrés en option dans le poste 3.

Echantillons :

Dimension comprise entre quelques centaines de micron à 300mm.

Hauteurs 25 µm à au moins 35mm

Fonctionnement :

- Réglages manuels ou par voie logiciel des différents paramètres

- Objectifs courtes et grandes distances de travail motorisés permettant de réaliser les observations et mesures décrites dans le paragraphe 2

- Possibilité de changer rapidement un ou des objectifs de la tourelle sans ou avec le minimum de réglage

- Déplacement motorisé table X, Y sur la surface complète d’un wafer 300 mm

- Para centralité, et para focalité lors des changements d’objectifs.

- Image redressée

- Eclairage par Led ou laser

- Réglage focus motorisé automatique et/ou manuelle

- Logiciel de pilotage du microscope

- Logiciel d’exploitation et de gestion des photos permettant l’optimisation pour le traitement et mesure des motifs.

- Acquisition pour une visualisation en 3D des surfaces observées avec possibilité d’en tirer des profils de hauteur, rugosité, surface, volume, ….

- Enregistrement modèle pour acquisition unitaire ou multipostions

- Possibilité de traiter les fichiers bruts (sans aucun traitement) avec le logiciel mountains (v9.3 utilisé au laboratoire.

- Acquisition pour une reconstruction 2D (aboutage, « panoramique »)

### Spécifications Techniques Optionnelles

- Nombres d’objectifs nécessaires pour répondre aux besoins variés du Laboratoire en optimisant champ/pente/distance de travail

- Extensions module logiciel

- Support rotatif Wafer

- Système antivibratoire

- Tout ce qui peut aider ou améliorer les acquisitions peuvent être proposées en option

### Affichage Environnement informatique, périphérique et logiciel

Un PC indépendant à niveau de ce qui se fait techniquement au moment de la commande devra « piloter » l’ensemble du microscope. Le PC sera livré avec un second disque dur pour les sauvegardes. Il devra être compatible avec le réseau CEA (Win 11 Entreprise).

Un écran 4k de très bonne qualité et de grand format est requis. 
Un second écran est souhaitable pour un fonctionnement multi-écrans

Le logiciel de contrôle du microscope doit être convivial et intuitif. Il doit pouvoir gérer les paramètres de travail de plusieurs utilisateurs.

La possibilité de créer des configurations types en fonction des échantillons est souhaitable.

Un assistant à la réalisation de rapport est souhaité.

### Options à chiffrer séparément

Poste 1 : Objectifs supplémentaires

Poste 2 : Outils de calibration/vérification

Poste 3 : Platines d’adaptation pour échantillons jusqu’au wafer 200mm selon besoins

Poste 4 : Autres options jugées pertinentes par l’équipementier pour répondre au besoin

## Hardware

### Système de pompage

NA

### Lignes de gaz/chimie

NA

### Suivi de la consommation des équipements

NA

### Gestion du mode veille et interface avec les sous-équipements périphériques

L'équipement doit être capable de détecter les temps d'inactivité et de déclencher des actions pertinentes visant à diminuer les consommations de puissance et de fluide (par exemple : diminution de la température, diminution du débit de purge…). Le seuil de temps d'inactivité pour déclencher ces actions doit être réglable via l'interface utilisateur de l'équipement. Au redémarrage, tous les points de consigne des paramètres de processus de l'équipement doivent être automatiquement restaurés et le lancement du processus doit être inhibé jusqu'à ce que les paramètres aient atteint leurs points de consigne.

### Gestion des gaz inflammables

NA

### Contrôle de température

NA

### Vibrations

Le Contractant fournira les spécifications d’émissivité de vibrations (amplitude et fréquence) de l’équipement et de ses sous éléments.

Le Contractant fournira les spécifications de sensibilité aux vibrations (amplitude et fréquence) de l’équipement et de ses sous éléments.

### Autre

### Verrine lumineuse

## Software

### Configuration Informatique

Le fournisseur doit nous fournir un contact dédié spécialiste sur la partie informatique de l’équipement.

Mises à jour et mises à niveau du logiciel

Le prestataire doit systématiquement fournir à CEA-LETI les mises à jour (corrections de bugs, etc.), les mises à niveau et la dernière version du logiciel dès qu'elles sont disponibles et les installer gratuitement pendant la période de garantie.

Après l'expiration de la garantie, le prestataire informera CEA-LETI de toute mise à niveau ou nouvelle version améliorant la fonctionnalité et fournira les conditions tarifaires si CEA-LETI le demande.

Nonobstant l'expiration de la garantie, le Contractant effectuera les modifications logicielles nécessaires pour corriger les bugs éventuels et ainsi maintenir la fonctionnalité d'origine du logiciel sans frais pour le CEA-LETI. Les modifications liées à une correction (bugs, etc.) seront fournies et installées gratuitement.

#### Description complète OT de l'équipement

Dans le cadre de la connexion au système d'information de la salle blanche, le fournisseur d'équipement doit nous fournir :

- Le nombre d'ordinateurs et de contrôleurs dans le réseau au sein de l'équipement

- La configuration système de chaque PC

  - Système d'exploitation

  - Processeur(s)

  - RAM

  - Capacité des disques durs

  - Adresse MAC

- Diagramme réseau des différents PC, avec la connexion au système d'information de la salle blanche mise en évidence.

- Présence de PC/stations distantes avec une liste des ports et des protocoles de communication entre la station et l'équipement

- Présence de serveurs ou de stations de calcul associées à l'équipement :

  - Fournir une liste des ports et des protocoles de communication entre la station et l'équipement

  - Recommandations d'installation

  - Présence de stockage interne de type NAS.

- De manière générale, la liste des protocoles et ports nécessaire sur le réseau industriel

#### Serveur de temps (NTP)

Pour assurer un horodatage correct et la cohérence des différents résultats et processus de l'équipement, le fournisseur fournira la procédure pour configurer un serveur NTP.

Pour éviter tout dysfonctionnement, tous les PC de l'équipement doivent être synchronisés avec ce serveur.

#### Nommage des postes de travail et autres demandes

Pour assurer un suivi correct de l'équipement, est-il permis de modifier le nom du/des PC connecté(s) au réseau ?

CEA-LETI recommande la présence du fournisseur le jour de la connexion au réseau.

#### Accès à distance

NA

#### Procédures de sauvegarde (images complètes) des disques durs :

CEA-LETI utilise Clonezilla pour créer des images complètes de tous les PC de l'équipement.

Si l’équipementier n'autorise pas CEA-LETI à utiliser Clonezilla, l’équipementier doit fournir une procédure et tout l'équipement nécessaire pour les sauvegardes et les restaurations des différents PC.

Ils formeront le personnel de maintenance de CEA-LETI à l'application correcte de cette procédure.

Une sauvegarde sera effectuée pour l'acceptation de l'outil et de l'équipement.

La fréquence de ces sauvegardes sera définie avec le responsable de l'équipement et l’équipementier (mensuelle, annuelle, etc.).

Si le logiciel possède un mécanisme de protection qui pourrait interférer avec le remplacement du disque de l'équipement, alors le fournisseur doit fournir à CEA-LETI la méthode pour réactiver le logiciel. Cela est particulièrement obligatoire si une nouvelle clé de licence utilisateur est requise par le logiciel après un changement de disque dur.

#### Sauvegarde des recettes et des paramètres

Le fournisseur doit fournir une procédure pour sauvegarder et restaurer les recettes et les paramètres de l'équipement.

Cette sauvegarde sera stockée sur le réseau.

#### Antivirus :

Obligatoire pour tous les PC Windows de l'équipement connectés au système d'information.

CEA-LETI propose quatre solutions antivirus :

- Symantec SEP

- TrendMicro Apex One

- TRELLIX :

  - Contrôle des applications : scellement basé sur une liste blanche sans analyse active.

  - Sécurité des points de terminaison : antivirus avec analyse active

Pour les solutions antivirus avec analyse active :

- Une liste d'exclusion peut être mise en place pour éviter de perturber le logiciel métier. La liste doit être fournie par l’équipementier.

- Il n'y a pas de scan complet des PC pendant la production.

### Automation

NA

## Transfert et manipulation des tranches

NA

### Caractéristiques des tranches

| Caractéristique | Spécifications |
| --- | --- |
| Wafer circulaire |  |
| Size | 300 mm en nominal. Le système doit permettre l’observation et la mesure de substrats de tailles variable à travers des supports dédiés |
| Material : | Si, Ge, GaAs, InGaAs, InP, SbIn, CdTe, CdHgTe SiO2, AlN, Al2O3, CaF2, ZnSe, … |
| Thickness: | Wafer standard (775 +/- 25 µm), plaques fines (entre 300 µm and 750 µm), plaques hybridées et systèmes assemblés (puces unitaires entre 1mm et 10 cm) |
| Bow et warp maximum: | 500 µm |

### Ports de chargement

NA

### Surfaces de préhension et de contact

NA

### Référence des containers utilisés sur l’équipement

NA

### Fiabilité du système de handling

NA

## Mini environnement

NA

### Contrôle caractéristique physique de l’air

NA

### ESD (Electro Static Discharge)

L’équipement doit être composé de matériaux dissipatifs notamment sur les zones dites sensibles (< 25 cm des dispositifs):

- Platines de chargement/ déchargement carrier,

- Chuck/ platines de support.

- Carter.

Pour les surfaces situées à moins de 25 cm des plaques la charge électrostatique doit être <100 V/inch (tension de claquage des circuits).

Si les éléments cités ne sont pas composés de matériaux dissipatifs, le vendeur devra proposer des solutions au CEA

A minima, l’équipement devra être équipé d’une prise pour bracelet antistatique

### Contrôles particulaires

NA

## Interface avec le reste de la salle blanche & son organisation

NA

## Contamination

NA

### Contamination particulaire

NA

### Contamination Métallique

NA

## Interface spécifique avec facilities

NA

### Si équipement de type CMP (Chemical Mechanical Polishing)

NA

### Si équipement de type WET BENCH

NA

# SPECIFICATIONS GENERALES BATIMENT, FLUIDES, ELECTRICITE, ENVIRONNEMENT

## Environnement de l’équipement

### Caractéristiques des locaux

Caractéristiques du lieu d’implantation de l’équipement

- Environnement : salle blanche

- Classe de propreté suivant la norme ISO 14-644-1:

  - 52B :		ISO 4 à 6 suivant le lieu d’implantation dans le bâtiment

- Conditions d’ambiance et seuils de tolérance (température et hygrométrie)

  - 52B :		21 +/- 2°C // 47 +/- 5% Hr sauf pour les 2 zones suivantes :

### Fluides bâtiments

Dans le cas des fluides (liquides ou gaz), l’équipementier se doit d’assurer la compatibilité de son matériel avec les sources d’appro du CEA.

Ex : bidons de chimie, taille de bouteille de gaz, …

Voir Annexe B : Fluides généraux au bâtiment 41-01&02 ou 41-03 ou 4007 ou 52B ou 52C

### Caractéristiques du réseau électrique

Attention :

L’équipement faisant l’objet de ce cahier des charges doit être raccordé à un réseau de distribution électrique à régime de neutre à la terre (schéma TN-S)

Si besoin se référer à la norme CEI 60364

Grandeurs électriques

Tensions d’alimentation disponibles sur le réseau :

- Monophasé : 1 phase + Neutre + Terre

Tension Phase/Neutre : 230 V +/- 10%

- Triphasé :   3 Phases + Neutre + Terre

Tension Phase/Phase = 400 V +/- 10 %

Tension Phase/Neutre = 230V + / - 10 %

Fréquence réseau : 50 Hz

### Adaptation machine au réseau électrique

Attention :

Lorsque le conducteur de neutre est distribué dans la machine, il est OBLIGATOIRE de placer une coupure sur le conducteur de neutre au niveau de l’interrupteur général de l’équipement.

Couleur du conducteur de neutre dans la machine :

A l’intérieur de l’équipement, le conducteur de neutre sera de couleur bleu clair (norme EN 60204) ou identifié clairement si ce n’est pas le cas (bague de couleur, repère).

Couleur du conducteur de protection dans la machine :

A l’intérieur de l’équipement, le conducteur de protection sera de couleur vert et jaune.

Transformateur d’alimentation (général machine)

Dans le cas où un transformateur serait nécessaire :

- L’équipementier chiffrera cette fourniture en tant qu’option en indiquant toutes les caractéristiques électriques (puissance, tensions primaires, secondaires, etc.) ;

- Un transformateur sec (sans diélectrique liquide) sera privilégié.

Pour les transformateurs ou autres appareillages contenant un diélectrique liquide :

  - L’usage du pyralène est interdit ;

  - Les conditions d’installation dans la machine devront être conformes à l’arrêté du 17 janvier 1989 fixant les mesures de prévention des risques d’incendie présentés par l’épandage et l’inflammation de diélectriques liquides inflammables. Nous consulter impérativement dans ce cas.

- Caractéristiques du transformateur :

  - Il sera conforme à la directive « basse tension » 2014/35/UE et marqué « CE » à ce titre,

  - Cas d’un transformateur triphasé :

Les enroulements du secondaire devront être couplés en « étoile » de façon à ce qu’il existe un point neutre.

Cette disposition est applicable même si le neutre n’est pas utilisé par la machine et ceci afin de permettre la protection contre les contacts indirects (liaison à la terre si nécessaire).

- Pour les transformateurs « secs » les normes de construction applicables sont les suivantes :

  - Norme NF EN 61558, pour une puissance inférieure à 25 KVA en monophasé ou 40KVA en Triphasé.

  - Norme NF EN  60076, pour une puissance supérieure à 25 KVA en monophasé et 40 KVA en Triphasé.

### Alimentation sans interruption (onduleur)

NA

## Management de l’environnement

En référence à sa démarche « Développement Durable », le CEA-LETI travaille à l'amélioration de ses performances environnementales et souhaite comprendre quelles sont les contributions de ses prestataires et de ses Entreprises à cet égard.

Le Contractant devra donc lister dans son offre toutes les initiatives qu'il a entreprises et/ou envisage d'entreprendre pour rendre son activité plus durable d'un point de vue environnemental et social.

Il fournira des détails sur :

- Ses efforts de réduction de :

  - Consommation d'énergie électrique, thermique et de fluides ;

  - Flux d'échappement grâce à une conception soignée des couvercles et des points d'échappement ;

  - Débits d'eau de refroidissement à l'aide d'un calcul optimisé pour les échangeurs de chaleur.

- Proposition de recyclage des fluides.

Les équipements doivent être conçus de manière à limiter les émissions polluantes dans l'environnement notamment par la mise en œuvre de technologies propres, la ségrégation et le traitement des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, et la réduction des quantités rejetées.

Le Contractant fournira une évaluation des émissions :

- Taux d'émissions de vapeurs/gaz et déchets chimiques liquides

- Masse et volume des déchets actifs et si possible taux de polluants dans les déchets de rinçage.

### Eau de Refroidissement Process ERP

NA

### Exhaust et autres réseaux aérauliques internes équipement

NA

### Ségrégation des effluents liquides

NA

### Cas du « DI return » ou recyclage de l’eau ultra pure

NA

### Effluents gazeux

NA

### Odeurs

NA

# SECURITE

## Conformité CE

Un nouveau règlement européen (CE 2023/1230) entrera en vigueur le 20 janvier 2027, remplaçant la directive européenne 2006/42/CE relative aux machines => Mise à jour en cours

L’équipement ou la prestation fournie devra respecter la réglementation en vigueur en France.

Cette réglementation inclut les directives Européennes transposées en droit français.

Directives Européennes :

Le respect des directives européennes applicables à l’équipement est obligatoire.

En particulier (si applicable) :

- Directive « machine »   2006/42/CE

Voir l’Annexe D : Spécification pour la livraison d’un équipement soumis à la directive « machine » Européenne 2006/42/CE.

- Directive « compatibilité électromagnétique CEM » 2014/30/UE

- Directive « Basse Tension » 2014/35/UE

- Directive « ATEX » 94/9/CE 2014/34/UE

- Directive « Pression » 97/23/CE 2014/68/UE

L’équipement sera certifié CE, fera l’objet d’un « marquage CE » et sera accompagné d’une déclaration CE/UE de conformité

Normes de construction

Le respect des Normes Européennes harmonisées (NF EN ou NF EN ISO) sera privilégié, l’application de ces normes donnant une présomption de conformité sur les sujets concernés.

- Analyse de risque

Les différents risques (mécanique, électrique, thermique, gaz, chimique, rayonnement) devront être clairement identifiés par le Contractant dans sa proposition

L’analyse de risque sera faite suivant la Norme de référence applicable : NF EN ISO 12100 : « Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation du risque et réduction du risque »

Ces risques seront traités :

- en accord avec les prescriptions des directives applicables:

- en accord avec les préconisations des paragraphes 5.2 à 5.12 de ce document.

- Traitement des fonctions de sécurité :

Les fonctions de sécurité seront conçues suivant la norme NF EN ISO 13849-1 « Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité - Partie 1 : principes généraux de conception » et ceci pour chaque type de risque (mécanique /gaz /thermique…)

- Equipement électrique des machines

L’équipement électrique des machines sera conçu suivant la norme NF EN 60204

Rappels de points techniques en rapport avec la réglementation :

Attention :

L’objet de ce paragraphe est d’attirer l’attention du Contractant sur quelques points techniques particuliers dont le non-respect conduit à des non-conformités

- Dispositif de séparation d’énergie

L’équipement sera muni d’un dispositif de séparation sur chaque source d’énergie (électricité, pneumatique, azote …) pouvant être condamné en position ouverte.

- Armoires électriques

Les armoires électriques auront un indice de protection IP2X et ne pourront être ouvertes qu’à l’aide d’un outil ou d’une clef ; L’intérieur de l’armoire présentera également un indice de protection IP2X de façon à éviter tout risque de contact direct lors des opérations de maintenance (composants /câblage)

- Conception des protections

- Panneaux de protection

Les panneaux de protection (protecteurs) seront strictement conçus conformément à la directive machine 2006/42/CE (voir annexe F : 1.3.8 à 1.4.3)

De plus les conditions suivantes seront à respecter pour le choix des protecteurs :

Protecteurs fixes :

L’installation de protecteurs fixes par le constructeur sera acceptée si :

- Le démontage fréquent pour intervention n’est pas nécessaire

- Le retrait des protecteurs est exclusivement réservé au personnel de maintenance en suivant une instruction écrite, établie par le constructeur (consignation des éléments mobiles concernés par ex.).

Protecteurs mobiles :

Seront considérés comme protecteurs mobiles tous types de protecteurs montés sur charnières (portes) ou ne répondant pas aux critères de protecteurs fixes

- L’ouverture des protecteurs mobiles stoppera les risques présents derrière ces protecteurs au moyen d’un asservissement de sécurité conçu suivant les normes Européennes applicables

- Les détecteurs d’ouverture installés sur les protecteurs mobiles seront des composants de sécurité conformes à la norme NF EN ISO 14119

- Modes « maintenance »

Si la machine est équipée d’un mode « maintenance » ou « service » dans lequel les sécurités sont neutralisées, ces modes seront strictement conçus en application de la directive machine 2006/42/CE « Sélection des modes de commande ou de fonctionnement »

(Voir : annexe F point 1.2.5)

En conséquence :

  - La maintenance de l’équipement ne devra pas nécessiter la neutralisation des composants de détection (interlock portes). Si cette neutralisation est nécessaire elle devra se faire via un mode maintenance accessible via un code ou une clef et provoquer simultanément la réduction des risques (réduction des vitesses, contrôle permanent des mouvements…)

  - L’action maintenue requise pour valider les mouvements sera du type pédale ou poignée « homme mort » de sécurité

En particulier, ce système sera présent sur les modules de commande (« teach pendant ») destinés au réglage (« teaching ») des robots.

- Paillasses capotées (« sorbonnes »)

Dans le cas de paillasses capotées (ou sorbonnes), les normes applicables sont :

NF EN 14175-1, NF EN 14175-2, NF EN 14175-3, NF EN 14175-4, NF EN 14175-6, NF EN 14175-7.

Les tests en usine ‘’essai type’’ et sur site devront faire l’objet d’un certificat de conformité ou déclaration du fournisseur. Tous les organes de surveillance des exhausts et asservissements associés ainsi que les organes d’information de l’opérateur sur l’état de fonctionnement de l’équipement devront être prévus par le Contractant.

## Risques liés aux facilities

Dispositif de sectionnement des alimentations en énergie :

Un dispositif de sectionnement des alimentations doit être prévu sur l’équipement pour chaque source d’énergie de la machine.

Dispositif de sectionnement de l’alimentation électrique :

Les accessoires permettant la condamnation de l’alimentation électrique de tout ou partie de la machine seront fournis avec l’équipement (verrouillage des disjoncteurs en position off).

Raccordement en air comprimé ou azote « service » :

Lorsque l’équipement utilise de l’air comprimé ou de l’azote pour le pilotage des vannes, vérins et autres systèmes, la machine doit être équipée d’une vanne d’arrêt générale.

Cette vanne pourra être condamnée en position fermée au moyen d’un cadenas en vue de permettre la consignation de l’installation (maintenance).

Il devra exister un ou plusieurs dispositifs de purge permettant de dissiper l’énergie pneumatique résiduelle emmagasinée dans la machine après fermeture de la vanne générale. Cette dissipation devra se faire sans risque pour le personnel exposé.

Présence d’un onduleur (UPS) :

Les prescriptions du § 4.1.5 seront respectées.

L’organe de coupure en sortie d’onduleur pourra être verrouillé en position « off ».

## Risques liés à l’incendie

NA

## Risques liés aux produits chimiques

NA

## Risques liés aux manutentions

Pour les parties de l’équipement nécessitant des manutentions : groupes de pompage, couvercles de chambres, capots, …notamment lors d’opérations de maintenance ou d’installation, des moyens de levage devront avoir été prévus et décrits dans la notice de sécurité de l’équipement.

Les systèmes intégrés à l’équipement seront privilégiés par rapport aux systèmes mobiles.

Dans le cas d’un système mobile, il devra être marqué « CE », faire l’objet d’une déclaration CE de conformité et d’une notice d’instruction en français.

## Risques liés au chargement automatique des Foups sur LoadPorts

NA

## Risques liés aux appareils sous pression

NA

## Risques liés aux travaux en hauteur

NA

## Risques liés au rayonnement laser

NA

## Risques liés aux sources de rayonnements ionisants (sources radioactives / générateurs électriques de rayonnements ionisants…)

Si l’équipement comporte des sources radioactives, ou s’il intègre un Générateur Electrique de Rayonnements Ionisants (GERI), une description devra absolument être fournie : type de source / caractéristiques / rayonnement / activité / kV / mA / ….

Attention : En la matière, certaines obligations de conception relèvent de la seule réglementation française incluant les décisions de l’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN)

La conception de l’appareil sur le risque rayonnements ionisants doit répondre à une obligation de résultats dont les spécifications sont données ci-après.

Conception de l’équipement :

DECISION  2017-DC-591

L’équipement devra être conforme à la DECISION 2017-DC-591 de l’Autorité de Sureté Nucléaire « fixant les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les locaux dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements X »

Texte complet disponible (en Français) sur demande

Attention : cette décision s’applique également aux appareils électriques émettant, de façon non désirée, des rayonnements X (par exemple : implanteurs d’ions, appareil de soudure par faisceau d’électrons, etc.)

En application de cette décision :

- Restrictions d’accès

Lorsqu’un accès est possible (porte/trappe) :

  - Porte ouverte = émission de rayons X impossible

  - Ouverture de la porte = coupure de la production des rayons X

- Arrêts d’urgence

Un bouton d’arrêt d’urgence sera présent à proximité du dispositif de commande et provoquera :

  - Un arrêt de la production des rayons X sur déclenchement

  - Un maintien de l’ordre d’arrêt jusqu’à son réarmement

- Signalisations lumineuses du risque :

  - Une signalisation lumineuse sera installée sur chaque accès

    - Une signalisation à la mise sous tension

    - Une signalisation à l’émission des rayonnements

  - Si plusieurs appareils sont installés : identification de celui qui fonctionne

  - En application de ce critère une verrine lumineuse (light tower) spécifique sera installée à l’extérieur de l’équipement au niveau de chaque accès (portes);

    - la couleur orange indiquera la mise sous tension ;

    - la couleur rouge indiquera l’émission

- Obturateur (shutter)

  - La signalisation de l’émission des rayonnements X sera asservie à la position de l’obturateur et fonctionnera lorsque l’obturateur est ouvert.

  - En complément une signalisation lumineuse sera présente au niveau de l’obturateur

Construction et règles d’essai

NORME FRANCAISE NFC 74-100

Tout équipement équipé d’un ou plusieurs générateurs de rayons X devra être conforme à la norme française NFC 74-100 « APPAREILS DE RADIOLOGIE Appareils à Rayons X Construction et essais RÈGLES »

L’application de cette norme est obligatoire en France.

Les examens liés à la certification seront programmés par le Contractant dans ses locaux avant livraison. En cas de besoin merci de nous contacter pour obtenir l’adresse d’un organisme agréé en mesure de faire cette évaluation.

Le certificat de conformité à la norme NFC 74-100 sera fourni à la livraison de l’équipement.

Flux de radiation

Le Contractant attestera que l’émission mesurée en tout point à 10 cm de l’équipement est inférieure à 1µ Sv/heure (1 micro Sievert par heure)

## Risques liés au bruit

NA

## Risques liés aux températures

NA

## Signalisation

Signalisation: les risques résiduels seront signalés sur la machine par des pictogrammes de danger réglementaires (triangles à fond jaune), assortis éventuellement d’un texte complémentaire. Dans ce cas, ce texte sera libellé en Français.

## Modalités d’intervention sur le site du CEA-LETI

Le CEA-LETI établira, en collaboration avec le Contractant et ses sous-traitants éventuels, le plan de prévention global pour les prestations d’installation, de démarrage et éventuellement de développement (JDP) de l’équipement.

Le prêt de matériel, y compris le matériel de sécurité étant interdit au CEA-LETI, le Contractant et ses éventuels sous-traitants doivent fournir les matériels de sécurité nécessaires à la prévention des risques spécifiques générés par son intervention : EPI, EPC, ARI, …. Il en assurera le remplacement et la réparation et le cas échéant (sans indemnité de la part du CEA-LETI), il veillera à sensibiliser, former de manière réglementaire son personnel à leur utilisation. Ce matériel obéira à la réglementation en vigueur et disposera d’un certificat de conformité.

Le Contractant et ses éventuels sous-traitants doivent fournir tous les équipements de sécurité collectifs visant à prévenir les accidents du fait des travaux (balisage des zones de travaux, balisage des zones de circulation, balisage des zones de manutention et de survol, balisage et mise en place de barrières autour des fosses, différences de niveau, etc.…). Il effectuera et veillera à leurs retraits dès lors que la prestation ne justifie plus la présence de balisage.

# Politique achat responsable du CEA

## Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)

Avec un montant qui représente près de 2,7 milliards d’euros, les achats du CEA font partie intégrante des enjeux sociétaux et environnementaux.

Le CEA veille à la qualité et à la diversité des relations avec ses fournisseurs. Il mène une politique d’achat responsable fondée sur trois engagements prioritaires :

- Créer et maintenir des relations de confiance avec ses fournisseurs,

- Prendre en compte la dimension responsable de ses achats,

- Contribuer au développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et de l’innovation.

Il est signataire depuis 2004 de la charte « relation fournisseur responsable » et adhérent au Pacte PME, dispositif national de soutien aux PME innovantes.

L’engagement de développement des achats responsables du CEA ne peut se faire sans prise en compte de cette dimension par ses fournisseurs.

Ainsi le CEA compte sur vos propositions dans le cadre de cette consultation pour optimiser l’impact environnemental de vos prestations et développer l’insertion des personnes éloignées de l’emploi et le secteur protégé.

## Développement durable et développement du tissu économique local

Dans le cadre de la démarche « Développement Durable », le CEA Grenoble œuvre à l’amélioration de ses performances environnementales, et souhaite être accompagné dans cette démarche par ses fournisseurs, par exemple en utilisant des boucles de réparation locales.

|  | Le prestataire présente dans son offre sa stratégie d’entreprise en matière de développement durable et ses propositions d’amélioration spécifiques aux prestations objet du présent CdC. |
| --- | --- |

D’autre part, dans le cadre de la démarche « Plan Déplacement Entreprise », le CEA Grenoble prend des engagements sur la réduction de son empreinte environnementale.

Le prestataire doit accompagner le CEA Grenoble et s'engage, dans la mesure du possible, à utiliser des véhicules "propres" pour les besoins spécifiés dans le présent CdC.

De plus, la zone LETI MINATEC est une zone piétonne à accès réglementé pour les véhicules.

Les véhicules identifiés au nom de la société sont soumis à autorisation du CEA Grenoble pour accéder à la zone piétonne. Tous les autres véhicules sont garés sur le parking dédié.

La valorisation ou l'élimination des déchets créés lors de l'exécution des prestations est de la responsabilité du titulaire pendant la durée du marché.

Le titulaire veille à ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l'évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément à la réglementation en vigueur.

## Performance énergétique

Dans le cadre de sa démarche « management de l’énergie » ISO50001, le CEA Grenoble œuvre à l’amélioration de ses performances énergétiques, et souhaite être accompagné dans cette démarche par ses fournisseurs.

|  | Le prestataire présente dans son offre ses propositions d’amélioration spécifiques aux prestations objet du présent CdC. |
| --- | --- |

Le CEA Leti demande au prestataire de proposer tout équipement et solutions permettant d’optimiser et de réduire au maximum les consommations d’énergie de l’ensemble du projet et de proposer dans son offre les certificats d’économies d’énergie liés au projet.

# CONDITIONS DE LIVRAISON DES EQUIPEMENTS

De manière générale, les équipements et l’ensemble de leurs périphériques devront être livrés propres et conditionnés de manière sérieuse et appropriée.

Les plateaux de transport, palettes et caisses d’emballage devront être adaptés aux poids et volumes des éléments afin d’assurer un transport sécurisé et éviter par la suite tout litige lié à un mauvais conditionnement.

Pour le cas particulier des équipements destinés à entrer dans les salles blanches, les exigences de propreté suivantes devront être appliquées :

- Nettoyage très soigné de tous les sous-ensembles avant expédition afin de supprimer toute trace de copeaux, d’hydrocarbures, graisses ou autre contaminant potentiel.

- Emballage de toutes les parties destinées à entrer en salle blanche sous double film afin de pouvoir procéder à un déballage progressif en emmenant un minimum de contamination particulaire à l’intérieur de la salle blanche. Les périphériques destinés à être installés en sous-sol pourront être emballés sous simple peau.

- De même, tous les emballages contenant la câblerie, les pièces détachées, les accessoires divers nécessaires à l’assemblage de l’équipement devront être compatibles avec les salles blanches ; les matières qui s’apparentent à du bois, du carton, du papier traditionnel sont prohibées ; l’équipementier fournira des contenants non contaminants à base de matières plastiques (caisses en plastique rigide ou ondulé par exemple).

Les filtres des chambres d’environnement et des FFUs ne seront pas livrés montés sur l’équipement à la livraison pour leur éviter tout risque de contamination particulaire ou de dégradation lors des manutentions ou de la réalisation de l’installation. Leur montage reste à la charge du Contractant.

# CONDITIONS D’INSTALLATION DES EQUIPEMENTS

Le Contractant devra joindre à sa proposition les documents de pré-installation définis en Annexe E, puis un dossier d’installation au moment de l’installation.

Celui-ci devra comporter toutes les conditions d’installation, en particulier les éléments demandés au paragraphe 2 : « Notice d’instructions/ installation »  de notre ANNEXE E : Spécification relative aux documents et notices à fournir avec les équipements.

# FORMATION & APPRENTISSAGE

Le Contractant s’engage à fournir sans coût additionnel les formations couvrant les items suivants : utilisation de l’équipement (opération et développement de procédé) et formation à la sécurité. Les formations à la maintenance (hardware et software) devront être proposées et chiffrées en option. Ces formations seront dispensées par un formateur attitré du Contractant et seront conclues par la remise d’une attestation de formation au personnel formé et au Responsable Maintenance.

- Formation utilisation de l’équipement

Après la mise en route de l'équipement, une formation utilisateurs sera effectuée sur site pour 3 à 4 personnes. Cette formation portera sur l’utilisation de l’équipement en mode production et en mode ingénierie (gestion administateur, création de programmes et étalonnement des outils de mesure).

- Formation à la sécurité

Le Contractant assure une formation complète à la sécurité du personnel qui sera affecté à l’exploitation de l’équipement.

Cette formation doit comporter en particulier :

- Une formation sur les conditions d’utilisation et les contre-indications d’emploi,

- Une information sur les dispositifs de prévention mis en œuvre et les risques résiduels,

- Une formation aux procédures et précautions particulières à respecter lors des interventions de réglage et de maintenance,

- Une formation sur les opérations de vérifications périodiques de bon fonctionnement des sécurités.

- Formation maintenance 1er niveau à chiffrer en option

Une formation de maintenance 1er niveau sera assurée pour 1 à 2 personnes au CEA-LETI ou chez le Contractant, pour le personnel de maintenance et/ou de procédé.

Le Contractant donnera la liste et le descriptif des opérations de maintenance de premier niveau à réaliser sur l'équipement.

- Formation maintenance avancée à chiffrer en option

# DOCUMENTATION

Voir ANNEXE E : Spécification relative aux documents et notices à fournir avec les équipements.

Un nouveau règlement européen (UE 2023/1230) entrera en vigueur le 20 janvier 2027, remplaçant la directive européenne Machines 2006/42/CE.

Les fabricants doivent s'assurer que les machines ou produits associés sont accompagnés du manuel d'instructions et des informations spécifiées à l'annexe III du règlement. Il est désormais expressément indiqué que les instructions peuvent être fournies au format numérique, qui semble devenir le format par défaut.

Le règlement précise les obligations auxquelles le fabricant doit se conformer lorsque les instructions d'utilisation sont fournies au format numérique :

- Accès aux instructions : le fabricant doit indiquer sur la machine ou le produit concerné ou, si cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document d'accompagnement, comment accéder aux instructions d'utilisation numériques ;

- Possibilité d'impression et de téléchargement des instructions : le fabricant doit présenter les instructions dans un format permettant à l'utilisateur de les imprimer, de les télécharger et de les enregistrer sur un appareil électronique afin de pouvoir y accéder à tout moment, notamment en cas de panne de la machine ou du produit concerné ;

- Durée d'accessibilité des instructions : le fabricant doit rendre les instructions accessibles en ligne pendant toute la durée de vie prévue de la machine ou du produit concerné et pendant au moins 10 ans après sa mise sur le marché.

Enfin, il est précisé que, sur demande de l'utilisateur au moment de l'achat, le fabricant doit fournir gratuitement la notice papier dans un délai d'un mois.

Important : Le CEA-LETI exige que la section relative à la sécurité de la notice d'utilisation soit en français.

# GARANTIE

## Conditions de garantie

La garantie prend effet à la date de réception de l'équipement et est valable pour une durée d'un an. Une année supplémentaire de garantie (extension d'un an) est proposée en option.

La garantie couvre les opérations de maintenance corrective et préventive, avec au moins une intervention préventive par chambre de traitement et par an.

Tous les frais liés aux opérations de maintenance pendant la période de garantie sont à la charge du Contractant : main d'œuvre, pièces de rechange, consommables, déplacements, expéditions etc…

## Support durant la garantie

Pendant la période de garantie, le Contractant s'engage à assurer une assistance sur site dans un délai maximum de 48 heures ouvrées après réception d'un e-mail ou d'un appel du CEA-LETI.

Le support doit être disponible pour une intervention sur site de 8h00 à 18h00 en semaine.

## Indicateurs de performance des équipements

- La définition du calcul du temps d'indisponibilité utilisée par le CEA-LETI est décrite dans l’annexe C

Disponibilité (%) = 100 - Indisponibilité (%)

- Pendant la période de garantie

Disponibilité > 90%

MTBF > 1000h

MTTR < 4h.

- Pénalités pendant la période de garantie

La disponibilité (voir annexe C "définition de la disponibilité") sera évaluée par trimestre.

Dans le cas où l’un au moins des 2 paramètres (Disponibilité ou MTBF) relevés durant la période de garantie, ne tiendrait pas les spécifications : la période de garantie sera automatiquement prolongée d’une durée de 3 MOIS.

Durant cette extension, le Contractant réalisera toutes les actions correctives nécessaires pour atteindre les spécifications.

Si, à l’issue de cette période d’extension de garantie, les spécifications n’étaient toujours pas atteintes, la garantie sera à nouveau étendue par périodes de 3 MOIS jusqu’à obtention des spécifications.

# MAINTENANCE

## Pièces détachées

### Liste des pièces détachées

Dans son offre, le Contractant doit inclure :

- Une liste complète des pièces détachées

- Une liste complète des consommables nécessaires au fonctionnement de l'équipement, avec les fonctions, la référence et le prix de chaque composant.

Ces listes peuvent servir de base à l'établissement d'un contrat de fourniture de pièces détachées et de consommables.

Le Contractant doit préciser le délai de livraison standard ainsi que le délai pour une situation d'urgence.

### Process-kit

NA

### Surface de stockage

NA

## Contrat de maintenance

A la fin de la période de garantie, le CEA-LETI aura la possibilité de souscrire un contrat de maintenance.

Le Contractant s'engage à être en mesure d’assurer la maintenance préventive et corrective de chaque pièce de l’équipement à l’issue de la période de garantie et ce, pendant une durée minimum de 10 ans.

Dans son offre de prix, le Contractant chiffrera des prestations de maintenance en tenant compte des niveaux d’exigences suivants :

- Full service (engagements sur des temps de disponibilité de l’équipement incluant les prestations de maintenance préventive, maintenance corrective illimitée et fourniture pièces détachées). Par défaut, les performances attendues dans le contrat Full Service sont celles du présent cahier des charges.

- Maintenance préventive + maintenances correctives à la demande (taux horaires) avec respects de délais d’intervention et de réparation.

Suite à l’ajustement des besoins du CEA-LETI en termes de maintenance, le contrat de maintenance pourra être mis en place à l’issue de la période de garantie suite à négociations.

## Coût d’exploitation

NA

# CONTROLES & ESSAIS

Les tests et contrôles de la conformité de l’équipement objet de ce cahier des charges sont répartis en six familles :

- En usine

- Livraison

- Installation et mise en service

- Qualification

- Réception

- Fin de garantie

## Contrôle sur le lieu de fabrication (Recette usine)

NA

## Contrôles à la livraison & au déballage

Le Contractant soumettra à l’acceptation du CEA-LETI la procédure de colisage. La procédure de colisage devra à minima préciser la répartition des colis, les encombrements et l’instrumentation associée (exemple : témoin accéléromètre).

Le Contractant s'assurera du bon déroulement de cette procédure. Si la livraison a lieu en présence du Contractant (ou de son représentant), le Contractant vérifiera l'intégrité des différents colis, analysera l'instrumentation associée et rédigera un procès-verbal de « livraison » (à partir de sa propre documentation). A défaut, le bon de livraison contresigné par le CEA-LETI tiendra lieu d’accusé de réception.

La destination des colis devra être indiquée sur les caisses : basement ou salle blanche.

Le Contractant devra s’assurer du bon déroulement du déballage.

# – Installation

Les chapitres suivants décrivent les principales étapes de la préparation de l'installation.

## Préparation

Le Contractant doit être disponible à tout moment pour aider le CEA LETI dans la préparation de l'installation du système.

Etape 1: Au plus tard une semaine après la notification de la commande

Le Contractant doit fournir :

- Annexe H v0 : Ce livrable doit contenir au moins les informations suivantes :

  - Liste des équipements et sous-équipements fournis par le contractant ou à fournir par le sous-traitant CEA

- Liste des sous-équipements à fournir par le CEA

- Type d’équipement

- Exigences à respecter pour la conformité de l’équipement principal (capacité de l’équipement, débit fourni, températures à atteindre, protocoles de communication, etc.)

- Empreinte du système (FootPrint) - Dimension de tous les systèmes ou sous-systèmes

- Manuel de pré-installation

Etape 2: Au plus tard 2 mois après la notification de la commande :

Le contractant doit valider :

- L'annexe I auprès du responsable sécurité du CEA LETI, qui doit être conforme à la politique de gestion des risques du CEA (annexe I : analyse de l'extinction d'incendie, sécurité des rayonnements laser, validation commune des dispositifs de sécurité supplémentaires)

- Toutes les informations de l'annexe H doivent être complétées et approuvées par l'entrepreneur pour permettre la création des PID et la préparation des raccordements

Le contractant doit identifier les besoins en sous-ensembles susceptibles d'être fournis par le CEA LETI

Etape 3: 6 mois avant la livraison de l’équipement

Le contractant doit assister le CEA LETI :

- Pour la conception du châssis : l'annexe K doit être approuvée par le contractant.

- Dimensions officielles avec emplacement des pieds, masse par pied et validation de la longueur de coupure.

- Emplacement des centres de gravité.

- Spécifications vibratoires.

- Exigences relatives aux supports antisismiques.

- Pour la conception des PIDs (fluides et électricité).

Les PIDs doivent être examinés et discutés par le CEA en vue de leur validation 4 mois avant la livraison.

- Pour la planification de la mise en service.

Etape 4 : 1 mois avant l’expédition du système

Le contractant doit fournir à CEA LETI la liste de colisage définitive 1 mois avant l’expédition.

## 14.2 Installation

Règles de base :

Pendant l'installation et dans les meilleurs délais, le Contractant évacuera tous les déchets d’installation et pièces devenus inutiles.

Tout au long de l'installation, le Contractant devra respecter la politique de sécurité des équipes du CEA LETI et ne devra ouvrir, ni mettre en marche, aucun fluide ni aucune source d'énergie. sans autorisation expresse.

Le chapitre suivant décrit les principales étapes d’installation et de mise en service.

### 14.2.0 Livraison du système et installation à l'emplacement final

Après la livraison, le système sera déballé et déplacé vers son emplacement définitif en salle blanche par le CEA-LETI ou son sous-traitant. Le Contractant devra être présent durant cette phase, en salle blanche et au quai de déchargement.

Règles de base :

Le Contractant doit utiliser ses propres outils pour effectuer l'assemblage de l'équipement, y compris les outils de manutention et de levage qui peuvent être nécessaires.

14.2.1 Tiers 0 - Assemblage mécanique du système, démarrage du système

Durant cette phase, le Contractant réalisera le montage et la mise à niveau des équipements.

Les interconnexions seront gérées conformément aux spécifications contractuelles précisées à l'Annexe H.

Aucune énergie ne sera présente pendant cette phase.

À la fin du Tiers 0 :

- La machine et le sous-système seront sous tension.

- Le Contractant doit être présent pour confirmer que l'alimentation électrique est conforme aux spécifications.

Règles de base :

Le Contractant doit :

- Assister à toutes les opérations d'installation et de raccordement des équipements aux facilities (fluides, extractions, etc.) et s'assurer de leur conformité aux spécifications du Contractant. Le Contractant est responsable du raccordement final des facilities à ses équipements.

- Suivre la politique de sécurité du CEA LETI et ne doit pas ouvrir ou démarrer un fluide ou une source d'énergie sans approbation spécifique.

- S’assurer que les connexions sont conformes aux spécifications du Contractant.

- Pour tous les raccordements fluides (y compris effluents) ou gaz inter équipements ou modules fournis par le Contractant, ce dernier réalisera le marquage et le sens de ces réseaux conformément à la norme européenne NF X 08-100 incluant des pictogrammes SGH informant du danger par des autocollants adhésifs polyester laminés imprimés résistants aux solvants.

Les vannes seront équipées d'étiquettes de couleur gravées en PVC 8/10e fixées par des colliers adaptés indiquant leur fonction.

- À la fin de l’installation, retirer tous les déchets et pièces de l’installation qui ne sont plus nécessaires.

14.2.2 Tiers 1 - Branchement final et démarrage du système après la mise sous tension

Au début de cette phase, le système pourra être mis sous tension.

Les raccordements au gaz, aux fluides, à l'extraction d'air et à la vidange seront effectués pendant cette phase.

Le raccordement final au gaz du système sera supervisé par le Contractant.

Le Contractant devra ensuite :

- Effectuer les réglages et calibration des matériels requis (robotique, etc.) conformément à ses spécifications système.

- Effectuer les contrôles des installations, y compris la vérification des différents contrôles de sécurité.

- Fournir un rapport de mise en service résumant l'avancement de l'étape précédente et les résultats des différents contrôles. Ce rapport confirmera que le raccordement effectué par le Contractant et les tests de sécurité standard ont été effectués. Les principaux éléments de sécurité concernés sont : les arrêts d'urgence, la détection d'extraction, la détection de fuite ou de gaz, les contacts de porte… (Fonctionnement et raccordements).

Remarque :

Les raccordements fluides aux équipements (gaz de procédé ou chimiques) seront réalisés par le CEA-LETI après réception du « rapport de mise en service » décrit ci-dessus de la part du Contractant et après que l'inspection de conformité de sécurité (décrite ci-dessous) ait été réalisée avec succès.

A la fin du Tiers 1:

Le CEA-LETI réalisera une inspection de conformité de sécurité (exigences CE).

Le Contractant devra être présent lors de cette inspection et mettra à disposition tous les documents nécessaires à l'évaluation de l'équipement.

En fonction des anomalies constatées, le CEA-LETI peut décider de suspendre les opérations de mise en service dans l'attente de leur résolution. Les non-conformités constatées correspondent à des non-respects des points réglementaires. Toute non-conformité doit être résolue avant la signature du procès-verbal de réception.

Toutes les Anomalies et dysfonctionnements seront corrigés rapidement par le Contractant sans frais supplémentaires.

### 14.2.3 Tiers 2 - Qualification de l'équipement par le Contractant et test de contamination/handling

Cette procédure de qualification sera réalisée en présence des représentants autorisés du CEA-LETI.

Le résumé de ces essais sera contresigné par le CEA-LETI (rapport de synthèse de qualification).

Au cours de cette étape,

- Le Contractant effectuera sa propre qualification du système conformément aux spécifications. Un rapport de synthèse pourra être fourni et contresigné par le CEA-LETI à l'issue des tests.

- Si le système n'est pas conforme aux spécifications, le Contractant prendra les mesures nécessaires pour le rendre conforme aux spécifications du CEA LETI.

A la fin du Tiers 2:

L'équipement est conforme aux spécifications du Contractant et est disponible pour la qualification des procédés du CEA LETI.

Le Contractant retirera de la zone d’installation tous les déchets et pièces qui ne sont plus nécessaires.

### 14.2.4 Tiers 3 - Qualification des Procédés CEA LETI

Durant cette phase, le CEA-LETI s'assure que les spécifications attendues pour chaque procédé sont respectées.

Le non-respect de ces spécifications, même après intervention du Contractant, peut entraîner le refus de réception de l'équipement par le CEA-LETI ou l'émission de réserves dans le procès-verbal de réception de l'équipement du CEA LETI.

Remarque : le Contractant doit être présent lors du test de l'équipement.

## 14.3 Réception

Cette réception vaut reconnaissance de la conformité du matériel et transfert de propriété. La période de garantie du matériel débute à compter de la confirmation de la réception.

La réception sera prononcée après :

- Livraison complète de l'équipement

- Fin des opérations d'installation et de mise en service

- Contrôles et essais de qualification réussis

- Agrément CE de conformité délivrée par l'organisme accrédité par le CEA

- Autorisation du responsable de l'installation sur le site d'implantation

- Remise de la documentation (voir annexe E : Spécifications relatives aux documents et manuels à fournir avec l'équipement)

Un procès-verbal de réception sans réserve (*) sera signé entre le CEA-LETI et le Contractant.

(*) Une dérogation pourra éventuellement être accordée pour une réserve faisant l'objet d'un plan d'action détaillé visant à rétablir la conformité aux spécifications objet du présent acte. Dans ce cas, la réception sera prononcée « avec réserves ».

Remarque : Seul le rapport au format CEA-LETI, fera foi pour faire valoir les paiements associés à cette étape et lancer la période de garantie.

.

## Fin de garantie

La fin de la garantie est prononcée à l'issue de la période de garantie, sous réserve des conditions suivantes :

- Levée totale de toutes les réserves constatées lors de la réception ;

- Aucune anomalie constatée ;

- Conformité du matériel aux spécifications pendant cette période.

En cas d'anomalie, le Contractant effectuera les travaux nécessaires à la mise en conformité de l’équipement. Si le fonctionnement de l’équipement n'est pas satisfaisant, la période de garantie est automatiquement prolongée d'une durée définie au contrat.

# ANNEXES

### ANNEXE A : Synthèse des commentaires Equipementier

Utiliser le fichier Word en lien ci-dessous et le faire remplir par l’équipementier :

ANNEXE A

### ANNEXE B : Fluides Généraux au bâtiment 41-01&02 ou 41-03 ou 4007 ou 52B ou 52C

Annexe B : FLUIDES GENERAUX AU BATIMENT 52B Salle Blanche

| Distribution fluides généraux | Caractéristiques bâtiment 52B | Remarques particulières |
| --- | --- | --- |
| Eau de refroidissement (Vitesse de dimensionnement recommandée dans les tubes y compris échangeurs) : 1,5 m/s) | Matériau : PVC - Inox 316 | Circuits d'eau recyclée en boucles fermées consommation en eau perdue interdite. |
|  | Pression aller : 6 bars / retour ~0 bar |  |
|  | Température aller : 19°C |  |
|  | Conductivité : 200 microS/cm |  |
|  | pH : 7 |  |
|  | Produits de traitement : régulation pH, inhibiteur de corrosion, biocide |  |
| Eau désionisée (Vitesse de dimensionnement recommandée : 1.5 m/s) | Matériau : PVDF haute pureté | Recyclage EDI en sortie des machines, traité au cas par cas selon analyse de risque (pollution chimique ou particules) |
|  | Pression : 5 +/- 0.5 bars |  |
|  | Température : 20 +/- 1 °C |  |
|  | Résistivité : ~ 15 Mohm.cm |  |
|  | pH : 7 |  |
|  | Particules 0,2 microns < 50/L |  |
| Eau de ville | Matériau : PVC |  |
|  | Pression : 6 bars |  |
|  | Température : 12 à 16°C |  |
|  | Conductivité : 450 microS/cm |  |
|  | pH : 7.7 |  |
|  | Calcium : 70 mg/l |  |
| Vide procédé | Matériau : PVC-U |  |
|  | Pression relative : ~ -880 mbar |  |
| Azote gaz "service" (Vitesse de dimensionnement recommandée : 20 m/s) | Matériau : inox 316L Ra 0,8 | L’azote service remplace l'air comprimé pour tous les usages pneumatiques; il sert également au ballastage des pompes à vide. |
|  | Pression relative : 7 ± 0.5 bars |  |
|  | O2 < 1000 ppb |  |
|  | H2O < 1000 ppb |  |
| Azote gaz "process" (Vitesse de dimensionnement recommandée : 20 m/s) | Matériau : inox 316L Ra 0,4 | L’azote "process" est utilisé pour tout ce qui concerne les procédés : purges, balayages de sas,… |
|  | Pression relative : 7 ± 0.5 bars |  |
|  | O2 < 10 ppb |  |
|  | CO + CO2 + CnHm < 100 ppb |  |
|  | H2O < 10 ppb |  |
|  | H2 < 10 ppb |  |
| Air comprimé (Vitesse de dimensionnement recommandée : 20 m/s) | Matériau : acier inox 304L |  |
|  | Pression : 7 ± 0.3 bars |  |
|  | H2O < 2 ppm |  |
|  | Température 20 ±5 °C |  |
|  | Particules 0,2 microns <2 pied cube |  |

| Distribution fluides généraux | Caractéristiques bâtiment 52B | Remarques particulières |
| --- | --- | --- |
| Argon réseau (Vitesse de dimensionnement recommandée : 20 m/s) | Matériau : inox 316L Ra 0,4 |  |
|  | Pression relative : 6 bars |  |
|  | O2 < 100 ppb |  |
|  | N2 < 100 ppb |  |
|  | H2O < 100 ppb |  |
|  | H2 < 100 ppb |  |
|  | CO2 < 50 ppb |  |
|  | CnHm < 100 ppb |  |
| Oxygène réseau | Matériau : inox 316L Ra 0,4 |  |
|  | Pression relative : 8 bars |  |
|  | H2O < 50 ppb |  |
|  | N2 < 100 ppb |  |
|  | CO2 < 100 ppb |  |
|  | CH4 < 100 ppb |  |
| Hélium réseau | Matériau : inox 316L Ra 0,2 |  |
|  | Pression relative : 5,5 bars |  |
|  | O2 < 10 ppb |  |
|  | N2 < 100 ppb |  |
|  | H2O < 20 ppb |  |
|  | CO, CO2 < 50 ppb |  |
|  | H2 < 100 ppb |  |
|  | THC < 50 ppb |  |
| Hydrogène réseau | Matériau : inox 316L Ra 0,2 |  |
|  | Pression relative : 4,5 bars |  |
|  | O2 < 100 ppb |  |
|  | N2 < 200 ppb |  |
|  | H2O < 20 ppb |  |
|  | CO, CO2 < 50 ppb |  |
|  | THC < 50 ppb |  |
| Collectes d'effluents | Caractéristiques bâtiment 52B | Remarques particulières |
| Réseau effluent acido-basique | Matériau : PP | Retraité en local dans une centrale de neutralisation - limitation impérative de la température de rejet en sortie machine --> inférieure à 60°C |
| Réseau effluent fluoré | Matériau : PP | Collecté en cuve pour retraitement hors site - limitation impérative de la température de rejet en sortie machine --> inférieure à 60°C - limitation de la dilution pour réduire les volumes à retraiter : concentration > 1% - pas de système venturi à eau mais plutôt vidange gravitaire. |

| Collectes d'effluents | Caractéristiques bâtiment 52B | Remarques particulières |
| --- | --- | --- |
| Réseau effluents solvants | Matériau : acier inox | Collecté en cuve pour retraitement hors site - limitation de la dilution pour réduire les volumes à retraiter --> pas de système venturi à eau mais plutôt vidange gravitaire ou venturi à air. |
| Réseau eaux usées | Matériau : PVC |  |
| Ventilation / extractions | Caractéristiques bâtiment 52B | Remarques particulières |
| Réseau extraction Thermie | Matériau : gaine inox RS à bord tombés type Jacob. Dépression disponible : de -200 à -300Pa entrée équipement suivant la localisation | Dimensionnement réseaux aérauliques dans équipement pour vitesse d’air ≤ 8m/s gaine flexible inox en utilisation limitée tolérée (<1ml). Alu interdit |
| Réseau extraction Acido -basique | Matériau : PVC M1 Dépression disponible : de -200 à -300Pa entrée équipement suivant la localisation | Dimensionnement réseaux aérauliques dans équipement pour vitesse d’air ≤ 8m/s gaine flexible M1 lisse intérieur en utilisation limitée tolérée (<1ml) |
| Réseau extraction Solvants | Matériau : gaine inox RS à bord tombés type Jacob. Dépression disponible : de -200 à -300Pa entrée équipement suivant la localisation | Dimensionnement réseaux aérauliques dans équipement pour vitesse d’air ≤ 8m/s gaine flexible inox en utilisation limitée tolérée (<1ml). Alu interdit |
| Réseau extraction pompes à vide | Matériau : gaine inox roulé soudé Dépression: de -800 à -1000Pa suivant localisation | Réseaux démontables par colliers rapides type Pneurop pour nettoyage |
| Flux laminaire pour soufflage dans équipement | Fan Filter Unit à prévoir par équipementier | Installation devant respecter la norme EN ISO 14644 avec filtres aisément démontables. |
| Air traité Bâtiment 52B | Température : 21°C ± 2 pour l’ensemble du bâtiment sauf en zone Litho : 21°C ± 1 Hygrométrie : 47% ± 5 pour l’ensemble des modules du bâtiment | Limites de fonctionnement : Conditions extérieures climatiques hiver : -12 °C, HR = 90 % Eté : +32 °C, HR = 40 % |

### ANNEXE C : Définition de la disponibilité

- Temps planifié

La durée totale planifiée correspond au total des heures d'utilisation pour une période de référence : 5 équipes - 7 jours (168h/semaines).

- Définition de la Disponibilité

La formule de base pour le calcul de la disponibilité est :

Disponibilité (%) = 100 - Indisponibilité de l'équipement (%)

- Définition de l’indisponibilité

L'indisponibilité de l'équipement est le temps pendant lequel la machine ne peut pas être utilisée pour la production selon les spécifications du procédé.

L'indisponibilité de l'équipement se partage entre :

- L'indisponibilité prévue

- L'indisponibilité imprévue

A) INDISPONIBILITE PREVUE

L'indisponibilité prévue est le temps d'arrêt de l'équipement planifié par la maintenance et la production pour des opérations de maintenance préventive, de nettoyage, de modification, d'amélioration, de déménagement, etc.

B) INDISPONIBILITE IMPREVUE

L'indisponibilité imprévue est une période non planifiée pendant laquelle la machine ne peut être utilisée pour la production. L'indisponibilité doit résulter d'un défaut propre à l'équipement et non pas liée aux éléments extérieurs (fluides, bâtiment, etc.).

Ce temps ne prend pas en compte les imperfections de l'utilisateur :

- défaut après une mauvaise utilisation de l'équipement (non-respect des procédures de fonctionnement),

- défauts liés aux installations de l'utilisateur ou aux problèmes structuraux ou sociaux.

- Mesure de la disponibilité

Compte tenu de la définition de la disponibilité donnée ci-dessus, la mesure de la disponibilité se réduit à la mesure de l'indisponibilité.

- Mesure de l’indisponibilité

A) Démarrage

L'indisponibilité débute à partir de l'arrêt de la production du fait de l'arrêt volontaire ou non de la machine et de l'accord entre les équipes de production et de maintenance sur le fait que la production ne peut plus être réalisée dans les spécifications.

Cet instant est enregistré sur un document ou dans un fichier et est notifié immédiatement au fournisseur (en cas de panne) par téléphone et confirmation par MAIL sous 24h.

B) Durée

L'indisponibilité recouvre :

- La période initiale pendant laquelle l'opérateur recherche la cause d'erreur, plus le temps d'attente d'une personne de maintenance après appel aux services du fournisseur (dans le cas d'une panne).

- La durée de l'opération de maintenance (réparation / amélioration / modification)

- Le délai de réparation lié à l'attente des pièces détachées.

- Le temps, après réparation, pour déverminer, et vérifier l'équipement.

- Le temps de qualification maintenance et procédé.

Ces différents temps doivent être notés et enregistrés avec précision.

C) Fin

La fin de l'indisponibilité de l'équipement a lieu après que le procédé soit à nouveau qualifié. A ce moment la machine est à nouveau dans les spécifications et peut être utilisée pour la production en accord avec les équipes de maintenance et de procédé.

Les différents états et durées d’indisponibilités sont consultables et peuvent être fournis à l’équipementier à sa demande.

Définition du MTBF

Mean Time Between Failure : temps moyen entre pannes

Le MTBF est la valeur moyenne de disponibilité en heures entres deux interruptions, (l’interruption peut être de l’indisponibilité prévue ou imprévue). Cette valeur moyenne est calculée sur 13 semaines, il s’agit du nombre d’heure de disponibilité divisée par le nombre d’arrêts.

MTBF= Disponibilité (en heures) / nombre d’arrêts.

Définition du MTTR

Mean Time To Recover : temps moyen de remise en conformité de la machine, cet état tient compte de l’indisponibilité prévue et imprévue, il est moyenné sur 13 semaines.

MTTR= nombre d’heures d’indisponibilité / nombre d’arrêts

### ANNEXE D : Spécification pour la livraison d’un équipement soumis à la directive « machine » Européenne 2006/42/CE

Objet : Ce document a pour but de rappeler les conditions d’application de cette directive ainsi que certains points techniques importants

1/ Rappel de la réglementation applicable

La directive « machine » est un texte Européen transposé en droit Français.

2/ Définition d’une machine

Une machine est « un ensemble équipé ou destiné à être équipé d’un système d’entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d’organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d’une application définie… »

En conséquence:

Tout équipement répondant à la définition sera conçu et construit en application de la directive 2006/42 dite directive « machine »

Une machine est considérée comme « mise pour la première fois sur le marché », « neuf » ou à « l’état neuf » si elle n’a pas été effectivement utilisée dans un Etat membre de la communauté Economique Européenne (CEE).

En conséquence:

Une machine d’occasion provenant d’un pays hors CE sera considérée comme neuve à son entrée dans la CE.

La réglementation appliquée sera celle en vigueur à sa date d’entrée.

3/ Référence aux normes

La présomption de conformité aux exigences réglementaires est fournie par le respect des dispositions décrites dans les normes harmonisées citées ci-après et diffusées par l’AFNOR Tour de l’Europe 92049 Paris Cedex 7:

- normes spécifiques à la machine

- normes générales de sécurité,

- normes relatives à l’équipement électrique des machines NF EN 60-204

Attention : L’application de la norme 61010-1 ne donne pas une présomption de conformité à la directive machine

4/ Documents à fournir avec l’équipement soumis à la directive 2006/42

- Une déclaration de conformité « CE »

2006/42 annexe II :

« DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ DES MACHINES

La déclaration et ses traductions doivent être rédigées dans les mêmes conditions que la notice d'instructions

[Voir annexe I, sections 1.7.4.1, points a) et b)] et doivent être dactylographiées ou manuscrites en lettres capitales.

Cette déclaration concerne exclusivement les machines dans l'état dans lequel elles ont été mises sur le marché et exclut les composants ajoutés et/ou les opérations effectuées par la suite par l'utilisateur final.

La déclaration CE de conformité doit comprendre les éléments suivants:

1) la raison sociale et l'adresse complète du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire;

2) le nom et l'adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique, celle-ci devant être établie dans la

Communauté;

3) la description et l'identification de la machine, y compris sa dénomination générique, sa fonction, son modèle, son type, son numéro de série et son nom commercial;

4) une déclaration précisant expressément que la machine satisfait à l'ensemble des dispositions pertinentes de la présente directive et, le cas échéant, une déclaration similaire précisant que la machine est conforme à d'autres directives et/ou dispositions pertinentes. Les références doivent être celles des textes publiés au Journal officiel de l'Union européenne;

5) le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié qui a procédé à l'examen CE de type visé à l'annexe IX et le numéro de l'attestation d'examen CE de type;

6) le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance qualité complète visé à l'annexe X;

7) le cas échéant, une référence aux normes harmonisées visées à l'article 7, paragraphe 2, qui ont été utilisées;

8) le cas échéant, une référence aux autres normes et spécifications techniques qui ont été utilisées;

9) le lieu et la date de la déclaration;

10) l'identification et la signature de la personne ayant reçu pouvoir pour rédiger cette déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire. »

- Une notice d’instructions

La notice d’instructions sera rédigée en conformité avec le paragraphe 1.7.4 de la directive 2006/42 ; voir notre annexe E

5/ Marquage de l’équipement (2006/42 – 1.7.3)

« I. - Chaque machine porte, de manière visible, lisible et indélébile, les indications minimales suivantes :

a) La raison sociale et l'adresse complète du fabricant ;

b) La désignation de la machine ;

c) Le marquage CE ;

d) La désignation de la série ou du type ;

e) Le numéro de série s'il existe ;

f) L'année de construction, à savoir l'année au cours de laquelle le processus de fabrication a été achevé. Il est interdit d'antidater ou de postdater la machine lors de l'apposition du marquage CE.

En outre, la machine conçue et construite pour être utilisée en atmosphère explosible porte cette indication.

II. - La machine porte également toutes les indications concernant son type qui sont indispensables à sa sécurité d'emploi. Ces informations sont soumises aux règles prévues au paragraphe 1.7.1.

III. - Lorsqu'un élément de la machine est prévu pour être manutentionné, au cours de son utilisation, avec des moyens de levage, sur cet élément est inscrite sa masse, d'une manière lisible, indélébile et non ambiguë. »

### ANNEXE E : Spécification relative aux documents et notices à fournir avec les équipements

Un nouveau règlement européen (CE 2023/1230) entrera en vigueur le 20 janvier 2027, remplaçant la directive européenne 2006/42/CE relative aux machines. => Mise à jour en cours

- Objet

Cette annexe a pour but de définir la documentation à livrer par l’équipementier avec l’équipement (contenu, langue, planning de livraison).

La documentation à livrer par l’équipementier doit répondre à la réglementation en vigueur.

Les spécifications du CEA/LETI intègrent les obligations réglementaires.

Ces obligations diffèrent selon que l’équipement est soumis ou non à la directive « machine » 2006/42/CE.

- Fourniture d’un équipement, soumis à la directive machine 2006/42/CE (ex 98/37/CE)

2.1. Obligations réglementaires

    - Notice d’instructions

La réglementation fixe de façon très précise tous les éléments relatifs à la notice d’instructions qui doit être jointe obligatoirement à l’équipement (contenu, langue...).

Ces informations sont comprises dans l’annexe I de la directive 2006/42 transposée en droit Français (annexe I du livre II du Code du Travail)

Contenu

La notice d’instructions sera rédigée conformément aux paragraphes 1.7.4. de cette annexe et le cas échéant au paragraphe 3.6.3 (machines mobiles) et 4.4 (systèmes de levage).

2006/42 - 1.7.4 .2 : Contenu de la notice d'instructions :

« Chaque notice contient, le cas échéant, au moins les informations suivantes :

a) La raison sociale et l'adresse complète du fabricant ;

b) La désignation de la machine, telle qu'indiquée sur la machine elle-même, à l'exception du numéro de série conformément au paragraphe 1.7.3 ;

c) La déclaration CE de conformité ou un document présentant le contenu de la déclaration CE de conformité, indiquant les caractéristiques de la machine, sans inclure nécessairement le numéro de série et la signature ;

d) Une description générale de la machine ;

e) Les plans, schémas, descriptions et explications nécessaires pour l'utilisation, l'entretien et la réparation de la machine ainsi que pour la vérification de son bon fonctionnement ;

f) Une description du ou des postes de travail susceptibles d'être occupés par les opérateurs ;

g) Une description de l'usage normal de la machine ;

h) Des avertissements concernant les contre-indications d'emploi de la machine qui, d'après l'expérience, peuvent exister ;

i) Les instructions de montage, d'installation et de raccordement, y compris les plans, les schémas, les moyens de fixation et la désignation du châssis ou de l'installation sur laquelle la machine est prévue pour être montée ;

j) Les instructions relatives à l'installation et au montage destinées à diminuer le bruit et les vibrations ;

k) Les instructions concernant la mise en service et l'utilisation de la machine et, le cas échéant, des instructions concernant la formation des opérateurs ;

l) Les informations sur les risques résiduels qui subsistent malgré le fait que la sécurité a été intégrée à la conception de la machine et que des mesures de protection et des mesures de prévention complémentaires ont été prises ;

m) Les instructions concernant les mesures de protection à prendre par les utilisateurs, y compris, le cas échéant, l'équipement de protection individuelle à prévoir ;

n) Les caractéristiques essentielles des outils pouvant être montés sur la machine ;

o) Les conditions dans lesquelles les machines répondent à l'exigence de stabilité en cours d'utilisation, de transport, de montage ou de démontage, lorsqu'elles sont hors service, ou pendant les essais ou les pannes prévisibles ;

p) Les instructions permettant de faire en sorte que les opérations de transport, de manutention et de stockage soient effectuées en toute sécurité, en indiquant la masse de la machine et de ses différents éléments lorsqu'ils sont prévus pour être, de façon régulière, transportés séparément ;

q) Le mode opératoire à respecter en cas d'accident ou de panne ; si un blocage est susceptible de se produire, le mode opératoire à respecter pour permettre un déblocage en toute sécurité ;

r) La description des opérations de réglage et d'entretien à effectuer par l'utilisateur, ainsi que les mesures de prévention à respecter ;

s) Les instructions conçues afin que le réglage et l'entretien puissent être effectués en toute sécurité, y compris les mesures de protection à prendre durant ces opérations ;

t) Les spécifications concernant les pièces de rechange à utiliser, lorsque cela a une incidence sur la santé et la sécurité des opérateurs ;

u) Les informations concernant l'émission de bruit aérien suivantes :

- le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A aux postes de travail, lorsqu'il dépasse 70 dB (A) ; si ce niveau est inférieur ou égal à 70 dB (A), il convient de le mentionner ;

- la valeur maximale de la pression acoustique d'émission instantanée pondérée C aux postes de travail, lorsqu'elle dépasse 63 Pa (130 dB par rapport à 20 µPa) ;

- le niveau de puissance acoustique pondéré A émis par la machine lorsque le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A aux postes de travail dépasse 80 dB (A). »

Langue

« Chaque machine est accompagnée d'une notice d'instructions en français.

La notice d'instructions qui accompagne la machine est une notice originale ou une traduction de la notice originale, auquel cas, la traduction est accompagnée d'une notice originale. » (Transposition de 2006/42 1.7.4)

« La notice d'instructions est rédigée en français et peut l'être dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté. La mention Notice originale figure sur les versions linguistiques de cette notice d'instructions qui ont été vérifiées par le fabricant. Lorsqu'il n'existe pas de Notice originale en français, une traduction dans cette langue est fournie par le fabricant ou par la personne qui introduit la machine en France. Cette traduction porte la mention Traduction de la notice originale. » (Transposition de 2006/42 1.7.4.1)

En conséquence, il nous sera fourni :

- La notice d’instructions dans sa version originale établie dans une des langues de la C.E., ceci dans tous les cas

- La notice d’instructions traduite en français (si la version originale a été rédigée dans une langue autre que le Français) dans le cas où cette obligation incombe au fournisseur.

2.1.2.	Notice de maintenance

« Par dérogation, la notice d'entretien destinée à être utilisée par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant peut être fournie dans une seule des langues communautaires comprises par ce personnel. » (2006/42- 1.7.4)

  - Spécifications particulières au CEA/LETI

L’équipementier devra impérativement fournir :

- La notice d’instructions telle que décrite dans le 2.1.1 et précisée au 2.2.1.

- La notice de maintenance telle que décrite au 2.2.2.

- Un dossier rassemblant tous les éléments testés et validés à la mise en route et les réglages effectués en lien avec les facilités pour chaque fluide. Ce dossier comportera également les tests réalisés en usine ainsi que les fiches de calculs des éléments de l’installation ayant permis leur sélection lors de la conception (échangeurs thermiques, débits, sections des tuyauteries fluides internes à l’équipement).

- Ces notices seront livrées en même temps que l’équipement sauf la partie « installation » de la notice d’instructions qui devra parvenir au CEA/LETI/Département concerné, en même temps que l’offre du fournisseur.

    - Notice d’instructions

La notice d’instructions devra correspondre à la machine livrée et contenir en particulier les chapitres suivants :

- Manutention

- Montage – Démontage

- Installation

- Mise en service

- Réglage

- Utilisation

- Maintenance (1° niveau)

Chapitre Manutention

Ce chapitre traitera des conditions de manutention de l’équipement : points de levage, ou d’appui, précautions diverses à prendre durant la manutention. Il donnera des informations indispensables telles que la masse en kilogrammes. Il mettra en évidence les contre-indications telles que, par exemple, chocs, inclinaison etc.

Si l’équipement est constitué de diverses parties, les mêmes informations seront données pour la manutention de chaque partie.

Chapitre Montage - Démontage

Ce chapitre précisera le cas échéant l’ordre des opérations, les précautions à prendre, l’outillage nécessaire.

Chapitre Installation/pré-installation

Cette partie contiendra toutes les spécifications nécessaires à la mise en place et au raccordement de la machine dans les locaux du CEA GRENOBLE. Une copie de cette partie sera envoyée au CEA/LETI/Département concerné, avant l’arrivée de l’équipement. Cette rubrique contiendra en particulier les renseignements suivants :

- Pour l’équipement et ses sous-ensembles : dimensions en mm, masse (en kg), plan coté mentionnant les points de raccordement aux différents réseaux.

- Environnement requis : taux de poussière, hygrométrie, vibrations, sensibilité aux vibrations et rayonnements électromagnétiques, extractions à prévoir etc…

- Nature du sol : résistance requise par rapport à la masse de la machine, planéité.

- Electricité : Tension, Puissance, caractéristiques du transformateur d’alimentation le cas échéant.

- Pneumatique (air comprimé) : pression, qualité.

- Fluides : Type, pression, débit, température, caractéristiques.

- Gaz : Type, pression, qualité.

- Contre-indications d’installation, nuisances apportées par l’équipement.

Tous ces paramètres seront assortis d’une tolérance.

Chapitre Mise en service

Même si la mise en service est prise en charge par l’équipementier, ce chapitre présentera la procédure à suivre pour la mise en service de l’équipement (vérifications préalables, procédure de démarrage etc.).

Chapitre Réglages

Il sera fourni une procédure pour effectuer les mises au point/réglages qui sont du domaine de l’utilisation courante et normale de la machine.

Chapitre Utilisation

Cette rubrique contiendra :

- Les conditions d’utilisation prévues par le constructeur.

- La définition du ou des postes de travail occupés par le ou les opérateurs.

- Une présentation de l’équipement permettant l’identification des différentes parties (photos, schémas) expliquant la fonction de chaque partie, particulièrement des organes de commande et de sécurité.

- Une description du déroulement des opérations effectuées par l’équipement. Tous les procédés disponibles sur l’équipement seront décrits ainsi que la nature et l’influence de chaque paramètre de « process ».

- Un mode opératoire décrivant le détail des opérations à effectuer pour traiter un échantillon, un lot (par ex). Il contiendra les instructions d’apprentissage.

ATTENTION : Dans le cas d’une machine automatique, le mode opératoire ne se limitera pas au descriptif forcément succinct de chargement/déchargement d’un échantillon ou d’un lot (par exemple) mais devra permettre le paramétrage des fonctions courantes, la compréhension des messages d’alarmes.

Dans le cas, où le dialogue homme/machine se fait par clavier + écran ou écran tactile les informations fournies par la notice devront permettre de :

- comprendre l’architecture générale du logiciel (partie maintenance/ partie engineering/partie opérateur par ex.),

- de naviguer entre les différentes parties,

- de paramétrer une tâche effectuée par la machine et influant sur le « process » (ex: vitesse, temps, pression, puissance etc.), ces opérations relevant d’une utilisation normale de la machine en milieu de recherche,

- d’accéder aux tableaux de résultats ou de suivi de déroulement «process»,

- de comprendre et d’interpréter les messages d’alarmes.

Pour parvenir à ce résultat, la notice reproduira les principaux tableaux apparaissant sur l’écran. Chaque tableau sera accompagné de commentaires sur les actions à effectuer, sur la nature des informations données.

Maintenance

Le but de cette rubrique est de permettre un premier diagnostic et de résoudre certains problèmes de faible complexité. Il s’agit d’une maintenance de 1° niveau.

ATTENTION

Tous les chapitres de cette notice seront rédigés en intégrant les avertissements de sécurité de façon à ce que les opérations décrites puissent être effectuées sans risque.

Cette annexe est applicable complètement même si la fourniture de l’équipement s’accompagne d’une formation du personnel.

Les utilisateurs potentiels de cette notice sont des techniciens ou ingénieurs chargés de la mise au point des « process ». Il en sera tenu compte dans le choix des informations fournies.

L’équipement ne sera accepté qu’après examen détaillé des documents fournis

    - Notice de maintenance

Elle contiendra :

- une présentation de la machine permettant la localisation des éléments (photos),

- les schémas d’interconnexion entre les différents sous ensembles,

- les schémas électriques de puissance, de commande, d’interconnexion entre les différents éléments,

- les schémas des cartes électroniques,

- les schémas des circuits pneumatiques et hydrauliques,

- les plans mécaniques de construction (vues éclatées),

- la nomenclature des pièces détachées,

- la documentation spécifique des appareils intégrés à la machine tels qu’automates, régulateurs, générateurs RF et micro-onde.

- les programmes et outils de programmation associés aux automates,

- la liste des vérifications périodiques à effectuer,

- la liste des opérations de maintenance préventive à effectuer avec la liste de consommable associée à l’opération,

- un guide pour le diagnostic des pannes,

- les modes d’accès aux parties maintenance des logiciels, le cas échéant, et les procédures de « back-up ».

- Fourniture d’un équipement non soumis à la directive machine: Spécifications du CEA/LETI

Les spécifications particulières du CEA/LETI [(§ 2.2)] de ce document sont applicables.

### ANNEXE F : Choix d'une protection contre les risques liés aux éléments mobiles Caractéristiques requises pour les protecteurs et les dispositifs de protection

Un nouveau règlement européen (CE 2023/1230) entrera en vigueur le 20 janvier 2027, remplaçant la directive européenne 2006/42/CE relative aux machines. => Mise à jour en cours

Extraits de la directive machine 2006/42

1.2.5. Sélection des modes de commande ou de fonctionnement

Le mode de commande ou de fonctionnement sélectionné doit avoir la priorité sur tous les autres modes de commande ou de fonctionnement, à l'exception de l'arrêt d'urgence.

Si la machine a été conçue et construite pour permettre son utilisation selon plusieurs modes de commande ou de fonctionnement exigeant des mesures de protection/ou des procédures de travail différentes, elle doit être munie d'un sélecteur de mode verrouillable dans chaque position. Chaque position du sélecteur doit être clairement identifiable et doit correspondre à un seul mode de commande ou de fonctionnement.

Le sélecteur peut être remplacé par d'autres moyens de sélection permettant de limiter l'utilisation de certaines fonctions de la machine à certaines catégories d'opérateurs.

Si, pour certaines opérations, la machine doit pouvoir fonctionner alors qu'un protecteur a été déplacé ou retiré et/ou qu'un dispositif de protection a été neutralisé, le sélecteur de mode de commande ou de fonctionnement doit simultanément:

— désactiver tous les autres modes de commande ou de fonctionnement,

— n'autoriser la mise en œuvre des fonctions dangereuses que par des organes de service nécessitant une action maintenue,

— n'autoriser la mise en œuvre des fonctions dangereuses que dans des conditions de risque réduit tout en évitant tout danger découlant d'un enchaînement de séquences,

— empêcher toute mise en œuvre des fonctions dangereuses par une action volontaire ou involontaire sur les capteurs de la machine.

Si ces quatre conditions ne peuvent être remplies simultanément, le sélecteur de mode de commande ou de fonctionnement doit activer d'autres mesures de protection conçues et construites de manière à garantir une zone de travail sûre.

En outre, à partir du poste de réglage, l'opérateur doit avoir la maîtrise du fonctionnement des éléments sur lesquels il agit.

****************

1.3.8. Choix d'une protection contre les risques engendrés par les éléments mobiles.

Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour la protection contre les risques engendrés par les éléments mobiles sont choisis en fonction du type de risque. Les critères ci-après sont utilisés pour faciliter le choix.

1.3.8.1. Eléments mobiles de transmission.

Les protecteurs conçus pour protéger les personnes contre les dangers liés aux éléments mobiles de transmission sont :

- soit des protecteurs fixes mentionnés au paragraphe 1.4.2.1 ;

- soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage mentionnés au paragraphe 1.4.2.2. Cette dernière solution est retenue si des interventions fréquentes sont prévues.

1.3.8.2. Eléments mobiles concourant au travail.

Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour protéger les personnes contre les dangers liés aux éléments mobiles concourant au travail sont :

- soit des protecteurs fixes mentionnés au paragraphe 1.4.2.1 ;

- soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage mentionnés au paragraphe 1.4.2.2 ;

- soit des dispositifs de protection mentionnés au paragraphe 1.4.3 ;

- soit une combinaison des éléments ci-dessus.

Toutefois, lorsque certains éléments mobiles concourant directement au travail ne peuvent être rendus complètement inaccessibles pendant leur fonctionnement en raison des opérations qui nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments sont munis :

- de protecteurs fixes ou de protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage empêchant l'accès aux parties des éléments mobiles, non utilisées pour le travail ;

et

- de protecteurs réglables mentionnés au point 1.4.2.3 limitant l'accès aux parties des éléments mobiles auxquelles il est nécessaire d'accéder.

1.3.9. Risques dus aux mouvements non commandés.

Quand un élément d'une machine a été arrêté, toute dérive à partir de sa position d'arrêt, quelle qu'en soit la cause hormis l'action sur les organes de service, est empêchée sauf si elle ne présente pas de danger.

1.4. Caractéristiques requises pour les protecteurs et les dispositifs de protection.

1.4.1. Règles de portée générale.

Les protecteurs et les dispositifs de protection :

- sont de construction robuste ;

- sont solidement maintenus en place ;

- n'occasionnent de dangers supplémentaires ;

- ne sont pas facilement contournés ou rendus inopérants ;

- sont situés à une distance suffisante de la zone dangereuse ;

- restreignent le moins possible la vue sur le cycle de travail ;

- permettent les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des outils ainsi que pour l'entretien, en limitant l'accès exclusivement au secteur où le travail doit être réalisé, et, si possible, sans démontage du protecteur ou neutralisation du dispositif de protection.

En outre, dans la mesure du possible, les protecteurs assurent une protection contre l'éjection ou la chute de matériaux et d'objets ainsi que contre les émissions produites par la machine.

1.4.2 Exigences particulières pour les protecteurs

1.4.2.1. Protecteurs fixes.

Les protecteurs fixes sont fixés au moyen de systèmes qui ne peuvent être ouverts ou démontés qu'avec des outils.

Les systèmes de fixation sont solidaires des protecteurs ou de la machine lors du démontage des protecteurs.

Dans la mesure du possible, les protecteurs ne peuvent rester en place en l'absence de leurs fixations.

1.4.2.2. Protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage.

1° Les protecteurs mobiles sont conçus et construits :

- pour, dans la mesure du possible, rester solidaires de la machine lorsqu'ils sont ouverts ;

- de façon que leur réglage nécessite une action volontaire.

2° Les protecteurs mobiles sont associés à un dispositif de verrouillage :

- empêchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la machine jusqu'à ce qu'ils soient fermés,

Et

- donnant un ordre d'arrêt dès qu'ils ne sont plus fermés.

3° Lorsqu'un opérateur peut atteindre la zone dangereuse avant que le risque lié aux fonctions dangereuses d'une machine ait cessé, outre le dispositif de verrouillage, les protecteurs mobiles sont associés à un dispositif d'inter verrouillage :

- empêchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la machine jusqu'à ce que les protecteurs soient fermés et verrouillés,

Et

- maintenant les protecteurs fermés et verrouillés jusqu'à ce que le risque de blessure lié aux fonctions dangereuses de la machine ait cessé.

4° Les protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage sont conçus de façon que l'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des fonctions dangereuses de la machine.

1.4.2.3. Protecteurs réglables limitant l'accès.

Les protecteurs réglables limitant l'accès aux parties des éléments mobiles strictement nécessaires au travail :

- peuvent être réglés manuellement ou automatiquement selon la nature du travail à réaliser ;

- peuvent être réglés aisément sans l'aide d'un outil.

1.4.3. Règles particulières pour les dispositifs de protection.

Les dispositifs de protection sont conçus et incorporés au système de commande de manière que :

- les éléments mobiles ne puissent être mis en mouvement aussi longtemps que l'opérateur peut les atteindre ;

- les personnes ne puissent atteindre les éléments mobiles tant qu'ils sont en mouvement,

Et

- l'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des éléments mobiles.

Le réglage des dispositifs de protection nécessite une action volontaire.

### ANNEXE G : Transfert et manipulation des tranches

1 - Normes semi concernées

L’équipement doit être conforme aux normes SEMI :

|  | SEMI Standard |
| --- | --- |
| G1.1 | SEMI E15.1 — Specification for 300 mm Tool Load Port |
| G1.2 | SEMI E47.1 — Provisional Mechanical Specification for Boxes and Pods Used to Transport and Store 300 mm Wafers |
| G1.3 | SEMI E57 — Mechanical Specification for Kinematic Couplings Used to Align and Support 300 mm Wafer Carriers |
| G1.4 | SEMI E62 — Provisional Specification for 300 mm Front-Opening Interface Mechanical Standard (FIMS) |
| G1.5 | SEMI E63 — Mechanical Specification for 300 mm Box Opener/Loader to Tool Standard (BOLTS-M) Interface |
| G1.6 | SEMI E64 — Specification for 300 mm Cart to SEMI E15.1 Docking Interface Port |
| G1.7 | SEMI E72 — Specification and Guide for 300 mm Equipment Footprint, Height, and Weight |
| G1.8 | SEMI E103 — Provisional Mechanical Specification for a 300 mm Single-Wafer Box System that Emulates a FOUP |
| G1.9 | SEMI E110 - Guideline for Indicator Placement Zone and Switch Placement Volume of Load Port Operation Interface for 300 mm Load Ports |
| G1.10 | SEMI E111 - Provisional Mechanical Specification for a 150 mm Reticle SMIF Pod (RSP150) Used to Transport and Store a 6 Inch Reticle. (if applicable) |

Salles propres et environnement maîtrisés apparentés :

- Classification de la propreté de l’air : norme ISO 14644-1

- Métrologie et méthodes d’essai : norme ISO 14644-3

- Protection des dispositifs électroniques contre les décharges électrostatiques : IEC 61340-5-1

- Mini-environnements : IEST- RP-CC028.1

- Contrôle des mini-environnements : QM 07.08.011

- Vérification des mini-environnements : QII 07.08.004

- Contrôle particulaire de l’air : QM 07.08.001

- Contrôles Métrologiques : QM 07.08.004

2. Dispositif de Handling

Loadport:

|  | Loadport | Objective |
| --- | --- | --- |
| G2.1 | Valeur de résistivité du loadport au sol | < 100 kohm |
| G2.2 | Température d’insertion de la plaque dans le FOUP | < 100 °C |
| G2.3 | Température maximale autorisée dans le FOUP | 80°C |
| G2.4 | Pas de wafer humide | No droplet |
| G2.5 | Charge statique du Wafer durant l’insertion dans le FOUP | < 100V cm |
| G2.6 | Délai maximum entre la requête de chargement et le chargement | < 10s |
| G2.8 | Réglage des load ports, mesure des distances normalisées. | Y |

### ANNEXE H: Datasheet for tool installation

Utiliser le fichier Excel en lien ci-dessous et le faire remplir par l’équipementier :

ANNEXE H

Les informations de la Datasheet permettent au CEA-LETI d'établir le PID fluide et le PID électrique (PID : Piping and Instrumentation Diagram)

Ces PID seront soumis au Contractant pour vérification et validation des besoins équipements.

Les travaux de hook-up et de fit-up pris en charge par le CEA-LETI seront engagés suite à la validation du PID par le Contractant.

### ANNEXE I: Fiche prévisionnelle d’Identification des Risques

Utiliser le fichier Excel en lien ci-dessous et le faire remplir par l’équipementier :

ANNEXE I

### ANNEXE J: SECS/GEM Compliance

Utiliser le fichier en lien ci-dessous et le faire remplir par le Contractant :

ANNEXE J

### ANNEXE K: Spécification du piédestal

Utiliser le fichier en lien ci-dessous et le faire remplir par le Contractant :

APPENDIX K

Mean Time Between Failure

Mean Time To Repair