CAHIER DES CHARGES

TECHNIQUES PARTICULIERES

REFERENCE DE LA CONSULTATION :

Marche

Objet de la Consultation

Fourniture, livraison, installation (mise en service et formation), de soulève personne passif

Fourniture des pièces détachées, accessoires , sous-ensembles et consommables associés.

Hôpitaux de Toulouse

Direction Biomédicale

Bâtiment LogiSud Purpan

TSA 40031 Place du Docteur Baylac

31059 Toulouse Cedex 9

SOMMAIRE

| Articles à compléter si nécessaires et en fonction du type de consultation et du type de DM  | Obligatoire | Sans objet |
| --- | --- | --- |
| Article 1 Objet De La Consultation | * |  |
| # Article 1-1 Définition Du Besoin |  | x |
| Article 2 Documents à Fournir à la Livraison | * |  |
| Article 3 Variante - Options | * |  |
| Article 4 Critère D'exclusion | * |  |
| # Article 5 Evolution Technologique | * |  |
| Article 6 Décontamination | * |  |
| # Article 7 Prêt Pour Evaluation | * |  |
| # Article 8 Formation | * |  |
| # Article 9 Maintenance | * |  |
| # Article 10 Contrôle Qualité | * |  |
| # Article 11 Garantie | * |  |
| # Article 12 Questionnaire technique | * |  |
| Contacts |  |  |

Article 1 – Objet de la consultation

Cette consultation a pour objet la fourniture de soulève personne passif avec CE MEDICAL

Définition du besoin générique (modèle de base)

Le soulève personne est mobile et la fonction levage est motorisée. Muni d’un harnais il est destiné à mobiliser un patient pour le :

- Transférer vers le lit ou le fauteuil

- Transférer vers les toilettes

- Lever du sol en cas de chute

Il devra posséder une hauteur de levage suffisante pour accéder facilement au-dessus des lits.

Il permettra une levée en toute sécurité pour le personnel soignant et pour le patient qui sera un gage de stabilité et de confort.

Le châssis devra être équipé d’un système de frein et d’un écartement réglable des pieds pour accéder aux espaces réduits.

La colonne motorisée assurera une grande stabilité et précision.

Un fonctionnement autonome sur batterie est demandé.

L’ensemble des commandes et de l’intégralité des mouvements seront regroupés sur une télécommande.

Le soulève personne sera équipé de plusieurs sécurité.

- Arrêt cout de point

- Arrêt suite à la rencontre d’un obstacle en position descente.

- Système de descente en urgence électrique et manuel. Ce système pourra être mise en œuvre sans outils.

Le soulève personne sera fourni avec 3 harnais au choix de la gamme proposée et du poids maximum acceptable par le soulève malade. Tous les type de harnais seront proposés dans le catalogue.

La gamme de harnais doit optimiser le confort du patient, et doit être totalement adaptée au patient. Ils doivent être nettoyable et doivent passer en machine à 60°.

- Gamme standard

- Gamme support de tête

- Gamme filet pour le bain

- Gamme à patient uniques

Caractéristiques des soulèves personnes de cette consultation :

Tous les appareils sont avec motorisation de l’écartement des pieds

- Soulève personne passif pour patient supérieur à 175 Kg

- Soulève personne passif pour patient supérieur à 175 Kg avec pesée intégrée

- Soulève personne passif pour patient supérieur à 210 Kg

- Soulève personne passif pour patient supérieur à 210 Kg avec pesée intégrée

Eléments complémentaires :

-	Motorisation de l’orientation de la position du patient une fois levé

-	Civière

-           Toute autre fonctionnalité.

Article 2 – Documents à fournir à la Livraison

 Manuel d'utilisation en Français, avec la check-list utilisateur, par appareil.

 Manuel technique en Français et schéma, ainsi que le catalogue des pièces détachées et les check-lists de maintenance,

 Catalogues des accessoires.

 Les références et les coordonnées du responsable matériovigilance ayant la responsabilité du dispositif médical objet de la consultation;

Les soumissionnaires doivent impérativement répondre aux questionnaires - informations générales et conformité, - techniques, - financiers, - maintenance, - consommables, relatifs à l'équipement et ceci autant que de modèles d'appareils proposés.

Article 3 –PSE /VARIANTE

Pas de Variante autorisée

Article 4 - Critères D'exclusions

Les perspectives de développement éventuellement annoncées devront pouvoir être évaluées.

Pour tout système proposé, le soumissionnaire doit présenter les réponses (en français) aux divers questionnaires, dont le questionnaire technique.

# Article 5 - Evolution technologique

En cas d'évolution technologique des appareils proposés, les fournisseurs auront la possibilité, après accord du CHU de Toulouse, de remplacer les produits faisant l'objet du marché par des produits plus performants sous réserve que le titulaire s'engage à se maintenir dans les conditions financières d'investissement et d'exploitation du marché.

# En tout état de cause, le matériel livré sera le modèle intégrant l’ensemble des fonctionnalités disponibles à la date de la livraison.

Article 6 –Décontamination

Pour chaque élément concerné de la configuration proposée, si nécessaire, le soumissionnaire devra décrire les modes de décontamination et bien préciser les exceptions.

Il sera notamment précisé la liste des produits compatibles et / ou incompatibles.

Les accessoires et consommables à usage unique seront précisés.

# Article 7 –Evaluation des Equipements :

Les Sociétés ayant déposé une offre recevable seront invitées à réaliser les essais selon un calendrier établi par la Direction Biomédicale et ce durant 2 semaines pour chaque matériel.

La date de ces essais sera communiquée au plus tôt, après analyse des offres recevables.

# Article 8 - Formation

Formation Utilisateurs

Une formation utilisateur très formelle sera mise en place afin que chaque utilisateur potentiel reçoive l'ensemble de l'information nécessaire. Cette formation sera renouvelée 6 mois après la date d’installation.

Le fournisseur s'engage également à renouveler cette formation à la demande, durant la durée de vie des matériels.

Formation Technique

Outre une formation utilisateur, le soumissionnaire prendra en charge une formation technique, voyage et hébergement compris si nécessaire, pour 3 agents du service biomédical de Purpan

Cette formation sera qualifiante et permettra de délivrer un certificat à chaque technicien au minimum de niveau 1, lui permettant d'intervenir en préventif comme en curatif pour une durée illimitée.

# Article 9 - Exploitation de l’équipement :

9.1 : Maintenance à l’attachement :

Le titulaire s’engage à réaliser la maintenance préventive et/ou curative des équipements fournis au Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse sur demande expresse de celui-ci.

Protocole de maintenance

Le titulaire s’engage à communiquer au Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse le protocole de maintenance préventive annuelle des équipements fournis à l’établissement.

Dans le cas où le titulaire n’est pas le fabricant des équipements fournis au Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, celui-ci s’engage à réaliser les opérations de maintenance préventive ou/et curatives selon le manuel d’entretien et les recommandations du fabricant.

Le titulaire s’engage à utiliser, dans le cadre des interventions de maintenance préventive ou/et curative, des pièces de rechange ou/et détachées d’origine ou homologuées similaires, et à ce titre fournit au Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse l’attestation du fabricant précisant son engagement à lui fournir des pièces détachées.

Quelle que soit la nature de la maintenance (préventive ou curative), le titulaire s’engage à communiquer au Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, la date, la nature de l’intervention et sa durée prévisionnelle afin de ne pas compromettre l’organisation des soins du service.

9.3 : Fourniture des pièces détachées, accessoires et sous équipements

Le Titulaire livre les accessoires et des pièces détachées conformes aux prescriptions du fabricant du dispositif médical objet de sa prestation.

Les délais de livraison sont conformes à l’article 9.2.2 (délai d’exécution des prestations) du CCAP

Le Titulaire applique la remise consentie sur son catalogue de produits en conformité avec ses engagements.

Le Titulaire fournit les petits équipements et/ou sous-ensembles sur demande ponctuelle de l’Etablissement.

Le Titulaire applique la remise consentie sur son catalogue de produit en accord avec ses engagements.

9.4 : Bilan d’activité annuel

Le Titulaire établit et fournit au minimum une fois par an, sous un délai de 4 semaines après la date anniversaire de la notification du marché, un bilan d’activité conforme aux exigences de l’annexe CCTP.3 «Bilan d'activité annuel» du présent CCTP.

# Article 10 - Contrôle qualité

En plus des éléments techniques, le soumissionnaire indiquera la liste des appareils de mesure spécifiques nécessaires à la mise en place d'une procédure de contrôle qualité des matériels proposés dans chaque lot. Il en indiquera le coût dans son offre financière. Il répondra de façon très précise au questionnaire relatif à la maintenance, à la certification et à la matériovigilance.

(cf. Document « Recommandations, contrôles, contre-indication, stérilisation »)

| REFERENT CLINIQUE | PRESCRIPTEUR Mr VISNADI Gilles Ingénieur Biomédical Tél. 05 61 77 22 17 visnadi.g@chu-toulouse.fr | ACHETEUR Mme SONILHAC Françoise Tél. 05 61 77 86 38 sonilhac.f@chu-toulouse.fr |
| --- | --- | --- |